## 說明
說明
1.由Assayprocess匯出control、Canine、Feline、Equine 濃度、OD表格(包含定值、上下限)
2.在報表處可手動刪除異常點(在濃度報表上)，並自動算出Mean、Bias、CV%
3.CS-real彙整 control -real (該marker單位要顯示)
4.遇換線，匯入Json檔，濃度值在"換線後"顯示
5.濃度值超出上下限、CV、Bisa超規反紅色
6.總表可以尋找不同生產日、不同panel、同marker 在各濃度的平均值、CV查詢
7.最終判定以"換線後"數據為主

## 出貨確認明細
P/N | panel | Lot No. | Exp Date | Q'ty | RD換線與否 | QC確認是否可出貨

## 全批次數據
生產日期 | panel | Lot No. | marker | Beads Lot | TEa | 定值 | 上限 | 下限 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | mean | mean | mean | mean | mean | mean | mean | L1 mean | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | total Bias | CV | CV | CV | CV | CV | CV | CV | L1 CV | TEa | 定值 | 上限 | 下限 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | Zone-2 首件 | Zone-1 首件 | Zone-2 首件 | Zone-1 首件 | Zone-2 首件 | Zone-3 末件 | Zone-4 末件 | Zone-3 末件 | Zone-4 末件 | Zone-3 末件 | Zone-4 末件 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | mean | mean | mean | mean | mean | mean | mean | L2 mean | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | total Bias | CV | CV | CV | CV | CV | CV | CV | L2 CV | TEa | 定值 | 上限 | 下限 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 |  |  |  |  | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | mean | mean | mean | mean | mean | mean | mean | L1 mean | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | total Bias | CV | CV | CV | CV | CV | CV | CV | N1 CV | TEa | 定值 | 上限 | 下限 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | Zone-1 末件 | Zone-1 首件 | [5 empty] | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | Zone-1 | Zone-2 | Zone-3 | Zone-4 | mean | mean | mean | mean | mean | mean | mean | N3 mean | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | Bias | total Bias | CV | CV | CV | CV | CV | CV | CV | N3 CV
2026-06-18 | Specific Test 2 | 103226061801 & 203226061801 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0827 | 4.0435 | [26 empty] | 4.063 | [7 empty] | -3.26 | [7 empty] | 0.48 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6894 | 2.6805 | [38 empty] | 2.685 | [7 empty] | -0.56 | [7 empty] | 0.17 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5263 | 2.4571 | [28 empty] | 2.492 | [7 empty] | -4.17 | [7 empty] | 1.39 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0763 | [28 empty] | 4.076 | [7 empty] | -2.94
2026-06-18 | Specific Test 2 | 103226061801 & 203226061801 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.7621 | 14.5893 | [26 empty] | 14.676 | [7 empty] | -0.84 | [7 empty] | 0.59 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.8975 | 44.8722 | [38 empty] | 44.885 | [7 empty] | 0.41 | [7 empty] | 0.03 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.9705 | 14.9484 | [28 empty] | 14.959 | [7 empty] | 1.77 | [7 empty] | 0.07 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.0791 | [28 empty] | 66.079 | [7 empty] | 0.58
2026-06-18 | Specific Test 2 | 103226061801 & 203226061801 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2566 | 1.222 | [26 empty] | 1.239 | [7 empty] | -17.38 | [7 empty] | 1.4 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6947 | 4.6047 | [38 empty] | 4.65 | [7 empty] | -16.22 | [7 empty] | 0.97 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.71149 | 0.67535 | [28 empty] | 0.693 | [7 empty] | -28.51 | [7 empty] | 2.61 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.5367 | [28 empty] | 5.537 | [7 empty] | -6.95
2026-06-18 | Specific Test 2 | 103226061801 & 203226061801 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.0675 | 92.6472 | [26 empty] | 91.857 | [7 empty] | 1.88 | [7 empty] | 0.86 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 307.7654 | 302.8442 | [38 empty] | 305.305 | [7 empty] | 4.19 | [7 empty] | 0.81 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 69.0786 | 66.6116 | [28 empty] | 67.845 | [7 empty] | 3.33 | [7 empty] | 1.82 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 382.9694 | [28 empty] | 382.969 | [7 empty] | 6.48
2026-06-18 | Specific Test 2 | 103226061801 & 203226061801 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5757 | 6.5261 | [26 empty] | 6.551 | [7 empty] | 2.36 | [7 empty] | 0.38 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.353 | 4.2794 | [38 empty] | 4.316 | [7 empty] | 5.27 | [7 empty] | 0.85 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1488 | 4.0944 | [28 empty] | 4.122 | [7 empty] | -1.87 | [7 empty] | 0.66 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.6477 | [28 empty] | 7.648 | [7 empty] | 1.97
2026-06-17 | S-DMA | 111326061702 | S-DMA | [5 empty] | 11.9832 | 11.8116 | 13.4165 | 12.2961 | 12.2279 | 10.5067 | [22 empty] | 12.04 | [15 empty] | 7.11 |  |  |  |  | 11.3934 | 36.6445 | 43.6821 | 39.2379 | 36.9112 | 47.0347 | 95.4119 | 35.8333 | 33.0338 | 34.6781 | 35.6429 | [29 empty] | 40.864 | [15 empty] | 47.12
2026-06-17 | S-DMA | 111326061701 & 211326061701 | S-DMA | [5 empty] | 12.1824 | 12.8006 | 12.0758 | 15.2719 | 11.406 | 10.5798 | 12.0939 | 11.325 | 10.3716 | [19 empty] | 12.012 | [15 empty] | 11.4 |  |  |  |  | 36.4105 | 41.3199 | 46.5996 | 41.3427 | 33.0657 | 44.0562 | 36.571 | 39.972 | 48.4924 | 36.5912 | [30 empty] | 40.442 | [15 empty] | 11.55
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 206426061601 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 169.9172 | [27 empty] | 169.917 | [7 empty] | 24.94 | [8 empty] | 20 | 456 | 9576 | -8664 | [57 empty] | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 81.7165 | [29 empty] | 81.716 | [7 empty] | 8.96 | [8 empty] | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 261.3454 | [28 empty] | 261.345 | [7 empty] | 4.12
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 206426061601 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 15.2356 | [27 empty] | 15.236 | [7 empty] | 2.94 | [8 empty] | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | [57 empty] | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.6987 | [29 empty] | 14.699 | [7 empty] | -0.01 | [8 empty] | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 67.1411 | [28 empty] | 67.141 | [7 empty] | 2.19
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 206426061601 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 240.2067 | [27 empty] | 240.207 | [7 empty] | 5.35 | [8 empty] | 10 | 99 | 1089 | -891 | [57 empty] | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 112.7791 | [29 empty] | 112.779 | [7 empty] | -1.93 | [8 empty] | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 275.9131 | [28 empty] | 275.913 | [7 empty] | 2.57
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 206426061601 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 57.809 | [27 empty] | 57.809 | [7 empty] | 1.42 | [8 empty] | 15 | 164 | 2624 | -2296 | [57 empty] | 15 | 23 | 368 | -322 | 21.7697 | [29 empty] | 21.77 | [7 empty] | -5.35 | [8 empty] | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 129.776 | [28 empty] | 129.776 | [7 empty] | 3
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 206426061601 | K |  |  | 3.9 |  |  | 4.6125 | [27 empty] | 4.612 | [7 empty] | 18.27 | [9 empty] | 6 | [60 empty] | 2.2 |  |  | 2.7713 | [29 empty] | 2.771 | [7 empty] | 25.97 | [9 empty] | 8.4 |  |  | 9.6347 | [28 empty] | 9.635 | [7 empty] | 14.7
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 206426061601 | LDH |  | 15 |  |  |  | 339.3333 | [27 empty] | 339.333 | [16 empty] | 15 | [60 empty] | 15 |  |  |  | 190.8912 | [29 empty] | 190.891 | [16 empty] | 15 |  |  |  | 834.2717 | [28 empty] | 834.272
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 206426061601 | Na |  |  | 141 |  |  | 119.1094 | [27 empty] | 119.109 | [7 empty] | -15.53 | [9 empty] | 129 | [60 empty] | 118 |  |  | 99.5347 | [29 empty] | 99.535 | [7 empty] | -15.65 | [9 empty] | 166 |  |  | 127.1425 | [28 empty] | 127.143 | [7 empty] | -23.41
2026-06-16 | Critical Care 26 | 205826061602 | CK |  | 20 |  |  |  | 138.522 | 138.0142 | 133.2182 | 128.7321 | 132.041 | 132.3733 | [22 empty] | 133.817 | [15 empty] | 2.57 | 20 |  |  |  | 484.6678 | 489.8277 | 483.1834 | 472.7302 | 478.7873 | 481.5267 | [34 empty] | 481.787 | [15 empty] | 1.09 | 20 |  |  |  | 72.3405 | 71.6707 | 70.389 | 77.4711 | 70.1537 | 73.064 | 69.727 | [23 empty] | 72.117 | [15 empty] | 3.41 | 20 |  |  |  | 598.3899 | 611.5088 | 567.5843 | 614.1144 | 602.0955 | 599.6702 | 609.5898 | [22 empty] | 600.422 | [15 empty] | 2.42
2026-06-16 | Critical Care 26 | 205826061602 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.2003 | 8.9115 | 8.8409 | 8.7082 | 8.9649 | 9.0724 | [22 empty] | 8.95 | [7 empty] | -1.65 | [7 empty] | 1.76 |  | 12.4 |  |  | 11.7799 | 11.336 | 11.4041 | 12.1216 | 11.7446 | 11.5881 | [34 empty] | 11.662 | [7 empty] | -5.95 | [7 empty] | 2.24 |  | 5.9 |  |  | 5.4234 | 5.5829 | 5.5982 | 5.4744 | 5.5621 | 5.3498 | 5.5139 | [23 empty] | 5.501 | [7 empty] | -6.77 | [7 empty] | 1.53 |  | 12.7 |  |  | 11.4878 | 11.553 | 11.5605 | 11.6066 | 11.5471 | 11.6772 | 11.4485 | [22 empty] | 11.554 | [7 empty] | -9.02 | [7 empty] | 0.6
2026-06-16 | Critical Care 26 | 205826061602 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 90.6575 | 93.006 | 89.1163 | 87.8328 | 89.3207 | 89.5033 | [22 empty] | 89.906 | [7 empty] | -0.1 | [7 empty] | 1.79 | 5 | 91 | 546 | -364 | 85.0651 | 84.201 | 84.1875 | 85.7259 | 82.8998 | 83.8186 | [34 empty] | 84.316 | [7 empty] | -7.34 | [7 empty] | 1.06 | 5 | 77 | 462 | -308 | 78.3669 | 73.507 | 74.6917 | 74.9796 | 75.5076 | 73.2091 | 75.7357 | [23 empty] | 75.142 | [7 empty] | -2.41 | [7 empty] | 2.11 | 5 | 118 | 708 | -472 | 111.1943 | 113.2905 | 112.3833 | 111.2988 | 113.2214 | 113.5375 | 113.4749 | [22 empty] | 112.629 | [7 empty] | -4.55 | [7 empty] | 0.84
2026-06-16 | Critical Care 26 | 205826061602 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.3752 | 3.7142 | 3.5457 | 3.4379 | 3.6532 | 3.4836 | [22 empty] | 3.535 | [7 empty] | -9.36 | [7 empty] | 3.34 |  | 6 |  |  | 5.9074 | 6.1953 | 6.0523 | 6.0208 | 5.9667 | 5.9939 | [34 empty] | 6.023 | [7 empty] | 0.38 | [7 empty] | 1.48 |  | 2.2 |  |  | 2.3609 | 2.0279 | 2.1118 | 2.2025 | 2.1292 | 2.0518 | 2.1008 | [23 empty] | 2.141 | [7 empty] | -2.7 | [7 empty] | 4.85 |  | 8.4 |  |  | 8.2405 | 8.2727 | 8.2821 | 8.1922 | 7.9312 | 8.0113 | 7.8749 | [22 empty] | 8.115 | [7 empty] | -3.39 | [7 empty] | 1.96
2026-06-16 | Critical Care 26 | 205826061602 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.2627 | 3.9934 | 3.9881 | 3.8914 | 3.6994 | 4.1023 | [22 empty] | 3.99 | [7 empty] | -9.33 | [7 empty] | 4.36 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.0107 | 1.0052 | 0.98801 | 0.99722 | 0.9963 | 1.031 | [34 empty] | 1.005 | [7 empty] | -12.63 | [7 empty] | 1.37 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.3313 | 1.3353 | 1.3139 | 1.2897 | 1.2998 | 1.2526 | 1.3249 | [23 empty] | 1.307 | [7 empty] | -9.88 | [7 empty] | 2.06 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 5.2515 | 5.3251 | 5.2497 | 5.1264 | 4.8309 | 5.0832 | 4.9165 | [22 empty] | 5.112 | [7 empty] | -13.36 | [7 empty] | 3.32
2026-06-16 | Critical Care 26 | 205826061602 | Na |  |  | 141 |  |  | 145.682 | 147.456 | 145.0324 | 142.847 | 143.5962 | 144.7362 | [22 empty] | 144.892 | [7 empty] | 2.76 | [7 empty] | 1.02 |  | 129 |  |  | 137.1954 | 138.9529 | 134.3432 | 133.9603 | 132.0489 | 136.482 | [34 empty] | 135.497 | [7 empty] | 5.04 | [7 empty] | 1.69 |  | 118 |  |  | 125.5683 | 123.4908 | 124.1166 | 121.8357 | 121.9009 | 120.1758 | 120.9702 | [23 empty] | 122.58 | [7 empty] | 3.88 | [7 empty] | 1.43 |  | 166 |  |  | 160.6773 | 160.61 | 163.273 | 160.9006 | 160.5383 | 159.7113 | 158.9801 | [22 empty] | 160.67 | [7 empty] | -3.21 | [7 empty] | 0.77
2026-06-16 | Critical Care 26 | 205826061602 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 33.3041 | 34.2585 | 30.6896 | 33.6868 | 32.5126 | 33.0598 | [22 empty] | 32.919 | [7 empty] | 1.29 | [7 empty] | 3.44 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 21.9456 | 24.1919 | 22.1918 | 20.9194 | 19.9489 | 22.3949 | [34 empty] | 21.932 | [7 empty] | 3.45 | [7 empty] | 5.99 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 23.9367 | 20.2709 | 19.4274 | 20.7993 | 19.5783 | 20.9328 | 20.4782 | [23 empty] | 20.775 | [7 empty] | 20.09 | [7 empty] | 6.71 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 27.2938 | 28.3006 | 27.1642 | 29.368 | 28.8917 | 28.0889 | 30.1434 | [22 empty] | 28.464 | [7 empty] | 6.61 | [7 empty] | 3.52
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2876 | [27 empty] | 4.288 | [7 empty] | 2.09 | [8 empty] | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | [57 empty] | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6618 | [29 empty] | 2.662 | [7 empty] | 2.38 | [8 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.225 | [28 empty] | 4.225 | [7 empty] | 0.59
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 44.5249 | [27 empty] | 44.525 | [7 empty] | 1.19 | [8 empty] | 15 | 221 | 3536 | -3094 | [57 empty] | 15 | 45 | 720 | -630 | 42.7917 | [29 empty] | 42.792 | [7 empty] | -4.91 | [8 empty] | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 282.8405 | [28 empty] | 282.841 | [7 empty] | 0.3
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | CK |  | 20 |  |  |  | 139.8826 | [27 empty] | 139.883 | [16 empty] | 20 | [60 empty] | 20 |  |  |  | 69.6799 | [29 empty] | 69.68 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 658.2402 | [28 empty] | 658.24
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.3404 | [27 empty] | 9.34 | [7 empty] | 2.64 | [9 empty] | 12.4 | [60 empty] | 5.9 |  |  | 5.5842 | [29 empty] | 5.584 | [7 empty] | -5.35 | [9 empty] | 12.7 |  |  | 12.2812 | [28 empty] | 12.281 | [7 empty] | -3.3
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.7532 | [27 empty] | 92.753 | [7 empty] | 2.88 | [8 empty] | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | [57 empty] | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.921 | [29 empty] | 66.921 | [7 empty] | 1.92 | [8 empty] | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 371.5469 | [28 empty] | 371.547 | [7 empty] | 3.31
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2537 | [27 empty] | 3.254 | [7 empty] | -1.4 | [8 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | [57 empty] | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9379 | [29 empty] | 1.938 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3362 | [28 empty] | 7.336 | [7 empty] | 1.89
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5165 | [27 empty] | 6.517 | [7 empty] | 1.82 | [8 empty] | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | [57 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9756 | [29 empty] | 3.976 | [7 empty] | -5.34 | [8 empty] | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.5804 | [28 empty] | 7.58 | [7 empty] | 1.07
2026-06-16 | Avian & Reptile 26 | 106326061601 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.6181 | [27 empty] | 4.618 | [7 empty] | 1.25 | [8 empty] | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | [57 empty] | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.9367 | [29 empty] | 2.937 | [7 empty] | 8.77 | [8 empty] | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.3761 | [28 empty] | 9.376 | [7 empty] | 0.82
2026-06-16 | Critical Care 26 | 105726061602 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9607 | 3.9452 | 3.9974 | 4.0055 | 3.9223 | 3.9417 | [22 empty] | 3.962 | [7 empty] | -5.66 | [7 empty] | 0.76 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7275 | 2.666 | 2.6192 | 2.7291 | 2.684 | 2.7419 | [34 empty] | 2.695 | [7 empty] | -0.2 | [7 empty] | 1.6 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.4631 | 2.4871 | 2.4615 | 2.4639 | 2.4357 | 2.5307 | 2.4775 | [23 empty] | 2.474 | [7 empty] | -4.84 | [7 empty] | 1.11 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.8503 | 3.9562 | 3.944 | 3.9201 | 4.0255 | 3.9694 | 3.8999 | [22 empty] | 3.938 | [7 empty] | -6.24 | [7 empty] | 1.3
2026-06-16 | Critical Care 26 | 105726061602 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 139.8424 | 142.6942 | 143.1771 | 143.0929 | 142.2807 | 142.8122 | [22 empty] | 142.317 | [7 empty] | 4.64 | [7 empty] | 0.8 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 462.0195 | 468.0442 | 463.1322 | 472.5174 | 467.781 | 472.0891 | [34 empty] | 467.597 | [7 empty] | 2.54 | [7 empty] | 0.85 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 71.6711 | 72.2092 | 72.2411 | 72.9314 | 71.5318 | 72.2919 | 73.299 | [23 empty] | 72.311 | [7 empty] | -3.59 | [7 empty] | 0.81 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 228.8799 | 223.0944 | 225.1457 | 225.9628 | 225.6826 | 225.8198 | 225.4311 | [22 empty] | 225.717 | [7 empty] | -10.07 | [7 empty] | 0.7
2026-06-16 | Critical Care 26 | 105726061602 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 28.6722 | 24.0579 | 26.2579 | 31.3422 | 31.0888 | 26.0197 | [22 empty] | 27.906 | [7 empty] | -0.33 | [7 empty] | 9.66 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 121.798 | 122.4293 | 120.8386 | 126.1244 | 121.6419 | 126.6452 | [34 empty] | 123.246 | [7 empty] | 7.17 | [7 empty] | 1.84 | 15 | 26 | 416 | -364 | 20.9362 | 26.2906 | 22.0261 | 22.9079 | 22.7026 | 26.3943 | 22.2966 | [23 empty] | 23.365 | [7 empty] | -10.13 | [7 empty] | 8.44 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 213.2248 | 207.8281 | 202.5128 | 214.3865 | 207.3195 | 213.6512 | 206.1902 | [22 empty] | 209.302 | [7 empty] | -3.55 | [7 empty] | 1.99
2026-06-16 | Critical Care 26 | 105726061602 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.3237 | 14.7787 | 14.961 | 14.6507 | 14.5769 | 14.7595 | [22 empty] | 14.675 | [7 empty] | -0.84 | [7 empty] | 1.34 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.1389 | 45.5812 | 46.314 | 45.9841 | 45.6854 | 46.8027 | [34 empty] | 45.918 | [7 empty] | 2.72 | [7 empty] | 1.17 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.8428 | 14.4475 | 14.3979 | 14.9778 | 14.3041 | 14.7737 | 14.7649 | [23 empty] | 14.644 | [7 empty] | -0.38 | [7 empty] | 1.63 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.4536 | 64.9613 | 65.812 | 66.7529 | 66.46 | 65.9311 | 65.765 | [22 empty] | 65.877 | [7 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.84
2026-06-16 | Critical Care 26 | 105726061602 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.1599 | 1.2142 | 1.2587 | 1.2798 | 1.2401 | 1.207 | [22 empty] | 1.227 | [7 empty] | -18.23 | [7 empty] | 3.16 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.724 | 4.8233 | 4.683 | 4.8927 | 4.6466 | 4.7921 | [34 empty] | 4.76 | [7 empty] | -14.23 | [7 empty] | 1.77 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.60822 | 0.6245 | 0.61316 | 0.63297 | 0.65139 | 0.63738 | 0.66288 | [23 empty] | 0.633 | [7 empty] | -34.75 | [7 empty] | 2.88 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.4859 | 5.3777 | 5.407 | 5.4644 | 5.5565 | 5.5239 | 5.4518 | [22 empty] | 5.467 | [7 empty] | -8.12 | [7 empty] | 1.06
2026-06-16 | Critical Care 26 | 105726061602 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 88.7159 | 91.2485 | 90.7023 | 90.9044 | 90.3835 | 90.1558 | [22 empty] | 90.352 | [7 empty] | 0.21 | [7 empty] | 0.9 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 303.9177 | 306.1641 | 307.7789 | 310.6771 | 307.7038 | 313.174 | [34 empty] | 308.236 | [7 empty] | 5.19 | [7 empty] | 0.97 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.9658 | 65.3988 | 65.4802 | 66.7169 | 65.9736 | 67.1967 | 66.8759 | [23 empty] | 66.23 | [7 empty] | 0.87 | [7 empty] | 0.98 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 364.4533 | 362.8333 | 354.4157 | 365.1613 | 363.4571 | 367.3969 | 364.5968 | [22 empty] | 363.188 | [7 empty] | 0.98 | [7 empty] | 1.05
2026-06-16 | Critical Care 26 | 105726061602 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.3592 | 6.5743 | 6.5107 | 6.5162 | 6.4999 | 6.4396 | [22 empty] | 6.483 | [7 empty] | 1.3 | [7 empty] | 1.05 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.4141 | 4.3756 | 4.3526 | 4.4633 | 4.3726 | 4.4771 | [34 empty] | 4.409 | [7 empty] | 7.54 | [7 empty] | 1.07 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0306 | 3.9926 | 3.9298 | 4.0168 | 3.9878 | 4.1156 | 3.947 | [23 empty] | 4.003 | [7 empty] | -4.69 | [7 empty] | 1.42 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.3825 | 7.3795 | 7.354 | 7.387 | 7.4396 | 7.4472 | 7.3357 | [22 empty] | 7.389 | [7 empty] | -1.48 | [7 empty] | 0.52
2026-06-12 | Critical Care 26 | 205826061201 | CK |  | 20 |  |  |  | 78.4392 | 134.6623 | 135.6742 | 136.4462 | [24 empty] | 121.305 | [15 empty] | 20.41 | 20 |  |  |  | 483.0519 | 480.3556 | 478.6991 | 463.5604 | [36 empty] | 476.417 | [15 empty] | 1.59 | 20 |  |  |  | 81.7223 | 73.5954 | 73.5387 | 77.2441 | [26 empty] | 76.525 | [15 empty] | 4.38 | 20 |  |  |  | 652.3285 | 622.9876 | 644.2034 | 635.4768 | [25 empty] | 638.749 | [15 empty] | 1.7
2026-06-12 | Critical Care 26 | 205826061201 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 4.3813 | 8.9288 | 8.937 | 9.0047 | [24 empty] | 7.813 | [7 empty] | -14.14 | [7 empty] | 25.36 |  | 12.4 |  |  | 11.4649 | 11.6051 | 11.9476 | 11.5452 | [36 empty] | 11.641 | [7 empty] | -6.12 | [7 empty] | 1.58 |  | 5.9 |  |  | 5.4689 | 5.4284 | 5.694 | 5.4331 | [26 empty] | 5.506 | [7 empty] | -6.68 | [7 empty] | 1.99 |  | 12.7 |  |  | 11.4667 | 11.8374 | 11.3036 | 11.7448 | [25 empty] | 11.588 | [7 empty] | -8.75 | [7 empty] | 1.84
2026-06-12 | Critical Care 26 | 205826061201 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 44.3234 | 89.285 | 93.2775 | 90.4163 | [24 empty] | 79.326 | [7 empty] | -11.86 | [7 empty] | 25.54 | 5 | 91 | 546 | -364 | 82.7483 | 84.5244 | 86.1912 | 84.5655 | [36 empty] | 84.507 | [7 empty] | -7.13 | [7 empty] | 1.44 | 5 | 77 | 462 | -308 | 75.6423 | 74.0821 | 75.874 | 76.5996 | [26 empty] | 75.55 | [7 empty] | -1.88 | [7 empty] | 1.21 | 5 | 118 | 708 | -472 | 114.0675 | 114.6845 | 117.5674 | 116.1362 | [25 empty] | 115.614 | [7 empty] | -2.02 | [7 empty] | 1.17
2026-06-12 | Critical Care 26 | 205826061201 | K |  |  | 3.9 |  |  | 1.1743 | 3.429 | 3.5337 | 3.6067 | [24 empty] | 2.936 | [7 empty] | -24.72 | [7 empty] | 34.71 |  | 6 |  |  | 6.2707 | 6.0028 | 6.1573 | 6.2036 | [36 empty] | 6.159 | [7 empty] | 2.64 | [7 empty] | 1.6 |  | 2.2 |  |  | 2.529 | 2.2147 | 2.1622 | 2.2157 | [26 empty] | 2.28 | [7 empty] | 3.65 | [7 empty] | 6.36 |  | 8.4 |  |  | 8.2482 | 7.9945 | 8.0246 | 8.0955 | [25 empty] | 8.091 | [7 empty] | -3.68 | [7 empty] | 1.21
2026-06-12 | Critical Care 26 | 205826061201 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 1.7658 | 4.0804 | 4.1102 | 4.1609 | [24 empty] | 3.529 | [7 empty] | -19.79 | [7 empty] | 28.86 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.0143 | 0.99205 | 0.99616 | 0.97932 | [36 empty] | 0.995 | [7 empty] | -13.44 | [7 empty] | 1.26 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.2649 | 1.3034 | 1.3379 | 1.3096 | [26 empty] | 1.304 | [7 empty] | -10.07 | [7 empty] | 2 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 5.1081 | 5.0401 | 5.4214 | 4.987 | [25 empty] | 5.139 | [7 empty] | -12.9 | [7 empty] | 3.28
2026-06-12 | Critical Care 26 | 205826061201 | Na |  |  | 141 |  |  | 100.9999 | 141.7647 | 144.3884 | 147.7423 | [24 empty] | 133.724 | [7 empty] | -5.16 | [7 empty] | 14.22 |  | 129 |  |  | 134.6769 | 135.229 | 137.3802 | 134.2193 | [36 empty] | 135.376 | [7 empty] | 4.94 | [7 empty] | 0.89 |  | 118 |  |  | 126.132 | 122.4926 | 123.9294 | 123.7434 | [26 empty] | 124.074 | [7 empty] | 5.15 | [7 empty] | 1.06 |  | 166 |  |  | 165.2489 | 163.2216 | 161.12 | 162.9594 | [25 empty] | 163.137 | [7 empty] | -1.72 | [7 empty] | 0.9
2026-06-12 | Critical Care 26 | 205826061201 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 16.7412 | 33.367 | 31.5232 | 36.6601 | [24 empty] | 29.573 | [7 empty] | -9.01 | [7 empty] | 25.81 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.4785 | 20.2734 | 18.9848 | 19.9072 | [36 empty] | 19.411 | [7 empty] | -8.44 | [7 empty] | 3.68 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 22.1694 | 22.4527 | 18.8804 | 22.2922 | [26 empty] | 21.449 | [7 empty] | 23.98 | [7 empty] | 6.93 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 27.5471 | 28.783 | 27.7865 | 29.6203 | [25 empty] | 28.434 | [7 empty] | 6.5 | [7 empty] | 2.91
2026-06-12 | Optimum Wellness 37 | 109126061201 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | [45 empty] | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7679 | 2.713 | 2.7532 | [37 empty] | 2.745 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 0.85 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | [47 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4
2026-06-12 | Critical Care 26 | 105726061201 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9164 | 3.9292 | 4.0487 | 3.9245 | [24 empty] | 3.955 | [7 empty] | -5.84 | [7 empty] | 1.38 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6553 | 2.6464 | 2.6656 | 2.6767 | [36 empty] | 2.661 | [7 empty] | -1.44 | [7 empty] | 0.42 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5173 | 2.506 | 2.5309 | 2.5317 | [26 empty] | 2.521 | [7 empty] | -3.02 | [7 empty] | 0.42 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9033 | 4.0252 | 4.0531 | 3.9515 | [25 empty] | 3.983 | [7 empty] | -5.16 | [7 empty] | 1.49
2026-06-12 | Critical Care 26 | 105726061201 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 141.7973 | 142.5893 | 144.2478 | 142.0909 | [24 empty] | 142.681 | [7 empty] | 4.91 | [7 empty] | 0.66 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 467.2807 | 463.057 | 468.461 | 462.3008 | [36 empty] | 465.275 | [7 empty] | 2.03 | [7 empty] | 0.57 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 73.2047 | 72.0891 | 71.8007 | 72.9009 | [26 empty] | 72.499 | [7 empty] | -3.33 | [7 empty] | 0.79 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 237.0276 | 233.8825 | 238.6699 | 236.7167 | [25 empty] | 236.574 | [7 empty] | -5.75 | [7 empty] | 0.73
2026-06-12 | Critical Care 26 | 105726061201 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 27.1054 | 31.5972 | 29.8777 | 31.972 | [24 empty] | 30.138 | [7 empty] | 7.64 | [7 empty] | 6.37 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 118.6186 | 118.2615 | 124.7049 | 120.4306 | [36 empty] | 120.504 | [7 empty] | 4.79 | [7 empty] | 2.13 | 15 | 26 | 416 | -364 | 28.3912 | 24.6141 | 22.4588 | 24.0815 | [26 empty] | 24.886 | [7 empty] | -4.28 | [7 empty] | 8.73 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 221.4179 | 221.7139 | 223.9485 | 219.3754 | [25 empty] | 221.614 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 0.73
2026-06-12 | Critical Care 26 | 105726061201 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.6789 | 14.7743 | 15.0807 | 14.9367 | [24 empty] | 14.868 | [7 empty] | 0.46 | [7 empty] | 1.03 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 46.1541 | 45.6677 | 45.9348 | 46.2331 | [36 empty] | 45.997 | [7 empty] | 2.9 | [7 empty] | 0.48 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.3512 | 15.0476 | 14.7782 | 15.0806 | [26 empty] | 15.064 | [7 empty] | 2.48 | [7 empty] | 1.35 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 68.0314 | 67.2714 | 67.5566 | 67.225 | [25 empty] | 67.521 | [7 empty] | 2.77 | [7 empty] | 0.48
2026-06-12 | Critical Care 26 | 105726061201 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2032 | 1.2026 | 1.3386 | 1.2688 | [24 empty] | 1.253 | [7 empty] | -16.45 | [7 empty] | 4.48 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.7201 | 4.7157 | 4.8689 | 4.8798 | [36 empty] | 4.796 | [7 empty] | -13.58 | [7 empty] | 1.63 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.66337 | 0.66018 | 0.66936 | 0.68254 | [26 empty] | 0.669 | [7 empty] | -31.05 | [7 empty] | 1.28 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.5589 | 5.5698 | 5.5537 | 5.6779 | [25 empty] | 5.59 | [7 empty] | -6.05 | [7 empty] | 0.91
2026-06-12 | Critical Care 26 | 105726061201 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 90.5124 | 91.7711 | 92.7241 | 92.2568 | [24 empty] | 91.816 | [7 empty] | 1.84 | [7 empty] | 0.9 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 305.109 | 301.975 | 301.9795 | 306.6534 | [36 empty] | 303.929 | [7 empty] | 3.72 | [7 empty] | 0.67 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 69.0682 | 67.605 | 67.0742 | 67.3928 | [26 empty] | 67.785 | [7 empty] | 3.24 | [7 empty] | 1.13 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 377.781 | 380.3811 | 379.8213 | 379.297 | [25 empty] | 379.32 | [7 empty] | 5.47 | [7 empty] | 0.26
2026-06-12 | Critical Care 26 | 105726061201 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.349 | 6.5268 | 6.6853 | 6.5964 | [24 empty] | 6.539 | [7 empty] | 2.18 | [7 empty] | 1.89 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.3281 | 4.3256 | 4.3358 | 4.3948 | [36 empty] | 4.346 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 0.65 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1783 | 4.1584 | 4.08 | 4.0953 | [26 empty] | 4.128 | [7 empty] | -1.71 | [7 empty] | 1 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.5144 | 7.5809 | 7.6138 | 7.525 | [25 empty] | 7.559 | [7 empty] | 0.78 | [7 empty] | 0.54
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1552 | 4.1832 | [26 empty] | 4.169 | [7 empty] | -0.73 | [7 empty] | 0.34 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.865 | 2.7303 | [38 empty] | 2.798 | [7 empty] | 3.62 | [7 empty] | 2.41 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.4979 | 2.5374 | [28 empty] | 2.518 | [7 empty] | -3.17 | [7 empty] | 0.78 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0822 | 4.05 | [27 empty] | 4.066 | [7 empty] | -3.19 | [7 empty] | 0.4
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 77.5035 | 76.4624 | [26 empty] | 76.983 | [7 empty] | -1.3 | [7 empty] | 0.68 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 426.3357 | 405.8696 | [38 empty] | 416.103 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 2.46 | 10 | 63 | 693 | -567 | 66.5937 | 64.0506 | [28 empty] | 65.322 | [7 empty] | 3.69 | [7 empty] | 1.95 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 300.8588 | 299.7285 | [27 empty] | 300.294 | [7 empty] | 1.11 | [7 empty] | 0.19
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 237.2973 | 193.3577 | [26 empty] | 215.327 | [7 empty] | -5.56 | [7 empty] | 10.2 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 104.8006 | 63.5701 | [38 empty] | 84.185 | [7 empty] | -14.96 | [7 empty] | 24.49 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 91.5414 | 71.1959 | [28 empty] | 81.369 | [7 empty] | -29.24 | [7 empty] | 12.5 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 262.5057 | 250.4671 | [27 empty] | 256.486 | [7 empty] | -4.65 | [7 empty] | 2.35
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | FRU |  | 10 |  |  |  | 219.328 | 213.0247 | [26 empty] | 216.176 | [15 empty] | 1.46 | 10 |  |  |  | 283.7443 | 280.1827 | [38 empty] | 281.964 | [15 empty] | 0.63 | 10 |  |  |  | 149.7973 | 149.6878 | [28 empty] | 149.743 | [15 empty] | 0.04 | 10 |  |  |  | 224.7158 | 224.7234 | [27 empty] | 224.72 | [15 empty] | 0
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 94.1085 | 92.648 | [26 empty] | 93.378 | [7 empty] | 3.57 | [7 empty] | 0.78 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 320.1219 | 299.9343 | [38 empty] | 310.028 | [7 empty] | 5.8 | [7 empty] | 3.26 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.2761 | 67.9023 | [28 empty] | 67.589 | [7 empty] | 2.94 | [7 empty] | 0.46 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 371.4441 | 371.549 | [27 empty] | 371.497 | [7 empty] | 3.29 | [7 empty] | 0.01
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 72.7578 | 72.5052 | [26 empty] | 72.632 | [15 empty] | 0.17 | 30 |  |  |  | 93.3578 | 90.1353 | [38 empty] | 91.747 | [15 empty] | 1.76 | 30 |  |  |  | 47.8825 | 40.4567 | [28 empty] | 44.17 | [15 empty] | 8.41 | 30 |  |  |  | 113.1451 | 113.1155 | [27 empty] | 113.13 | [15 empty] | 0.01
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.8097 | 6.6544 | [26 empty] | 6.732 | [7 empty] | 5.19 | [7 empty] | 1.15 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.6576 | 4.4381 | [38 empty] | 4.548 | [7 empty] | 10.92 | [7 empty] | 2.41 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0827 | 4.1927 | [28 empty] | 4.138 | [7 empty] | -1.48 | [7 empty] | 1.33 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4889 | 7.4935 | [27 empty] | 7.491 | [7 empty] | -0.12 | [7 empty] | 0.03
2026-06-11 | Diabetes 10 | 100526061102 & 200526061102 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 184.4838 | 182.2008 | [26 empty] | 183.342 | [15 empty] | 0.62 | 15 |  |  |  | 106.4856 | 96.1936 | [38 empty] | 101.34 | [15 empty] | 5.08 | 15 |  |  |  | 110.26 | 113.093 | [28 empty] | 111.676 | [15 empty] | 1.27 | 15 |  |  |  | 225.2104 | 227.9539 | [27 empty] | 226.582 | [15 empty] | 0.61
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1069 | 4.1184 | 4.0334 | 3.9686 | 3.8816 | [23 empty] | 4.022 | [7 empty] | -4.24 | [7 empty] | 2.2 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7555 | 2.3468 | 2.6992 | 2.7739 | 2.6448 | [35 empty] | 2.644 | [7 empty] | -2.07 | [7 empty] | 5.88 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.257 | 2.4371 | 2.4097 | 2.4395 | 2.472 | [25 empty] | 2.403 | [7 empty] | -7.57 | [7 empty] | 3.15 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1133 | 4.0398 | 4.0833 | 4.0735 | [25 empty] | 4.077 | [7 empty] | -2.92 | [7 empty] | 0.64
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 43.6313 | 49.3541 | 43.9342 | 45.2477 | 44.2613 | [23 empty] | 45.286 | [7 empty] | 2.92 | [7 empty] | 4.65 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 231.506 | 233.982 | 233.4279 | 232.2321 | 234.9602 | [35 empty] | 233.222 | [7 empty] | 5.53 | [7 empty] | 0.53 | 15 | 45 | 720 | -630 | 48.3921 | 47.4036 | 46.8351 | 46.081 | 44.946 | [25 empty] | 46.732 | [7 empty] | 3.85 | [7 empty] | 2.5 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 298.8657 | 300.3572 | 285.6877 | 287.6745 | [25 empty] | 293.146 | [7 empty] | 3.95 | [7 empty] | 2.23
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | CK |  | 20 |  |  |  | 138.3219 | 148.4271 | 134.9475 | 139.6295 | 138.3647 | [23 empty] | 139.938 | [15 empty] | 3.23 | 20 |  |  |  | 481.6128 | 501.0742 | 489.6006 | 522.0606 | 504.7387 | [35 empty] | 499.817 | [15 empty] | 2.77 | 20 |  |  |  | 77.8038 | 77.134 | 73.5323 | 75.2559 | 67.0361 | [25 empty] | 74.152 | [15 empty] | 5.2 | 20 |  |  |  | 682.3741 | 664.1454 | 650.2471 | 655.7387 | [25 empty] | 663.126 | [15 empty] | 1.83
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7301 | 9.8891 | 9.8987 | 9.4604 | 9.7101 | [23 empty] | 9.738 | [7 empty] | 7.01 | [7 empty] | 1.63 |  | 12.4 |  |  | 13.0802 | 12.8821 | 12.8124 | 13.1157 | 13.1153 | [35 empty] | 13.001 | [7 empty] | 4.85 | [7 empty] | 0.99 |  | 5.9 |  |  | 5.8369 | 6.2077 | 6.1078 | 5.8748 | 5.8351 | [25 empty] | 5.972 | [7 empty] | 1.23 | [7 empty] | 2.6 |  | 12.7 |  |  | 12.8578 | 12.9391 | 12.8762 | 13.3796 | [25 empty] | 13.013 | [7 empty] | 2.47 | [7 empty] | 1.64
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 95.3759 | 94.9621 | 95.0645 | 95.043 | 94.2853 | [23 empty] | 94.946 | [7 empty] | 5.31 | [7 empty] | 0.38 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 306.5111 | 316.4184 | 315.2956 | 318.4742 | 313.2196 | [35 empty] | 313.984 | [7 empty] | 7.15 | [7 empty] | 1.31 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 70.0712 | 70.1087 | 70.3539 | 68.3084 | 69.4794 | [25 empty] | 69.664 | [7 empty] | 6.1 | [7 empty] | 1.06 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 389.1167 | 386.0915 | 365.6815 | 385.9621 | [25 empty] | 381.713 | [7 empty] | 6.13 | [7 empty] | 2.45
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.3194 | 3.3606 | 3.0683 | 3.3357 | 3.2195 | [23 empty] | 3.261 | [7 empty] | -1.19 | [7 empty] | 3.3 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1636 | 7.3766 | 7.3542 | 7.6461 | 7.5539 | [35 empty] | 7.419 | [7 empty] | 3.04 | [7 empty] | 2.26 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 2.0166 | 1.9855 | 1.9669 | 1.9949 | 1.9184 | [25 empty] | 1.976 | [7 empty] | 4.02 | [7 empty] | 1.68 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.5484 | 7.585 | 7.2897 | 7.4478 | [25 empty] | 7.468 | [7 empty] | 3.72 | [7 empty] | 1.53
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.6938 | 6.6607 | 6.6205 | 6.698 | 6.7072 | [23 empty] | 6.676 | [7 empty] | 4.31 | [7 empty] | 0.48 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.344 | 4.499 | 4.5051 | 4.6307 | 4.4896 | [35 empty] | 4.494 | [7 empty] | 9.6 | [7 empty] | 2.02 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1644 | 4.1813 | 4.1945 | 4.1591 | 4.1949 | [25 empty] | 4.179 | [7 empty] | -0.5 | [7 empty] | 0.36 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.7556 | 7.7783 | 7.4763 | 7.6201 | [25 empty] | 7.658 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 1.58
2026-06-11 | Exotic Pets 13 | 100426061101 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.8063 | 4.5779 | 4.842 | 4.7747 | 4.6536 | [23 empty] | 4.731 | [7 empty] | 3.72 | [7 empty] | 2.1 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | 10.0419 | 10.145 | 10.2096 | 10.36 | 10.3688 | [35 empty] | 10.225 | [7 empty] | 5.41 | [7 empty] | 1.23 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.9634 | 2.8808 | 3.0702 | 2.9334 | 2.9903 | [25 empty] | 2.968 | [7 empty] | 9.91 | [7 empty] | 2.12 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.95 | 10.0493 | 9.4664 | 9.9065 | [25 empty] | 9.843 | [7 empty] | 5.84 | [7 empty] | 2.27
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 206426061050 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 163.8074 | 169.261 | 164.5289 | 165.901 | [24 empty] | 165.875 | [7 empty] | 21.97 | [7 empty] | 1.26 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 540.2513 | 542.8095 | 540.5658 | 536.5081 | [36 empty] | 540.034 | [7 empty] | 18.43 | [7 empty] | 0.42 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 80.523 | 82.063 | 80.8517 | 81.8974 | [26 empty] | 81.334 | [7 empty] | 8.45 | [7 empty] | 0.81 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 266.7538 | 268.3622 | 267.152 | 266.5704 | [25 empty] | 267.21 | [7 empty] | 6.46 | [7 empty] | 0.26
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 206426061050 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.8421 | 14.8423 | 14.7827 | 14.6649 | [24 empty] | 14.783 | [7 empty] | -0.11 | [7 empty] | 0.49 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.6001 | 46.2494 | 45.4398 | 45.8657 | [36 empty] | 45.539 | [7 empty] | 1.88 | [7 empty] | 1.35 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.7084 | 14.8454 | 14.2722 | 14.7106 | [26 empty] | 14.634 | [7 empty] | -0.45 | [7 empty] | 1.48 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 68.1887 | 67.2171 | 66.3753 | 67.1112 | [25 empty] | 67.223 | [7 empty] | 2.32 | [7 empty] | 0.96
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 206426061050 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 234.738 | 245.8981 | 238.0217 | 242.0793 | [24 empty] | 240.184 | [7 empty] | 5.34 | [7 empty] | 1.75 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 101.3467 | 103.402 | 102.3535 | 100.7613 | [36 empty] | 101.966 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 0.99 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 112.6948 | 114.3432 | 115.5689 | 119.0291 | [26 empty] | 115.409 | [7 empty] | 0.36 | [7 empty] | 2.02 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 271.8878 | 270.9185 | 272.714 | 271.4697 | [25 empty] | 271.748 | [7 empty] | 1.02 | [7 empty] | 0.24
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 206426061050 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 55.7019 | 56.8454 | 56.634 | 55.8797 | [24 empty] | 56.265 | [7 empty] | -1.29 | [7 empty] | 0.86 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 162.5002 | 164.9524 | 163.3871 | 161.8891 | [36 empty] | 163.182 | [7 empty] | -0.5 | [7 empty] | 0.71 | 15 | 23 | 368 | -322 | 20.4477 | 21.5125 | 20.9121 | 21.2796 | [26 empty] | 21.038 | [7 empty] | -8.53 | [7 empty] | 1.91 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 122.8397 | 126.0424 | 125.387 | 123.2335 | [25 empty] | 124.376 | [7 empty] | -1.29 | [7 empty] | 1.1
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 206426061050 | K |  |  | 3.9 |  |  | 4.3425 | 4.5325 | 4.5317 | 4.6601 | [24 empty] | 4.517 | [7 empty] | 15.81 | [7 empty] | 2.51 |  | 6 |  |  | 7.1683 | 7.2742 | 7.005 | 7.3235 | [36 empty] | 7.193 | [7 empty] | 19.88 | [7 empty] | 1.7 |  | 2.2 |  |  | 2.7871 | 2.7424 | 2.7025 | 3.0386 | [26 empty] | 2.818 | [7 empty] | 28.07 | [7 empty] | 4.65 |  | 8.4 |  |  | 9.5436 | 9.6913 | 9.6787 | 9.5476 | [25 empty] | 9.615 | [7 empty] | 14.47 | [7 empty] | 0.73
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 206426061050 | LDH |  | 15 |  |  |  | 312.4398 | 333.5226 | 318.5783 | 321.7479 | [24 empty] | 321.572 | [15 empty] | 2.38 | 15 |  |  |  | 674.3842 | 675.0331 | 674.2347 | 673.808 | [36 empty] | 674.365 | [15 empty] | 0.07 | 15 |  |  |  | 195.5958 | 190.9855 | 187.9625 | 195.2513 | [26 empty] | 192.449 | [15 empty] | 1.64 | 15 |  |  |  | 816.385 | 820.6865 | 823.5542 | 810.8735 | [25 empty] | 817.875 | [15 empty] | 0.58
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 206426061050 | Na |  |  | 141 |  |  | 114.9713 | 117.6213 | 116.0773 | 116.0036 | [24 empty] | 116.168 | [7 empty] | -17.61 | [7 empty] | 0.81 |  | 129 |  |  | 109.8231 | 109.9451 | 111.0877 | 109.5807 | [36 empty] | 110.109 | [7 empty] | -14.64 | [7 empty] | 0.53 |  | 118 |  |  | 100.0658 | 100.6007 | 100.409 | 102.3076 | [26 empty] | 100.846 | [7 empty] | -14.54 | [7 empty] | 0.86 |  | 166 |  |  | 125.4529 | 123.4901 | 126.907 | 125.222 | [25 empty] | 125.268 | [7 empty] | -24.54 | [7 empty] | 0.97
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 200326061002 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 148.7046 | 150.2391 | 147.8589 | [25 empty] | 148.934 | [7 empty] | 9.51 | [7 empty] | 0.66 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 476.8492 | 487.9192 | 489.3941 | [37 empty] | 484.721 | [7 empty] | 6.3 | [7 empty] | 1.16 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 75.5998 | 75.6182 | 75.8941 | [27 empty] | 75.704 | [7 empty] | 0.94 | [7 empty] | 0.18 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 271.0206 | 251.3004 | 250.7013 | [26 empty] | 257.674 | [7 empty] | 2.66 | [7 empty] | 3.66
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 200326061002 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 98.9889 | 96.9249 | 98.9871 | [25 empty] | 98.3 | [7 empty] | 9.22 | [7 empty] | 0.99 | 5 | 91 | 546 | -364 | 91.8847 | 88.9965 | 90.3042 | [37 empty] | 90.395 | [7 empty] | -0.66 | [7 empty] | 1.31 | 5 | 77 | 462 | -308 | 80.1281 | 81.596 | 82.1837 | [27 empty] | 81.303 | [7 empty] | 5.59 | [7 empty] | 1.06 | 5 | 118 | 708 | -472 | 128.3542 | 127.3836 | 123.2968 | [26 empty] | 126.345 | [7 empty] | 7.07 | [7 empty] | 1.73
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 200326061002 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.7105 | 3.6789 | 3.537 | [25 empty] | 3.642 | [7 empty] | -6.61 | [7 empty] | 2.07 |  | 6 |  |  | 6.087 | 6.1337 | 6.1152 | [37 empty] | 6.112 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 0.31 |  | 2.2 |  |  | 2.2621 | 2.2474 | 2.3292 | [27 empty] | 2.28 | [7 empty] | 3.62 | [7 empty] | 1.56 |  | 8.4 |  |  | 8.3187 | 8.6447 | 8.2284 | [26 empty] | 8.397 | [7 empty] | -0.03 | [7 empty] | 2.13
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 200326061002 | Na |  |  | 141 |  |  | 143.591 | 141.5303 | 141.7344 | [25 empty] | 142.285 | [7 empty] | 0.91 | [7 empty] | 0.65 |  | 129 |  |  | 130.0395 | 130.8105 | 130.6331 | [37 empty] | 130.494 | [7 empty] | 1.16 | [7 empty] | 0.25 |  | 118 |  |  | 120.987 | 119.3956 | 122.0628 | [27 empty] | 120.815 | [7 empty] | 2.39 | [7 empty] | 0.91 |  | 166 |  |  | 158.0549 | 158.5359 | 156.9948 | [26 empty] | 157.862 | [7 empty] | -4.9 | [7 empty] | 0.41
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 200326061002 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 24.3426 | 23.9886 | 23.3087 | [25 empty] | 23.88 | [7 empty] | -26.52 | [7 empty] | 1.8 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 12.4484 | 11.188 | 11.8043 | [37 empty] | 11.814 | [7 empty] | -44.28 | [7 empty] | 4.36 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 16.5511 | 10.4665 | 8.8852 | [27 empty] | 11.968 | [7 empty] | -30.82 | [7 empty] | 27.61 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 19.7753 | 18.3839 | 17.8485 | [26 empty] | 18.669 | [7 empty] | -30.08 | [7 empty] | 4.35
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 1.6925 | 2.1775 | 1.2941 | 2.3674 | 3.2403 | 3.1782 | 3.9517 | 2.8759 | [20 empty] | 2.597 | [7 empty] | -38.16 | [7 empty] | 31.66 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.6018 | 3.0569 | 4.0171 | 3.6767 | 2.8011 | 2.665 | 2.8903 | 1.9653 | [32 empty] | 3.084 | [7 empty] | 14.23 | [7 empty] | 19.97 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 1.3027 | 1.8868 | 2.558 | 2.627 | [26 empty] | 2.094 | [7 empty] | -19.48 | [7 empty] | 25.81 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.7947 | 3.9538 | 3.9431 | 3.2166 | [25 empty] | 3.727 | [7 empty] | -11.26 | [7 empty] | 8.09
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 40.8331 | 39.7394 | 43.3211 | 40.6737 | 42.2588 | 45.7663 | 42.5577 | 43.7917 | [20 empty] | 42.368 | [7 empty] | -3.71 | [7 empty] | 4.31 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 295.1499 | 300.444 | 296.3895 | 296.8638 | 227.7206 | 236.3171 | 231.4985 | 229.021 | [32 empty] | 264.176 | [7 empty] | 19.54 | [7 empty] | 12.55 | 15 | 45 | 720 | -630 | 47.4694 | 46.7593 | 42.1115 | 43.5102 | [26 empty] | 44.963 | [7 empty] | -0.08 | [7 empty] | 4.94 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 272.2869 | 280.7539 | 271.2942 | 271.0022 | [25 empty] | 273.834 | [7 empty] | -2.9 | [7 empty] | 1.47
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | CK |  | 20 |  |  |  | 83.3005 | 86.9565 | 87.5475 | 80.0825 | 135.5566 | 146.4379 | 132.8372 | 143.4308 | [20 empty] | 112.019 | [15 empty] | 24.91 | 20 |  |  |  | 716.2807 | 708.1314 | 701.2134 | 695.6517 | 476.8091 | 513.7598 | 487.8752 | 493.1144 | [32 empty] | 599.104 | [15 empty] | 17.82 | 20 |  |  |  | 79.8777 | 72.3858 | 68.1284 | 67.6155 | [26 empty] | 72.002 | [15 empty] | 6.82 | 20 |  |  |  | 601.0812 | 647.9662 | 593.1781 | 605.9758 | [25 empty] | 612.05 | [15 empty] | 3.47
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 5.9827 | 5.9217 | 5.8229 | 5.8782 | 9.3304 | 9.1079 | 9.3393 | 9.138 | [20 empty] | 7.565 | [7 empty] | -16.87 | [7 empty] | 22.02 |  | 12.4 |  |  | 12.3733 | 12.2225 | 12.4157 | 12.5032 | 11.9841 | 12.1774 | 12.2598 | 12.466 | [32 empty] | 12.3 | [7 empty] | -0.8 | [7 empty] | 1.32 |  | 5.9 |  |  | 5.7043 | 5.5865 | 5.4923 | 5.6535 | [26 empty] | 5.609 | [7 empty] | -4.93 | [7 empty] | 1.41 |  | 12.7 |  |  | 12.5775 | 12.0513 | 12.3016 | 12.5485 | [25 empty] | 12.37 | [7 empty] | -2.6 | [7 empty] | 1.72
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 67.5165 | 67.0648 | 67.311 | 67.5527 | 92.25 | 93.9606 | 92.7058 | 92.9134 | [20 empty] | 80.159 | [7 empty] | -11.09 | [7 empty] | 15.98 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 398.4777 | 400.6978 | 393.245 | 394.1386 | 301.034 | 306.5954 | 305.6273 | 305.062 | [32 empty] | 350.61 | [7 empty] | 19.65 | [7 empty] | 13.15 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.517 | 68.9752 | 67.8951 | 67.8115 | [26 empty] | 68.05 | [7 empty] | 3.64 | [7 empty] | 0.81 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 366.8914 | 371.1229 | 365.6737 | 371.8401 | [25 empty] | 368.882 | [7 empty] | 2.56 | [7 empty] | 0.72
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 1.8738 | 1.8953 | 1.8266 | 1.8124 | 3.1708 | 3.2483 | 3.1596 | 3.3125 | [20 empty] | 2.537 | [7 empty] | -23.11 | [7 empty] | 27.08 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.4791 | 7.4825 | 7.495 | 7.3813 | 7.0758 | 7.0831 | 7.1267 | 7.1226 | [32 empty] | 7.281 | [7 empty] | 1.12 | [7 empty] | 2.5 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9393 | 2.0045 | 1.9475 | 1.9282 | [26 empty] | 1.955 | [7 empty] | 2.89 | [7 empty] | 1.51 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2801 | 7.3864 | 7.0975 | 7.2938 | [25 empty] | 7.264 | [7 empty] | 0.9 | [7 empty] | 1.44
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 3.7542 | 3.7296 | 3.6861 | 3.7042 | 6.3036 | 6.4127 | 6.3642 | 6.3127 | [20 empty] | 5.033 | [7 empty] | -21.35 | [7 empty] | 26.13 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 6.8457 | 6.8786 | 6.9005 | 6.8633 | 4.1599 | 4.1884 | 4.1925 | 4.2967 | [32 empty] | 5.541 | [7 empty] | 35.14 | [7 empty] | 24.04 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9129 | 3.998 | 3.9127 | 3.9309 | [26 empty] | 3.939 | [7 empty] | -6.22 | [7 empty] | 0.89 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.2177 | 7.2766 | 7.1409 | 7.356 | [25 empty] | 7.248 | [7 empty] | -3.36 | [7 empty] | 1.09
2026-06-10 | Avian & Reptile 26 | 106326061050 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 2.8488 | 2.8082 | 2.7899 | 2.874 | 4.4115 | 4.4974 | 4.4686 | 4.5273 | [20 empty] | 3.653 | [7 empty] | -19.91 | [7 empty] | 22.55 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | 8.9683 | 8.8209 | 9.0449 | 8.7455 | 9.459 | 9.4676 | 9.6036 | 9.6479 | [32 empty] | 9.22 | [7 empty] | -4.95 | [7 empty] | 3.69 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.7761 | 3.0697 | 3.0205 | 2.974 | [26 empty] | 2.96 | [7 empty] | 9.63 | [7 empty] | 3.77 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.6181 | 9.6882 | 9.428 | 9.6702 | [25 empty] | 9.601 | [7 empty] | 3.24 | [7 empty] | 1.07
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 100326061001 & 200326061001 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 146.3686 | 150.4782 | 149.2487 | 147.0979 | 149.95 | 151.4235 | 152.4376 | 151.7192 | 147.0721 | [19 empty] | 149.533 | [7 empty] | 9.95 | [7 empty] | 1.41 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 448.4551 | 482.0099 | 486.5716 | 475.9072 | 474.9515 | 486.5623 | 481.8151 | 479.6964 | [32 empty] | 476.996 | [7 empty] | 4.6 | [7 empty] | 2.41 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.0771 | 75.5759 | 75.5914 | [27 empty] | 76.081 | [7 empty] | 1.44 | [7 empty] | 0.93 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 232.589 | 247.6387 | 245.71 | [26 empty] | 241.979 | [7 empty] | -3.59 | [7 empty] | 2.76
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 100326061001 & 200326061001 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 100.658 | 101.8339 | 100.938 | 99.3825 | 98.9935 | 97.3989 | 99.3024 | 97.6167 | 96.2304 | [19 empty] | 99.151 | [7 empty] | 10.17 | [7 empty] | 1.74 | 5 | 91 | 546 | -364 | 95.8952 | 92.0424 | 93.512 | 90.0458 | 91.051 | 91.2225 | 91.738 | 89.8627 | [32 empty] | 91.921 | [7 empty] | 1.01 | [7 empty] | 2.01 | 5 | 77 | 462 | -308 | 87.4 | 83.3602 | 81.4904 | [27 empty] | 84.084 | [7 empty] | 9.2 | [7 empty] | 2.93 | 5 | 118 | 708 | -472 | 134.9964 | 121.6554 | 124.0875 | [26 empty] | 126.913 | [7 empty] | 7.55 | [7 empty] | 4.57
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 100326061001 & 200326061001 | K |  |  | 3.9 |  |  | 5.3249 | 3.7098 | 3.7034 | 3.6634 | 3.7601 | 3.5904 | 3.8243 | 3.8033 | 3.3219 | [19 empty] | 3.856 | [7 empty] | -1.14 | [7 empty] | 13.96 |  | 6 |  |  | 8.4802 | 6.133 | 6.1184 | 6.2008 | 6.0823 | 6.1978 | 6.0817 | 6.0512 | [32 empty] | 6.418 | [7 empty] | 6.97 | [7 empty] | 12.17 |  | 2.2 |  |  | 3.5047 | 2.2883 | 2.4786 | [27 empty] | 2.757 | [7 empty] | 25.33 | [7 empty] | 19.37 |  | 8.4 |  |  | 11.7715 | 8.2357 | 8.1703 | [26 empty] | 9.393 | [7 empty] | 11.82 | [7 empty] | 17.91
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 100326061001 & 200326061001 | Na |  |  | 141 |  |  | 145.3847 | 144.7722 | 145.29 | 144.299 | 146.381 | 140.7418 | 145.0555 | 143.7033 | 136.1823 | [19 empty] | 143.534 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 2.09 |  | 129 |  |  | 140.1317 | 134.0161 | 131.5962 | 133.5096 | 131.2868 | 132.1352 | 133.1919 | 130.9685 | [32 empty] | 133.355 | [7 empty] | 3.38 | [7 empty] | 2.07 |  | 118 |  |  | 127.8726 | 122.3564 | 122.1717 | [27 empty] | 124.134 | [7 empty] | 5.2 | [7 empty] | 2.13 |  | 166 |  |  | 170.6979 | 158.4792 | 158.5127 | [26 empty] | 162.563 | [7 empty] | -2.07 | [7 empty] | 3.54
2026-06-10 | Electrolyte 7 | 100326061001 & 200326061001 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 33.7332 | 26.1661 | 24.2539 | 24.0805 | 23.9409 | 21.8958 | 23.9834 | 23.8489 | 22.8937 | [19 empty] | 24.977 | [7 empty] | -23.15 | [7 empty] | 13.12 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 24.8338 | 14.0686 | 14.5261 | 11.807 | 12.3186 | 10.8292 | 10.7367 | 11.2401 | [32 empty] | 13.795 | [7 empty] | -34.93 | [7 empty] | 31.73 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 20.3101 | 10.6831 | 13.5953 | [27 empty] | 14.863 | [7 empty] | -14.09 | [7 empty] | 27.12 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 32.4555 | 19.1985 | 20.3688 | [26 empty] | 24.008 | [7 empty] | -10.08 | [7 empty] | 24.96
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 76.3875 | 76.7357 | 75.7185 | 75.5975 | 76.5296 | 75.3474 | 76.0799 | 77.1853 | 76.1599 | [19 empty] | 76.102 | [7 empty] | -2.43 | [7 empty] | 0.78 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 394.8403 | 392.6866 | 396.1252 | 407.6468 | 399.0541 | 394.4337 | 404.472 | 400.904 | 400.8614 | [31 empty] | 399.003 | [7 empty] | -1.24 | [7 empty] | 1.18 | 10 | 63 | 693 | -567 | 61.0208 | 63.2849 | 61.675 | 62.2962 | 63.4583 | 63.0321 | 62.6164 | 62.6323 | 63.1621 | 63.5712 | 117.7069 | [19 empty] | 67.354 | [7 empty] | 6.91 | [7 empty] | 22.57 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 296.2074 | 289.4784 | 298.0186 | 300.3122 | 294.9035 | 298.6625 | 287.402 | 285.4746 | 297.6039 | 296.6538 | [19 empty] | 294.553 | [7 empty] | -0.82 | [7 empty] | 1.58
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 228.2507 | 233.4981 | 225.5596 | 224.2109 | 232.3652 | 229.0023 | 229.6658 | 236.1654 | 237.7462 | [19 empty] | 230.836 | [7 empty] | 1.24 | [7 empty] | 1.79 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 95.9175 | 97.0071 | 96.8766 | 98.266 | 98.4071 | 97.2457 | 99.1578 | 99.3931 | 99.4233 | [31 empty] | 97.966 | [7 empty] | -1.04 | [7 empty] | 1.21 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 110.2386 | 111.0415 | 110.056 | 111.6227 | 113.9596 | 115.9525 | 110.8484 | 111.1823 | 112.0447 | 111.0416 | 112.7322 | [19 empty] | 112.198 | [7 empty] | -2.44 | [7 empty] | 1.7 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 264.2148 | 259.9924 | 261.6957 | 265.9783 | 270.6222 | 266.6281 | 261.8299 | 259.9133 | 267.1186 | 269.8136 | [19 empty] | 265.231 | [7 empty] | -1.4 | [7 empty] | 1.43
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.3943 | 9.9037 | 9.261 | 9.3143 | 9.3554 | 9.6211 | 9.2748 | 9.6516 | 9.7738 | [19 empty] | 9.482 | [7 empty] | 4.2 | [7 empty] | 2.36 |  | 12.4 |  |  | 12.2829 | 12.8143 | 12.7692 | 12.3704 | 12.729 | 12.9234 | 12.7291 | 12.9301 | 12.892 | [31 empty] | 12.716 | [7 empty] | 2.55 | [7 empty] | 1.74 |  | 5.9 |  |  | 5.6083 | 5.8886 | 5.6776 | 5.7278 | 5.6885 | 5.8399 | 5.9225 | 5.6079 | 5.7131 | 5.7503 | 5.6453 | [19 empty] | 5.78 | [7 empty] | -2.04 | [7 empty] | 3.14 |  | 12.7 |  |  | 12.2116 | 12.848 | 12.296 | 12.6392 | 13.0602 | 13.0618 | 12.5542 | 12.9087 | 12.7098 | 12.8875 | [19 empty] | 12.731 | [7 empty] | 0.24 | [7 empty] | 2.12
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 53.8132 | 56.5749 | 56.0231 | 56.8833 | 57.1527 | 59.8336 | 58.1487 | 60.4589 | 61.8586 | [19 empty] | 57.961 | [7 empty] | 1.69 | [7 empty] | 3.88 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 170.8906 | 166.2168 | 170.9271 | 175.0342 | 176.3366 | 165.0753 | 173.7629 | 171.8874 | 175.2849 | [31 empty] | 171.713 | [7 empty] | 4.7 | [7 empty] | 2.17 | 15 | 23 | 368 | -322 | 20.1649 | 20.3094 | 19.7255 | 22.3582 | 22.4863 | 21.8643 | 22.6147 | 20.7667 | 24.2969 | 23.6287 | 25.1824 | [19 empty] | 22.444 | [7 empty] | -2.42 | [7 empty] | 8.61 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 134.1024 | 128.3932 | 132.3752 | 133.9838 | 134.6834 | 129.6747 | 133.125 | 130.6665 | 138.582 | 135.9662 | [19 empty] | 133.603 | [7 empty] | 6.03 | [7 empty] | 2.31
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.5218 | 3.447 | 3.5014 | 3.4677 | 3.7619 | 3.5659 | 3.5289 | 4.0262 | 3.9416 | [19 empty] | 3.642 | [7 empty] | -6.62 | [7 empty] | 5.3 |  | 6 |  |  | 6.1526 | 5.685 | 6.2606 | 6.364 | 6.4137 | 6.0052 | 6.0263 | 6.3413 | 6.3476 | [31 empty] | 6.177 | [7 empty] | 2.96 | [7 empty] | 3.62 |  | 2.2 |  |  | 1.9412 | 2.1361 | 1.9515 | 2.2524 | 2.2653 | 2.5023 | 2.3603 | 2.1514 | 2.3226 | 2.2977 | 2.2471 | [19 empty] | 2.263 | [7 empty] | 2.84 | [7 empty] | 9.13 |  | 8.4 |  |  | 8.6179 | 7.8426 | 8.4075 | 8.561 | 8.6736 | 8.3969 | 8.2846 | 7.9797 | 8.5346 | 8.3847 | [19 empty] | 8.389 | [7 empty] | -0.13 | [7 empty] | 3.02
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | Na |  |  | 141 |  |  | 142.0445 | 143.1891 | 140.6467 | 146.03 | 146.8055 | 145.5999 | 142.9598 | 151.3222 | 150.4243 | [19 empty] | 145.294 | [7 empty] | 3.05 | [7 empty] | 2.28 |  | 129 |  |  | 136.3733 | 131.018 | 134.6809 | 134.5549 | 140.8874 | 131.1799 | 136.1567 | 139.816 | 140.0574 | [31 empty] | 136.081 | [7 empty] | 5.49 | [7 empty] | 2.53 |  | 118 |  |  | 121.0457 | 122.0315 | 120.1665 | 122.095 | 124.3141 | 125.3087 | 121.5485 | 122.5862 | 123.7593 | 123.3347 | 122.2642 | [19 empty] | 123.342 | [7 empty] | 4.53 | [7 empty] | 2.31 |  | 166 |  |  | 166.1003 | 162.1268 | 158.675 | 163.4352 | 170.9047 | 162.4655 | 161.2398 | 159.8574 | 168.0041 | 166.778 | [19 empty] | 164.28 | [7 empty] | -1.04 | [7 empty] | 2.22
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1607 | 3.1824 | 3.1681 | 3.1541 | 3.2324 | 3.1355 | 3.1618 | 3.3181 | 3.2435 | [19 empty] | 3.204 | [7 empty] | -2.89 | [7 empty] | 1.85 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0939 | 6.9288 | 7.1817 | 7.1213 | 7.0641 | 7.0216 | 7.2751 | 7.2341 | 7.2785 | [31 empty] | 7.133 | [7 empty] | -0.93 | [7 empty] | 1.58 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9092 | 1.9564 | 1.8504 | 1.9148 | 1.9485 | 1.9668 | 1.9423 | 1.9661 | 1.9429 | 1.9015 | 1.8798 | [19 empty] | 1.932 | [7 empty] | 1.69 | [7 empty] | 2.13 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2079 | 7.1075 | 7.1886 | 7.3017 | 7.2813 | 7.1643 | 7.0667 | 6.9426 | 7.4169 | 7.2827 | [19 empty] | 7.202 | [7 empty] | 0.03 | [7 empty] | 1.72
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 205226060901 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2421 | 1.2613 | 1.2864 | 1.2477 | 1.2636 | 1.3539 | 1.2952 | 1.3214 | 1.3529 | [19 empty] | 1.293 | [7 empty] | 17.53 | [7 empty] | 2.97 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 4.8472 | 4.8726 | 5.0412 | 5.028 | 5.0705 | 4.9794 | 5.2066 | 5.1829 | 5.1658 | [31 empty] | 5.044 | [7 empty] | -1.1 | [7 empty] | 2.42 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.66104 | 0.65993 | 0.72087 | 0.71859 | 0.70524 | 0.64164 | 0.62482 | 0.68492 | 0.6994 | 0.69202 | 0.7298 | [19 empty] | 0.691 | [7 empty] | -13.62 | [7 empty] | 5.3 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.2734 | 8.0626 | 8.1553 | 8.2903 | 8.3088 | 8.0744 | 7.6077 | 7.6194 | 8.3824 | 8.3604 | [19 empty] | 8.135 | [7 empty] | -3.15 | [7 empty] | 3.29
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 105126060901 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9427 | 3.9933 | 4.0814 | 3.9571 | 4.0632 | 3.916 | 3.8055 | 4.0139 | 3.9688 | [19 empty] | 3.988 | [7 empty] | -5.05 | [7 empty] | 2.23 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.5777 | 2.6988 | 2.5906 | 2.6613 | 2.6545 | 2.6376 | 2.6306 | 2.7944 | 2.644 | [31 empty] | 2.654 | [7 empty] | -1.69 | [7 empty] | 2.27 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.4635 | 2.4723 | 2.5712 | 2.5996 | 2.497 | 2.6242 | 2.5045 | 2.5202 | 2.4799 | 2.5761 | 2.5456 | [19 empty] | 2.531 | [7 empty] | -2.64 | [7 empty] | 1.97 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9292 | 4.0731 | 3.9555 | 4.0477 | 4.058 | 4.0861 | 4.0155 | 4.046 | 4.046 | 4.0974 | [19 empty] | 4.032 | [7 empty] | -3.99 | [7 empty] | 1.25
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 105126060901 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 138.4862 | 138.163 | 140.8069 | 138.7164 | 139.8999 | 137.2799 | 137.4505 | 139.5652 | 137.1393 | [19 empty] | 138.55 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 0.83 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 450.0809 | 458.9805 | 448.2361 | 464.4289 | 450.43 | 446.4196 | 454.0601 | 448.8204 | 446.138 | [31 empty] | 451.955 | [7 empty] | -0.89 | [7 empty] | 1.28 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 69.0341 | 68.6026 | 68.8391 | 69.5321 | 68.7326 | 69.1358 | 68.6697 | 69.1334 | 69.3594 | 68.4068 | 69.3108 | [19 empty] | 69.066 | [7 empty] | -7.91 | [7 empty] | 0.63 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 227.9579 | 232.0379 | 231.5932 | 227.7989 | 220.0817 | 221.0522 | 219.1537 | 217.5827 | 231.9304 | 233.4838 | [19 empty] | 226.303 | [7 empty] | -9.84 | [7 empty] | 2.47
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 105126060901 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 31.4123 | 23.8783 | 30.2483 | 30.0815 | 26.8291 | 23.9052 | 26.2117 | 27.9717 | 32.2698 | [19 empty] | 27.505 | [7 empty] | -1.77 | [7 empty] | 11.96 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 121.4382 | 115.466 | 116.3168 | 117.032 | 119.8945 | 117.4747 | 127.1662 | 118.1482 | 119.5225 | [31 empty] | 119.162 | [7 empty] | 3.62 | [7 empty] | 2.8 | 15 | 26 | 416 | -364 | 24.2278 | 22.5221 | 25.3727 | 25.3652 | 22.6037 | 18.56 | 19.0486 | 23.9257 | 23.4641 | 22.3829 | 23.7507 | [19 empty] | 23.074 | [7 empty] | -11.25 | [7 empty] | 9.49 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 212.8731 | 209.5084 | 211.0654 | 214.2715 | 199.1582 | 200.197 | 201.3672 | 204.3172 | 216.8453 | 216.5485 | [19 empty] | 208.789 | [7 empty] | -3.78 | [7 empty] | 2.97
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 105126060901 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.5818 | 14.0118 | 14.2972 | 14.0281 | 14.3146 | 13.8256 | 14.5917 | 14.5042 | 13.7518 | [19 empty] | 14.202 | [7 empty] | -4.04 | [7 empty] | 2.03 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.2973 | 43.4913 | 45.1249 | 43.6256 | 43.9829 | 43.5745 | 42.5285 | 43.1369 | 43.6129 | [31 empty] | 43.708 | [7 empty] | -2.22 | [7 empty] | 1.57 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.503 | 14.7007 | 14.1404 | 14.5039 | 14.4969 | 14.4529 | 14.1172 | 14.4987 | 14.306 | 13.9921 | 14.0816 | [19 empty] | 14.354 | [7 empty] | -2.35 | [7 empty] | 1.47 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.7924 | 64.1159 | 65.6037 | 64.2975 | 63.0108 | 63.5242 | 64.682 | 63.7145 | 62.5782 | 65.1045 | [19 empty] | 64.157 | [7 empty] | -2.35 | [7 empty] | 1.57
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 105126060901 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.1695 | 1.2013 | 1.2456 | 1.2319 | 1.209 | 1.2282 | 1.1185 | 1.2555 | 1.2391 | [19 empty] | 1.213 | [7 empty] | -19.13 | [7 empty] | 3.24 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.5017 | 4.5437 | 4.5469 | 4.5198 | 4.5557 | 4.3641 | 4.6339 | 4.3315 | 4.6288 | [31 empty] | 4.514 | [7 empty] | -18.67 | [7 empty] | 2.18 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.6541 | 0.67877 | 0.72697 | 0.65974 | 0.63393 | 0.67185 | 0.6007 | 0.63307 | 0.66906 | 0.71792 | 0.6582 | [19 empty] | 0.664 | [7 empty] | -31.57 | [7 empty] | 5 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.1586 | 5.1786 | 5.2264 | 5.3079 | 5.3093 | 5.2151 | 5.2414 | 5.2341 | 5.4631 | 5.3106 | [19 empty] | 5.271 | [7 empty] | -11.41 | [7 empty] | 1.56
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 105126060901 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 89.3658 | 88.0906 | 92.8259 | 88.6815 | 91.4143 | 87.8868 | 89.1267 | 91.9423 | 90.8204 | [19 empty] | 90.226 | [7 empty] | 0.07 | [7 empty] | 1.9 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 291.1606 | 298.0575 | 290.4493 | 303.2517 | 298.4623 | 293.0134 | 296.9626 | 300.2565 | 299.7037 | [31 empty] | 296.813 | [7 empty] | 1.29 | [7 empty] | 1.39 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 64.8705 | 65.0648 | 66.8525 | 66.619 | 66.4287 | 67.0242 | 65.1491 | 65.5482 | 64.8942 | 66.4295 | 65.8283 | [19 empty] | 65.893 | [7 empty] | 0.36 | [7 empty] | 1.14 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 360.1648 | 359.1119 | 361.5511 | 359.4575 | 356.338 | 357.3573 | 352.6738 | 348.9665 | 370.1684 | 371.2173 | [19 empty] | 359.74 | [7 empty] | 0.02 | [7 empty] | 1.73
2026-06-09 | Diagnosis Plus 27 | 105126060901 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.3136 | 6.2254 | 6.4689 | 6.2475 | 6.3658 | 6.2548 | 6.3352 | 6.3487 | 6.216 | [19 empty] | 6.317 | [7 empty] | -1.29 | [7 empty] | 1.23 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.1612 | 4.3565 | 4.2293 | 4.2203 | 4.3171 | 4.2432 | 4.1818 | 4.2955 | 4.3911 | [31 empty] | 4.266 | [7 empty] | 4.05 | [7 empty] | 1.74 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.8699 | 3.8395 | 3.9633 | 4.0282 | 4.0108 | 4.0145 | 3.9073 | 3.9992 | 3.9018 | 3.9547 | 3.9484 | [19 empty] | 3.95 | [7 empty] | -5.96 | [7 empty] | 1.45 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.2888 | 7.2311 | 7.2812 | 7.0988 | 7.3762 | 7.3204 | 7.2814 | 7.2885 | 7.443 | 7.3481 | [19 empty] | 7.286 | [7 empty] | -2.85 | [7 empty] | 1.21
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 76.5698 | 76.5694 | 74.5374 | 77.3654 | 77.1955 | 78.641 | 76.1734 | 75.8051 | 76.4392 | [19 empty] | 76.879 | [7 empty] | -1.44 | [7 empty] | 1.73 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 409.1887 | 402.3053 | 397.3551 | 398.7726 | 418.9175 | 416.2763 | 399.0552 | 397.2151 | 398.8428 | [31 empty] | 404.214 | [7 empty] | 0.05 | [7 empty] | 1.97 | 10 | 63 | 693 | -567 | 63.7344 | 65.3407 | 64.7342 | 64.2597 | 300.8533 | 296.1743 | 64.7102 | 63.6279 | 64.2807 | 64.7306 | [20 empty] | 111.245 | [7 empty] | 76.58 | [7 empty] | 84.18 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 305.7959 | 300.5313 | 297.7118 | 297.5021 | 295.619 | 301.053 | 295.3468 | 301.1466 | 304.6675 | 304.3619 | [19 empty] | 300.84 | [7 empty] | 1.29 | [7 empty] | 1.24
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 42.8514 | 42.6455 | 40.7433 | 43.9983 | 44.5061 | 42.4122 | 43.4648 | 41.8479 | 45.2402 | [19 empty] | 43.089 | [7 empty] | -2.07 | [7 empty] | 2.88 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 226.1826 | 228.772 | 228.8676 | 229.7401 | 236.726 | 238.2826 | 224.9112 | 221.891 | 220.4506 | [31 empty] | 228.425 | [7 empty] | 3.36 | [7 empty] | 2.49 | 15 | 45 | 720 | -630 | 45.3091 | 45.8977 | 46.3435 | 45.2516 | 292.5609 | 284.535 | 43.9969 | 44.0376 | 44.7082 | 45.1729 | [20 empty] | 93.781 | [7 empty] | 108.4 | [7 empty] | 103.86 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 290.4031 | 282.1049 | 289.1006 | 287.6055 | 279.1704 | 283.5004 | 290.1212 | 296.3812 | 300.8468 | 303.4112 | [19 empty] | 291.356 | [7 empty] | 3.32 | [7 empty] | 2.73
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 231.3728 | 232.0801 | 232.0367 | 230.704 | 233.3889 | 234.7627 | 239.21 | 232.6581 | 238.9025 | [19 empty] | 234.303 | [7 empty] | 2.76 | [7 empty] | 1.31 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 99.4127 | 98.6114 | 97.878 | 98.6736 | 99.3078 | 101.1939 | 98.8203 | 97.111 | 98.8232 | [31 empty] | 98.87 | [7 empty] | -0.13 | [7 empty] | 1.07 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 111.2337 | 114.4836 | 114.7317 | 115.2327 | 265.733 | 263.0901 | 114.686 | 110.3894 | 115.8196 | 112.3032 | [20 empty] | 143.77 | [7 empty] | 25.02 | [7 empty] | 41.97 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 274.4367 | 269.4344 | 264.5387 | 266.4283 | 263.3903 | 265.7436 | 270.2444 | 266.3133 | 271.1582 | 271.7618 | [19 empty] | 268.438 | [7 empty] | -0.21 | [7 empty] | 1.21
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | CK |  | 20 |  |  |  | 135.7846 | 137.884 | 135.7718 | 136.8942 | 139.7354 | 135.2244 | 139.4397 | 140.0146 | 143.1517 | [19 empty] | 138.583 | [15 empty] | 1.86 | 20 |  |  |  | 477.1826 | 486.764 | 480.4816 | 497.0051 | 533.9455 | 509.6078 | 483.4859 | 485.6846 | 480.5853 | [31 empty] | 492.749 | [15 empty] | 3.52 | 20 |  |  |  | 73.9416 | 74.7398 | 75.0064 | 75.9506 | 656.8601 | 643.4103 | 74.7677 | 73.5184 | 80.1661 | 77.7695 | [20 empty] | 190.613 | [15 empty] | 120.55 | 20 |  |  |  | 657.7294 | 638.2063 | 646.5682 | 658.0082 | 646.648 | 631.1827 | 667.4728 | 644.5488 | 688.7143 | 680.088 | [19 empty] | 658.93 | [15 empty] | 2.9
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.3235 | 9.4044 | 9.5914 | 9.4706 | 9.1786 | 9.5461 | 9.3202 | 9.5649 | 9.4636 | [19 empty] | 9.449 | [7 empty] | 3.83 | [7 empty] | 1.43 |  | 12.4 |  |  | 12.6391 | 12.6482 | 12.2459 | 12.4695 | 12.4467 | 12.6255 | 12.6944 | 12.3354 | 12.4179 | [31 empty] | 12.502 | [7 empty] | 0.83 | [7 empty] | 1.18 |  | 5.9 |  |  | 5.6414 | 6.0315 | 5.7809 | 5.6521 | 12.6747 | 12.3574 | 5.7326 | 5.7617 | 6.0519 | 5.6348 | [20 empty] | 7.132 | [7 empty] | 20.88 | [7 empty] | 37.81 |  | 12.7 |  |  | 12.555 | 13.6703 | 12.6101 | 13.2088 | 13.0407 | 12.453 | 12.4687 | 12.7942 | 12.4622 | 12.867 | [19 empty] | 12.814 | [7 empty] | 0.9 | [7 empty] | 2.81
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 64.2752 | 60.4026 | 59.829 | 59.2653 | 61.1861 | 60.6433 | 60.4451 | 61.0422 | 62.6995 | [19 empty] | 61.349 | [7 empty] | 7.63 | [7 empty] | 2.57 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 174.2684 | 173.0152 | 172.5284 | 172.0168 | 181.7743 | 179.2462 | 175.4025 | 171.2976 | 170.5564 | [31 empty] | 174.456 | [7 empty] | 6.38 | [7 empty] | 2.04 | 15 | 23 | 368 | -322 | 23.2532 | 23.9812 | 26.0379 | 27.2767 | 138.4719 | 132.0294 | 26.0125 | 22.4801 | 26.2967 | 25.9098 | [20 empty] | 47.175 | [7 empty] | 105.11 | [7 empty] | 93.45 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 134.5461 | 135.2648 | 136.1016 | 135.0717 | 137.3578 | 131.7295 | 132.8512 | 134.5508 | 143.5067 | 140.8712 | [19 empty] | 136.323 | [7 empty] | 8.19 | [7 empty] | 2.4
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1997 | 3.2334 | 3.2191 | 3.1545 | 3.2925 | 3.2795 | 3.2284 | 3.1554 | 3.2928 | [19 empty] | 3.232 | [7 empty] | -2.06 | [7 empty] | 1.51 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2739 | 7.2068 | 7.1524 | 7.1363 | 7.3432 | 7.3493 | 7.0573 | 7.0925 | 7.0792 | [31 empty] | 7.188 | [7 empty] | -0.17 | [7 empty] | 1.47 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9098 | 1.9591 | 1.9922 | 1.9654 | 7.1651 | 7.3304 | 1.9117 | 1.9065 | 1.9351 | 1.9174 | [20 empty] | 2.999 | [7 empty] | 57.86 | [7 empty] | 70.84 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.5501 | 7.3897 | 7.1672 | 7.2095 | 7.2785 | 7.3615 | 7.4094 | 7.3795 | 7.4719 | 7.5561 | [19 empty] | 7.381 | [7 empty] | 2.51 | [7 empty] | 1.61
2026-06-08 | General Chem 26 | 205426060801 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2299 | 1.2296 | 1.2875 | 1.2445 | 1.2949 | 1.2274 | 1.2064 | 1.3213 | 1.3541 | [19 empty] | 1.28 | [7 empty] | 16.34 | [7 empty] | 4.75 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1162 | 5.0805 | 5.0765 | 5.1316 | 5.2836 | 5.2856 | 5.0885 | 5.0914 | 5.03 | [31 empty] | 5.132 | [7 empty] | 0.62 | [7 empty] | 1.68 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.69112 | 0.69555 | 0.73 | 0.73627 | 8.3948 | 8.2678 | 0.72005 | 0.67223 | 0.72627 | 0.7238 | [20 empty] | 2.236 | [7 empty] | 179.47 | [7 empty] | 136.33 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.4985 | 8.3091 | 8.2937 | 8.1738 | 8.3022 | 8.2917 | 8.5077 | 8.1532 | 8.4708 | 8.5439 | [19 empty] | 8.356 | [7 empty] | -0.53 | [7 empty] | 1.53
2026-06-08 | General Chem 26 | 105326060801 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.044 | 4.1504 | 4.112 | 4.2332 | 3.9776 | 3.9503 | 3.9773 | 4.2934 | 4.1247 | [19 empty] | 4.08 | [7 empty] | -2.86 | [7 empty] | 2.87 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7677 | 3.0024 | 2.7385 | 2.83 | 2.6423 | 2.7008 | 2.7079 | 2.7026 | 2.7629 | [31 empty] | 2.762 | [7 empty] | 2.28 | [7 empty] | 3.57 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6192 | 2.5674 | 2.5033 | 2.3897 | 4.1038 | 4.0652 | 2.502 | 2.522 | 2.4474 | 2.5109 | [20 empty] | 2.823 | [7 empty] | 8.58 | [7 empty] | 22.44 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9767 | 3.9478 | 3.9292 | 4.1156 | 3.9598 | 4.0576 | 4.1786 | 4.3116 | 3.9121 | 3.964 | [19 empty] | 4.03 | [7 empty] | -4.05 | [7 empty] | 2.95
2026-06-08 | General Chem 26 | 105326060801 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 142.967 | 141.9114 | 141.1077 | 140.7649 | 142.0076 | 142.9669 | 138.4515 | 141.3413 | 141.5618 | [19 empty] | 141.455 | [7 empty] | 4.01 | [7 empty] | 0.86 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 464.263 | 467.1423 | 454.501 | 463.7609 | 459.5212 | 456.5925 | 451.3443 | 452.1761 | 441.0582 | [31 empty] | 456.707 | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 1.67 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 73.3565 | 73.6289 | 73.2051 | 73.5923 | 234.3377 | 235.1053 | 73.1768 | 73.4741 | 73.1464 | 73.9132 | [20 empty] | 105.694 | [7 empty] | 40.92 | [7 empty] | 61.04 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 225.2106 | 224.4772 | 224.4968 | 224.3273 | 227.9441 | 225.6646 | 236.4047 | 240.6224 | 239.3966 | 235.4119 | [19 empty] | 231.315 | [7 empty] | -7.84 | [7 empty] | 2.92
2026-06-08 | General Chem 26 | 105326060801 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | -49.2118 | 25.635 | 27.0858 | 31.6015 | 23.5407 | 24.173 | 32.4427 | 29.9506 | 26.6899 | [19 empty] | 19.867 | [7 empty] | -29.04 | [7 empty] | 116.76 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 122.3961 | 127.0541 | 124.2961 | 122.7026 | 121.3813 | 123.6106 | 120.3286 | 114.6704 | 116.2118 | [31 empty] | 121.406 | [7 empty] | 5.57 | [7 empty] | 3.02 | 15 | 26 | 416 | -364 | 16.2304 | 17.7386 | 22.361 | 24.1542 | 223.7423 | 228.998 | 21.8306 | 22.2562 | 23.4775 | 21.9766 | [20 empty] | 62.277 | [7 empty] | 139.53 | [7 empty] | 131.81 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 207.9504 | 209.405 | 210.8583 | 214.7937 | 213.3737 | 211.9538 | 226.5067 | 226.771 | 220.1691 | 219.2168 | [19 empty] | 217.292 | [7 empty] | 0.13 | [7 empty] | 3.31
2026-06-08 | General Chem 26 | 105326060801 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.3788 | 14.4923 | 14.6493 | 14.615 | 14.6704 | 14.743 | 14.6961 | 14.7304 | 14.8607 | [19 empty] | 14.696 | [7 empty] | -0.71 | [7 empty] | 1.29 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.3876 | 44.6806 | 44.361 | 44.9642 | 45.7275 | 44.2705 | 44.2401 | 44.4744 | 44.4237 | [31 empty] | 44.503 | [7 empty] | -0.44 | [7 empty] | 1.33 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.3849 | 14.9994 | 14.803 | 14.571 | 65.8134 | 66.8878 | 14.7547 | 14.7517 | 14.9741 | 14.9836 | [20 empty] | 25.092 | [7 empty] | 70.7 | [7 empty] | 82.22 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 67.09 | 67.108 | 66.7629 | 65.5755 | 66.8465 | 66.5961 | 64.9294 | 63.8624 | 65.9184 | 65.5499 | [19 empty] | 66.074 | [7 empty] | 0.57 | [7 empty] | 1.47
2026-06-08 | General Chem 26 | 105326060801 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3291 | 1.2806 | 1.2706 | 1.3402 | 1.2587 | 1.2856 | 1.2184 | 1.2645 | 1.2654 | [19 empty] | 1.284 | [7 empty] | -14.38 | [7 empty] | 2.83 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.7988 | 4.8812 | 4.8483 | 4.7638 | 4.6796 | 4.782 | 4.7292 | 4.6478 | 4.675 | [31 empty] | 4.756 | [7 empty] | -14.3 | [7 empty] | 1.59 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.72633 | 0.78824 | 0.71895 | 0.70586 | 5.5791 | 5.6376 | 0.65063 | 0.70086 | 0.70119 | 0.72975 | [20 empty] | 1.694 | [7 empty] | 74.62 | [7 empty] | 115.57 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3116 | 5.4535 | 5.4754 | 5.3018 | 5.5235 | 5.3731 | 5.5891 | 5.7951 | 5.3833 | 5.6435 | [19 empty] | 5.496 | [7 empty] | -7.63 | [7 empty] | 2.66
2026-06-08 | General Chem 26 | 105326060801 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 93.6419 | 93.1902 | 94.3127 | 96.0802 | 91.6595 | 91.8774 | 90.9127 | 92.8472 | 94.0968 | [19 empty] | 93.127 | [7 empty] | 3.29 | [7 empty] | 1.53 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 312.5762 | 316.7724 | 308.919 | 315.2926 | 300.813 | 302.3936 | 303.8703 | 307.7153 | 304.0201 | [31 empty] | 308.041 | [7 empty] | 5.13 | [7 empty] | 1.77 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 68.4398 | 70.9545 | 67.9064 | 66.8602 | 377.1925 | 382.3217 | 67.5103 | 67.5178 | 67.5713 | 67.298 | [20 empty] | 130.357 | [7 empty] | 98.53 | [7 empty] | 95.67 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 367.3279 | 366.5798 | 367.0491 | 369.8893 | 368.1602 | 365.5167 | 381.655 | 389.3753 | 370.5827 | 372.1507 | [19 empty] | 372.294 | [7 empty] | 3.51 | [7 empty] | 1.91
2026-06-08 | General Chem 26 | 105326060801 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.438 | 6.4523 | 6.5296 | 6.5634 | 6.4332 | 6.4244 | 6.4594 | 6.4694 | 6.617 | [19 empty] | 6.483 | [7 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.95 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.3467 | 4.4213 | 4.2425 | 4.4162 | 4.2312 | 4.2663 | 4.2162 | 4.294 | 4.2132 | [31 empty] | 4.294 | [7 empty] | 4.74 | [7 empty] | 1.8 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0867 | 4.0686 | 4.069 | 3.8916 | 7.4265 | 7.5274 | 4.0259 | 4.0551 | 4.0698 | 3.9141 | [20 empty] | 4.713 | [7 empty] | 12.23 | [7 empty] | 29.35 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.5713 | 7.4282 | 7.4966 | 7.574 | 7.519 | 7.4887 | 7.513 | 7.5829 | 7.3709 | 7.3219 | [19 empty] | 7.486 | [7 empty] | -0.18 | [7 empty] | 1.06
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.883 | 3.7157 | 3.8415 | 3.9279 | [24 empty] | 3.842 | [7 empty] | -8.52 | [7 empty] | 2.06 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.5672 | 2.6074 | 2.5377 | 2.655 | [36 empty] | 2.592 | [7 empty] | -4.01 | [7 empty] | 1.7 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.3737 | 2.3728 | 2.3607 | 2.493 | [26 empty] | 2.4 | [7 empty] | -7.69 | [7 empty] | 2.25 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.848 | 3.7834 | 3.857 | 3.9205 | [25 empty] | 3.852 | [7 empty] | -8.28 | [7 empty] | 1.26
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 77.4987 | 76.4251 | 75.8442 | 76.778 | [24 empty] | 76.637 | [7 empty] | -1.75 | [7 empty] | 0.78 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 410.0894 | 407.1489 | 405.7061 | 412.4414 | [36 empty] | 408.846 | [7 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.64 | 10 | 63 | 693 | -567 | 64.176 | 219.9271 | 64.332 | 64.3375 | [26 empty] | 103.193 | [7 empty] | 63.8 | [7 empty] | 65.31 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 296.2093 | 296.0962 | 307.7433 | 299.2975 | [25 empty] | 299.837 | [7 empty] | 0.96 | [7 empty] | 1.58
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 231.4121 | 224.4499 | 230.2127 | 231.8391 | [24 empty] | 229.478 | [7 empty] | 0.65 | [7 empty] | 1.29 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 98.728 | 98.6752 | 97.1683 | 98.0816 | [36 empty] | 98.163 | [7 empty] | -0.85 | [7 empty] | 0.64 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 112.2535 | 111.3302 | 112.6505 | 111.9594 | [26 empty] | 112.048 | [7 empty] | -2.57 | [7 empty] | 0.43 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 259.9666 | 260.8243 | 265.3572 | 259.2864 | [25 empty] | 261.359 | [7 empty] | -2.84 | [7 empty] | 0.91
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | FRU |  | 10 |  |  |  | 178.7284 | 178.4447 | 173.0223 | 168.5669 | [24 empty] | 174.691 | [15 empty] | 2.41 | 10 |  |  |  | 233.0664 | 237.3752 | 229.258 | 225.5941 | [36 empty] | 231.323 | [15 empty] | 1.89 | 10 |  |  |  | 128.3388 | 129.5251 | 126.3945 | 125.7559 | [26 empty] | 127.504 | [15 empty] | 1.18 | 10 |  |  |  | 185.817 | 191.3262 | 188.1 | 188.5351 | [25 empty] | 188.445 | [15 empty] | 1.04
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.1675 | 89.1525 | 91.2829 | 91.8367 | [24 empty] | 91.11 | [7 empty] | 1.05 | [7 empty] | 1.29 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 299.9851 | 301.6789 | 297.2171 | 300.4703 | [36 empty] | 299.838 | [7 empty] | 2.33 | [7 empty] | 0.54 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.1908 | 66.4037 | 66.7098 | 66.7108 | [26 empty] | 66.754 | [7 empty] | 1.67 | [7 empty] | 0.42 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 358.6899 | 360.0473 | 369.6337 | 364.5403 | [25 empty] | 363.228 | [7 empty] | 0.99 | [7 empty] | 1.18
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 70.2828 | 71.0107 | 73.6689 | 72.06 | [24 empty] | 71.756 | [15 empty] | 1.77 | 30 |  |  |  | 84.9044 | 89.164 | 89.4442 | 87.6763 | [36 empty] | 87.797 | [15 empty] | 2.05 | 30 |  |  |  | 42.3449 | 42.8528 | 43.4343 | 43.9452 | [26 empty] | 43.144 | [15 empty] | 1.4 | 30 |  |  |  | 105.9081 | 111.5187 | 112.6289 | 112.8233 | [25 empty] | 110.72 | [15 empty] | 2.55
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.3703 | 6.169 | 6.3617 | 6.3208 | [24 empty] | 6.305 | [7 empty] | -1.48 | [7 empty] | 1.28 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.15 | 4.0962 | 4.1719 | 4.1585 | [36 empty] | 4.144 | [7 empty] | 1.08 | [7 empty] | 0.69 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9471 | 3.8986 | 3.9892 | 3.96 | [26 empty] | 3.949 | [7 empty] | -5.98 | [7 empty] | 0.83 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.2523 | 7.2485 | 7.5181 | 7.2197 | [25 empty] | 7.31 | [7 empty] | -2.54 | [7 empty] | 1.66
2026-06-05 | Diabetes 10 | 200526060501 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 180.6886 | 172.9615 | 177.6853 | 176.8941 | [24 empty] | 177.057 | [15 empty] | 1.56 | 15 |  |  |  | 94.2148 | 93.192 | 92.9912 | 91.5273 | [36 empty] | 92.981 | [15 empty] | 1.03 | 15 |  |  |  | 108.2978 | 106.2918 | 106.0487 | 106.5362 | [26 empty] | 106.794 | [15 empty] | 0.83 | 15 |  |  |  | 222.4215 | 219.0462 | 229.6184 | 218.6411 | [25 empty] | 222.432 | [15 empty] | 1.98
2026-06-05 | Specific Test 6 | 103726060501 & 203726060501 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 77.7097 | 77.7344 | 79.3751 | 77.8168 | 76.4753 | 76.6902 | [22 empty] | 77.634 | [7 empty] | -0.47 | [7 empty] | 1.21 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 405.4898 | 399.1468 | 416.599 | 407.5358 | 412.7499 | 406.7555 | [34 empty] | 408.046 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1.35 | 10 | 63 | 693 | -567 | 63.9122 | 62.7485 | 62.7523 | 63.8005 | [26 empty] | 63.303 | [7 empty] | 0.48 | [7 empty] | 0.88 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 310.0324 | 296.5205 | 297.4515 | 297.7686 | [25 empty] | 300.443 | [7 empty] | 1.16 | [7 empty] | 1.85
2026-06-05 | Specific Test 6 | 103726060501 & 203726060501 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 72.5225 | 70.4842 | 71.3038 | 73.173 | 73.5634 | 72.3636 | [22 empty] | 72.235 | [15 empty] | 1.46 | 30 |  |  |  | 90.7265 | 91.1389 | 90.5278 | 90.2305 | 90.3336 | 89.2012 | [34 empty] | 90.36 | [15 empty] | 0.66 | 30 |  |  |  | 40.364 | 42.0599 | 42.3427 | 42.0334 | [26 empty] | 41.7 | [15 empty] | 1.87 | 30 |  |  |  | 113.3841 | 115.231 | 114.8698 | 114.2931 | [25 empty] | 114.445 | [15 empty] | 0.61
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.3822 | 4.2857 | 4.2863 | 4.3027 | [24 empty] | 4.314 | [7 empty] | 2.72 | [7 empty] | 0.92 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.8504 | 2.8629 | 2.8341 | 2.8299 | [36 empty] | 2.844 | [7 empty] | 5.35 | [7 empty] | 0.46 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.679 | 2.6678 | 2.651 | 2.6703 | [26 empty] | 2.667 | [7 empty] | 2.58 | [7 empty] | 0.38 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2363 | 4.2711 | 4.1461 | 4.2622 | [25 empty] | 4.229 | [7 empty] | 0.69 | [7 empty] | 1.17
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 49.2393 | 41.6423 | 42.8662 | 44.0049 | [24 empty] | 44.438 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 6.51 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 231.5286 | 222.6567 | 222.401 | 226.7095 | [36 empty] | 225.824 | [7 empty] | 2.18 | [7 empty] | 1.64 | 15 | 45 | 720 | -630 | 40.9732 | 45.2556 | 45.9558 | 46.2079 | [26 empty] | 44.598 | [7 empty] | -0.89 | [7 empty] | 4.76 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 302.7658 | 298.2078 | 287.9289 | 291.6612 | [25 empty] | 295.141 | [7 empty] | 4.66 | [7 empty] | 1.94
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | CK |  | 20 |  |  |  | 151.6159 | 136.048 | 144.455 | 144.5077 | [24 empty] | 144.157 | [15 empty] | 3.82 | 20 |  |  |  | 508.7074 | 483.1354 | 489.2457 | 478.9258 | [36 empty] | 490.004 | [15 empty] | 2.33 | 20 |  |  |  | 80.3082 | 70.7651 | 75.6419 | 72.6968 | [26 empty] | 74.853 | [15 empty] | 4.8 | 20 |  |  |  | 702.844 | 660.1471 | 657.531 | 667.6014 | [25 empty] | 672.031 | [15 empty] | 2.7
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.3334 | 9.5813 | 9.4064 | 9.4001 | [24 empty] | 9.43 | [7 empty] | 3.63 | [7 empty] | 0.97 |  | 12.4 |  |  | 12.4346 | 11.8785 | 12.2518 | 12.3349 | [36 empty] | 12.225 | [7 empty] | -1.41 | [7 empty] | 1.72 |  | 5.9 |  |  | 5.9675 | 5.6638 | 5.8992 | 5.7106 | [26 empty] | 5.81 | [7 empty] | -1.52 | [7 empty] | 2.18 |  | 12.7 |  |  | 12.1859 | 12.4563 | 12.5592 | 12.5506 | [25 empty] | 12.438 | [7 empty] | -2.06 | [7 empty] | 1.21
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.5424 | 90.5703 | 90.4419 | 90.6684 | [24 empty] | 91.056 | [7 empty] | 0.99 | [7 empty] | 0.95 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 302.1085 | 299.4838 | 298.7059 | 301.083 | [36 empty] | 300.345 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.44 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.582 | 66.046 | 66.1973 | 66.5534 | [26 empty] | 66.345 | [7 empty] | 1.04 | [7 empty] | 0.35 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 369.3339 | 367.11 | 365.0978 | 370.6494 | [25 empty] | 368.048 | [7 empty] | 2.33 | [7 empty] | 0.58
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.3427 | 3.3048 | 3.2261 | 3.2981 | [24 empty] | 3.293 | [7 empty] | -0.21 | [7 empty] | 1.28 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0818 | 7.1107 | 7.1811 | 7.147 | [36 empty] | 7.13 | [7 empty] | -0.97 | [7 empty] | 0.52 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9335 | 1.8938 | 1.9738 | 1.9275 | [26 empty] | 1.932 | [7 empty] | 1.69 | [7 empty] | 1.47 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3948 | 7.3176 | 7.2824 | 7.3484 | [25 empty] | 7.336 | [7 empty] | 1.89 | [7 empty] | 0.56
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5367 | 6.3227 | 6.3916 | 6.3477 | [24 empty] | 6.4 | [7 empty] | -0.01 | [7 empty] | 1.29 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.1899 | 4.1301 | 4.1709 | 4.1788 | [36 empty] | 4.167 | [7 empty] | 1.64 | [7 empty] | 0.54 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9219 | 3.8696 | 3.934 | 3.8845 | [26 empty] | 3.903 | [7 empty] | -7.08 | [7 empty] | 0.67 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.2821 | 7.2082 | 7.1326 | 7.2117 | [25 empty] | 7.209 | [7 empty] | -3.88 | [7 empty] | 0.73
2026-06-05 | Exotic Pets 13 | 100426060501 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.6834 | 4.5082 | 4.6508 | 4.7779 | [24 empty] | 4.655 | [7 empty] | 2.06 | [7 empty] | 2.08 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | 9.3577 | 9.2576 | 9.4473 | 9.7154 | [36 empty] | 9.444 | [7 empty] | -2.63 | [7 empty] | 1.8 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.7014 | 2.7377 | 2.7868 | 2.9788 | [26 empty] | 2.801 | [7 empty] | 3.75 | [7 empty] | 3.82 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.3946 | 9.3554 | 9.1401 | 9.458 | [25 empty] | 9.337 | [7 empty] | 0.4 | [7 empty] | 1.28
2026-06-05 | Electrolyte 7 | 100326060501 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 134.176 | 137.7528 | 138.7785 | 137.2293 | [24 empty] | 136.984 | [7 empty] | 0.72 | [7 empty] | 1.25 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 424.023 | 428.5587 | 435.6292 | 427.8199 | [36 empty] | 429.008 | [7 empty] | -5.92 | [7 empty] | 0.98 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.2587 | 75.0585 | 77.1079 | 77.5461 | [26 empty] | 76.493 | [7 empty] | 1.99 | [7 empty] | 1.24 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 217.1969 | 216.1272 | 214.018 | 219.1114 | [25 empty] | 216.613 | [7 empty] | -13.7 | [7 empty] | 0.85
2026-06-05 | Electrolyte 7 | 100326060501 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 108.0628 | 110.2121 | 109.5403 | 103.2494 | [24 empty] | 107.766 | [7 empty] | 19.74 | [7 empty] | 2.53 | 5 | 91 | 546 | -364 | 99.6327 | 98.647 | 101.3567 | 99.6258 | [36 empty] | 99.816 | [7 empty] | 9.69 | [7 empty] | 0.98 | 5 | 77 | 462 | -308 | 88.5448 | 80.8858 | 89.4106 | 87.3924 | [26 empty] | 86.558 | [7 empty] | 12.41 | [7 empty] | 3.87 | 5 | 118 | 708 | -472 | 135.5969 | 136.2732 | 135.5261 | 134.9403 | [25 empty] | 135.584 | [7 empty] | 14.9 | [7 empty] | 0.35
2026-06-05 | Electrolyte 7 | 100326060501 | K |  |  | 3.9 |  |  | 5.2089 | 5.6495 | 5.5173 | 5.2306 | [24 empty] | 5.402 | [7 empty] | 38.5 | [7 empty] | 3.48 |  | 6 |  |  | 8.6128 | 8.5289 | 8.7519 | 8.501 | [36 empty] | 8.599 | [7 empty] | 43.31 | [7 empty] | 1.13 |  | 2.2 |  |  | 3.5667 | 3.1334 | 3.5304 | 3.3672 | [26 empty] | 3.399 | [7 empty] | 54.52 | [7 empty] | 5.03 |  | 8.4 |  |  | 11.3932 | 11.5297 | 11.6543 | 11.9034 | [25 empty] | 11.62 | [7 empty] | 38.33 | [7 empty] | 1.62
2026-06-05 | Electrolyte 7 | 100326060501 | Na |  |  | 141 |  |  | 158.4181 | 166.2514 | 160.6489 | 154.9666 | [24 empty] | 160.071 | [7 empty] | 13.53 | [7 empty] | 2.56 |  | 129 |  |  | 144.7975 | 143.3898 | 147.0077 | 142.4443 | [36 empty] | 144.41 | [7 empty] | 11.95 | [7 empty] | 1.19 |  | 118 |  |  | 131.3859 | 123.9413 | 129.5978 | 129.3894 | [26 empty] | 128.579 | [7 empty] | 8.96 | [7 empty] | 2.17 |  | 166 |  |  | 177.2201 | 177.954 | 180.0545 | 187.1699 | [25 empty] | 180.6 | [7 empty] | 8.79 | [7 empty] | 2.18
2026-06-05 | Electrolyte 7 | 100326060501 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 44.9474 | 48.2827 | 45.0505 | 43.3458 | [24 empty] | 45.407 | [7 empty] | 39.71 | [7 empty] | 3.95 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 31.1938 | 31.2607 | 31.2047 | 30.2302 | [36 empty] | 30.972 | [7 empty] | 46.1 | [7 empty] | 1.39 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 36.4295 | 29.8238 | 33.3196 | 30.8668 | [26 empty] | 32.61 | [7 empty] | 88.5 | [7 empty] | 7.8 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 40.9207 | 42.7236 | 41.125 | 40.5798 | [25 empty] | 41.337 | [7 empty] | 54.82 | [7 empty] | 1.99
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 78.2817 | 77.2521 | 79.5796 | 78.0999 | 76.1554 | 76.7258 | [22 empty] | 77.682 | [7 empty] | -0.41 | [7 empty] | 1.45 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 400.1973 | 409.6775 | 63.5602 | 404.2522 | 420.9988 | 410.0807 | 407.8845 | 398.3979 | [32 empty] | 364.381 | [7 empty] | -9.81 | [7 empty] | 31.25 | 10 | 63 | 693 | -567 | 66.0867 | 64.6396 | 63.5245 | 63.3542 | 64.2314 | [25 empty] | 64.367 | [7 empty] | 2.17 | [7 empty] | 1.52 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 299.819 | 293.4057 | 299.169 | 304.5283 | 291.1401 | 294.3505 | 297.8666 | [22 empty] | 297.183 | [7 empty] | 0.06 | [7 empty] | 1.42
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 43.9813 | 48.6594 | 44.4896 | 44.7478 | 44.5018 | 45.2599 | [22 empty] | 45.273 | [7 empty] | 2.89 | [7 empty] | 3.45 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 224.5057 | 235.3539 | 44.4879 | 228.5306 | 234.5075 | 224.677 | 227.0813 | 228.6581 | [32 empty] | 205.975 | [7 empty] | -6.8 | [7 empty] | 29.69 | 15 | 45 | 720 | -630 | 43.7083 | 44.656 | 45.1032 | 44.2772 | 45.5861 | [25 empty] | 44.666 | [7 empty] | -0.74 | [7 empty] | 1.45 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 281.9503 | 279.5803 | 286.6091 | 299.5641 | 283.6713 | 283.6556 | 287.8725 | [22 empty] | 286.129 | [7 empty] | 1.46 | [7 empty] | 2.11
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 234.7461 | 235.1465 | 233.3997 | 229.3465 | 232.8151 | 232.6652 | [22 empty] | 233.02 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.81 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 98.4402 | 99.5246 | 115.0966 | 98.6274 | 104.5297 | 97.78 | 98.5486 | 98.1879 | [32 empty] | 101.342 | [7 empty] | 2.37 | [7 empty] | 5.5 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 115.5389 | 112.8331 | 112.4148 | 113.3588 | 113.1005 | [25 empty] | 113.449 | [7 empty] | -1.35 | [7 empty] | 0.96 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 268.0069 | 264.6749 | 268.5525 | 273.8593 | 267.3093 | 266.7806 | 271.9959 | [22 empty] | 268.74 | [7 empty] | -0.1 | [7 empty] | 1.09
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | CK |  | 20 |  |  |  | 143.396 | 144.4583 | 143.1818 | 140.7756 | 142.9227 | 146.6482 | [22 empty] | 143.564 | [15 empty] | 1.23 | 20 |  |  |  | 501.0327 | 508.2656 | 76.3923 | 497.0658 | 532.6793 | 486.2696 | 510.7913 | 500.4683 | [32 empty] | 451.621 | [15 empty] | 31.53 | 20 |  |  |  | 79.2719 | 78.5207 | 75.4333 | 75.8133 | 72.2128 | [25 empty] | 76.25 | [15 empty] | 3.29 | 20 |  |  |  | 622.9796 | 622.4986 | 606.5101 | 675.7129 | 616.3398 | 614.9755 | 628.3962 | [22 empty] | 626.773 | [15 empty] | 3.35
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.2664 | 9.3939 | 9.5824 | 9.5461 | 9.4611 | 9.3477 | [22 empty] | 9.433 | [7 empty] | 3.66 | [7 empty] | 1.16 |  | 12.4 |  |  | 12.4969 | 12.496 | 5.6299 | 12.1524 | 12.8384 | 12.3795 | 12.5811 | 12.5191 | [32 empty] | 11.637 | [7 empty] | -6.16 | [7 empty] | 19.57 |  | 5.9 |  |  | 5.7683 | 5.8307 | 5.7786 | 5.6453 | 5.7354 | [25 empty] | 5.752 | [7 empty] | -2.51 | [7 empty] | 1.07 |  | 12.7 |  |  | 11.9419 | 12.3369 | 13.0535 | 12.6348 | 12.7565 | 12.9915 | 12.7445 | [22 empty] | 12.637 | [7 empty] | -0.5 | [7 empty] | 2.83
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 62.693 | 62.2743 | 60.8008 | 61.1677 | 59.5314 | 64.2999 | [22 empty] | 61.795 | [7 empty] | 8.41 | [7 empty] | 2.46 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 175.0833 | 179.6604 | 23.2558 | 171.8917 | 184.1839 | 173.4684 | 174.9928 | 173.6912 | [32 empty] | 157.028 | [7 empty] | -4.25 | [7 empty] | 32.29 | 15 | 23 | 368 | -322 | 24.3816 | 25.9667 | 23.883 | 25.8352 | 25.5935 | [25 empty] | 25.132 | [7 empty] | 9.27 | [7 empty] | 3.34 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 131.2008 | 132.0748 | 135.4092 | 143.8075 | 136.4886 | 133.7516 | 138.618 | [22 empty] | 135.907 | [7 empty] | 7.86 | [7 empty] | 2.94
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2388 | 3.3115 | 3.2826 | 3.1874 | 3.162 | 3.2234 | [22 empty] | 3.234 | [7 empty] | -1.99 | [7 empty] | 1.59 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1013 | 7.2855 | 1.9295 | 7.1677 | 7.4099 | 7.2429 | 7.3183 | 7.0838 | [32 empty] | 6.567 | [7 empty] | -8.79 | [7 empty] | 26.74 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 2.0205 | 1.8858 | 1.9785 | 1.9761 | 1.9411 | [25 empty] | 1.96 | [7 empty] | 3.18 | [7 empty] | 2.3 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.4579 | 7.2204 | 7.29 | 7.3298 | 7.2269 | 7.1556 | 7.3949 | [22 empty] | 7.297 | [7 empty] | 1.34 | [7 empty] | 1.34
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 209226060401 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2813 | 1.2894 | 1.2936 | 1.2774 | 1.3374 | 1.3738 | [22 empty] | 1.309 | [7 empty] | 18.98 | [7 empty] | 2.68 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1187 | 5.2642 | 0.71511 | 5.1587 | 5.3149 | 5.1199 | 5.2033 | 5.1185 | [32 empty] | 4.627 | [7 empty] | -9.28 | [7 empty] | 31.99 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.72011 | 0.68331 | 0.70896 | 0.73577 | 0.71653 | [25 empty] | 0.713 | [7 empty] | -10.88 | [7 empty] | 2.41 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.1562 | 8.2365 | 7.8208 | 8.2373 | 8.0831 | 8.1305 | 8.1943 | [22 empty] | 8.123 | [7 empty] | -3.3 | [7 empty] | 1.65
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 109126060401 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9797 | 4.0483 | 3.9883 | 3.8947 | 4.041 | 3.997 | [22 empty] | 3.991 | [7 empty] | -4.96 | [7 empty] | 1.26 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6054 | 2.6598 | 2.5326 | 2.7178 | 2.7396 | 2.711 | 2.6483 | 2.6752 | [32 empty] | 2.661 | [7 empty] | -1.44 | [7 empty] | 2.37 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6436 | 2.5149 | 2.6105 | 2.5383 | 2.4724 | 2.5069 | [24 empty] | 2.548 | [7 empty] | -2.01 | [7 empty] | 2.36 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1196 | 4.0864 | 4.0861 | 4.0206 | 4.1303 | 4.1004 | [23 empty] | 4.091 | [7 empty] | -2.61 | [7 empty] | 0.86
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 109126060401 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 141.7537 | 141.518 | 143.6847 | 143.5922 | 143.2241 | 143.3303 | [22 empty] | 142.851 | [7 empty] | 5.04 | [7 empty] | 0.61 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 458.1821 | 457.0598 | 73.6253 | 464.3316 | 456.5879 | 466.4916 | 454.3681 | 454.5677 | [32 empty] | 410.652 | [7 empty] | -9.94 | [7 empty] | 31.04 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 74.0616 | 73.1856 | 73.4284 | 72.7981 | 72.9975 | 73.2703 | [24 empty] | 73.29 | [7 empty] | -2.28 | [7 empty] | 0.54 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 232.7043 | 226.8274 | 224.4614 | 222.029 | 221.4763 | 221.3979 | [23 empty] | 224.816 | [7 empty] | -10.43 | [7 empty] | 1.79
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 109126060401 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 22.96 | 26.8709 | 33.7685 | 28.4326 | 26.1795 | 27.9087 | [22 empty] | 27.687 | [7 empty] | -1.12 | [7 empty] | 11.69 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 118.3593 | 122.2586 | 25.7437 | 128.3268 | 122.2148 | 116.9689 | 123.791 | 122.116 | [32 empty] | 109.972 | [7 empty] | -4.37 | [7 empty] | 29.09 | 15 | 26 | 416 | -364 | 21.0645 | 21.8016 | 24.2483 | 18.0154 | 21.7926 | 20.2015 | [24 empty] | 21.187 | [7 empty] | -18.51 | [7 empty] | 8.86 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 214.6383 | 211.6307 | 213.2666 | 209.1272 | 205.9952 | 212.1001 | [23 empty] | 211.126 | [7 empty] | -2.71 | [7 empty] | 1.35
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 109126060401 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.7434 | 14.5169 | 14.5726 | 14.5811 | 14.2863 | 14.7293 | [22 empty] | 14.572 | [7 empty] | -1.54 | [7 empty] | 1.04 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.463 | 43.5005 | 14.9101 | 44.6433 | 44.7369 | 44.3984 | 44.8024 | 44.5925 | [32 empty] | 40.756 | [7 empty] | -8.82 | [7 empty] | 23.99 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.0821 | 14.9974 | 14.7606 | 14.8028 | 14.7942 | 14.6885 | [24 empty] | 14.854 | [7 empty] | 1.05 | [7 empty] | 0.93 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.6501 | 64.0731 | 64.7575 | 65.6631 | 64.1799 | 65.4484 | [23 empty] | 65.129 | [7 empty] | -0.87 | [7 empty] | 1.38
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 109126060401 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3031 | 1.2615 | 1.2576 | 1.3023 | 1.3433 | 1.3402 | [22 empty] | 1.301 | [7 empty] | -13.25 | [7 empty] | 2.58 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.7485 | 4.7483 | 0.72761 | 4.8728 | 4.7881 | 4.7588 | 4.7291 | 4.8771 | [32 empty] | 4.281 | [7 empty] | -22.86 | [7 empty] | 31.4 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.75102 | 0.7325 | 0.63903 | 0.69991 | 0.94525 | 0.71637 | [24 empty] | 0.747 | [7 empty] | -22.95 | [7 empty] | 12.73 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.5388 | 5.2612 | 5.4612 | 5.5187 | 5.4836 | 5.6737 | [23 empty] | 5.49 | [7 empty] | -7.74 | [7 empty] | 2.23
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 109126060401 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.877 | 92.4982 | 92.2242 | 91.6564 | 92.5623 | 93.2672 | [22 empty] | 92.514 | [7 empty] | 2.61 | [7 empty] | 0.54 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 303.3946 | 303.7668 | 68.1966 | 307.5742 | 304.0459 | 305.0543 | 304.6128 | 306.506 | [32 empty] | 275.394 | [7 empty] | -6.02 | [7 empty] | 28.44 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 69.0511 | 67.6022 | 66.7744 | 67.0581 | 66.9273 | 66.3338 | [24 empty] | 67.291 | [7 empty] | 2.48 | [7 empty] | 1.3 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 377.2364 | 364.7509 | 363.4033 | 365.8284 | 359.4784 | 367.6841 | [23 empty] | 366.397 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 1.49
2026-06-04 | Optimum Wellness 37 | 109126060401 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5274 | 6.5002 | 6.5047 | 6.3091 | 6.3182 | 6.4583 | [22 empty] | 6.436 | [7 empty] | 0.57 | [7 empty] | 1.39 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.1751 | 4.1988 | 4.1333 | 4.3311 | 4.2718 | 4.2839 | 4.3315 | 4.3002 | [32 empty] | 4.253 | [7 empty] | 3.74 | [7 empty] | 1.64 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0837 | 4.0237 | 3.9938 | 4.0221 | 4.0293 | 3.9477 | [24 empty] | 4.017 | [7 empty] | -4.36 | [7 empty] | 1.02 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.5333 | 7.3214 | 7.3912 | 7.4439 | 7.247 | 7.559 | [23 empty] | 7.416 | [7 empty] | -1.12 | [7 empty] | 1.49
2026-06-03 | Core Chem 13 | 100126060301 & 200126060301 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0655 | 4.1094 | 4.0592 | 4.1702 | 4.1122 | 4.1542 | [22 empty] | 4.112 | [7 empty] | -2.1 | [7 empty] | 1 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.667 | 2.6649 | 2.7325 | 2.8456 | 2.8129 | 2.8183 | [34 empty] | 2.757 | [7 empty] | 2.11 | [7 empty] | 2.65 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.4854 | 2.4906 | 2.6898 | 2.7176 | [26 empty] | 2.596 | [7 empty] | -0.16 | [7 empty] | 4.17 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9454 | 4.0269 | 4.2283 | 4.0845 | [25 empty] | 4.071 | [7 empty] | -3.07 | [7 empty] | 2.54
2026-06-03 | Core Chem 13 | 100126060301 & 200126060301 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 143.7063 | 142.331 | 140.266 | 141.7912 | 141.4551 | 141.8318 | [22 empty] | 141.897 | [7 empty] | 4.34 | [7 empty] | 0.72 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 465.3785 | 451.8421 | 455.9367 | 454.139 | 458.7047 | 458.1863 | [34 empty] | 457.365 | [7 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.93 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 72.2853 | 72.8901 | 72.6916 | 73.6707 | [26 empty] | 72.884 | [7 empty] | -2.82 | [7 empty] | 0.69 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 219.0572 | 221.1456 | 228.6142 | 224.4563 | [25 empty] | 223.318 | [7 empty] | -11.03 | [7 empty] | 1.62
2026-06-03 | Core Chem 13 | 100126060301 & 200126060301 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 31.6365 | 24.8692 | 26.3755 | 31.7326 | 26.4016 | 33.5035 | [22 empty] | 29.087 | [7 empty] | 3.88 | [7 empty] | 11.35 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 118.0253 | 118.2784 | 123.2079 | 118.2799 | 117.9159 | 118.2132 | [34 empty] | 118.987 | [7 empty] | 3.47 | [7 empty] | 1.59 | 15 | 26 | 416 | -364 | 19.3905 | 24.5918 | 23.997 | 28.3686 | [26 empty] | 24.087 | [7 empty] | -7.36 | [7 empty] | 13.24 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 195.8678 | 199.7849 | 205.2964 | 204.3856 | [25 empty] | 201.334 | [7 empty] | -7.22 | [7 empty] | 1.88
2026-06-03 | Core Chem 13 | 100126060301 & 200126060301 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.1768 | 14.4746 | 14.3718 | 15.2031 | 14.1195 | 14.5412 | [22 empty] | 14.481 | [7 empty] | -2.15 | [7 empty] | 2.46 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.9059 | 44.1908 | 44.597 | 44.6976 | 45.4455 | 45.0229 | [34 empty] | 44.643 | [7 empty] | -0.13 | [7 empty] | 1.14 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.1374 | 14.4029 | 14.6521 | 14.544 | [26 empty] | 14.434 | [7 empty] | -1.81 | [7 empty] | 1.34 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 64.2736 | 63.8568 | 64.0413 | 65.5685 | [25 empty] | 64.435 | [7 empty] | -1.93 | [7 empty] | 1.04
2026-06-03 | Core Chem 13 | 100126060301 & 200126060301 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2258 | 1.1752 | 1.2084 | 1.2794 | 1.2902 | 1.2656 | [22 empty] | 1.241 | [7 empty] | -17.28 | [7 empty] | 3.31 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4791 | 4.4718 | 4.5613 | 4.6657 | 4.7242 | 4.7447 | [34 empty] | 4.608 | [7 empty] | -16.98 | [7 empty] | 2.39 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.67148 | 0.67045 | 0.72161 | 0.75027 | [26 empty] | 0.703 | [7 empty] | -27.48 | [7 empty] | 4.84 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.1767 | 5.2171 | 5.4326 | 5.2589 | [25 empty] | 5.271 | [7 empty] | -11.41 | [7 empty] | 1.85
2026-06-03 | Core Chem 13 | 100126060301 & 200126060301 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.3877 | 92.0914 | 91.5658 | 92.3321 | 93.0426 | 93.3249 | [22 empty] | 92.291 | [7 empty] | 2.36 | [7 empty] | 0.77 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 299.8487 | 296.7588 | 303.6166 | 310.4158 | 312.9533 | 312.7613 | [34 empty] | 306.059 | [7 empty] | 4.45 | [7 empty] | 2.08 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.1902 | 67.3427 | 67.9562 | 75.8297 | [26 empty] | 69.08 | [7 empty] | 5.21 | [7 empty] | 5.83 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 354.9137 | 352.4741 | 369.3672 | 364.2663 | [25 empty] | 360.255 | [7 empty] | 0.17 | [7 empty] | 1.9
2026-06-03 | Core Chem 13 | 100126060301 & 200126060301 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.283 | 6.429 | 6.4259 | 6.5017 | 6.3539 | 6.5077 | [22 empty] | 6.417 | [7 empty] | 0.26 | [7 empty] | 1.23 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2261 | 4.2857 | 4.2801 | 4.3337 | 4.2527 | 4.4103 | [34 empty] | 4.298 | [7 empty] | 4.83 | [7 empty] | 1.4 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9481 | 4.0027 | 4.1332 | 4.3682 | [26 empty] | 4.113 | [7 empty] | -2.07 | [7 empty] | 3.94 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4672 | 7.3281 | 7.3899 | 7.3866 | [25 empty] | 7.393 | [7 empty] | -1.43 | [7 empty] | 0.67
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 76.8422 | 74.993 | 75.4157 | 74.5739 | [24 empty] | 75.456 | [7 empty] | -3.26 | [7 empty] | 1.13 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 413.6131 | 416.6336 | 407.4077 | 403.0737 | [36 empty] | 410.182 | [7 empty] | 1.53 | [7 empty] | 1.29 | 10 | 63 | 693 | -567 | 62.1229 | 62.5676 | 62.8067 | 61.5324 | [26 empty] | 62.257 | [7 empty] | -1.18 | [7 empty] | 0.78 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 300.0839 | 295.1311 | 295.712 | 302.0137 | [25 empty] | 298.235 | [7 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0.97
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 47.8853 | 44.9503 | 43.7277 | 43.6147 | [24 empty] | 45.045 | [7 empty] | 2.37 | [7 empty] | 3.82 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 240.2955 | 237.1558 | 227.8993 | 229.4476 | [36 empty] | 233.7 | [7 empty] | 5.75 | [7 empty] | 2.21 | 15 | 45 | 720 | -630 | 47.7134 | 46.3312 | 46.9238 | 44.8736 | [26 empty] | 46.46 | [7 empty] | 3.25 | [7 empty] | 2.24 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 293.3424 | 286.4595 | 280.4536 | 280.0294 | [25 empty] | 285.071 | [7 empty] | 1.09 | [7 empty] | 1.9
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 239.2278 | 241.229 | 231.4557 | 229.2309 | [24 empty] | 235.286 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 2.15 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 100.6604 | 100.5506 | 99.5812 | 100.1664 | [36 empty] | 100.24 | [7 empty] | 1.25 | [7 empty] | 0.42 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 113.8135 | 113.9807 | 119.3023 | 116.4565 | [26 empty] | 115.888 | [7 empty] | 0.77 | [7 empty] | 1.93 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 268.8761 | 271.8041 | 263.5978 | 272.8429 | [25 empty] | 269.28 | [7 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1.33
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | CK |  | 20 |  |  |  | 149.5243 | 144.8892 | 144.8522 | 137.8115 | [24 empty] | 144.269 | [15 empty] | 2.9 | 20 |  |  |  | 550.1705 | 525.3044 | 514.6038 | 517.3741 | [36 empty] | 526.863 | [15 empty] | 2.66 | 20 |  |  |  | 73.0158 | 74.7601 | 73.0684 | 68.7416 | [26 empty] | 72.396 | [15 empty] | 3.07 | 20 |  |  |  | 706.6518 | 669.6348 | 665.7845 | 662.0123 | [25 empty] | 676.021 | [15 empty] | 2.65
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 10.6148 | 9.6036 | 9.7069 | 9.6766 | [24 empty] | 9.9 | [7 empty] | 8.8 | [7 empty] | 4.18 |  | 12.4 |  |  | 13.7235 | 13.0609 | 12.8344 | 12.8481 | [36 empty] | 13.117 | [7 empty] | 5.78 | [7 empty] | 2.76 |  | 5.9 |  |  | 5.9063 | 6.0421 | 6.3558 | 6.0508 | [26 empty] | 6.089 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 2.7 |  | 12.7 |  |  | 12.7393 | 13.0834 | 13.3878 | 13.2487 | [25 empty] | 13.115 | [7 empty] | 3.27 | [7 empty] | 1.85
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 63.4233 | 62.3359 | 59.7961 | 59.7418 | [24 empty] | 61.324 | [7 empty] | 7.59 | [7 empty] | 2.61 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 183.8945 | 182.1889 | 176.2572 | 177.253 | [36 empty] | 179.898 | [7 empty] | 9.69 | [7 empty] | 1.79 | 15 | 23 | 368 | -322 | 24.6891 | 24.793 | 24.3603 | 24.8162 | [26 empty] | 24.665 | [7 empty] | 7.24 | [7 empty] | 0.74 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 140.4782 | 135.6794 | 136.1218 | 137.3902 | [25 empty] | 137.417 | [7 empty] | 9.06 | [7 empty] | 1.36
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.3059 | 3.2478 | 3.2985 | 3.1975 | [24 empty] | 3.262 | [7 empty] | -1.14 | [7 empty] | 1.34 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3973 | 7.2839 | 7.228 | 7.2561 | [36 empty] | 7.291 | [7 empty] | 1.27 | [7 empty] | 0.88 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9663 | 1.9822 | 2.0197 | 2.0135 | [26 empty] | 1.995 | [7 empty] | 5.02 | [7 empty] | 1.1 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2811 | 7.3357 | 7.2015 | 7.4206 | [25 empty] | 7.31 | [7 empty] | 1.52 | [7 empty] | 1.09
2026-06-02 | General Chem 26 | 205426060201 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.4077 | 1.3535 | 1.4291 | 1.42 | [24 empty] | 1.403 | [7 empty] | 27.51 | [7 empty] | 2.09 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.439 | 5.5171 | 5.4286 | 5.4045 | [36 empty] | 5.447 | [7 empty] | 6.81 | [7 empty] | 0.78 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.79859 | 0.76882 | 0.79959 | 0.78386 | [26 empty] | 0.788 | [7 empty] | -1.54 | [7 empty] | 1.6 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.6651 | 8.5848 | 8.6219 | 8.722 | [25 empty] | 8.648 | [7 empty] | 2.96 | [7 empty] | 0.59
2026-06-02 | General Chem 26 | 105326060201 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0714 | 3.9649 | 4.2034 | 4.0791 | [24 empty] | 4.08 | [7 empty] | -2.86 | [7 empty] | 2.07 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.733 | 2.7277 | 2.7774 | 2.7916 | [36 empty] | 2.757 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 1 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5694 | 2.5594 | 2.577 | 2.6014 | [26 empty] | 2.577 | [7 empty] | -0.89 | [7 empty] | 0.6 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1482 | 4.21 | 4.0723 | 4.067 | [25 empty] | 4.124 | [7 empty] | -1.8 | [7 empty] | 1.43
2026-06-02 | General Chem 26 | 105326060201 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 145.7526 | 142.4512 | 143.7619 | 142.9865 | [24 empty] | 143.738 | [7 empty] | 5.69 | [7 empty] | 0.87 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 455.9734 | 458.3319 | 455.4017 | 448.5722 | [36 empty] | 454.57 | [7 empty] | -0.31 | [7 empty] | 0.8 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 75.7073 | 75.0951 | 75.4431 | 75.7611 | [26 empty] | 75.502 | [7 empty] | 0.67 | [7 empty] | 0.35 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 226.8047 | 224.5791 | 221.8581 | 224.3604 | [25 empty] | 224.401 | [7 empty] | -10.6 | [7 empty] | 0.78
2026-06-02 | General Chem 26 | 105326060201 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 27.8323 | 29.671 | 26.3259 | 25.6564 | [24 empty] | 27.371 | [7 empty] | -2.24 | [7 empty] | 5.64 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 123.7982 | 121.7353 | 121.6514 | 122.3637 | [36 empty] | 122.387 | [7 empty] | 6.42 | [7 empty] | 0.7 | 15 | 26 | 416 | -364 | 22.9502 | 21.1628 | 21.7373 | 25.5411 | [26 empty] | 22.848 | [7 empty] | -12.12 | [7 empty] | 7.37 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 215.6796 | 217.652 | 209.3262 | 208.7918 | [25 empty] | 212.862 | [7 empty] | -1.91 | [7 empty] | 1.82
2026-06-02 | General Chem 26 | 105326060201 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.8114 | 14.5805 | 14.1093 | 14.5272 | [24 empty] | 14.507 | [7 empty] | -1.98 | [7 empty] | 1.75 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.6407 | 44.0309 | 44.43 | 44.2286 | [36 empty] | 44.333 | [7 empty] | -0.82 | [7 empty] | 0.51 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.7766 | 14.4244 | 14.7878 | 14.6229 | [26 empty] | 14.653 | [7 empty] | -0.32 | [7 empty] | 1 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.4541 | 66.0457 | 64.7075 | 65.3036 | [25 empty] | 65.378 | [7 empty] | -0.49 | [7 empty] | 0.73
2026-06-02 | General Chem 26 | 105326060201 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2249 | 1.3262 | 1.3116 | 1.3807 | [24 empty] | 1.311 | [7 empty] | -12.61 | [7 empty] | 4.26 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.795 | 4.8282 | 4.8007 | 4.8843 | [36 empty] | 4.827 | [7 empty] | -13.03 | [7 empty] | 0.73 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.66462 | 0.74205 | 0.71259 | 0.73585 | [26 empty] | 0.714 | [7 empty] | -26.41 | [7 empty] | 4.26 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.4924 | 5.4569 | 5.5464 | 5.4587 | [25 empty] | 5.489 | [7 empty] | -7.75 | [7 empty] | 0.66
2026-06-02 | General Chem 26 | 105326060201 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.3662 | 91.6185 | 90.2988 | 91.5789 | [24 empty] | 91.466 | [7 empty] | 1.45 | [7 empty] | 0.81 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 306.1503 | 306.2117 | 306.5356 | 304.8985 | [36 empty] | 305.949 | [7 empty] | 4.41 | [7 empty] | 0.2 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.789 | 67.3575 | 67.0863 | 65.9211 | [26 empty] | 67.038 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 1.03 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 370.273 | 370.4156 | 359.1464 | 363.1947 | [25 empty] | 365.757 | [7 empty] | 1.7 | [7 empty] | 1.31
2026-06-02 | General Chem 26 | 105326060201 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.614 | 6.5252 | 6.4435 | 6.4645 | [24 empty] | 6.512 | [7 empty] | 1.75 | [7 empty] | 1.02 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.4113 | 4.3482 | 4.3544 | 4.3801 | [36 empty] | 4.374 | [7 empty] | 6.67 | [7 empty] | 0.57 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1277 | 4.0719 | 4.1783 | 4.0697 | [26 empty] | 4.112 | [7 empty] | -2.1 | [7 empty] | 1.09 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.667 | 7.6815 | 7.4191 | 7.542 | [25 empty] | 7.577 | [7 empty] | 1.03 | [7 empty] | 1.4
2026-06-02 | Core Chem 13 | 100126060201 & 200126060201 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1023 | 4.0409 | 4.1204 | 4.1353 | 4.1445 | 4.066 | 4.0614 | [21 empty] | 4.096 | [7 empty] | -2.48 | [7 empty] | 0.91 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6548 | 2.7086 | 2.736 | 2.7213 | 2.8135 | 2.7904 | [34 empty] | 2.737 | [7 empty] | 1.39 | [7 empty] | 1.92 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5596 | 2.5255 | 2.5084 | 2.5125 | 2.5109 | 2.5154 | 2.4756 | [23 empty] | 2.515 | [7 empty] | -3.25 | [7 empty] | 0.92 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0607 | 4.0773 | 4.1088 | 3.9654 | 3.8559 | 4.0637 | 4.1136 | 4.0403 | [21 empty] | 4.036 | [7 empty] | -3.91 | [7 empty] | 1.99
2026-06-02 | Core Chem 13 | 100126060201 & 200126060201 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 142.5663 | 140.0917 | 143.1443 | 143.716 | 143.1477 | 140.7619 | 140.8162 | [21 empty] | 142.035 | [7 empty] | 4.44 | [7 empty] | 0.94 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 455.054 | 449.1644 | 456.0711 | 457.1058 | 457.7381 | 449.8957 | [34 empty] | 454.172 | [7 empty] | -0.4 | [7 empty] | 0.75 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 73.6389 | 72.5206 | 72.7443 | 73.1895 | 72.837 | 71.9895 | 73.1309 | [23 empty] | 72.864 | [7 empty] | -2.85 | [7 empty] | 0.67 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 228.6414 | 231.717 | 228.7374 | 224.6545 | 218.6789 | 222.8741 | 221.6756 | 221.3397 | [21 empty] | 224.79 | [7 empty] | -10.44 | [7 empty] | 1.87
2026-06-02 | Core Chem 13 | 100126060201 & 200126060201 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 27.7444 | 27.8901 | 27.8498 | 29.8872 | 21.3332 | 26.1198 | 25.4115 | [21 empty] | 26.605 | [7 empty] | -4.98 | [7 empty] | 9.5 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 121.1532 | 122.9112 | 119.4607 | 119.6119 | 126.9066 | 121.4811 | [34 empty] | 121.921 | [7 empty] | 6.02 | [7 empty] | 2.06 | 15 | 26 | 416 | -364 | 24.1212 | 24.2243 | 25.689 | 25.2448 | 20.2759 | 19.4749 | 25.6032 | [23 empty] | 23.519 | [7 empty] | -9.54 | [7 empty] | 10.13 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 203.3752 | 206.2689 | 212.5447 | 197.3435 | 194.1608 | 203.4626 | 193.8758 | 198.4497 | [21 empty] | 201.185 | [7 empty] | -7.29 | [7 empty] | 2.99
2026-06-02 | Core Chem 13 | 100126060201 & 200126060201 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.1144 | 14.3985 | 14.5914 | 14.9387 | 14.429 | 14.4791 | 14.299 | [21 empty] | 14.464 | [7 empty] | -2.27 | [7 empty] | 1.65 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.8618 | 44.5723 | 45.1583 | 44.6667 | 45.6266 | 45.4462 | [34 empty] | 45.055 | [7 empty] | 0.79 | [7 empty] | 0.87 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.7044 | 14.4579 | 14.7242 | 15.1499 | 14.6272 | 14.7366 | 14.4547 | [23 empty] | 14.694 | [7 empty] | -0.04 | [7 empty] | 1.47 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.0259 | 65.1256 | 66.1579 | 64.1012 | 61.6793 | 64.6087 | 63.92 | 65.6481 | [21 empty] | 64.658 | [7 empty] | -1.59 | [7 empty] | 2.12
2026-06-02 | Core Chem 13 | 100126060201 & 200126060201 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2536 | 1.1977 | 1.2547 | 1.2296 | 1.2719 | 1.2112 | 1.2314 | [21 empty] | 1.236 | [7 empty] | -17.62 | [7 empty] | 1.96 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.5828 | 4.5628 | 4.6662 | 4.5891 | 4.6923 | 4.7151 | [34 empty] | 4.635 | [7 empty] | -16.49 | [7 empty] | 1.27 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.72459 | 0.675 | 0.61989 | 0.61776 | 0.64984 | 0.66527 | 0.69294 | [23 empty] | 0.664 | [7 empty] | -31.59 | [7 empty] | 5.38 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.2851 | 5.2746 | 5.4447 | 5.2435 | 4.7538 | 5.2571 | 4.8347 | 5.1949 | [21 empty] | 5.161 | [7 empty] | -13.26 | [7 empty] | 4.32
2026-06-02 | Core Chem 13 | 100126060201 & 200126060201 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.4705 | 91.4044 | 91.2819 | 93.1559 | 94.0737 | 89.2559 | 90.062 | [21 empty] | 91.529 | [7 empty] | 1.52 | [7 empty] | 1.68 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 296.6562 | 303.7714 | 300.0498 | 303.9387 | 306.9895 | 305.3568 | [34 empty] | 302.794 | [7 empty] | 3.34 | [7 empty] | 1.14 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.478 | 66.0843 | 65.7346 | 66.154 | 65.2602 | 66.1358 | 64.2396 | [23 empty] | 65.869 | [7 empty] | 0.32 | [7 empty] | 1.39 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 367.6172 | 363.955 | 373.4299 | 359.1087 | 339.8643 | 360.8204 | 355.1226 | 354.9989 | [21 empty] | 359.365 | [7 empty] | -0.08 | [7 empty] | 2.62
2026-06-02 | Core Chem 13 | 100126060201 & 200126060201 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.409 | 6.5076 | 6.4888 | 6.5997 | 6.5384 | 6.3453 | 6.395 | [21 empty] | 6.469 | [7 empty] | 1.08 | [7 empty] | 1.28 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2248 | 4.3315 | 4.4489 | 4.3159 | 4.4237 | 4.3827 | [34 empty] | 4.355 | [7 empty] | 6.21 | [7 empty] | 1.71 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0018 | 4.0308 | 3.9833 | 4.015 | 4.0186 | 3.9828 | 3.9405 | [23 empty] | 3.996 | [7 empty] | -4.85 | [7 empty] | 0.7 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4574 | 7.4448 | 7.551 | 7.2431 | 6.9455 | 7.3702 | 7.3313 | 7.2647 | [21 empty] | 7.326 | [7 empty] | -2.32 | [7 empty] | 2.36
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 205226060101 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 77.4053 | 76.2779 | 76.4963 | 77.4927 | [24 empty] | 76.918 | [7 empty] | -1.39 | [7 empty] | 0.7 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 408.1376 | 401.3578 | 402.8331 | 410.3283 | [36 empty] | 405.664 | [7 empty] | 0.41 | [7 empty] | 0.91 | 10 | 63 | 693 | -567 | 64.9782 | 65.2339 | 64.4537 | 65.0745 | [26 empty] | 64.935 | [7 empty] | 3.07 | [7 empty] | 0.45 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 299.2017 | 297.825 | 299.0756 | 308.1724 | [25 empty] | 301.069 | [7 empty] | 1.37 | [7 empty] | 1.37
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 205226060101 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 235.501 | 236.4627 | 232.6584 | 232.4974 | [24 empty] | 234.28 | [7 empty] | 2.75 | [7 empty] | 0.74 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 99.9961 | 100.6909 | 99.9422 | 100.3431 | [36 empty] | 100.243 | [7 empty] | 1.26 | [7 empty] | 0.3 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 114.6427 | 115.4986 | 114.4659 | 115.6554 | [26 empty] | 115.066 | [7 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.45 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 264.2178 | 268.9101 | 268.0982 | 276.7608 | [25 empty] | 269.497 | [7 empty] | 0.18 | [7 empty] | 1.69
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 205226060101 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7035 | 9.5722 | 9.3199 | 9.399 | [24 empty] | 9.499 | [7 empty] | 4.38 | [7 empty] | 1.57 |  | 12.4 |  |  | 12.4999 | 12.4506 | 12.6717 | 13.8109 | [36 empty] | 12.858 | [7 empty] | 3.7 | [7 empty] | 4.32 |  | 5.9 |  |  | 6.1922 | 6.0024 | 5.8963 | 6.1277 | [26 empty] | 6.055 | [7 empty] | 2.62 | [7 empty] | 1.88 |  | 12.7 |  |  | 12.5946 | 12.7491 | 12.0526 | 12.4162 | [25 empty] | 12.453 | [7 empty] | -1.94 | [7 empty] | 2.08
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 205226060101 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.9399 | 3.6376 | 3.7272 | 3.5496 | [24 empty] | 3.714 | [7 empty] | -4.78 | [7 empty] | 3.9 |  | 6 |  |  | 6.21 | 6.1126 | 6.2905 | 6.1545 | [36 empty] | 6.192 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 1.08 |  | 2.2 |  |  | 2.3474 | 2.2886 | 2.3168 | 2.4265 | [26 empty] | 2.345 | [7 empty] | 6.58 | [7 empty] | 2.2 |  | 8.4 |  |  | 8.0526 | 8.0227 | 8.3075 | 8.4631 | [25 empty] | 8.211 | [7 empty] | -2.24 | [7 empty] | 2.22
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 205226060101 | Na |  |  | 141 |  |  | 147.841 | 143.8994 | 142.4063 | 143.5967 | [24 empty] | 144.436 | [7 empty] | 2.44 | [7 empty] | 1.41 |  | 129 |  |  | 133.0945 | 132.9365 | 135.467 | 135.0497 | [36 empty] | 134.137 | [7 empty] | 3.98 | [7 empty] | 0.84 |  | 118 |  |  | 122.4109 | 124.2105 | 122.3605 | 127.4018 | [26 empty] | 124.096 | [7 empty] | 5.17 | [7 empty] | 1.65 |  | 166 |  |  | 163.5799 | 160.3163 | 160.5665 | 166.206 | [25 empty] | 162.667 | [7 empty] | -2.01 | [7 empty] | 1.48
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 205226060101 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2765 | 3.2941 | 3.2338 | 3.231 | [24 empty] | 3.259 | [7 empty] | -1.25 | [7 empty] | 0.83 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.107 | 7.2606 | 7.1074 | 7.2872 | [36 empty] | 7.191 | [7 empty] | -0.13 | [7 empty] | 1.17 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9452 | 1.9727 | 1.9434 | 2.0227 | [26 empty] | 1.971 | [7 empty] | 3.74 | [7 empty] | 1.62 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2595 | 7.3364 | 7.343 | 7.4877 | [25 empty] | 7.357 | [7 empty] | 2.18 | [7 empty] | 1.12
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 205226060101 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3387 | 1.3724 | 1.3527 | 1.3466 | [24 empty] | 1.353 | [7 empty] | 22.96 | [7 empty] | 0.92 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.2645 | 5.3169 | 5.3661 | 5.3749 | [36 empty] | 5.331 | [7 empty] | 4.52 | [7 empty] | 0.83 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.73956 | 0.73191 | 0.70802 | 0.70564 | [26 empty] | 0.721 | [7 empty] | -9.84 | [7 empty] | 2.04 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.4572 | 8.5233 | 8.5731 | 8.6518 | [25 empty] | 8.551 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.83
2026-06-01 | Optimum Wellness 37 | 109326060101 & 209326060101 | BA | [5 empty] | 5.4828 | 5.2485 | 5.1088 | 5.1479 | 5.1876 | [23 empty] | 5.235 | [15 empty] | 2.53 |  |  |  |  | 5.7603 | 5.1981 | 5.4445 | 5.3937 | 5.1218 | [35 empty] | 5.384 | [15 empty] | 4.14 |  |  |  |  | 14.2714 | 13.6538 | 13.9632 | 13.8923 | 13.4769 | [25 empty] | 13.852 | [15 empty] | 1.96 |  |  |  |  | 12.671 | 12.7119 | 13.2487 | 13.1245 | 12.6364 | [24 empty] | 12.879 | [15 empty] | 1.99
2026-06-01 | Optimum Wellness 37 | 109326060101 & 209326060101 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 91.1639 | 95.9518 | 93.58 | 93.3087 | 92.5015 | [23 empty] | 93.301 | [7 empty] | 3.67 | [7 empty] | 1.68 | 5 | 91 | 546 | -364 | 87.4948 | 89.2162 | 86.0619 | 87.0963 | 85.6455 | [35 empty] | 87.103 | [7 empty] | -4.28 | [7 empty] | 1.44 | 5 | 77 | 462 | -308 | 78.362 | 78.7063 | 77.9718 | 77.9096 | 77.2257 | [25 empty] | 78.035 | [7 empty] | 1.34 | [7 empty] | 0.64 | 5 | 118 | 708 | -472 | 114.6737 | 120.609 | 118.9197 | 121.8935 | 116.8022 | [24 empty] | 118.58 | [7 empty] | 0.49 | [7 empty] | 2.19
2026-06-01 | Optimum Wellness 37 | 109326060101 & 209326060101 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.9108 | 3.7487 | 3.7533 | 3.4929 | 3.5512 | [23 empty] | 3.691 | [7 empty] | -5.35 | [7 empty] | 4.1 |  | 6 |  |  | 6.3566 | 6.4808 | 6.1692 | 6.3181 | 6.4865 | [35 empty] | 6.362 | [7 empty] | 6.04 | [7 empty] | 1.84 |  | 2.2 |  |  | 2.1933 | 2.2921 | 2.3461 | 2.2171 | 2.5421 | [25 empty] | 2.318 | [7 empty] | 5.37 | [7 empty] | 5.37 |  | 8.4 |  |  | 8.0708 | 8.3367 | 8.5232 | 8.6552 | 8.3933 | [24 empty] | 8.396 | [7 empty] | -0.05 | [7 empty] | 2.34
2026-06-01 | Optimum Wellness 37 | 109326060101 & 209326060101 | Na |  |  | 141 |  |  | 149.5558 | 147.245 | 146.8329 | 141.614 | 147.1667 | [23 empty] | 146.483 | [7 empty] | 3.89 | [7 empty] | 1.79 |  | 129 |  |  | 133.7576 | 137.7409 | 135.8401 | 137.5838 | 137.6544 | [35 empty] | 136.515 | [7 empty] | 5.83 | [7 empty] | 1.13 |  | 118 |  |  | 124.8693 | 122.5244 | 123.3304 | 122.0984 | 123.8851 | [25 empty] | 123.342 | [7 empty] | 4.53 | [7 empty] | 0.8 |  | 166 |  |  | 164.9848 | 162.4054 | 167.6272 | 168.4682 | 164.383 | [24 empty] | 165.574 | [7 empty] | -0.26 | [7 empty] | 1.33
2026-06-01 | Optimum Wellness 37 | 109326060101 & 209326060101 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 71.5658 | 68.8311 | 72.57 | 70.4583 | 70.4115 | [23 empty] | 70.767 | [15 empty] | 1.77 | 30 |  |  |  | 83.3623 | 86.0389 | 86.1585 | 88.5787 | 87.6258 | [35 empty] | 86.353 | [15 empty] | 2.05 | 30 |  |  |  | 45.8344 | 40.1313 | 41.6002 | 41.5718 | 40.7666 | [25 empty] | 41.981 | [15 empty] | 4.77 | 30 |  |  |  | 114.4183 | 107.8079 | 112.1401 | 115.7841 | 109.6549 | [24 empty] | 111.961 | [15 empty] | 2.63
2026-06-01 | Optimum Wellness 37 | 109326060101 & 209326060101 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 33.1527 | 34.3259 | 34.3938 | 35.4492 | 33.9649 | [23 empty] | 34.257 | [7 empty] | 5.41 | [7 empty] | 2.16 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 20.8044 | 24.7683 | 21.4464 | 22.152 | 24.4059 | [35 empty] | 22.715 | [7 empty] | 7.15 | [7 empty] | 7 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 19.1711 | 18.9711 | 21.4875 | 19.212 | 20.5367 | [25 empty] | 19.876 | [7 empty] | 14.89 | [7 empty] | 4.92 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 29.3821 | 29.3643 | 30.7159 | 30.6113 | 29.4897 | [24 empty] | 29.913 | [7 empty] | 12.03 | [7 empty] | 2.06
2026-06-01 | Optimum Wellness 37 | 109326060101 & 209326060101 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 183.5085 | 186.8422 | 181.6319 | 179.6219 | 181.178 | [23 empty] | 182.556 | [15 empty] | 1.36 | 15 |  |  |  | 101.0054 | 100.2861 | 97.5603 | 96.5727 | 97.2403 | [35 empty] | 98.533 | [15 empty] | 1.8 | 15 |  |  |  | 108.9679 | 112.2563 | 112.5297 | 110.3637 | 111.2344 | [25 empty] | 111.07 | [15 empty] | 1.17 | 15 |  |  |  | 208.3365 | 213.4516 | 227.9506 | 226.0798 | 214.1858 | [24 empty] | 218.001 | [15 empty] | 3.51
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 105126060101 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.6902 | 3.7012 | 3.7554 | 3.7023 | [24 empty] | 3.712 | [7 empty] | -11.61 | [7 empty] | 0.68 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 0.23565 | 2.3437 | 2.3751 | 2.3297 | [36 empty] | 1.821 | [7 empty] | -32.55 | [7 empty] | 50.27 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.2614 | 2.2633 | 2.2439 | 2.3122 | [26 empty] | 2.27 | [7 empty] | -12.68 | [7 empty] | 1.12 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.7251 | 3.6791 | 3.93 | 3.7817 | [25 empty] | 3.779 | [7 empty] | -10.02 | [7 empty] | 2.5
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 105126060101 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 144.7863 | 144.4439 | 142.3559 | 144.0036 | [24 empty] | 143.897 | [7 empty] | 5.81 | [7 empty] | 0.65 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 184.3323 | 459.3446 | 455.1829 | 456.324 | [36 empty] | 388.796 | [7 empty] | -14.74 | [7 empty] | 30.36 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 72.0474 | 71.9412 | 72.2963 | 72.3223 | [26 empty] | 72.152 | [7 empty] | -3.8 | [7 empty] | 0.22 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 235.84 | 233.0664 | 236.8286 | 240.4167 | [25 empty] | 236.538 | [7 empty] | -5.76 | [7 empty] | 1.11
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 105126060101 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 24.9455 | 26.8484 | 25.8976 | 27.5921 | [24 empty] | 26.321 | [7 empty] | -6 | [7 empty] | 3.78 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 20.0651 | 116.9788 | 115.0834 | 116.3958 | [36 empty] | 92.131 | [7 empty] | -19.89 | [7 empty] | 45.17 | 15 | 26 | 416 | -364 | 20.0803 | 19.9724 | 21.4244 | 16.0331 | [26 empty] | 19.378 | [7 empty] | -25.47 | [7 empty] | 10.39 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 210.5816 | 208.8201 | 214.3695 | 213.2323 | [25 empty] | 211.751 | [7 empty] | -2.42 | [7 empty] | 1.03
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 105126060101 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.8641 | 14.7449 | 14.7124 | 14.4252 | [24 empty] | 14.687 | [7 empty] | -0.77 | [7 empty] | 1.1 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 13.0771 | 44.1284 | 45.0804 | 43.7694 | [36 empty] | 36.514 | [7 empty] | -18.31 | [7 empty] | 37.08 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.7405 | 14.6887 | 14.7608 | 14.3317 | [26 empty] | 14.63 | [7 empty] | -0.47 | [7 empty] | 1.19 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.4047 | 65.8785 | 66.3233 | 66.2354 | [25 empty] | 65.96 | [7 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.55
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 105126060101 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2363 | 1.2732 | 1.294 | 1.2272 | [24 empty] | 1.258 | [7 empty] | -16.15 | [7 empty] | 2.16 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 1.5506 | 4.6061 | 4.8252 | 4.5991 | [36 empty] | 3.895 | [7 empty] | -29.82 | [7 empty] | 34.83 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.65133 | 0.66258 | 0.67087 | 0.63128 | [26 empty] | 0.654 | [7 empty] | -32.58 | [7 empty] | 2.27 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.4679 | 5.3954 | 5.5881 | 5.4212 | [25 empty] | 5.468 | [7 empty] | -8.1 | [7 empty] | 1.35
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 105126060101 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 93.2487 | 93.6408 | 92.6704 | 92.7856 | [24 empty] | 93.086 | [7 empty] | 3.25 | [7 empty] | 0.42 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 96.419 | 302.7537 | 306.1871 | 302.9266 | [36 empty] | 252.072 | [7 empty] | -13.97 | [7 empty] | 35.66 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 68.1215 | 67.4478 | 67.5443 | 66.7754 | [26 empty] | 67.472 | [7 empty] | 2.76 | [7 empty] | 0.71 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 368.5116 | 371.5789 | 383.4575 | 374.6864 | [25 empty] | 374.559 | [7 empty] | 4.14 | [7 empty] | 1.49
2026-06-01 | Diagnosis Plus 27 | 105126060101 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.4525 | 6.5557 | 6.4873 | 6.4628 | [24 empty] | 6.49 | [7 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.62 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 0.90106 | 4.2349 | 4.2707 | 4.2448 | [36 empty] | 3.413 | [7 empty] | -16.76 | [7 empty] | 42.49 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.062 | 4.0711 | 4.079 | 3.9523 | [26 empty] | 4.041 | [7 empty] | -3.78 | [7 empty] | 1.28 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.3578 | 7.377 | 7.5454 | 7.445 | [25 empty] | 7.431 | [7 empty] | -0.92 | [7 empty] | 0.99
2026-05-29 | Canine NT-proBNP | 111126052901 & 211126052901 | cNT-pBNP | [5 empty] | 1478.8517 | 1875.51 | 1586.5354 | 1717.7979 | 1575.8346 | 1557.4719 | 2043.2064 | 1558.857 | 2164.6972 | [19 empty] | 1659.895 | [15 empty] | 14 |  |  |  |  | 6231.8321 | 8204.302 | 6411.5123 | 5888.2531 | 6880.3172 | 6709.4267 | 6180.2531 | 7176.2569 | 6466.4908 | 7250.4514 | [30 empty] | 6739.91 | [15 empty] | 9.5 |  |  |  |  | 5654.6981 | 4978.4212 | [28 empty] | 5316.56 | [15 empty] | 6.36
2026-05-28 | Canine Cortisol | 110426052802 & 210426052802 | cCORT | [5 empty] | 4.7181 | 5.508 | 5.4217 | 3.942 | 4.832 | 3.8411 | 4.543 | 4.2595 | 3.7696 | [19 empty] | 4.635 | [15 empty] | 11.23 |  |  |  |  | 10.1709 | 9.7766 | 11.8408 | 11.7001 | 9.567 | 10.3755 | 10.9465 | 12.4056 | 11.5733 | 11.8554 | 11.8542 | 11.6683 | 11.4917 | 12.9947 | 11.3952 | 10.8704 | [24 empty] | 11.28 | [15 empty] | 8.04
2026-05-28 | Canine Progesterone | 110326052801 & 210326052801 | cPROG | [5 empty] | 1.069 | 1.2763 | 1.3647 | 1.5262 | 0.88143 | 1.2747 | 1.142 | 0.78602 | 1.2379 | [19 empty] | 1.259 | [15 empty] | 21.02 |  |  |  |  | 4.1501 | 3.3843 | 2.249 | 3.2469 | 2.4263 | 3.7391 | 3.5552 | 1.8376 | 2.993 | 5.2674 | 4.6198 | 3.4561 | [28 empty] | 3.41 | [15 empty] | 27.54 |  |  |  |  | 17.2102 | 14.4851 | 15.9655 | 17.4552 | 13.4764 | 13.442 | 12.1394 | 13.4422 | 15.9566 | 15.3486 | 14.3947 | [19 empty] | 14.636 | [15 empty] | 11.58
2026-05-27 | Canine NT-proBNP | 211126052704 | cNT-pBNP | [5 empty] | 6186.7044 | 6904.2086 | 6731.9146 | 5495.5139 | 6766.6178 | 6736.4902 | 5949.9199 | 6487.8094 | 7314.0281 | [19 empty] | 6288.493 | [15 empty] | 9.5 |  |  |  |  | 14941.4885 | 14259.4319 | 15387.0109 | 13435.059 | 14410.1289 | 14610.4337 | 15420.8834 | 15669.0233 | 15477.9711 | 14613.6521 | 13965.9295 | 14351.0715 | [28 empty] | 14711.84 | [15 empty] | 4.45
2026-05-27 | Canine TSH | 210226052703 | cTSH | [5 empty] | 0.60057 | 0.9241 | 0.85475 | 0.35646 | [24 empty] | 0.684 | [15 empty] | 32.78 |  |  |  |  | 1.9926 | 2.6022 | 2.8043 | 2.5943 | [36 empty] | 2.498 | [15 empty] | 12.16 |  |  |  |  | 1.971 | 1.2627 | 1.0977 | 2.8508 | [26 empty] | 1.796 | [15 empty] | 38.54
2026-05-27 | Canine TSH | 110226052701 | cTSH | [5 empty] | -0.34621 | 0.10694 | -0.34844 | 0.54252 | -0.088701 | [23 empty] | -0.027 | [15 empty] | 1240.04 |  |  |  |  | 3.353 | 3.4969 | 2.6115 | 3.2562 | 3.0187 | [35 empty] | 3.147 | [15 empty] | 9.84 |  |  |  |  | 1.1097 | 1.0006 | 2.118 | 3.6512 | 0.87529 | [25 empty] | 1.751 | [15 empty] | 59.83
2026-05-27 | Optimum Wellness 37 | 109326052702 | BA | [5 empty] | 5.9135 | 5.9514 | 5.5749 | 5.6095 | [24 empty] | 5.762 | [15 empty] | 2.97 |  |  |  |  | 5.2256 | 5.2396 | 6.1686 | 5.6459 | [36 empty] | 5.57 | [15 empty] | 6.91 |  |  |  |  | 15.2565 | 17.2041 | 16.4979 | 15.1932 | [26 empty] | 16.038 | [15 empty] | 5.31 |  |  |  |  | 14.8425 | 14.6099 | 15.1888 | 13.3786 | [25 empty] | 14.505 | [15 empty] | 4.7
2026-05-27 | Optimum Wellness 37 | 109326052702 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 100.3355 | 100.5957 | 99.1225 | 102.6607 | [24 empty] | 100.679 | [7 empty] | 11.87 | [7 empty] | 1.26 | 5 | 91 | 546 | -364 | 93.2397 | 93.4311 | 89.7528 | 92.3674 | [36 empty] | 92.198 | [7 empty] | 1.32 | [7 empty] | 1.59 | 5 | 77 | 462 | -308 | 82.3469 | 80.3053 | 79.407 | 82.5138 | [26 empty] | 81.143 | [7 empty] | 5.38 | [7 empty] | 1.64 | 5 | 118 | 708 | -472 | 122.4232 | 125.8664 | 123.5094 | 128.6578 | [25 empty] | 125.114 | [7 empty] | 6.03 | [7 empty] | 1.91
2026-05-27 | Optimum Wellness 37 | 109326052702 | K |  |  | 3.9 |  |  | 4.1487 | 4.5282 | 4.4732 | 4.6235 | [24 empty] | 4.443 | [7 empty] | 13.93 | [7 empty] | 4.02 |  | 6 |  |  | 7.068 | 7.2942 | 7.0908 | 7.2626 | [36 empty] | 7.179 | [7 empty] | 19.65 | [7 empty] | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 2.6748 | 2.8342 | 2.6265 | 2.9951 | [26 empty] | 2.783 | [7 empty] | 26.48 | [7 empty] | 5.2 |  | 8.4 |  |  | 9.7764 | 10.0865 | 9.9073 | 9.7915 | [25 empty] | 9.89 | [7 empty] | 17.74 | [7 empty] | 1.25
2026-05-27 | Optimum Wellness 37 | 109326052702 | Na |  |  | 141 |  |  | 42.5661 | 132.1449 | 129.8919 | 132.1968 | [24 empty] | 109.2 | [7 empty] | -22.55 | [7 empty] | 35.24 |  | 129 |  |  | 119.5654 | 119.2199 | 119.8783 | 119.5027 | [36 empty] | 119.542 | [7 empty] | -7.33 | [7 empty] | 0.2 |  | 118 |  |  | 108.8975 | 105.5866 | 110.4371 | 109.6965 | [26 empty] | 108.654 | [7 empty] | -7.92 | [7 empty] | 1.71 |  | 166 |  |  | 142.3168 | 145.7969 | 145.1258 | 142.0021 | [25 empty] | 143.81 | [7 empty] | -13.37 | [7 empty] | 1.16
2026-05-27 | Optimum Wellness 37 | 109326052702 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 73.116 | 72.3351 | 73.7445 | 69.1026 | [24 empty] | 72.075 | [15 empty] | 2.48 | 30 |  |  |  | 91.0947 | 91.837 | 87.9982 | 84.5685 | [36 empty] | 88.875 | [15 empty] | 3.23 | 30 |  |  |  | 43.5532 | 42.5987 | 44.6643 | 41.0522 | [26 empty] | 42.967 | [15 empty] | 3.08 | 30 |  |  |  | 114.7704 | 114.8082 | 113.3454 | 107.3493 | [25 empty] | 112.568 | [15 empty] | 2.73
2026-05-27 | Optimum Wellness 37 | 109326052702 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 33.2922 | 33.5795 | 34.7023 | 31.8073 | [24 empty] | 33.345 | [7 empty] | 2.6 | [7 empty] | 3.1 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 21.0379 | 23.0383 | 22.3011 | 23.1915 | [36 empty] | 22.392 | [7 empty] | 5.62 | [7 empty] | 3.8 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 20.1444 | 20.9345 | 22.6178 | 21.0532 | [26 empty] | 21.187 | [7 empty] | 22.47 | [7 empty] | 4.23 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 27.3845 | 30.0905 | 29.6388 | 27.7387 | [25 empty] | 28.713 | [7 empty] | 7.54 | [7 empty] | 4.07
2026-05-27 | Optimum Wellness 37 | 109326052702 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 184.8594 | 187.338 | 183.8325 | 192.9289 | [24 empty] | 187.24 | [15 empty] | 1.88 | 15 |  |  |  | 97.1366 | 98.8204 | 97.9081 | 101.578 | [36 empty] | 98.861 | [15 empty] | 1.7 | 15 |  |  |  | 111.8882 | 111.6531 | 112.7873 | 115.6271 | [26 empty] | 112.989 | [15 empty] | 1.4 | 15 |  |  |  | 214.9757 | 214.515 | 225.8637 | 221.5776 | [25 empty] | 219.233 | [15 empty] | 2.16
2026-05-27 | Core Chem 13 | 100126052701 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2429 | 4.307 | 4.3311 | 4.2718 | [24 empty] | 4.288 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.78 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.9823 | 2.9956 | 2.992 | 3.0214 | [36 empty] | 2.998 | [7 empty] | 11.03 | [7 empty] | 0.48 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.8351 | 2.7438 | 2.8238 | 2.7354 | [26 empty] | 2.785 | [7 empty] | 7.1 | [7 empty] | 1.62 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2465 | 4.3038 | 4.2911 | 4.2693 | [25 empty] | 4.278 | [7 empty] | 1.85 | [7 empty] | 0.51
2026-05-27 | Core Chem 13 | 100126052701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 146.2025 | 146.1521 | 146.7207 | 146.6204 | [24 empty] | 146.424 | [7 empty] | 7.66 | [7 empty] | 0.17 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 470.1557 | 467.2111 | 455.1129 | 471.2703 | [36 empty] | 465.938 | [7 empty] | 2.18 | [7 empty] | 1.38 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.7572 | 76.4824 | 77.4066 | 77.1979 | [26 empty] | 77.211 | [7 empty] | 2.95 | [7 empty] | 0.6 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 230.6075 | 230.477 | 230.0221 | 235.6176 | [25 empty] | 231.681 | [7 empty] | -7.7 | [7 empty] | 0.99
2026-05-27 | Core Chem 13 | 100126052701 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 20.7351 | 33.8174 | 25.213 | 30.8476 | [24 empty] | 27.653 | [7 empty] | -1.24 | [7 empty] | 18.26 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 134.6352 | 131.8438 | 129.6671 | 129.6281 | [36 empty] | 131.444 | [7 empty] | 14.3 | [7 empty] | 1.56 | 15 | 26 | 416 | -364 | 19.4254 | 23.7125 | 22.0019 | 20.3441 | [26 empty] | 21.371 | [7 empty] | -17.8 | [7 empty] | 7.66 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 218.5296 | 220.4118 | 221.3931 | 224.8976 | [25 empty] | 221.308 | [7 empty] | 1.99 | [7 empty] | 1.05
2026-05-27 | Core Chem 13 | 100126052701 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.1975 | 14.6039 | 14.4441 | 14.7222 | [24 empty] | 14.492 | [7 empty] | -2.08 | [7 empty] | 1.36 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.0918 | 45.2032 | 43.6004 | 44.96 | [36 empty] | 44.464 | [7 empty] | -0.53 | [7 empty] | 1.46 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.1907 | 14.4055 | 14.4859 | 14.7271 | [26 empty] | 14.452 | [7 empty] | -1.69 | [7 empty] | 1.33 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 62.9928 | 65.6576 | 65.2748 | 64.1985 | [25 empty] | 64.531 | [7 empty] | -1.78 | [7 empty] | 1.61
2026-05-27 | Core Chem 13 | 100126052701 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2924 | 1.294 | 1.2527 | 1.2142 | [24 empty] | 1.263 | [7 empty] | -15.78 | [7 empty] | 2.6 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.7726 | 4.7228 | 4.676 | 4.6826 | [36 empty] | 4.714 | [7 empty] | -15.07 | [7 empty] | 0.82 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.67242 | 0.65598 | 0.69677 | 0.68122 | [26 empty] | 0.677 | [7 empty] | -30.25 | [7 empty] | 2.18 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3636 | 5.4307 | 5.4221 | 5.4849 | [25 empty] | 5.425 | [7 empty] | -8.82 | [7 empty] | 0.79
2026-05-27 | Core Chem 13 | 100126052701 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 94.2392 | 94.1866 | 94.193 | 93.5012 | [24 empty] | 94.03 | [7 empty] | 4.29 | [7 empty] | 0.33 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 317.3661 | 318.4953 | 312.0133 | 314.0691 | [36 empty] | 315.486 | [7 empty] | 7.67 | [7 empty] | 0.82 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 68.4761 | 68.1362 | 67.9244 | 68.8661 | [26 empty] | 68.351 | [7 empty] | 4.1 | [7 empty] | 0.52 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 371.8951 | 377.4044 | 376.3255 | 379.3534 | [25 empty] | 376.245 | [7 empty] | 4.61 | [7 empty] | 0.73
2026-05-27 | Core Chem 13 | 100126052701 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.6446 | 6.6266 | 6.5513 | 6.6274 | [24 empty] | 6.612 | [7 empty] | 3.32 | [7 empty] | 0.54 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.437 | 4.4654 | 4.3502 | 4.4404 | [36 empty] | 4.423 | [7 empty] | 7.88 | [7 empty] | 0.98 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1815 | 4.0726 | 4.0438 | 4.0601 | [26 empty] | 4.089 | [7 empty] | -2.63 | [7 empty] | 1.32 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.528 | 7.5514 | 7.4217 | 7.647 | [25 empty] | 7.537 | [7 empty] | 0.49 | [7 empty] | 1.06
2026-05-26 | Coagulation | 130126052601 | APTT | [5 empty] | 109.1165 | 110.2962 | 108.2048 | 109.1938 | 108.3047 | 110.4032 | 108.7078 | 110.4032 | 110.8076 | [19 empty] | 109.493 | [15 empty] | 0.86 |  |  |  |  | 118.802 | 116.7679 | 116.2652 | 118.2445 | 119.5329 | 115.2462 | 121.5108 | 117.9196 | 118.0168 | 119.6334 | [30 empty] | 118.194 | [15 empty] | 1.46 |  |  |  |  | 126.4766 | 126.4389 | 126.7794 | [27 empty] | 126.565 | [15 empty] | 0.12
2026-05-26 | Coagulation | 130126052601 | FIB | [5 empty] | 5.4095 | 5.4735 | 5.4614 | 5.4095 | 5.3985 | 5.4735 | 5.4437 | 5.4555 | 5.4614 | [19 empty] | 5.443 | [15 empty] | 0.51 |  |  |  |  | 5.4322 | 5.4379 | 5.4151 | 5.4796 | 5.4735 | 5.4919 | 5.3716 | 5.3611 | 5.4151 | [31 empty] | 5.431 | [15 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 4.5467 | 4.5484 | 4.658 | 4.5213 | 4.6721 | 4.7868 | [24 empty] | 4.622 | [15 empty] | 2.02
2026-05-26 | Coagulation | 130126052601 | PT | [5 empty] | 15.2566 | 15.2946 | 15.3709 | 14.5516 | 14.8712 | 15.4155 | 17.9147 | 14.9467 | 15.2375 | [19 empty] | 15.429 | [15 empty] | 5.95 |  |  |  |  | 18.6387 | 18.3397 | 19.47 | 21.4378 | 17.367 | 21.0514 | 20.4838 | 28.833 | 29.5709 | 17.9147 | [30 empty] | 21.311 | [15 empty] | 19.46 |  |  |  |  | 17.9416 | 18.9052 | 17.5533 | 17.8476 | 16.6943 | 22.6644 | [24 empty] | 18.601 | [15 empty] | 10.37
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105826052501 | CK |  | 20 |  |  |  | -10.2707 | 141.5553 | 138.4773 | 135.1164 | 212.4682 | 137.4212 | [22 empty] | 125.795 | [15 empty] | 52.99 | 20 |  |  |  | 524.0755 | 487.0878 | 532.4042 | 501.8413 | 509.0387 | 534.8491 | [34 empty] | 514.883 | [15 empty] | 3.33 | 20 |  |  |  | 68.3326 | 64.6703 | 79.7878 | 73.8585 | 67.2154 | 63.997 | [24 empty] | 69.644 | [15 empty] | 7.97 | 20 |  |  |  | 699.4916 | 672.7768 | 653.5524 | 680.7275 | 685.1825 | [24 empty] | 678.346 | [15 empty] | 2.23
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105826052501 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | -2.616 | 9.29 | 9.2843 | 9.5364 | 9.5275 | 9.5787 | [22 empty] | 7.433 | [7 empty] | -18.31 | [7 empty] | 60.48 |  | 12.4 |  |  | 12.3654 | 12.6474 | 12.4232 | 12.5081 | 12.5656 | 12.9751 | [34 empty] | 12.581 | [7 empty] | 1.46 | [7 empty] | 1.58 |  | 5.9 |  |  | 5.5439 | 5.7828 | 5.619 | 5.5733 | 5.6017 | 5.7139 | [24 empty] | 5.639 | [7 empty] | -4.42 | [7 empty] | 1.47 |  | 12.7 |  |  | 12.3409 | 12.975 | 12.7919 | 12.7261 | 12.6363 | [24 empty] | 12.694 | [7 empty] | -0.05 | [7 empty] | 1.64
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105826052501 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | -8.1559 | 98.6676 | 94.6829 | 98.9682 | 99.2732 | 99.5938 | [22 empty] | 80.505 | [7 empty] | -10.55 | [7 empty] | 49.29 | 5 | 91 | 546 | -364 | 91.5261 | 91.296 | 89.764 | 91.4742 | 92.0725 | 94.6868 | [34 empty] | 91.803 | [7 empty] | 0.88 | [7 empty] | 1.6 | 5 | 77 | 462 | -308 | 79.5406 | 79.072 | 83.3075 | 81.5375 | 82.8913 | 84.5398 | [24 empty] | 81.815 | [7 empty] | 6.25 | [7 empty] | 2.42 | 5 | 118 | 708 | -472 | 127.4136 | 126.5085 | 126.5642 | 124.0051 | 124.2636 | [24 empty] | 125.751 | [7 empty] | 6.57 | [7 empty] | 1.08
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105826052501 | K |  |  | 3.9 |  |  | -1.0997 | 4.516 | 4.4135 | 4.3019 | 4.4908 | 4.5499 | [22 empty] | 3.529 | [7 empty] | -9.52 | [7 empty] | 58.7 |  | 6 |  |  | 7.4489 | 6.8809 | 7.0612 | 7.1557 | 7.0627 | 7.4897 | [34 empty] | 7.183 | [7 empty] | 19.72 | [7 empty] | 3.04 |  | 2.2 |  |  | 2.8823 | 2.3971 | 2.8377 | 2.9176 | 2.8986 | 2.8221 | [24 empty] | 2.793 | [7 empty] | 26.93 | [7 empty] | 6.44 |  | 8.4 |  |  | 10.0753 | 9.7109 | 9.7062 | 9.7761 | 9.9051 | [24 empty] | 9.835 | [7 empty] | 17.08 | [7 empty] | 1.42
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105826052501 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 0.99386 | 4.2185 | 4.5165 | 4.3208 | 4.2992 | 4.6242 | [22 empty] | 3.829 | [7 empty] | -12.98 | [7 empty] | 33.31 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.1581 | 1.1759 | 1.1868 | 1.1684 | 1.1951 | 1.1776 | [34 empty] | 1.177 | [7 empty] | 2.35 | [7 empty] | 1.02 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.416 | 1.5088 | 1.4468 | 1.4761 | 1.4803 | 1.4149 | [24 empty] | 1.457 | [7 empty] | 0.49 | [7 empty] | 2.37 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 5.6311 | 6.3834 | 6.0182 | 5.8382 | 5.9297 | [24 empty] | 5.96 | [7 empty] | 1.02 | [7 empty] | 4.16
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105826052501 | Na |  |  | 141 |  |  | 74.6037 | 128.2233 | 126.5707 | 125.3809 | 127.2003 | 126.7007 | [22 empty] | 118.113 | [7 empty] | -16.23 | [7 empty] | 16.49 |  | 129 |  |  | 118.2983 | 115.8615 | 115.4052 | 118.9691 | 116.6326 | 117.8846 | [34 empty] | 117.175 | [7 empty] | -9.17 | [7 empty] | 1.11 |  | 118 |  |  | 110.8676 | 105.8204 | 108.9197 | 110.0817 | 108.2048 | 107.0506 | [24 empty] | 108.491 | [7 empty] | -8.06 | [7 empty] | 1.58 |  | 166 |  |  | 141.8705 | 139.622 | 141.0303 | 141.7584 | 140.5132 | [24 empty] | 140.959 | [7 empty] | -15.09 | [7 empty] | 0.59
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105826052501 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 4.5034 | 32.3844 | 30.4859 | 33.1634 | 32.422 | 30.8879 | [22 empty] | 27.308 | [7 empty] | -15.98 | [7 empty] | 37.5 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 20.4593 | 22.6333 | 20.3567 | 20.7161 | 20.3662 | 19.7072 | [34 empty] | 20.706 | [7 empty] | -2.33 | [7 empty] | 4.41 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 19.1022 | 20.4411 | 21.0214 | 20.3785 | 22.0981 | 18.5174 | [24 empty] | 20.26 | [7 empty] | 17.11 | [7 empty] | 5.83 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 27.5906 | 28.9664 | 28.3104 | 30.2243 | 26.219 | [24 empty] | 28.262 | [7 empty] | 5.85 | [7 empty] | 4.74
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105726052501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | -0.45606 | 4.2353 | 4.0541 | 4.1106 | 4.2523 | 4.0539 | [22 empty] | 3.375 | [7 empty] | -19.64 | [7 empty] | 50.82 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7883 | 2.7673 | 2.6707 | 2.808 | 2.7529 | 2.7234 | [34 empty] | 2.752 | [7 empty] | 1.92 | [7 empty] | 1.63 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6827 | 2.5711 | 2.4707 | 2.7774 | 2.6045 | 2.5717 | [24 empty] | 2.613 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 3.69 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2411 | 4.1159 | 4.1548 | 4.2472 | 4.0528 | [24 empty] | 4.162 | [7 empty] | -0.9 | [7 empty] | 1.79
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105726052501 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 55.5633 | 143.9107 | 141.9173 | 142.8202 | 142.4807 | 143.8367 | [22 empty] | 128.421 | [7 empty] | -5.57 | [7 empty] | 25.38 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 461.51 | 456.6911 | 461.6352 | 452.2978 | 455.4235 | 462.846 | [34 empty] | 458.401 | [7 empty] | 0.53 | [7 empty] | 0.84 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 73.0023 | 72.2521 | 72.1936 | 72.2355 | 72.0209 | 72.0209 | [24 empty] | 72.288 | [7 empty] | -3.62 | [7 empty] | 0.46 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 228.5111 | 224.359 | 223.7272 | 227.0266 | 225.5237 | [24 empty] | 225.83 | [7 empty] | -10.03 | [7 empty] | 0.77
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105726052501 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | -8.5039 | 29.7907 | 29.0908 | 28.0908 | 29.0652 | 31.9657 | [22 empty] | 23.25 | [7 empty] | -16.96 | [7 empty] | 61.29 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 124.7262 | 125.5568 | 124.8411 | 122.5904 | 124.5806 | 127.7012 | [34 empty] | 124.999 | [7 empty] | 8.7 | [7 empty] | 1.21 | 15 | 26 | 416 | -364 | 23.7837 | 23.0743 | 22.5239 | 21.1654 | 24.3329 | 26.09 | [24 empty] | 23.495 | [7 empty] | -9.63 | [7 empty] | 6.52 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 221.0806 | 208.4435 | 215.4502 | 213.4157 | 215.5608 | [24 empty] | 214.79 | [7 empty] | -1.02 | [7 empty] | 1.89
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105726052501 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | -0.79191 | 15.2354 | 15.0161 | 14.9191 | 14.8496 | 15.0192 | [22 empty] | 12.375 | [7 empty] | -16.39 | [7 empty] | 47.59 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 46.2514 | 45.348 | 45.4559 | 45.3036 | 45.5553 | 46.4803 | [34 empty] | 45.732 | [7 empty] | 2.31 | [7 empty] | 1.01 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.3981 | 15.0036 | 15.2603 | 15.3116 | 15.3345 | 14.8369 | [24 empty] | 15.191 | [7 empty] | 3.34 | [7 empty] | 1.33 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 67.1318 | 66.5121 | 66.8506 | 66.6964 | 65.484 | [24 empty] | 66.535 | [7 empty] | 1.27 | [7 empty] | 0.85
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105726052501 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 0.10382 | 1.32 | 1.3275 | 1.2933 | 1.3254 | 1.3056 | [22 empty] | 1.113 | [7 empty] | -25.83 | [7 empty] | 40.56 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.7366 | 4.8469 | 4.7483 | 4.7425 | 4.7927 | 4.8839 | [34 empty] | 4.792 | [7 empty] | -13.66 | [7 empty] | 1.17 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.72024 | 0.80234 | 0.71963 | 0.73302 | 0.80323 | 0.75865 | [24 empty] | 0.756 | [7 empty] | -22.04 | [7 empty] | 4.68 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.4526 | 5.482 | 5.4451 | 5.5893 | 5.5043 | [24 empty] | 5.495 | [7 empty] | -7.65 | [7 empty] | 0.94
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105726052501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 8.4956 | 97.6378 | 94.8981 | 94.4725 | 95.052 | 94.9495 | [22 empty] | 80.918 | [7 empty] | -10.25 | [7 empty] | 40.05 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 318.0989 | 312.1488 | 313.6549 | 313.3824 | 314.4458 | 316.3485 | [34 empty] | 314.68 | [7 empty] | 7.39 | [7 empty] | 0.63 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 69.4326 | 68.6851 | 69.7612 | 70.7128 | 71.3489 | 69.0379 | [24 empty] | 69.83 | [7 empty] | 6.35 | [7 empty] | 1.33 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 378.8196 | 369.8118 | 375.3385 | 380.1924 | 375.5429 | [24 empty] | 375.941 | [7 empty] | 4.53 | [7 empty] | 0.96
2026-05-25 | Critical Care 26 | 105726052501 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | -0.51692 | 6.7954 | 6.566 | 6.6832 | 6.6692 | 6.6872 | [22 empty] | 5.481 | [7 empty] | -14.36 | [7 empty] | 48.95 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.4789 | 4.3699 | 4.4163 | 4.4438 | 4.4653 | 4.4541 | [34 empty] | 4.438 | [7 empty] | 8.25 | [7 empty] | 0.81 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2365 | 4.1386 | 4.1924 | 4.3546 | 4.31 | 4.1942 | [24 empty] | 4.238 | [7 empty] | 0.9 | [7 empty] | 1.74 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.6761 | 7.5031 | 7.7426 | 7.7197 | 7.6385 | [24 empty] | 7.656 | [7 empty] | 2.08 | [7 empty] | 1.1
2026-05-22 | Coagulation | 130126052201 | APTT | [5 empty] | 111.9945 | 108.5812 | 113.0772 | 109.7139 | 109.7139 | 109.8716 | 108.3799 | 111.272 | 110.8891 | [19 empty] | 109.732 | [15 empty] | 1.27 | [65 empty] | 126.4766 | 125.1687 | 127.1979 | 122.9536 | 125.7633 | 126.59 | 127.3508 | 127.3126 | 133.0055 | 128.2366 | 124.3604 | [19 empty] | 126.966 | [15 empty] | 2.3
2026-05-22 | Coagulation | 130126052201 | FIB | [5 empty] | 5.4237 | 5.4462 | 5.4578 | 5.4182 | 5.3652 | 5.4875 | 5.4462 | 5.4293 | 5.4755 | [19 empty] | 5.426 | [15 empty] | 0.71 | [65 empty] | 4.7325 | 4.7536 | 4.6633 | 4.7181 | 4.7687 | 4.4936 | 4.6709 | 4.7775 | 4.5969 | 4.6249 | 4.6125 | [19 empty] | 4.632 | [15 empty] | 2.16
2026-05-22 | Coagulation | 130126052201 | PT | [5 empty] | 16.2613 | 16.6393 | 16.3353 | 15.6812 | 15.9486 | 15.5846 | 16.1568 | 15.8451 | 16.5646 | [19 empty] | 16.163 | [15 empty] | 3.08 | [65 empty] | 17.5291 | 18.0441 | 18.5993 | 17.9017 | 18.0571 | 17.8179 | 17.3888 | 17.135 | 18.3043 | 18.5993 | 17.9858 | [19 empty] | 18.214 | [15 empty] | 4.32
2026-05-22 | Optimum Wellness 37 | 109326052201 | BA | [5 empty] | 4.249 | 3.6256 | 4.1946 | 4.5424 | 4.092 | 3.9689 | [22 empty] | 4.112 | [15 empty] | 6.79 |  |  |  |  | 3.8679 | 4.1519 | 4.2398 | 3.85 | 4.5663 | [35 empty] | 4.135 | [15 empty] | 6.4 |  |  |  |  | 13.4856 | 13.258 | 13.1784 | 12.5341 | 13.378 | [25 empty] | 13.167 | [15 empty] | 2.53 |  |  |  |  | 11.7281 | 12.3688 | 12.5581 | 10.787 | 11.8427 | [24 empty] | 11.857 | [15 empty] | 5.22
2026-05-22 | Optimum Wellness 37 | 109326052201 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 90.2895 | 90.4555 | 93.3313 | 90.8786 | 94.0007 | 94.6585 | [22 empty] | 92.269 | [7 empty] | 2.52 | [7 empty] | 1.93 | 5 | 91 | 546 | -364 | 83.1085 | 83.2842 | 85.5812 | 86.3834 | 84.3695 | [35 empty] | 84.545 | [7 empty] | -7.09 | [7 empty] | 1.51 | 5 | 77 | 462 | -308 | 72.76 | 75.0553 | 73.2417 | 77.0065 | 75.6299 | [25 empty] | 74.739 | [7 empty] | -2.94 | [7 empty] | 2.09 | 5 | 118 | 708 | -472 | 115.5979 | 116.9234 | 114.6911 | 118.1714 | 118.6176 | [24 empty] | 116.8 | [7 empty] | -1.02 | [7 empty] | 1.28
2026-05-22 | Optimum Wellness 37 | 109326052201 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.5315 | 3.7024 | 3.9593 | 3.9189 | 3.8824 | 3.7319 | [22 empty] | 3.788 | [7 empty] | -2.88 | [7 empty] | 3.91 |  | 6 |  |  | 6.221 | 6.2809 | 6.4126 | 6.0701 | 6.2873 | [35 empty] | 6.254 | [7 empty] | 4.24 | [7 empty] | 1.78 |  | 2.2 |  |  | 2.3326 | 2.279 | 2.1821 | 2.6558 | 1.9941 | [25 empty] | 2.289 | [7 empty] | 4.03 | [7 empty] | 9.47 |  | 8.4 |  |  | 8.2514 | 8.3482 | 8.3861 | 8.5697 | 8.5393 | [24 empty] | 8.419 | [7 empty] | 0.23 | [7 empty] | 1.42
2026-05-22 | Optimum Wellness 37 | 109326052201 | Na |  |  | 141 |  |  | 148.4684 | 146.7806 | 154.3539 | 147.7605 | 147.4792 | 148.3913 | [22 empty] | 148.872 | [7 empty] | 5.58 | [7 empty] | 1.69 |  | 129 |  |  | 138.1483 | 138.2449 | 140.1669 | 138.135 | 137.0883 | [35 empty] | 138.357 | [7 empty] | 7.25 | [7 empty] | 0.72 |  | 118 |  |  | 125.0122 | 125.6695 | 125.1718 | 126.4945 | 125.6506 | [25 empty] | 125.6 | [7 empty] | 6.44 | [7 empty] | 0.41 |  | 166 |  |  | 165.9205 | 168.8603 | 167.9149 | 168.0767 | 168.0171 | [24 empty] | 167.758 | [7 empty] | 1.06 | [7 empty] | 0.58
2026-05-22 | Optimum Wellness 37 | 109326052201 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 72.3739 | 72.0743 | 73.6726 | 73.9622 | 70.1632 | 69.1271 | [22 empty] | 71.896 | [15 empty] | 2.43 | 30 |  |  |  | 90.0115 | 92.3111 | 90.5327 | 87.8562 | 88.5681 | [35 empty] | 89.856 | [15 empty] | 1.74 | 30 |  |  |  | 43.5577 | 43.3693 | 41.949 | 40.7891 | 40.6048 | [25 empty] | 42.054 | [15 empty] | 2.95 | 30 |  |  |  | 117.1638 | 117.7491 | 117.0951 | 112.9383 | 108.8666 | [24 empty] | 114.763 | [15 empty] | 2.97
2026-05-22 | Optimum Wellness 37 | 109326052201 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 33.8859 | 34.8248 | 32.4476 | 32.6263 | 31.4466 | 33.1663 | [22 empty] | 33.066 | [7 empty] | 1.74 | [7 empty] | 3.26 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 22.2111 | 23.0608 | 22.0855 | 20.8478 | 21.3303 | [35 empty] | 21.907 | [7 empty] | 3.34 | [7 empty] | 3.48 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 19.7249 | 19.5364 | 21.2622 | 18.9842 | 18.0361 | [25 empty] | 19.509 | [7 empty] | 12.77 | [7 empty] | 5.41 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 32.2415 | 27.7229 | 27.0518 | 27.9688 | 29.1225 | [24 empty] | 28.822 | [7 empty] | 7.95 | [7 empty] | 6.37
2026-05-22 | Optimum Wellness 37 | 109326052201 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 178.7265 | 177.8448 | 182.2102 | 179.1255 | 184.407 | 187.829 | [22 empty] | 181.691 | [15 empty] | 1.95 | 15 |  |  |  | 96.7505 | 95.6571 | 97.7187 | 99.044 | 98.9678 | [35 empty] | 97.628 | [15 empty] | 1.33 | 15 |  |  |  | 108.1412 | 108.7394 | 108.7962 | 111.0741 | 113.0485 | [25 empty] | 109.96 | [15 empty] | 1.67 | 15 |  |  |  | 224.4801 | 211.5776 | 217.5738 | 220.2481 | 232.2393 | [24 empty] | 221.224 | [15 empty] | 3.13
2026-05-22 | Specific Test 4 | 103426052201 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 140.5331 | 143.2638 | 142.5914 | [25 empty] | 142.129 | [7 empty] | 4.51 | [7 empty] | 0.82 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 462.4426 | 466.5391 | [38 empty] | 464.491 | [7 empty] | 1.86 | [7 empty] | 0.44 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 71.9447 | 71.6904 | 72.26 | 71.938 | [26 empty] | 71.958 | [7 empty] | -4.06 | [7 empty] | 0.28 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 227.5374 | 224.1445 | 228.3347 | [26 empty] | 226.672 | [7 empty] | -9.69 | [7 empty] | 0.8
2026-05-22 | Specific Test 4 | 103426052201 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 34.5995 | 26.2734 | 27.1891 | [25 empty] | 29.354 | [7 empty] | 4.84 | [7 empty] | 12.7 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 122.4267 | 130.1383 | [38 empty] | 126.283 | [7 empty] | 9.81 | [7 empty] | 3.05 | 15 | 26 | 416 | -364 | 18.0554 | 17.1742 | 24.924 | 20.636 | [26 empty] | 20.197 | [7 empty] | -22.32 | [7 empty] | 14.91 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 212.0524 | 208.897 | 218.7241 | [26 empty] | 213.225 | [7 empty] | -1.74 | [7 empty] | 1.92
2026-05-22 | Specific Test 4 | 103426052201 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 42.4587 | 41.4994 | 42.3507 | [25 empty] | 42.103 | [7 empty] | -4.31 | [7 empty] | 1.02 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 230.173 | 235.9516 | [38 empty] | 233.062 | [7 empty] | 5.46 | [7 empty] | 1.24 | 15 | 45 | 720 | -630 | 42.9454 | 42.9782 | 45.3817 | 44.2644 | [26 empty] | 43.892 | [7 empty] | -2.46 | [7 empty] | 2.3 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 275.4717 | 270.9204 | 288.1963 | [26 empty] | 278.196 | [7 empty] | -1.35 | [7 empty] | 2.63
2026-05-22 | Specific Test 4 | 103426052201 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7055 | 9.9586 | 9.5763 | [25 empty] | 9.747 | [7 empty] | 7.11 | [7 empty] | 1.63 |  | 12.4 |  |  | 12.9178 | 13.0997 | [38 empty] | 13.009 | [7 empty] | 4.91 | [7 empty] | 0.7 |  | 5.9 |  |  | 6.0307 | 6.0284 | 6.0665 | 6.2223 | [26 empty] | 6.087 | [7 empty] | 3.17 | [7 empty] | 1.31 |  | 12.7 |  |  | 13.0964 | 12.8686 | 13.2984 | [26 empty] | 13.088 | [7 empty] | 3.05 | [7 empty] | 1.34
2026-05-22 | Specific Test 4 | 103426052201 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | 2.141 | 2.3462 | 2.279 | [25 empty] | 2.255 | [7 empty] | -6.03 | [7 empty] | 3.79 | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.6048 | 4.6231 | [38 empty] | 4.614 | [7 empty] | 4.86 | [7 empty] | 0.2 | 15 | 1 | 16 | -14 | 1.1113 | 1.1416 | 1.1264 | 1.1981 | [26 empty] | 1.144 | [7 empty] | 14.44 | [7 empty] | 2.87 | 15 | 4 | 64 | -56 | 3.7073 | 3.7579 | 3.8943 | [26 empty] | 3.786 | [7 empty] | -5.34 | [7 empty] | 2.08
2026-05-22 | Specific Test 4 | 103426052201 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1654 | 3.2725 | 3.2075 | [25 empty] | 3.215 | [7 empty] | -2.57 | [7 empty] | 1.37 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1414 | 7.1878 | [38 empty] | 7.165 | [7 empty] | -0.49 | [7 empty] | 0.32 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9151 | 1.911 | 2.0158 | 1.9676 | [26 empty] | 1.952 | [7 empty] | 2.76 | [7 empty] | 2.2 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.228 | 7.148 | 7.1299 | [26 empty] | 7.169 | [7 empty] | -0.44 | [7 empty] | 0.59
2026-05-21 | Specific Test 6 | 103726052101 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 76.6254 | 75.8647 | 76.4054 | 76.9019 | [24 empty] | 76.449 | [7 empty] | -1.99 | [7 empty] | 0.5 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 410.1016 | 405.3841 | 407.7067 | 403.2277 | [36 empty] | 406.605 | [7 empty] | 0.64 | [7 empty] | 0.63 | 10 | 63 | 693 | -567 | 64.4229 | 63.3981 | 63.347 | 62.8552 | [26 empty] | 63.506 | [7 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.9 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 293.2971 | 302.5981 | 294.3983 | 306.711 | [25 empty] | 299.251 | [7 empty] | 0.76 | [7 empty] | 1.87
2026-05-21 | Specific Test 6 | 103726052101 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 70.0213 | 69.7743 | 69.5474 | 67.6339 | [24 empty] | 69.244 | [15 empty] | 1.36 | 30 |  |  |  | 83.5981 | 84.9754 | 85.0763 | 82.2246 | [36 empty] | 83.969 | [15 empty] | 1.39 | 30 |  |  |  | 42.8787 | 43.2647 | 43.2675 | 41.969 | [26 empty] | 42.845 | [15 empty] | 1.24 | 30 |  |  |  | 104.7295 | 103.9551 | 104.5764 | 99.5446 | [25 empty] | 103.201 | [15 empty] | 2.06
2026-05-21 | Specific Test 3 | 103326052101 | CK |  | 20 |  |  |  | 141.5196 | 140.6002 | 135.508 | 145.417 | 138.3582 | 140.5594 | 147.3928 | 144.7428 | 147.7213 | [19 empty] | 141.808 | [15 empty] | 3.12 | 20 |  |  |  | 503.9392 | 498.4472 | 500.6129 | 540.7049 | [36 empty] | 510.926 | [15 empty] | 3.39 | 20 |  |  |  | 72.3989 | 77.3241 | 75.8813 | 55.85 | 68.0535 | 78.546 | [24 empty] | 71.342 | [15 empty] | 10.86 | 20 |  |  |  | 647.0278 | 613.7918 | 611.8357 | 666.0846 | [25 empty] | 634.685 | [15 empty] | 3.61
2026-05-21 | Specific Test 3 | 103326052101 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 59.2021 | 62.6715 | 63.6034 | 60.351 | 63.0647 | 62.7691 | 61.1489 | 61.889 | 62.6002 | [19 empty] | 61.963 | [7 empty] | 8.71 | [7 empty] | 1.92 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 173.6348 | 176.0074 | 171.0925 | 177.6491 | [36 empty] | 174.596 | [7 empty] | 6.46 | [7 empty] | 1.42 | 15 | 23 | 368 | -322 | 25.4702 | 26.9284 | 23.6977 | 26.6688 | 25.8277 | 29.8678 | [24 empty] | 26.41 | [7 empty] | 14.83 | [7 empty] | 7.06 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 135.2545 | 133.3928 | 131.675 | 138.0924 | [25 empty] | 134.604 | [7 empty] | 6.83 | [7 empty] | 1.77
2026-05-21 | Specific Test 3 | 103326052101 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 3.9097 | 4.5571 | 4.2479 | 4.637 | 4.3025 | 4.6958 | 4.9564 | 4.4273 | 4.4775 | [19 empty] | 4.404 | [7 empty] | 0.08 | [7 empty] | 6.42 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.1865 | 1.2042 | 1.1824 | 1.1795 | [36 empty] | 1.188 | [7 empty] | 3.32 | [7 empty] | 0.81 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.3783 | 1.4352 | 1.4518 | 1.4005 | 1.436 | 1.4221 | [24 empty] | 1.421 | [7 empty] | -2.02 | [7 empty] | 1.73 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 5.883 | 5.7902 | 6.0476 | 6.6649 | [25 empty] | 6.096 | [7 empty] | 3.33 | [7 empty] | 5.59
2026-05-21 | Specific Test 3 | 103326052101 | LDH |  | 15 |  |  |  | 309.074 | 320.5969 | 325.5222 | 326.6624 | 319.0635 | 316.105 | 319.2408 | 324.1877 | 277.1696 | [19 empty] | 303.796 | [15 empty] | 7.74 | 15 |  |  |  | 657.9221 | 660.9908 | 652.4004 | 669.4202 | [36 empty] | 660.183 | [15 empty] | 0.93 | 15 |  |  |  | 195.0891 | 199.2779 | 197.8791 | 193.5899 | 199.8177 | 196.193 | [24 empty] | 196.974 | [15 empty] | 1.13 | 15 |  |  |  | 801.0761 | 803.1491 | 780.6425 | 782.9416 | [25 empty] | 791.952 | [15 empty] | 1.29
2026-05-21 | Specific Test 3 | 103326052101 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2539 | 1.3317 | 1.3078 | 1.3705 | 1.3788 | 1.4106 | 1.2893 | 1.3172 | 1.414 | [19 empty] | 1.352 | [7 empty] | 22.91 | [7 empty] | 3.81 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.3012 | 5.4374 | 5.3585 | 5.3493 | [36 empty] | 5.362 | [7 empty] | 5.13 | [7 empty] | 0.91 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.7501 | 0.71644 | 0.67715 | 0.70051 | 0.69581 | 0.77011 | [24 empty] | 0.718 | [7 empty] | -10.21 | [7 empty] | 4.48 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.389 | 8.398 | 8.3494 | 8.4409 | [25 empty] | 8.394 | [7 empty] | -0.07 | [7 empty] | 0.39
2026-05-21 | Specific Test 2 | 103226052101 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1672 | 4.1807 | 4.1707 | [25 empty] | 4.173 | [7 empty] | -0.65 | [7 empty] | 0.14 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.8209 | 2.8137 | 2.8641 | 2.6933 | 2.8154 | 2.7876 | 2.8239 | 2.7383 | [32 empty] | 2.795 | [7 empty] | 3.51 | [7 empty] | 1.82 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6433 | 2.591 | 2.6991 | 2.5161 | [26 empty] | 2.612 | [7 empty] | 0.48 | [7 empty] | 2.58 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1364 | 4.1132 | 4.1909 | 4.1119 | [25 empty] | 4.138 | [7 empty] | -1.47 | [7 empty] | 0.77
2026-05-21 | Specific Test 2 | 103226052101 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.9981 | 14.9567 | 15.0108 | [25 empty] | 14.989 | [7 empty] | 1.27 | [7 empty] | 0.15 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.7743 | 45.9597 | 46.4511 | 46.1137 | 46.4155 | 45.7728 | 45.9552 | 45.6587 | [32 empty] | 46.013 | [7 empty] | 2.94 | [7 empty] | 0.6 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.3474 | 14.7189 | 14.8858 | 14.9488 | [26 empty] | 14.975 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 1.54 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.5073 | 65.2656 | 65.0273 | 65.5624 | [25 empty] | 65.341 | [7 empty] | -0.55 | [7 empty] | 0.33
2026-05-21 | Specific Test 2 | 103226052101 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3236 | 1.304 | 1.2652 | [25 empty] | 1.298 | [7 empty] | -13.49 | [7 empty] | 1.87 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.5316 | 4.6928 | 4.77 | 4.6705 | -0.11626 | 4.756 | 4.7123 | 4.7235 | [32 empty] | 4.093 | [7 empty] | -26.26 | [7 empty] | 38.91 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.65036 | 0.67368 | 0.66324 | 0.65994 | [26 empty] | 0.662 | [7 empty] | -31.77 | [7 empty] | 1.26 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.2639 | 5.2989 | 5.2945 | 5.2577 | [25 empty] | 5.279 | [7 empty] | -11.28 | [7 empty] | 0.34
2026-05-21 | Specific Test 2 | 103226052101 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 93.617 | 93.3847 | 92.6185 | [25 empty] | 93.207 | [7 empty] | 3.38 | [7 empty] | 0.46 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 307.1687 | 305.6503 | 308.579 | 300.6941 | 311.162 | 308.9322 | 306.0654 | 305.0663 | [32 empty] | 306.665 | [7 empty] | 4.66 | [7 empty] | 0.96 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.7976 | 68.3585 | 67.1842 | 68.0028 | [26 empty] | 67.836 | [7 empty] | 3.31 | [7 empty] | 0.63 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 365.8007 | 362.7568 | 364.6015 | 367.4715 | [25 empty] | 365.158 | [7 empty] | 1.53 | [7 empty] | 0.47
2026-05-21 | Specific Test 2 | 103226052101 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5838 | 6.6023 | 6.5405 | [25 empty] | 6.576 | [7 empty] | 2.74 | [7 empty] | 0.39 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.5274 | 4.4857 | 4.5313 | 4.3919 | 4.3716 | 4.3992 | 4.3239 | 4.3603 | [32 empty] | 4.424 | [7 empty] | 7.9 | [7 empty] | 1.69 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0825 | 4.1114 | 4.0935 | 4.1103 | [26 empty] | 4.099 | [7 empty] | -2.39 | [7 empty] | 0.29 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4498 | 7.5148 | 7.5226 | 7.4986 | [25 empty] | 7.496 | [7 empty] | -0.05 | [7 empty] | 0.38
2026-05-20 | Coagulation | 230126052007 | APTT | [5 empty] | 108.1302 | 107.6862 | 108.155 | 108.937 | 108.7078 | 110.7805 | [22 empty] | 108.733 | [15 empty] | 0.92 |  |  |  |  | 114.1619 | 114.6403 | 111.8264 | 120.1727 | 116.234 | 117.6934 | [34 empty] | 115.788 | [15 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 124.0691 | 122.21 | 105.5734 | 120.2405 | [26 empty] | 118.023 | [15 empty] | 6.2 |  |  |  |  | 120.0373 | [28 empty] | 120.037
2026-05-20 | Coagulation | 230126052007 | FIB | [5 empty] | 209.5701 | 197.3092 | 190.0246 | 217.5965 | 208.4798 | 128.3407 | [22 empty] | 191.887 | [15 empty] | 15.52 |  |  |  |  | 200.2143 | 157.2916 | 192.6811 | 174.2912 | 180.9775 | 195.4268 | [34 empty] | 183.48 | [15 empty] | 7.97 |  |  |  |  | 75.5245 | 147.9451 | 72.8622 | 65.7563 | 79.4179 | 75.1301 | [24 empty] | 86.106 | [15 empty] | 32.47 |  |  |  |  | 235.4373 | [28 empty] | 235.437
2026-05-20 | Coagulation | 230126052007 | PT | [5 empty] | 15.8349 | 15.8916 | 15.5702 | 17.989 | 19.6605 | 17.9798 | [22 empty] | 17.154 | [15 empty] | 8.75 | [65 empty] | 35.4928 | 21.1713 | 20.8645 | 32.4895 | 24.2346 | 23.8965 | [24 empty] | 26.358 | [15 empty] | 21.28
2026-05-20 | Coagulation | 230126052006 | APTT | [115 empty] | 118.2771 | [29 empty] | 118.277
2026-05-20 | Coagulation | 230126052006 | FIB | [115 empty] | 225.625 | [29 empty] | 225.625
2026-05-20 | Coagulation | 230126052006 | PT | [115 empty] | 29.2694 | [29 empty] | 29.269
2026-05-20 | Coagulation | 230126052005 | APTT | [54 empty] | 121.8244 | [39 empty] | 121.824
2026-05-20 | Coagulation | 230126052005 | FIB | [54 empty] | 219.9046 | [39 empty] | 219.905
2026-05-20 | Coagulation | 230126052005 | PT | [54 empty] | 14.6455 | [39 empty] | 14.646
2026-05-20 | Coagulation | 230126052004 | APTT | [5 empty] | 108.7332 | 109.2196 | 109.0394 | 108.155 | 108.3548 | 107.6862 | 107.8334 | 108.405 | 108.784 | [19 empty] | 109.006 | [15 empty] | 1.79 | [65 empty] | 137.5158 | 131.5706 | 129.4884 | 124.3969 | 132.5928 | 148.8374 | 129.5674 | 132.9228 | 133.0883 | 163.0572 | 129.0555 | [19 empty] | 128.786 | [15 empty] | 7.08 |  |  |  |  | 115.4297 | 114.9725 | 114.1025 | 114.8816 | 116.6732 | 113.984 | 113.4841 | 114.2512 | 114.7608 | 115.0939 | [19 empty] | 115.112 | [15 empty] | 1.01
2026-05-20 | Coagulation | 230126052004 | FIB | [5 empty] | 239.0215 | 235.1303 | 231.3932 | 235.1303 | 243.0773 | 232.6224 | 243.0773 | 236.4098 | 243.0773 | [19 empty] | 214.289 | [15 empty] | 37.42 | [65 empty] | 102.8228 | 96.543 | 98.9671 | 83.8061 | 107.0761 | 99.2623 | 91.3797 | 92.6055 | 94.9187 | 86.0143 | 93.1074 | [19 empty] | 64.151 | [15 empty] | 256.57 |  |  |  |  | 213.367 | 208.4638 | 208.4638 | 212.1412 | 198.2488 | 212.1412 | 190.894 | 213.7756 | 201.5176 | 198.2488 | [19 empty] | 203.731 | [15 empty] | 6.04
2026-05-20 | Coagulation | 230126052004 | PT | [5 empty] | 18.521 | 18.5473 | 17.858 | 17.9449 | 18.0331 | 18.5737 | 17.3942 | 18.3655 | 17.858 | [19 empty] | 17.589 | [15 empty] | 6.75 | [65 empty] | 19.8149 | 29.9422 | 28.4779 | 31.2335 | 37.1174 | 30.6279 | 25.0759 | 29.9239 | 29.8142 | 29.4156 | 31.1001 | [19 empty] | 24.497 | [15 empty] | 24.39 |  |  |  |  | 17.5803 | 19.4106 | 18.07 | 17.0719 | 18.2456 | 17.0719 | 18.7047 | 16.9333 | 16.2244 | 17.7342 | [19 empty] | 17.692 | [15 empty] | 5.26
2026-05-20 | Coagulation | 230126052001 | APTT | [5 empty] | 110.3496 | 110.7264 | 121.5108 | 106.4204 | 110.0302 | 110.3496 | 110.8891 | 110.7805 | [20 empty] | 111.382 | [15 empty] | 3.65 |  |  |  |  | 133.6705 | 130.402 | 167.024 | 128.4307 | 133.3789 | 130.482 | 126.6278 | 110.1363 | 110.1363 | 130.2822 | 109.2454 | [29 empty] | 128.165 | [15 empty] | 11.98
2026-05-20 | Coagulation | 230126052001 | FIB | [5 empty] | 232.636 | 230.6972 | 54.7511 | 231.1819 | 227.3043 | 225.8502 | 221.9726 | 232.1513 | [20 empty] | 207.068 | [15 empty] | 27.85 |  |  |  |  | 84.8025 | 82.379 | 104.1905 | 62.991 | -99999 | 47.9653 | 84.3178 | 63.4757 | 82.8637 | 230.2125 | -999.4714 | 109.0375 | 227.3043 | [27 empty] | -7678.379 | [15 empty] | 347.11
2026-05-20 | Coagulation | 230126052001 | PT | [5 empty] | 15.5239 | 15.9858 | 17.0954 | 15.2692 | 14.9783 | 15.0098 | 15.301 | 15.5941 | [20 empty] | 15.595 | [15 empty] | 4.13 |  |  |  |  | 17.7806 | 18.7001 | 16.655 | 19.1799 | 15.5686 | 17.7605 | 18.2517 | 18.6864 | 17.2476 | 15.1425 | 15.5239 | 16.8648 | 14.8838 | [27 empty] | 17.096 | [15 empty] | 8.19
2026-05-19 | Specific Test 4 | 103426051903 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 144.3358 | 146.0417 | 144.7522 | 145.1293 | [24 empty] | 145.065 | [7 empty] | 6.67 | [7 empty] | 0.43 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 466.6465 | 463.6635 | 463.8657 | 463.4295 | [36 empty] | 464.401 | [7 empty] | 1.84 | [7 empty] | 0.28 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 70.9554 | 72.0843 | 71.913 | 72.4434 | [26 empty] | 71.849 | [7 empty] | -4.2 | [7 empty] | 0.77 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 229.8815 | 230.0427 | 225.8025 | 225.1744 | [25 empty] | 227.725 | [7 empty] | -9.27 | [7 empty] | 0.99
2026-05-19 | Specific Test 4 | 103426051903 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 29.5405 | 34.3461 | 30.3859 | 36.6782 | [24 empty] | 32.738 | [7 empty] | 16.92 | [7 empty] | 8.89 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 125.9592 | 130.2957 | 125.8621 | 126.3074 | [36 empty] | 127.106 | [7 empty] | 10.53 | [7 empty] | 1.45 | 15 | 26 | 416 | -364 | 25.4387 | 22.7511 | 23.499 | 22.0339 | [26 empty] | 23.431 | [7 empty] | -9.88 | [7 empty] | 5.42 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 214.7877 | 213.5214 | 207.3533 | 207.4926 | [25 empty] | 210.789 | [7 empty] | -2.86 | [7 empty] | 1.61
2026-05-19 | Specific Test 4 | 103426051903 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 47.172 | 47.7035 | -606.317 | 45.8005 | [24 empty] | -116.41 | [7 empty] | -364.57 | [7 empty] | 242.98 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 239.4995 | 237.009 | 232.1098 | 233.6163 | [36 empty] | 235.559 | [7 empty] | 6.59 | [7 empty] | 1.22 | 15 | 45 | 720 | -630 | 46.1374 | 45.5899 | 46.0091 | 45.5713 | [26 empty] | 45.827 | [7 empty] | 1.84 | [7 empty] | 0.55 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 283.9333 | 301.6634 | 285.2966 | 284.4982 | [25 empty] | 288.848 | [7 empty] | 2.43 | [7 empty] | 2.57
2026-05-19 | Specific Test 4 | 103426051903 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.6662 | 9.8862 | 9.7266 | 9.8579 | [24 empty] | 9.784 | [7 empty] | 7.52 | [7 empty] | 0.93 |  | 12.4 |  |  | 13.0905 | 12.6603 | 12.9592 | 12.9306 | [36 empty] | 12.91 | [7 empty] | 4.11 | [7 empty] | 1.21 |  | 5.9 |  |  | 5.9945 | 6.0493 | 6.0341 | 5.9944 | [26 empty] | 6.018 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 0.4 |  | 12.7 |  |  | 13.2384 | 12.9752 | 12.8241 | 13.065 | [25 empty] | 13.026 | [7 empty] | 2.56 | [7 empty] | 1.15
2026-05-19 | Specific Test 4 | 103426051903 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | 2.5115 | 2.4791 | 2.3685 | 2.434 | [24 empty] | 2.448 | [7 empty] | 2.01 | [7 empty] | 2.19 | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.9298 | 4.7974 | 4.8129 | 4.8102 | [36 empty] | 4.838 | [7 empty] | 9.95 | [7 empty] | 1.11 | 15 | 1 | 16 | -14 | 1.2472 | 1.212 | 1.2339 | 1.1917 | [26 empty] | 1.221 | [7 empty] | 22.12 | [7 empty] | 1.73 | 15 | 4 | 64 | -56 | 3.9755 | 4.1257 | 3.9529 | 3.927 | [25 empty] | 3.995 | [7 empty] | -0.12 | [7 empty] | 1.93
2026-05-19 | Specific Test 4 | 103426051903 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2306 | 3.2255 | 3.2671 | 3.268 | [24 empty] | 3.248 | [7 empty] | -1.58 | [7 empty] | 0.61 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3533 | 7.1662 | 7.1844 | 7.2312 | [36 empty] | 7.234 | [7 empty] | 0.47 | [7 empty] | 1.01 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.907 | 1.9046 | 1.9307 | 1.9375 | [26 empty] | 1.92 | [7 empty] | 1.05 | [7 empty] | 0.75 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.373 | 7.1868 | 7.1355 | 7.3236 | [25 empty] | 7.255 | [7 empty] | 0.76 | [7 empty] | 1.34
2026-05-19 | Specific Test 3 | 103326051902 | CK |  | 20 |  |  |  | 140.0286 | 137.323 | 139.5074 | 131.9034 | [24 empty] | 137.191 | [15 empty] | 2.34 | 20 |  |  |  | 500.657 | 487.2803 | 501.5428 | 480.7108 | [36 empty] | 492.548 | [15 empty] | 1.8 | 20 |  |  |  | 75.8373 | 75.2368 | 71.0742 | 64.8829 | [26 empty] | 71.758 | [15 empty] | 6.09 | 20 |  |  |  | 613.245 | 609.5824 | 638.093 | 613.962 | [25 empty] | 618.721 | [15 empty] | 1.83
2026-05-19 | Specific Test 3 | 103326051902 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 57.9951 | 57.7962 | 57.4446 | 58.6224 | [24 empty] | 57.965 | [7 empty] | 1.69 | [7 empty] | 0.74 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 170.194 | 173.7863 | 171.9527 | 164.9652 | [36 empty] | 170.225 | [7 empty] | 3.8 | [7 empty] | 1.93 | 15 | 23 | 368 | -322 | 20.6222 | 22.7616 | 21.1876 | 22.1993 | [26 empty] | 21.693 | [7 empty] | -5.68 | [7 empty] | 3.86 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 132.1546 | 126.3459 | 133.6438 | 131.7797 | [25 empty] | 130.981 | [7 empty] | 3.95 | [7 empty] | 2.11
2026-05-19 | Specific Test 3 | 103326051902 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.3622 | 4.2111 | 4.9522 | 4.4494 | [24 empty] | 4.494 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 6.19 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.0774 | 1.0912 | 1.0697 | 1.0264 | [36 empty] | 1.066 | [7 empty] | -7.29 | [7 empty] | 2.27 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.4499 | 1.4342 | 1.5031 | 1.5239 | [26 empty] | 1.478 | [7 empty] | 1.91 | [7 empty] | 2.5 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 5.3143 | 5.3307 | 6.0038 | 5.2602 | [25 empty] | 5.477 | [7 empty] | -7.17 | [7 empty] | 5.57
2026-05-19 | Specific Test 3 | 103326051902 | LDH |  | 15 |  |  |  | 301.7952 | 293.9707 | 291.1956 | 297.8385 | [24 empty] | 296.2 | [15 empty] | 1.35 | 15 |  |  |  | 688.6305 | 694.9675 | 681.5184 | 663.8402 | [36 empty] | 682.239 | [15 empty] | 1.71 | 15 |  |  |  | 193.8396 | 192.1506 | 198.857 | 195.2442 | [26 empty] | 195.023 | [15 empty] | 1.27 | 15 |  |  |  | 820.1741 | 792.1318 | 812.7828 | 831.1813 | [25 empty] | 814.067 | [15 empty] | 1.75
2026-05-19 | Specific Test 3 | 103326051902 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.4237 | 1.4444 | 1.2701 | 1.4336 | [24 empty] | 1.393 | [7 empty] | 26.63 | [7 empty] | 5.12 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.4842 | 5.5415 | 5.4162 | 5.4168 | [36 empty] | 5.465 | [7 empty] | 7.15 | [7 empty] | 0.96 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.66057 | 0.71306 | 0.71659 | 0.77337 | [26 empty] | 0.716 | [7 empty] | -10.51 | [7 empty] | 5.58 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.6433 | 8.4809 | 8.5647 | 8.7502 | [25 empty] | 8.61 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 1.15
2026-05-19 | Specific Test 2 | 103226051901 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1793 | 4.1078 | 4.1698 | 4.1757 | [24 empty] | 4.158 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 0.7 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7877 | 2.7504 | 2.7262 | 2.7767 | [36 empty] | 2.76 | [7 empty] | 2.23 | [7 empty] | 0.86 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5117 | 2.6008 | 2.569 | 2.592 | [26 empty] | 2.568 | [7 empty] | -1.22 | [7 empty] | 1.35 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1504 | 4.0842 | 4.1423 | 4.15 | [25 empty] | 4.132 | [7 empty] | -1.63 | [7 empty] | 0.67
2026-05-19 | Specific Test 2 | 103226051901 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.3028 | 14.3498 | 14.224 | 14.093 | [24 empty] | 14.242 | [7 empty] | -3.77 | [7 empty] | 0.68 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.7466 | 42.8749 | 42.923 | 42.2039 | [36 empty] | 42.937 | [7 empty] | -3.94 | [7 empty] | 1.27 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.3435 | 14.2015 | 14.1745 | 14.3644 | [26 empty] | 14.271 | [7 empty] | -2.92 | [7 empty] | 0.59 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 64.5991 | 62.6218 | 63.0762 | 63.0954 | [25 empty] | 63.348 | [7 empty] | -3.58 | [7 empty] | 1.18
2026-05-19 | Specific Test 2 | 103226051901 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2776 | 1.3064 | 1.3025 | 1.2984 | [24 empty] | 1.296 | [7 empty] | -13.59 | [7 empty] | 0.86 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6256 | 4.8214 | 4.6006 | 4.5667 | [36 empty] | 4.654 | [7 empty] | -16.15 | [7 empty] | 2.13 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.67729 | 0.69266 | 0.67502 | 0.723 | [26 empty] | 0.692 | [7 empty] | -28.66 | [7 empty] | 2.77 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3488 | 5.3401 | 5.3944 | 5.2891 | [25 empty] | 5.343 | [7 empty] | -10.2 | [7 empty] | 0.7
2026-05-19 | Specific Test 2 | 103226051901 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.397 | 91.0365 | 90.6818 | 89.9261 | [24 empty] | 90.76 | [7 empty] | 0.67 | [7 empty] | 0.6 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 301.775 | 299.9397 | 292.7639 | 295.9896 | [36 empty] | 297.617 | [7 empty] | 1.57 | [7 empty] | 1.17 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.0723 | 65.041 | 65.3257 | 64.7976 | [26 empty] | 65.059 | [7 empty] | -0.92 | [7 empty] | 0.29 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 362.228 | 353.162 | 361.4841 | 353.9108 | [25 empty] | 357.696 | [7 empty] | -0.55 | [7 empty] | 1.17
2026-05-19 | Specific Test 2 | 103226051901 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.4607 | 6.4321 | 6.3758 | 6.3159 | [24 empty] | 6.396 | [7 empty] | -0.06 | [7 empty] | 0.87 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2502 | 4.2327 | 4.1351 | 4.1814 | [36 empty] | 4.2 | [7 empty] | 2.44 | [7 empty] | 1.07 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9568 | 3.9567 | 3.9308 | 3.9229 | [26 empty] | 3.942 | [7 empty] | -6.15 | [7 empty] | 0.39 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.3576 | 7.2401 | 7.4073 | 7.2475 | [25 empty] | 7.313 | [7 empty] | -2.49 | [7 empty] | 0.98
2026-05-18 | Coagulation | 230126051802 | APTT | [5 empty] | 116.3696 | 117.3745 | 117.6508 | 116.6655 | 115.9965 | 116.6925 | 118.041 | 117.347 | 116.9094 | [19 empty] | 117.005 | [15 empty] | 0.52 | [65 empty] | 135.7725 | 114.1898 | 131.46 | 133.0044 | 137.2163 | 132.3382 | 131.3874 | 133.602 | 133.7146 | 146.4099 | [20 empty] | 132.91 | [15 empty] | 5.66
2026-05-18 | Coagulation | 230126051802 | FIB | [5 empty] | 270.3875 | 270.0049 | 270.3875 | 269.2397 | 271.344 | 269.431 | 270.0049 | 270.7701 | 271.344 | [19 empty] | 270.324 | [15 empty] | 0.26 | [65 empty] | 217.0148 | 208.7889 | 202.476 | 220.8408 | 205.9194 | 224.2842 | 202.8586 | 212.2323 | 221.0321 | 199.9891 | [20 empty] | 211.544 | [15 empty] | 3.95
2026-05-18 | Coagulation | 230126051802 | PT | [5 empty] | 16.1343 | 15.7973 | 15.884 | 16.1658 | 16.3396 | 16.1698 | 16.0374 | 15.8803 | 16.2904 | [19 empty] | 16.078 | [15 empty] | 1.12 | [65 empty] | 17.2354 | 18.7818 | 19.7607 | 17.1717 | 17.4761 | 17.3296 | 19.9488 | 17.8168 | 17.6208 | 18.7036 | [20 empty] | 18.185 | [15 empty] | 5.45
2026-05-18 | Coagulation | 230126051801 | APTT | [5 empty] | 116.6115 | 118.4068 | 116.9094 | 116.9366 | 115.8906 | 118.8617 | 117.7897 | 117.2097 | [20 empty] | 117.327 | [15 empty] | 0.78 |  |  |  |  | 133.1906 | 133.7898 | 139.6969 | 129.7383 | 149.4352 | 132.1543 | 138.1275 | 138.367 | [32 empty] | 136.812 | [15 empty] | 4.21
2026-05-18 | Coagulation | 230126051801 | FIB | [5 empty] | 270.5788 | 268.6658 | 270.1962 | 268.6658 | 269.8136 | 270.3875 | 270.9614 | [21 empty] | 269.896 | [15 empty] | 0.31 |  |  |  |  | 225.8146 | 230.7884 | 209.9367 | -68.9787 | 204.5803 | 231.5536 | 203.0499 | 227.1537 | [32 empty] | 182.987 | [15 empty] | 52.39
2026-05-18 | Coagulation | 230126051801 | PT | [5 empty] | 16.2056 | 16.4272 | 16.5079 | 16.1698 | 16.7453 | 16.0875 | 15.3286 | [21 empty] | 16.21 | [15 empty] | 2.57 |  |  |  |  | 17.4966 | 18.5137 | 19.3296 | 19.6216 | 17.4506 | 17.1864 | 18.0073 | [33 empty] | 18.229 | [15 empty] | 4.87
2026-05-15 | Feline Pancreas-specific Lipase | 111026051501 & 211026051501 | fPL | [5 empty] | 17.9904 | 17.2983 | 18.0149 | 16.3651 | 18.349 | 17.3383 | 18.9701 | 18.1516 | 17.4175 | [19 empty] | 15.422 | [15 empty] | 13.62 |  |  |  |  | 2.8307 | 2.0503 | 1.8818 | 2.1252 | 1.8705 | 2.2252 | [34 empty] | 2.164 | [15 empty] | 14.96 |  |  |  |  | 2.581 | 2.5079 | 1.9396 | 2.2914 | 1.8896 | 2.3273 | 2.1684 | 2.1029 | 1.9907 | 1.9522 | 2.168 | [19 empty] | 2.747 | [15 empty] | 87.96
2026-05-15 | Electrolyte 7 Panel 製程紀錄表 | 1-0000028-26052101 | CK |  | 20 | [48 empty] | 20 | [60 empty] | 20 | [50 empty] | 20
2026-05-15 | Electrolyte 7 Panel 製程紀錄表 | 1-0000028-26052101 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | [45 empty] | 5 | 91 | 546 | -364 | [57 empty] | 5 | 77 | 462 | -308 | [47 empty] | 5 | 118 | 708 | -472
2026-05-15 | Electrolyte 7 Panel 製程紀錄表 | 1-0000028-26052101 | K |  |  | 3.9 | [48 empty] | 6 | [60 empty] | 2.2 | [50 empty] | 8.4
2026-05-15 | Electrolyte 7 Panel 製程紀錄表 | 1-0000028-26052101 | LDH |  | 15 | [48 empty] | 15 | [60 empty] | 15 | [50 empty] | 15
2026-05-15 | Electrolyte 7 Panel 製程紀錄表 | 1-0000028-26052101 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | [45 empty] | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | [57 empty] | 15 | 1 | 16 | -14 | [47 empty] | 15 | 4 | 64 | -56
2026-05-15 | Electrolyte 7 Panel 製程紀錄表 | 1-0000028-26052101 | Na |  |  | 141 | [48 empty] | 129 | [60 empty] | 118 | [50 empty] | 166
2026-05-14 | Canine Cortisol | 210426051401 | cCORT | [5 empty] | 1.2279 | 1.1514 | 0.60945 | 0.93727 | 1.1714 | 0.96635 | 1.0122 | 0.90659 | 0.92572 | [19 empty] | 0.973 | [15 empty] | 19.24 |  |  |  |  | 4.1649 | 3.4293 | 3.6875 | 4.4348 | 3.7361 | 4.4068 | 2.8805 | 3.6922 | 3.0591 | 0.64036 | 3.9964 | 4.2379 | [28 empty] | 3.53 | [15 empty] | 28.1
2026-05-14 | Canine Progesterone | 210326051401 | cPROG | [5 empty] | 0.020038 | 0.018323 | 0.019893 | 0.033196 | 0.021604 | 0.0081194 | 0.011814 | 0.022673 | 0.010187 | [19 empty] | 0.017 | [15 empty] | 40.73 |  |  |  |  | 0.81305 | 0.98976 | 0.8525 | 0.78009 | 1.0729 | 0.73957 | 0.56312 | 1.0221 | 0.89261 | 1.0696 | 0.86655 | 1.0237 | [28 empty] | 0.89 | [15 empty] | 16.54
2026-05-13 | Canine Pancreas-specific Lipase | 110926051301 & 210926051301 | cPL | [5 empty] | 105.3824 | 103.4332 | 176.2185 | 126.5052 | 141.3412 | 164.8485 | 125.2134 | -104.9477 | 127.9485 | [19 empty] | 140.503 | [15 empty] | 37.14 |  |  |  |  | 362.2029 | 324.2304 | [38 empty] | 343.217 | [15 empty] | 5.53 |  |  |  |  | 332.0806 | 353.8773 | 512.5076 | 267.6381 | 316.7582 | 332.1346 | 370.3795 | 360.3377 | 375.5699 | 314.5364 | 330.9171 | [19 empty] | 382.782 | [15 empty] | 16.48 |  |  |  |  | 314.4788 | 294.3694 | 324.9104 | 344.0225 | 298.937 | 305.0635 | 293.9015 | 20.0742 | 735.5874 | 336.9821 | [19 empty] | 353.651 | [15 empty] | 35.82
2026-05-12 | Specific Test 1 | 203126051201 | NH3 |  | 10 |  |  |  | 0.095877 | 0.094216 | 0.10068 | 0.09695 | 0.096325 | [23 empty] | 0.097 | [15 empty] | 2.21 | 10 |  |  |  | 0.27941 | 0.27513 | 0.27923 | 0.27456 | 0.27681 | [35 empty] | 0.277 | [15 empty] | 0.73 | 10 | [50 empty] | 10
2026-05-12 | Optimum Wellness 37 | 109326051201 | BA | [5 empty] | 5.1561 | 6.2142 | 4.303 | 5.3556 | 3.1131 | [23 empty] | 4.828 | [15 empty] | 21.77 |  |  |  |  | 4.8632 | 4.0573 | 6.2098 | 5.1046 | 4.3897 | [35 empty] | 4.925 | [15 empty] | 14.99 |  |  |  |  | 13.891 | 14.7631 | 14.2277 | 15.5313 | 14.9369 | [25 empty] | 14.67 | [15 empty] | 3.89 |  |  |  |  | 13.1755 | 14.301 | 13.6969 | 14.3594 | 14.5653 | [24 empty] | 14.02 | [15 empty] | 3.65
2026-05-12 | Optimum Wellness 37 | 109326051201 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 101.4432 | 104.1632 | 99.9198 | 102.1389 | 100.1457 | [23 empty] | 101.562 | [7 empty] | 12.85 | [7 empty] | 1.51 | 5 | 91 | 546 | -364 | 97.1801 | 92.0762 | 94.2982 | 96.6856 | 93.6999 | [35 empty] | 94.788 | [7 empty] | 4.16 | [7 empty] | 2.01 | 5 | 77 | 462 | -308 | 86.0687 | 82.7571 | 85.6155 | 85.238 | 82.7018 | [25 empty] | 84.476 | [7 empty] | 9.71 | [7 empty] | 1.72 | 5 | 118 | 708 | -472 | 126.6012 | 126.7343 | 128.8781 | 130.1969 | 123.4546 | [24 empty] | 127.173 | [7 empty] | 7.77 | [7 empty] | 1.81
2026-05-12 | Optimum Wellness 37 | 109326051201 | K |  |  | 3.9 |  |  | 4.3077 | 4.7322 | 4.3656 | 4.617 | 4.3504 | [23 empty] | 4.475 | [7 empty] | 14.73 | [7 empty] | 3.76 |  | 6 |  |  | 7.6825 | 7.2157 | 7.3314 | 7.193 | 7.3359 | [35 empty] | 7.352 | [7 empty] | 22.53 | [7 empty] | 2.39 |  | 2.2 |  |  | 3.0612 | 3.1705 | 2.7508 | 2.9447 | 2.8543 | [25 empty] | 2.956 | [7 empty] | 34.38 | [7 empty] | 5.01 |  | 8.4 |  |  | 10.3071 | 10.1367 | 10.0357 | 9.8752 | 9.9284 | [24 empty] | 10.057 | [7 empty] | 19.72 | [7 empty] | 1.53
2026-05-12 | Optimum Wellness 37 | 109326051201 | Na |  |  | 141 |  |  | 148.3441 | 155.1133 | 41.6452 | 155.0139 | 150.1883 | [23 empty] | 130.061 | [7 empty] | -7.76 | [7 empty] | 34.05 |  | 129 |  |  | 142.4301 | 137.3834 | 139.599 | 141.6007 | 141.3418 | [35 empty] | 140.471 | [7 empty] | 8.89 | [7 empty] | 1.28 |  | 118 |  |  | 127.5242 | 126.9734 | 41.2174 | 127.8547 | 125.9072 | [25 empty] | 109.895 | [7 empty] | -6.87 | [7 empty] | 31.25 |  | 166 |  |  | 174.9625 | 167.9568 | 173.87 | 174.6541 | 172.4565 | [24 empty] | 172.78 | [7 empty] | 4.08 | [7 empty] | 1.48
2026-05-12 | Optimum Wellness 37 | 109326051201 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 74.6882 | 71.6831 | 70.4407 | 75.2435 | 71.6769 | [23 empty] | 72.746 | [15 empty] | 2.58 | 30 |  |  |  | 91.766 | 86.5632 | 91.034 | 89.6181 | 90.8673 | [35 empty] | 89.97 | [15 empty] | 2.04 | 30 |  |  |  | 40.1054 | 40.1064 | 41.5558 | 41.8934 | 40.0044 | [25 empty] | 40.733 | [15 empty] | 2.01 | 30 |  |  |  | 111.6105 | 109.5064 | 117.6019 | 114.3458 | 112.8986 | [24 empty] | 113.193 | [15 empty] | 2.4
2026-05-12 | Optimum Wellness 37 | 109326051201 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 33.8125 | 33.6259 | 32.7959 | 34.3837 | 33.9461 | [23 empty] | 33.713 | [7 empty] | 3.73 | [7 empty] | 1.55 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 23.2615 | 22.4479 | 23.7884 | 24.1732 | 25.1141 | [35 empty] | 23.757 | [7 empty] | 12.06 | [7 empty] | 3.75 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 24.2161 | 21.7873 | 22.5595 | 24.0706 | 25.9439 | [25 empty] | 23.715 | [7 empty] | 37.08 | [7 empty] | 6.08 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 29.6385 | 28.4566 | 30.7039 | 30.346 | 31.0303 | [24 empty] | 30.035 | [7 empty] | 12.49 | [7 empty] | 3.05
2026-05-12 | Optimum Wellness 37 | 109326051201 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 186.9338 | 185.7804 | 188.103 | 189.2844 | 184.0144 | [23 empty] | 186.823 | [15 empty] | 0.98 | 15 |  |  |  | 102.6425 | 100.5571 | 99.0726 | 100.6324 | 101.0026 | [35 empty] | 100.781 | [15 empty] | 1.13 | 15 |  |  |  | 113.1631 | 115.191 | 113.7601 | 115.3809 | 111.481 | [25 empty] | 113.795 | [15 empty] | 1.26 | 15 |  |  |  | 219.7314 | 220.442 | 221.3482 | 217.6733 | 214.0922 | [24 empty] | 218.657 | [15 empty] | 1.18
2026-05-12 | Large Animal 25 | 106226051201 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 151.7666 | 152.3778 | 152.8785 | 149.7342 | 149.5665 | [23 empty] | 151.265 | [7 empty] | 11.22 | [7 empty] | 0.9 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 478.0698 | 479.5584 | 470.1296 | 476.6764 | 471.2616 | [35 empty] | 475.139 | [7 empty] | 4.2 | [7 empty] | 0.79 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.9538 | 77.7188 | 77.6023 | 77.96 | 77.9936 | [25 empty] | 77.846 | [7 empty] | 3.79 | [7 empty] | 0.2 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 237.367 | 241.5247 | 241.3703 | 235.1909 | 239.666 | [24 empty] | 239.024 | [7 empty] | -4.77 | [7 empty] | 1.02
2026-05-12 | Large Animal 25 | 106226051201 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.6124 | 9.5745 | 9.8364 | 9.5489 | 9.6052 | [23 empty] | 9.635 | [7 empty] | 5.88 | [7 empty] | 1.07 |  | 12.4 |  |  | 12.6439 | 12.8345 | 12.7107 | 12.4916 | 13.1591 | [35 empty] | 12.768 | [7 empty] | 2.97 | [7 empty] | 1.76 |  | 5.9 |  |  | 5.9997 | 5.9077 | 6.2788 | 5.7932 | 5.8513 | [25 empty] | 5.966 | [7 empty] | 1.12 | [7 empty] | 2.86 |  | 12.7 |  |  | 12.995 | 13.0549 | 13.0113 | 12.7857 | 12.8538 | [24 empty] | 12.94 | [7 empty] | 1.89 | [7 empty] | 0.79
2026-05-12 | Large Animal 25 | 106226051201 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 94.0061 | 94.4024 | 90.7039 | 91.2434 | 88.1545 | [23 empty] | 91.702 | [7 empty] | 1.89 | [7 empty] | 2.51 | 5 | 91 | 546 | -364 | 86.63 | 84.3587 | 86.2003 | 83.9609 | 84.3142 | [35 empty] | 85.093 | [7 empty] | -6.49 | [7 empty] | 1.29 | 5 | 77 | 462 | -308 | 73.0436 | 74.7142 | 72.7345 | 73.2932 | 75.6868 | [25 empty] | 73.894 | [7 empty] | -4.03 | [7 empty] | 1.52 | 5 | 118 | 708 | -472 | 113.6636 | 117.9163 | 114.1551 | 113.3181 | 118.0853 | [24 empty] | 115.428 | [7 empty] | -2.18 | [7 empty] | 1.84
2026-05-12 | Large Animal 25 | 106226051201 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.4346 | 3.4955 | 3.4989 | 3.3708 | 3.2072 | [23 empty] | 3.401 | [7 empty] | -12.78 | [7 empty] | 3.17 |  | 6 |  |  | 5.8467 | 5.7124 | 5.7877 | 5.7653 | 5.7939 | [35 empty] | 5.781 | [7 empty] | -3.65 | [7 empty] | 0.75 |  | 2.2 |  |  | 2.1316 | 2.2765 | 2.1796 | 2.2222 | 2.1735 | [25 empty] | 2.197 | [7 empty] | -0.15 | [7 empty] | 2.24 |  | 8.4 |  |  | 7.9862 | 7.7958 | 7.8643 | 7.5056 | 7.622 | [24 empty] | 7.755 | [7 empty] | -7.68 | [7 empty] | 2.21
2026-05-12 | Large Animal 25 | 106226051201 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | 2.6762 | 2.7385 | 2.5693 | 2.473 | 2.5815 | [23 empty] | 2.608 | [7 empty] | 8.65 | [7 empty] | 3.52 | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 5.412 | 5.3291 | 5.1023 | 5.2253 | 5.0682 | [35 empty] | 5.227 | [7 empty] | 18.8 | [7 empty] | 2.5 | 15 | 1 | 16 | -14 | 1.1811 | 1.3144 | 1.2567 | 1.2731 | 1.2907 | [25 empty] | 1.263 | [7 empty] | 26.32 | [7 empty] | 3.58 | 15 | 4 | 64 | -56 | 4.348 | 4.4123 | 4.451 | 4.2832 | 4.2668 | [24 empty] | 4.352 | [7 empty] | 8.81 | [7 empty] | 1.64
2026-05-12 | Large Animal 25 | 106226051201 | Na |  |  | 141 |  |  | 143.3753 | 144.2924 | 142.5546 | 143.5137 | 144.6339 | [23 empty] | 143.674 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.51 |  | 129 |  |  | 133.4814 | 131.9174 | 134.8648 | 134.5013 | 136.4512 | [35 empty] | 134.243 | [7 empty] | 4.06 | [7 empty] | 1.12 |  | 118 |  |  | 123.6553 | 123.7431 | 122.9497 | 123.1578 | 123.8836 | [25 empty] | 123.478 | [7 empty] | 4.64 | [7 empty] | 0.29 |  | 166 |  |  | 167.663 | 163.2907 | 161.0648 | 158.9237 | 160.2287 | [24 empty] | 162.234 | [7 empty] | -2.27 | [7 empty] | 1.89
2026-05-12 | Large Animal 25 | 106226051201 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1719 | 3.2915 | 3.3832 | 3.2173 | 3.1873 | [23 empty] | 3.25 | [7 empty] | -1.51 | [7 empty] | 2.41 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0627 | 6.9481 | 7.0015 | 6.9914 | 7.0942 | [35 empty] | 7.02 | [7 empty] | -2.51 | [7 empty] | 0.74 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8785 | 1.9998 | 1.9267 | 1.8667 | 1.8867 | [25 empty] | 1.912 | [7 empty] | 0.61 | [7 empty] | 2.53 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2185 | 7.2126 | 7.0629 | 7.027 | 7.0631 | [24 empty] | 7.117 | [7 empty] | -1.16 | [7 empty] | 1.15
2026-05-08 | Critical Care 26 | 105826050801 & 205826050801 | CK |  | 20 |  |  |  | 145.5385 | 138.4195 | 139.6044 | 148.0306 | 145.5479 | 140.1933 | [22 empty] | 142.889 | [15 empty] | 2.53 | 20 |  |  |  | 550.0764 | 517.1054 | 522.3889 | 555.7433 | 511.2339 | 521.0406 | [34 empty] | 529.598 | [15 empty] | 3.2 | 20 |  |  |  | 63.2823 | 64.8183 | 68.4578 | 65.7174 | 63.7413 | [25 empty] | 65.203 | [15 empty] | 2.81 | 20 |  |  |  | 708.5861 | 652.3262 | 694.3066 | 644.6813 | 658.0685 | [24 empty] | 671.594 | [15 empty] | 3.74
2026-05-08 | Critical Care 26 | 105826050801 & 205826050801 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.255 | 9.1766 | 8.83 | 9.1366 | 9.1718 | 9.6024 | [22 empty] | 9.195 | [7 empty] | 1.05 | [7 empty] | 2.46 |  | 12.4 |  |  | 11.8973 | 11.787 | 12.0209 | 11.7659 | 11.822 | 12.4779 | [34 empty] | 11.962 | [7 empty] | -3.53 | [7 empty] | 2.05 |  | 5.9 |  |  | 5.3889 | 5.4735 | 5.6511 | 5.2783 | 5.4182 | [25 empty] | 5.442 | [7 empty] | -7.76 | [7 empty] | 2.25 |  | 12.7 |  |  | 11.5421 | 11.5598 | 11.5969 | 11.2972 | 11.8604 | [24 empty] | 11.571 | [7 empty] | -8.89 | [7 empty] | 1.55
2026-05-08 | Critical Care 26 | 105826050801 & 205826050801 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 95.8141 | 93.1534 | 92.977 | 93.8654 | 96.0837 | 96.2792 | [22 empty] | 94.695 | [7 empty] | 5.22 | [7 empty] | 1.48 | 5 | 91 | 546 | -364 | 86.7282 | 86.3489 | 85.5177 | 85.1546 | 86.31 | 87.4117 | [34 empty] | 86.245 | [7 empty] | -5.23 | [7 empty] | 0.86 | 5 | 77 | 462 | -308 | 78.3159 | 78.1166 | 78.8765 | 78.2045 | 77.0532 | [25 empty] | 78.113 | [7 empty] | 1.45 | [7 empty] | 0.76 | 5 | 118 | 708 | -472 | 115.4439 | 114.6605 | 113.5707 | 115.3915 | 114.249 | [24 empty] | 114.663 | [7 empty] | -2.83 | [7 empty] | 0.62
2026-05-08 | Critical Care 26 | 105826050801 & 205826050801 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.7386 | 3.7833 | 3.774 | 3.9141 | 3.7719 | 3.8944 | [22 empty] | 3.813 | [7 empty] | -2.24 | [7 empty] | 1.74 |  | 6 |  |  | 5.9937 | 6.3294 | 6.1305 | 6.2179 | 6.2785 | 6.0636 | [34 empty] | 6.169 | [7 empty] | 2.82 | [7 empty] | 1.91 |  | 2.2 |  |  | 2.2796 | 2.3739 | 2.136 | 2.3418 | 2.1464 | [25 empty] | 2.256 | [7 empty] | 2.52 | [7 empty] | 4.35 |  | 8.4 |  |  | 8.4301 | 8.5521 | 8.4699 | 8.3788 | 8.3105 | [24 empty] | 8.428 | [7 empty] | 0.34 | [7 empty] | 0.97
2026-05-08 | Critical Care 26 | 105826050801 & 205826050801 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.9738 | 4.5473 | 4.5745 | 4.9627 | 4.7037 | 5.0605 | [22 empty] | 4.804 | [7 empty] | 9.18 | [7 empty] | 4.24 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.1963 | 1.1907 | 1.1737 | 1.1836 | 1.1985 | 1.1633 | [34 empty] | 1.184 | [7 empty] | 2.99 | [7 empty] | 1.06 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.4319 | 1.4252 | 1.4606 | 1.4366 | 1.4427 | [25 empty] | 1.439 | [7 empty] | -0.73 | [7 empty] | 0.84 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 6.7863 | 6.9961 | 6.5815 | 6.7466 | 6.9023 | [24 empty] | 6.803 | [7 empty] | 15.3 | [7 empty] | 2.08
2026-05-08 | Critical Care 26 | 105826050801 & 205826050801 | Na |  |  | 141 |  |  | 147.1324 | 149.2985 | 149.5443 | 150.5879 | 151.4926 | 154.6166 | [22 empty] | 150.445 | [7 empty] | 6.7 | [7 empty] | 1.53 |  | 129 |  |  | 136.8197 | 138.9139 | 137.2189 | 137.6659 | 137.0664 | 139.4827 | [34 empty] | 137.861 | [7 empty] | 6.87 | [7 empty] | 0.72 |  | 118 |  |  | 125.5327 | 124.9013 | 124.4368 | 125.1167 | 126.6952 | [25 empty] | 125.337 | [7 empty] | 6.22 | [7 empty] | 0.61 |  | 166 |  |  | 165.5252 | 165.7916 | 164.4398 | 164.4515 | 165.7295 | [24 empty] | 165.188 | [7 empty] | -0.49 | [7 empty] | 0.37
2026-05-08 | Critical Care 26 | 105826050801 & 205826050801 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 29.1191 | 35.7701 | 33.1619 | 31.8139 | 30.9807 | 33.7502 | [22 empty] | 32.433 | [7 empty] | -0.21 | [7 empty] | 6.53 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 22.1536 | 19.8275 | 24.669 | 17.4314 | 19.0822 | 18.5583 | [34 empty] | 20.287 | [7 empty] | -4.31 | [7 empty] | 11.99 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 17.8934 | 20.0793 | 20.2604 | 21.0087 | 20.4239 | [25 empty] | 19.933 | [7 empty] | 15.22 | [7 empty] | 5.35 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 24.5756 | 26.9349 | 24.9067 | 28.6576 | 30.0806 | [24 empty] | 27.031 | [7 empty] | 1.24 | [7 empty] | 7.85
2026-05-08 | Specific Test 5 | 103526050801 & 203526050801 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 231.4673 | 232.3739 | 230.3185 | 244.8836 | 240.783 | 240.3027 | 245.1386 | [21 empty] | 237.895 | [7 empty] | 4.34 | [7 empty] | 2.49 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 101.3483 | 101.5647 | 101.3626 | 101.681 | 100.8433 | 100.7077 | 100.2805 | [33 empty] | 101.113 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 0.47 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 113.6971 | 114.0179 | 115.6017 | 117.4558 | 115.6656 | 116.5802 | [24 empty] | 115.503 | [7 empty] | 0.44 | [7 empty] | 1.14 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 273.2941 | 273.3552 | 277.6472 | 278.8499 | 273.0366 | 274.7099 | [23 empty] | 275.149 | [7 empty] | 2.29 | [7 empty] | 0.83
2026-05-08 | Specific Test 5 | 103526050801 & 203526050801 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 93.4299 | 94.2147 | 93.7955 | 97.8587 | 96.7266 | 97.0776 | 97.1843 | [21 empty] | 95.755 | [7 empty] | 6.21 | [7 empty] | 1.8 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 305.2567 | 308.1144 | 304.3177 | 304.9472 | 303.8346 | 307.9522 | 305.8742 | [33 empty] | 305.757 | [7 empty] | 4.35 | [7 empty] | 0.51 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 68.5236 | 68.7128 | 68.99 | 69.2805 | 70.0836 | 69.2775 | [24 empty] | 69.145 | [7 empty] | 5.31 | [7 empty] | 0.73 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 368.0083 | 368.9453 | 370.4074 | 374.1108 | 366.4551 | 373.1602 | [23 empty] | 370.181 | [7 empty] | 2.93 | [7 empty] | 0.74
2026-05-08 | Specific Test 5 | 103526050801 & 203526050801 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 184.0169 | 180.7162 | 179.3145 | 191.5222 | 185.9307 | 185.3066 | 187.1112 | [21 empty] | 184.845 | [15 empty] | 2.04 | 15 |  |  |  | 101.8666 | 104.8458 | 99.4854 | 99.3959 | 97.4382 | 98.0632 | 97.7354 | [33 empty] | 99.833 | [15 empty] | 2.48 | 15 |  |  |  | 111.4483 | 110.3088 | 113.8036 | 113.4895 | 112.2686 | 112.829 | [24 empty] | 112.358 | [15 empty] | 1.07 | 15 |  |  |  | 233.2592 | 232.7633 | 239.318 | 236.1594 | 230.2131 | 235.6657 | [23 empty] | 234.563 | [15 empty] | 1.23
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.308 | 4.1464 | 4.0817 | 4.0996 | 3.9827 | 4.0708 | 3.9749 | 4.0204 | [20 empty] | 4.086 | [7 empty] | -2.72 | [7 empty] | 2.46 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6078 | 2.6392 | 2.7343 | 2.7121 | 2.7684 | 2.7648 | 2.7574 | [33 empty] | 2.712 | [7 empty] | 0.44 | [7 empty] | 2.19 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.4877 | 2.4314 | 2.5594 | 2.5062 | 2.4998 | 2.5507 | 2.525 | [23 empty] | 2.509 | [7 empty] | -3.51 | [7 empty] | 1.59 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9485 | 3.9419 | 4.0386 | 3.9672 | 3.8983 | 3.9357 | 4.0022 | 4.0944 | [21 empty] | 3.978 | [7 empty] | -5.28 | [7 empty] | 1.49
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 78.3577 | 77.0579 | 77.7016 | 79.5121 | 79.7344 | 76.6163 | 78.1024 | 75.592 | [20 empty] | 77.834 | [7 empty] | -0.21 | [7 empty] | 1.69 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 415.0396 | 399.0263 | 419.6848 | 422.8672 | 438.182 | 418.9168 | 416.0626 | [33 empty] | 418.54 | [7 empty] | 3.6 | [7 empty] | 2.56 | 10 | 63 | 693 | -567 | 64.5687 | 65.1678 | 64.2518 | 64.3261 | 63.9015 | 63.1931 | 64.1532 | [23 empty] | 64.223 | [7 empty] | 1.94 | [7 empty] | 0.87 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 308.0053 | 302.0389 | 306.8839 | 299.3801 | 303.9929 | 302.1729 | 299.216 | 299.846 | [21 empty] | 302.692 | [7 empty] | 1.92 | [7 empty] | 1.04
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 244.1342 | 240.9248 | 239.2716 | 241.6843 | 239.0688 | 238.8457 | 240.2688 | 233.8642 | [20 empty] | 239.758 | [7 empty] | 5.16 | [7 empty] | 1.15 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 99.7677 | 98.1232 | 102.967 | 103.5624 | 105.911 | 104.0375 | 102.9986 | [33 empty] | 102.481 | [7 empty] | 3.52 | [7 empty] | 2.4 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 115.8929 | 113.0122 | 117.0744 | 115.2661 | 115.2719 | 115.1433 | 114.9827 | [23 empty] | 115.235 | [7 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.97 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 268.5777 | 268.7846 | 270.0502 | 268.0072 | 269.0767 | 270.6323 | 270.4095 | 268.715 | [21 empty] | 269.282 | [7 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.33
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | FRU |  | 10 |  |  |  | 202.1581 | 206.2465 | 205.9851 | 204.6505 | 208.2784 | 205.3847 | 205.6369 | 199.752 | [20 empty] | 204.762 | [15 empty] | 1.21 | 10 |  |  |  | 257.0833 | 254.8681 | 262.6035 | 263.8914 | 264.4214 | 264.2422 | 259.5333 | [33 empty] | 260.949 | [15 empty] | 1.36 | 10 |  |  |  | 143.5976 | 142.6727 | 141.8413 | 140.8727 | 141.6135 | 141.8335 | 144.3644 | [23 empty] | 142.399 | [15 empty] | 0.79 | 10 |  |  |  | 242.8592 | 244.1342 | 244.4025 | 246.7912 | 244.3078 | 244.1241 | 239.7416 | 243.2507 | [21 empty] | 243.701 | [15 empty] | 0.76
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 96.4118 | 94.2429 | 93.0563 | 94.7947 | 93.4654 | 93.4108 | 93.3529 | 91.6082 | [20 empty] | 93.793 | [7 empty] | 4.03 | [7 empty] | 1.4 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 305.0975 | 301.2993 | 314.4132 | 315.6548 | 318.9972 | 316.5106 | 313.175 | [33 empty] | 312.164 | [7 empty] | 6.53 | [7 empty] | 1.92 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 70.5765 | 66.8886 | 69.9981 | 69.0248 | 69.1262 | 68.3522 | 68.605 | [23 empty] | 68.939 | [7 empty] | 4.99 | [7 empty] | 1.6 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 368.643 | 367.4225 | 373.1195 | 368.9442 | 364.9617 | 367.4529 | 367.1864 | 368.4864 | [21 empty] | 368.277 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.59
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 73.9479 | 73.3448 | 74.2087 | 73.0159 | 71.0357 | 74.1647 | 71.9352 | 72.0576 | [20 empty] | 72.964 | [15 empty] | 1.51 | 30 |  |  |  | 86.2856 | 89.3726 | 91.397 | 92.7796 | 89.4808 | 94.0933 | 90.6422 | [33 empty] | 90.579 | [15 empty] | 2.6 | 30 |  |  |  | 42.7832 | 41.3517 | 41.1448 | 42.3873 | 40.6233 | 41.9729 | 42.2917 | [23 empty] | 41.794 | [15 empty] | 1.72 | 30 |  |  |  | 108.4235 | 108.3219 | 116.479 | 114.9884 | 110.5092 | 115.8743 | 113.4969 | 112.8918 | [21 empty] | 112.623 | [15 empty] | 2.67
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.6832 | 6.6385 | 6.652 | 6.7265 | 6.6403 | 6.6581 | 6.6343 | 6.4882 | [20 empty] | 6.64 | [7 empty] | 3.75 | [7 empty] | 0.97 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2449 | 4.1724 | 4.4699 | 4.5039 | 4.5803 | 4.5828 | 4.4361 | [33 empty] | 4.427 | [7 empty] | 7.98 | [7 empty] | 3.35 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1595 | 4.1095 | 4.1887 | 4.1421 | 4.0661 | 4.1213 | 4.1019 | [23 empty] | 4.127 | [7 empty] | -1.74 | [7 empty] | 0.91 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.5066 | 7.5669 | 7.6018 | 7.4392 | 7.4725 | 7.537 | 7.5688 | 7.5041 | [21 empty] | 7.525 | [7 empty] | 0.33 | [7 empty] | 0.67
2026-05-08 | Diabetes 10 | 100526050801 & 200526050801 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 185.6781 | 184.4876 | 182.2883 | 186.9625 | 187.3917 | 186.6653 | 186.9774 | 182.1285 | [20 empty] | 185.322 | [15 empty] | 1.07 | 15 |  |  |  | 97.3619 | 94.2214 | 103.8884 | 105.2569 | 108.6061 | 105.3972 | 103.7017 | [33 empty] | 102.633 | [15 empty] | 4.53 | 15 |  |  |  | 111.5913 | 110.2916 | 112.217 | 110.7794 | 112.7832 | 109.7374 | 108.9327 | [23 empty] | 110.905 | [15 empty] | 1.15 | 15 |  |  |  | 233.0421 | 227.9029 | 229.1599 | 228.9266 | 232.4928 | 230.0833 | 230.9176 | 228.1685 | [21 empty] | 230.087 | [15 empty] | 0.78
2026-05-07 | Optimum Wellness 37 | 109326050701 & 209326050701 | BA | [5 empty] | 4.4879 | 4.6843 | 4.2305 | 4.6442 | 5.5243 | 4.246 | 5.0036 | [21 empty] | 4.689 | [15 empty] | 9 |  |  |  |  | 4.5519 | 4.127 | 4.9561 | 5.4674 | 4.5249 | 7.939 | 4.2438 | 4.3029 | 4.003 | 4.4874 | 4.6295 | [29 empty] | 4.839 | [15 empty] | 21.78 |  |  |  |  | 13.7896 | 14.5842 | 13.5194 | 13.6911 | 14.2826 | 14.092 | [24 empty] | 13.993 | [15 empty] | 2.61 |  |  |  |  | 13.0697 | 12.9004 | 13.0637 | 17.6829 | 11.8134 | 13.1835 | 12.6528 | 13.1282 | 13.0411 | 13.6249 | [19 empty] | 13.416 | [15 empty] | 11.1
2026-05-07 | Optimum Wellness 37 | 109326050701 & 209326050701 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 100.4411 | 101.9166 | 102.9496 | 104.2675 | 103.0663 | 102.3445 | 98.5615 | [21 empty] | 101.935 | [7 empty] | 13.26 | [7 empty] | 1.72 | 5 | 91 | 546 | -364 | 88.583 | 92.0458 | 91.4165 | 89.2373 | 89.5881 | 90.8476 | 93.5274 | 93.5881 | 97.0691 | 93.8102 | 92.7708 | [29 empty] | 92.044 | [7 empty] | 1.15 | [7 empty] | 2.56 | 5 | 77 | 462 | -308 | 82.1554 | 82.2364 | 83.8743 | 82.5558 | 81.5293 | 82.6461 | [24 empty] | 82.5 | [7 empty] | 7.14 | [7 empty] | 0.86 | 5 | 118 | 708 | -472 | 126.7684 | 124.5091 | 125.2167 | 123.0519 | 125.5334 | 126.2475 | 126.4853 | 125.0363 | 125.6826 | 128.8062 | [19 empty] | 125.734 | [7 empty] | 6.55 | [7 empty] | 1.15
2026-05-07 | Optimum Wellness 37 | 109326050701 & 209326050701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 4.5838 | 4.4172 | 4.4326 | 4.2998 | 4.3968 | 4.3833 | 4.3454 | [21 empty] | 4.408 | [7 empty] | 13.04 | [7 empty] | 1.88 |  | 6 |  |  | 7.3588 | 7.2642 | 7.1059 | 7.0623 | 7.1955 | 7.0826 | 6.8905 | 7.2357 | 7.1021 | 7.06 | 6.9931 | [29 empty] | 7.123 | [7 empty] | 18.71 | [7 empty] | 1.77 |  | 2.2 |  |  | 2.7182 | 2.9561 | 2.6042 | 2.6539 | 2.9048 | 2.7394 | [24 empty] | 2.763 | [7 empty] | 25.58 | [7 empty] | 4.6 |  | 8.4 |  |  | 10.0035 | 9.8248 | 9.7477 | 9.6034 | 9.9258 | 9.8592 | 10.0562 | 9.4402 | 9.7859 | 9.8861 | [19 empty] | 9.813 | [7 empty] | 16.82 | [7 empty] | 1.78
2026-05-07 | Optimum Wellness 37 | 109326050701 & 209326050701 | Na |  |  | 141 |  |  | 147.3741 | 150.1265 | 148.8991 | 152.0838 | 148.0927 | 149.0316 | 149.7316 | [21 empty] | 149.334 | [7 empty] | 5.91 | [7 empty] | 0.95 |  | 129 |  |  | 136.564 | 135.0244 | 137.23 | 138.6228 | 137.1169 | 137.9585 | 137.1463 | 138.3767 | 138.9926 | 138.1392 | 137.8065 | [29 empty] | 137.543 | [7 empty] | 6.62 | [7 empty] | 0.77 |  | 118 |  |  | 125.454 | 124.7236 | 124.5701 | 124.3928 | 124.4636 | 124.4843 | [24 empty] | 124.681 | [7 empty] | 5.66 | [7 empty] | 0.29 |  | 166 |  |  | 165.6599 | 164.5719 | 165.5296 | 166.1269 | 167.416 | 167.9676 | 168.9998 | 165.1439 | 166.1523 | 167.4862 | [19 empty] | 166.505 | [7 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.8
2026-05-07 | Optimum Wellness 37 | 109326050701 & 209326050701 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 69.3555 | 72.5045 | 70.0249 | 70.5653 | 68.1357 | 71.5666 | 69.4037 | [21 empty] | 70.222 | [15 empty] | 1.94 | 30 |  |  |  | 83.2 | 84.6961 | 88.3003 | 85.8599 | 86.3556 | 87.4619 | 86.7441 | 87.2081 | 83.4173 | 88.8128 | 88.0364 | [29 empty] | 86.372 | [15 empty] | 2.1 | 30 |  |  |  | 40.182 | 43.2732 | 40.616 | 39.3979 | 40.6296 | 40.6561 | [24 empty] | 40.792 | [15 empty] | 2.93 | 30 |  |  |  | 106.9005 | 108.2911 | 114.3638 | 113.2039 | 108.1247 | 111.719 | 109.7362 | 106.4589 | 114.9406 | 112.1045 | [19 empty] | 110.584 | [15 empty] | 2.66
2026-05-07 | Optimum Wellness 37 | 109326050701 & 209326050701 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 31.7889 | 33.0906 | 32.5927 | 32.43 | 30.1411 | 33.0814 | 32.2251 | [21 empty] | 32.193 | [7 empty] | -0.95 | [7 empty] | 2.92 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 21.5609 | 19.5442 | 23.0662 | 21.213 | 19.5943 | 22.6303 | 22.186 | 23.2634 | 20.7443 | 21.6983 | 22.0497 | [29 empty] | 21.596 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 5.53 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 20.457 | 18.53 | 20.5217 | 19.87 | 21.9397 | 22.5519 | [24 empty] | 20.645 | [7 empty] | 19.34 | [7 empty] | 6.39 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 29.6733 | 27.2069 | 28.0135 | 27.1504 | 26.5492 | 29.222 | 28.335 | 26.1064 | 31.7803 | 31.0975 | [19 empty] | 28.513 | [7 empty] | 6.79 | [7 empty] | 6.34
2026-05-07 | Optimum Wellness 37 | 109326050701 & 209326050701 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 186.3479 | 188.774 | 188.9731 | 191.1107 | 189.5716 | 187.8542 | 190.4998 | [21 empty] | 189.019 | [15 empty] | 0.79 | 15 |  |  |  | 99.1337 | 101.7737 | 98.5543 | 97.9094 | 103.1517 | 101.223 | 102.1313 | 102.4872 | 103.1874 | 99.5858 | 98.1898 | [29 empty] | 100.666 | [15 empty] | 1.92 | 15 |  |  |  | 114.1099 | 111.8558 | 113.0387 | 116.4782 | 112.2896 | 114.5443 | [24 empty] | 113.719 | [15 empty] | 1.36 | 15 |  |  |  | 217.7286 | 221.9446 | 217.9975 | 216.7962 | 223.3926 | 233.7351 | 220.6349 | 223.5729 | 217.3128 | 219.9334 | [19 empty] | 221.305 | [15 empty] | 2.15
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 76.8973 | 77.3585 | 74.7837 | 76.4158 | 76.861 | 76.4868 | 75.4138 | 74.094 | 77.0649 | [19 empty] | 76.395 | [7 empty] | -2.06 | [7 empty] | 1.41 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 415.023 | 427.2284 | 409.5397 | 405.3304 | 399.3932 | 417.6048 | 411.2185 | 412.8983 | 426.4198 | 418.3551 | 410.1954 | 407.3141 | 407.3485 | [27 empty] | 412.913 | [7 empty] | 2.21 | [7 empty] | 1.86 | 10 | 63 | 693 | -567 | 63.4132 | 63.828 | 62.6522 | 62.9605 | 63.8102 | 62.7282 | 63.2631 | 63.4589 | 63.3736 | 62.9138 | 63.0792 | [19 empty] | 63.226 | [7 empty] | 0.36 | [7 empty] | 0.6 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 304.7159 | 302.2933 | 308.7037 | 304.2606 | 300.8689 | 303.1685 | 299.9151 | 307.6325 | 310.9814 | 302.5813 | [19 empty] | 304.21 | [7 empty] | 2.43 | [7 empty] | 1.07
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 44.4437 | 47.236 | 44.0348 | 47.2691 | 44.7167 | 46.7245 | 43.8438 | 44.3049 | 47.1289 | [19 empty] | 45.795 | [7 empty] | 4.08 | [7 empty] | 3.53 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 234.3349 | 239.1557 | 229.7536 | 228.6778 | 220.8936 | 234.6187 | 228.1859 | 230.9814 | 243.0214 | 238.3621 | 227.1933 | 223.5245 | 225.9104 | [27 empty] | 231.124 | [7 empty] | 4.58 | [7 empty] | 2.69 | 15 | 45 | 720 | -630 | 47.3565 | 46.1727 | 45.3061 | 43.9784 | 47.9675 | 46.7477 | 48.6731 | 48.5647 | 47.3725 | 47.8548 | 46.2949 | [19 empty] | 46.935 | [7 empty] | 4.3 | [7 empty] | 2.9 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 291.506 | 286.3917 | 290.7126 | 292.2626 | 284.7418 | 291.5528 | 284.2262 | 296.0322 | 297.4871 | 283.016 | [19 empty] | 288.049 | [7 empty] | 2.14 | [7 empty] | 2.03
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 235.5398 | 238.2919 | 233.8055 | 237.1915 | 234.0966 | 236.4656 | 230.7912 | 233.7164 | 232.8486 | [19 empty] | 234.857 | [7 empty] | 3.01 | [7 empty] | 0.82 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 100.6617 | 101.8339 | 101.8018 | 102.1162 | 99.3577 | 102.1717 | 100.7759 | 102.118 | 102.8811 | 98.9639 | 96.3561 | 99.0369 | 99.3289 | [27 empty] | 100.57 | [7 empty] | 1.59 | [7 empty] | 1.78 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 115.689 | 113.9998 | 112.7886 | 112.555 | 112.1867 | 113.2928 | 116.2544 | 113.7846 | 114.5648 | 114.0281 | 113.6454 | [19 empty] | 113.89 | [7 empty] | -0.97 | [7 empty] | 1.05 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 267.451 | 265.6907 | 275.0959 | 271.8686 | 271.1284 | 268.0077 | 265.3733 | 270.0655 | 274.6841 | 263.9075 | [19 empty] | 268.588 | [7 empty] | -0.15 | [7 empty] | 1.46
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | CK |  | 20 |  |  |  | 142.7973 | 157.8116 | 142.8182 | 140.4596 | 142.5815 | 151.4041 | 143.4052 | 137.1873 | 152.5635 | [19 empty] | 146.322 | [15 empty] | 4.5 | 20 |  |  |  | 544.1457 | 587.3203 | 528.0351 | 532.3185 | 508.2803 | 536.9165 | 508.1218 | 527.5591 | 568.6519 | 571.8226 | 506.2802 | 508.9345 | 508.5199 | [27 empty] | 533.608 | [15 empty] | 4.94 | 20 |  |  |  | 80.7422 | 76.3748 | 72.7862 | 72.379 | 78.5707 | 68.545 | 78.5423 | 78.4432 | 74.1628 | 71.5962 | 73.4549 | [19 empty] | 75.054 | [15 empty] | 4.75 | 20 |  |  |  | 721.7904 | 718.5979 | 683.3496 | 699.1007 | 678.1226 | 714.1279 | 659.0605 | 708.7351 | 751.9298 | 682.4271 | [19 empty] | 697.047 | [15 empty] | 3.67
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7951 | 9.7462 | 9.7967 | 9.9431 | 9.9161 | 9.8054 | 9.6829 | 10.1512 | 9.7125 | [19 empty] | 9.836 | [7 empty] | 8.08 | [7 empty] | 1.53 |  | 12.4 |  |  | 12.8009 | 13.2047 | 13.0721 | 13.1372 | 12.9242 | 12.7131 | 12.945 | 12.8661 | 12.9419 | 12.9883 | 12.9245 | 13.0215 | 13.2952 | [27 empty] | 12.987 | [7 empty] | 4.74 | [7 empty] | 1.19 |  | 5.9 |  |  | 6.2051 | 6.0299 | 5.9185 | 5.9901 | 6.0026 | 5.8458 | 5.9687 | 6.0375 | 6.0161 | 5.8875 | 6.1051 | [19 empty] | 6.001 | [7 empty] | 1.71 | [7 empty] | 1.59 |  | 12.7 |  |  | 13.0669 | 12.9651 | 13.1298 | 13.1669 | 13.2484 | 13.0107 | 13.0323 | 12.9377 | 13.1004 | 13.2295 | [19 empty] | 13.096 | [7 empty] | 3.12 | [7 empty] | 0.72
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 64.7355 | 66.7819 | 62.8379 | 65.1663 | 65.6457 | 64.0787 | 61.762 | 63.5057 | 64.9736 | [19 empty] | 64.1 | [7 empty] | 12.46 | [7 empty] | 2.1 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 180.9267 | 187.3867 | 178.721 | 182.5533 | 173.1583 | 181.2228 | 176.985 | 182.1193 | 185.3613 | 183.2626 | 173.7845 | 178.8981 | 175.5519 | [27 empty] | 179.995 | [7 empty] | 9.75 | [7 empty] | 2.31 | 15 | 23 | 368 | -322 | 26.4838 | 24.835 | 25.4282 | 26.2375 | 26.0099 | 26.1219 | 27.8233 | 25.2303 | 25.8251 | 26.2093 | 27.7375 | [19 empty] | 26.177 | [7 empty] | 13.81 | [7 empty] | 3.39 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 139.6751 | 139.7599 | 139.8464 | 137.437 | 139.2405 | 143.3786 | 138.9789 | 142.1524 | 144.8009 | 138.7584 | [19 empty] | 140.051 | [7 empty] | 11.15 | [7 empty] | 1.53
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2616 | 3.318 | 3.2293 | 3.2276 | 3.2936 | 3.3113 | 3.2717 | 3.3288 | 3.2789 | [19 empty] | 3.28 | [7 empty] | -0.6 | [7 empty] | 1.03 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.325 | 7.2395 | 7.2854 | 7.2519 | 7.142 | 7.3893 | 7.3071 | 7.3256 | 7.4169 | 7.0892 | 7.2366 | 7.1257 | 7.1674 | [27 empty] | 7.254 | [7 empty] | 0.75 | [7 empty] | 1.34 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9994 | 1.8938 | 2.0148 | 1.966 | 2.0013 | 1.9963 | 1.9861 | 1.9564 | 1.9859 | 1.9817 | 1.9389 | [19 empty] | 1.975 | [7 empty] | 3.93 | [7 empty] | 1.67 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3856 | 7.2611 | 7.407 | 7.4261 | 7.367 | 7.4802 | 7.2727 | 7.4482 | 7.4604 | 7.4632 | [19 empty] | 7.388 | [7 empty] | 2.62 | [7 empty] | 0.94
2026-05-06 | General Chem 26 | 205426050601 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.4089 | 1.3863 | 1.4073 | 1.4364 | 1.4763 | 1.4193 | 1.4316 | 1.4254 | 1.4441 | [19 empty] | 1.42 | [7 empty] | 29.05 | [7 empty] | 2.32 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.4419 | 5.4898 | 5.4555 | 5.4496 | 5.3977 | 5.4015 | 5.3337 | 5.3082 | 5.418 | 5.287 | 5.2373 | 5.2126 | 5.2702 | [27 empty] | 5.362 | [7 empty] | 5.13 | [7 empty] | 1.64 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.80454 | 0.74061 | 0.76805 | 0.81572 | 0.82706 | 0.7721 | 0.79725 | 0.82462 | 0.74629 | 0.84022 | 0.82342 | [19 empty] | 0.796 | [7 empty] | -0.46 | [7 empty] | 4.12 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.6081 | 8.5568 | 8.7793 | 8.7618 | 8.7175 | 8.748 | 8.6037 | 8.8005 | 8.7105 | 8.6675 | [19 empty] | 8.681 | [7 empty] | 3.34 | [7 empty] | 0.97
2026-05-06 | General Chem 26 | 105326050601 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9694 | 3.962 | 3.991 | 4.1077 | 3.974 | 4.0682 | 4.0279 | 4.0785 | 4.0214 | [19 empty] | 4.026 | [7 empty] | -4.15 | [7 empty] | 1.21 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6616 | 2.7143 | 2.6782 | 2.7541 | 2.6716 | 2.6633 | 2.6297 | 2.7168 | 2.6717 | 2.6879 | 2.673 | 2.677 | 2.7023 | [27 empty] | 2.685 | [7 empty] | -0.57 | [7 empty] | 1.12 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5184 | 2.5148 | 2.4511 | 2.483 | 2.4897 | 2.6097 | 2.5241 | 2.5177 | 2.5138 | 2.5324 | 2.4517 | [19 empty] | 2.51 | [7 empty] | -3.47 | [7 empty] | 1.65 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0097 | 4.011 | 4.0644 | 4.024 | 4.1036 | 4.0952 | 4.1223 | 4.0077 | 4.0454 | 4.0537 | [19 empty] | 4.049 | [7 empty] | -3.6 | [7 empty] | 1.11
2026-05-06 | General Chem 26 | 105326050601 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 144.3905 | 143.9244 | 145.662 | 145.702 | 145.3373 | 144.5468 | 144.9066 | 144.8484 | 144.9934 | [19 empty] | 144.596 | [7 empty] | 6.32 | [7 empty] | 0.6 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 454.7213 | 456.8693 | 455.3892 | 459.8369 | 449.2834 | 463.3043 | 457.5914 | 454.4733 | 467.0643 | 464.1386 | 463.4232 | 453.6906 | 449.0539 | [27 empty] | 457.603 | [7 empty] | 0.35 | [7 empty] | 1.19 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.3488 | 76.2157 | 75.7745 | 76.8874 | 76.7063 | 76.3738 | 75.9414 | 76.0424 | 76.5592 | 76.036 | 76.5915 | [19 empty] | 76.316 | [7 empty] | 1.75 | [7 empty] | 0.44 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 226.8806 | 226.396 | 227.757 | 228.5342 | 226.1511 | 230.4308 | 226.0151 | 230.8099 | 231.9904 | 230.9768 | [19 empty] | 228.564 | [7 empty] | -8.94 | [7 empty] | 0.87
2026-05-06 | General Chem 26 | 105326050601 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 26.191 | 23.8033 | 29.1455 | 23.7564 | 28.4625 | 28.3887 | 25.9938 | 26.7761 | 26.9946 | [19 empty] | 26.514 | [7 empty] | -5.31 | [7 empty] | 5.96 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 119.4496 | 122.9053 | 117.3468 | 121.7828 | 121.5514 | 125.4333 | 119.711 | 122.3059 | 124.4214 | 123.0081 | 123.9256 | 118.6358 | 119.3218 | [27 empty] | 121.523 | [7 empty] | 5.67 | [7 empty] | 1.94 | 15 | 26 | 416 | -364 | 26.2702 | 20.8884 | 23.1215 | 25.5709 | 26.766 | 22.5106 | 23.3761 | 22.1483 | 21.4461 | 24.4618 | 24.9786 | [19 empty] | 23.776 | [7 empty] | -8.55 | [7 empty] | 7.91 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 216.7212 | 207.1856 | 207.9615 | 211.2958 | 212.6878 | 212.8517 | 208.1527 | 196.8988 | 213.7055 | 213.4348 | [19 empty] | 210.323 | [7 empty] | -3.08 | [7 empty] | 2.3
2026-05-06 | General Chem 26 | 105326050601 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.6633 | 14.2576 | 14.4095 | 14.1688 | 14.596 | 14.3989 | 14.2326 | 14.0767 | 14.3296 | [19 empty] | 14.311 | [7 empty] | -3.3 | [7 empty] | 1.17 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.9893 | 44.2384 | 43.6118 | 43.2693 | 43.6524 | 43.6475 | 43.8524 | 42.9397 | 43.5117 | 43.2268 | 43.0537 | 43.018 | 43.4522 | [27 empty] | 43.497 | [7 empty] | -2.69 | [7 empty] | 0.87 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.541 | 14.3537 | 14.1459 | 14.2051 | 14.4983 | 14.2546 | 14.4912 | 14.3277 | 14.2451 | 14.0215 | 14.2702 | [19 empty] | 14.305 | [7 empty] | -2.69 | [7 empty] | 1.06 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65 | 63.1764 | 63.1209 | 65.1083 | 64.2919 | 63.8359 | 62.6562 | 64.053 | 63.7966 | 63.5748 | [19 empty] | 63.783 | [7 empty] | -2.92 | [7 empty] | 1.11
2026-05-06 | General Chem 26 | 105326050601 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2823 | 1.2228 | 1.2673 | 1.3127 | 1.3457 | 1.3151 | 1.2643 | 1.2488 | 1.2869 | [19 empty] | 1.275 | [7 empty] | -14.98 | [7 empty] | 3.33 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.5738 | 4.6883 | 4.552 | 4.6342 | 4.6824 | 4.6671 | 4.6014 | 4.636 | 4.7141 | 4.6838 | 4.6662 | 4.6415 | 4.7631 | [27 empty] | 4.654 | [7 empty] | -16.14 | [7 empty] | 1.18 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.73107 | 0.66368 | 0.67289 | 0.73313 | 0.70585 | 0.70052 | 0.70565 | 0.7136 | 0.68465 | 0.70612 | 0.70546 | [19 empty] | 0.702 | [7 empty] | -27.62 | [7 empty] | 2.92 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3267 | 5.2361 | 5.2418 | 5.3365 | 5.3133 | 5.3048 | 5.3301 | 5.376 | 5.3299 | 5.4398 | [19 empty] | 5.328 | [7 empty] | -10.46 | [7 empty] | 1.02
2026-05-06 | General Chem 26 | 105326050601 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 93.0303 | 89.4263 | 92.9428 | 93.6656 | 93.0303 | 91.1232 | 91.5102 | 89.4429 | 91.5342 | [19 empty] | 91.23 | [7 empty] | 1.19 | [7 empty] | 1.6 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 299.1667 | 298.461 | 296.3329 | 299.8905 | 299.1442 | 298.5785 | 298.4606 | 296.568 | 301.9529 | 298.9904 | 297.8211 | 294.4235 | 298.0937 | [27 empty] | 298.299 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.59 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.3264 | 65.85 | 64.9937 | 65.8006 | 66.2728 | 65.8629 | 66.4449 | 66.0859 | 65.8987 | 65.538 | 66.0799 | [19 empty] | 65.923 | [7 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.59 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 363.3522 | 354.1869 | 358.6155 | 360.0792 | 359.4237 | 361.9797 | 355.7509 | 364.2722 | 361.3194 | 361.9866 | [19 empty] | 359.995 | [7 empty] | 0.09 | [7 empty] | 0.78
2026-05-06 | General Chem 26 | 105326050601 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5233 | 6.2571 | 6.4932 | 6.6071 | 6.5445 | 6.466 | 6.5057 | 6.3385 | 6.4848 | [19 empty] | 6.445 | [7 empty] | 0.71 | [7 empty] | 1.42 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.3662 | 4.3068 | 4.3564 | 4.3343 | 4.3297 | 4.29 | 4.3303 | 4.2359 | 4.3217 | 4.2751 | 4.2693 | 4.1666 | 4.2288 | [27 empty] | 4.293 | [7 empty] | 4.71 | [7 empty] | 1.28 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1107 | 4.0868 | 3.9641 | 3.9875 | 4.0379 | 4.0055 | 4.0516 | 3.9722 | 3.9934 | 3.9757 | 3.9449 | [19 empty] | 4.012 | [7 empty] | -4.48 | [7 empty] | 1.26 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4628 | 7.4089 | 7.446 | 7.5882 | 7.4801 | 7.3815 | 7.2749 | 7.4515 | 7.4624 | 7.4118 | [19 empty] | 7.42 | [7 empty] | -1.07 | [7 empty] | 1.09
2026-05-06 | Core Chem 13 | 100126050601 & 200126050601 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9435 | 4.0956 | 3.9488 | 3.9439 | 4.0395 | 4.0076 | 4.178 | 4.0765 | [20 empty] | 4.029 | [7 empty] | -4.07 | [7 empty] | 1.97 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6549 | 2.7419 | 2.6257 | 2.8025 | 2.6875 | 2.6692 | 2.7056 | [33 empty] | 2.698 | [7 empty] | -0.07 | [7 empty] | 2.03 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5454 | 2.5947 | 2.5396 | 2.561 | 2.4619 | 2.5545 | 2.5299 | 2.5575 | [22 empty] | 2.543 | [7 empty] | -2.19 | [7 empty] | 1.4 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0338 | 4.0915 | 4.0783 | 3.9825 | 4.1375 | 4.0813 | 4.0525 | [22 empty] | 4.065 | [7 empty] | -3.21 | [7 empty] | 1.11
2026-05-06 | Core Chem 13 | 100126050601 & 200126050601 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 145.9213 | 144.3964 | 147.0189 | 143.9174 | 147.5404 | 145.4549 | 147.2311 | 146.0434 | [20 empty] | 145.94 | [7 empty] | 7.31 | [7 empty] | 0.84 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 463.7176 | 464.6984 | 455.5105 | 483.6365 | 463.7702 | 461.3855 | 458.9845 | [33 empty] | 464.529 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 1.8 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.1194 | 77.1524 | 77.5862 | 76.5822 | 77.1634 | 76.8912 | 77.0234 | 77.7369 | [22 empty] | 77.157 | [7 empty] | 2.88 | [7 empty] | 0.44 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 224.7167 | 230.9198 | 236.038 | 232.2485 | 232.0083 | 230.336 | 227.3644 | [22 empty] | 230.519 | [7 empty] | -8.16 | [7 empty] | 1.46
2026-05-06 | Core Chem 13 | 100126050601 & 200126050601 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 24.295 | 25.2733 | 34.9522 | 27.1431 | 32.1237 | 26.059 | 33.7262 | 26.2603 | [20 empty] | 28.729 | [7 empty] | 2.6 | [7 empty] | 13.62 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 121.9791 | 126.9681 | 124.0307 | 133.1085 | 122.6861 | 123.1023 | 124.6366 | [33 empty] | 125.216 | [7 empty] | 8.88 | [7 empty] | 2.84 | 15 | 26 | 416 | -364 | 24.6068 | 22.1751 | 21.6424 | 17.8066 | 22.0045 | 26.5961 | 24.9859 | 23.815 | [22 empty] | 22.954 | [7 empty] | -11.72 | [7 empty] | 10.96 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 219.5649 | 214.955 | 224.1303 | 222.6019 | 218.2235 | 210.159 | 222.0769 | [22 empty] | 218.816 | [7 empty] | 0.84 | [7 empty] | 2.07
2026-05-06 | Core Chem 13 | 100126050601 & 200126050601 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.0495 | 13.8132 | 14.2219 | 13.7696 | 14.2889 | 14.1803 | 14.5163 | 14.5468 | [20 empty] | 14.173 | [7 empty] | -4.23 | [7 empty] | 1.9 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.4443 | 44.5442 | 43.2416 | 44.6177 | 44.6051 | 42.799 | 44.0248 | [33 empty] | 43.897 | [7 empty] | -1.8 | [7 empty] | 1.56 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.3046 | 14.508 | 14.9341 | 14.3718 | 14.4879 | 14.1464 | 14.5829 | 14.5784 | [22 empty] | 14.489 | [7 empty] | -1.43 | [7 empty] | 1.5 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 63.5093 | 61.6472 | 62.7598 | 64.5282 | 63.6669 | 62.9907 | 63.3763 | [22 empty] | 63.211 | [7 empty] | -3.79 | [7 empty] | 1.3
2026-05-06 | Core Chem 13 | 100126050601 & 200126050601 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2424 | 1.3412 | 1.2035 | 1.222 | 1.2486 | 1.2329 | 1.256 | 1.2497 | [20 empty] | 1.25 | [7 empty] | -16.7 | [7 empty] | 3.05 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4809 | 4.6828 | 4.5569 | 4.6287 | 4.588 | 4.5818 | 4.5856 | [33 empty] | 4.586 | [7 empty] | -17.36 | [7 empty] | 1.25 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.65587 | 0.72082 | 0.63975 | 0.63895 | 0.6136 | 0.67343 | 0.65595 | 0.64796 | [22 empty] | 0.656 | [7 empty] | -32.39 | [7 empty] | 4.49 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.1605 | 5.3433 | 5.3273 | 5.1728 | 5.2751 | 5.2457 | 5.2051 | [22 empty] | 5.247 | [7 empty] | -11.81 | [7 empty] | 1.27
2026-05-06 | Core Chem 13 | 100126050601 & 200126050601 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.7508 | 91.3753 | 90.7291 | 90.6958 | 92.7989 | 90.0663 | 92.3363 | 91.7146 | [20 empty] | 91.433 | [7 empty] | 1.41 | [7 empty] | 0.93 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 301.9382 | 313.0982 | 296.581 | 318.4267 | 305.9831 | 302.7454 | 303.2818 | [33 empty] | 306.008 | [7 empty] | 4.43 | [7 empty] | 2.24 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.0011 | 67.926 | 67.528 | 65.3879 | 65.2472 | 65.3423 | 64.8519 | 65.8989 | [22 empty] | 66.148 | [7 empty] | 0.74 | [7 empty] | 1.65 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 362.533 | 369.3768 | 365.9747 | 368.8725 | 365.7175 | 364.1283 | 363.6741 | [22 empty] | 365.754 | [7 empty] | 1.69 | [7 empty] | 0.66
2026-05-06 | Core Chem 13 | 100126050601 & 200126050601 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.4596 | 6.425 | 6.3832 | 6.357 | 6.4876 | 6.4056 | 6.5671 | 6.4648 | [20 empty] | 6.444 | [7 empty] | 0.68 | [7 empty] | 0.96 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2206 | 4.2641 | 4.1362 | 4.5511 | 4.2908 | 4.1353 | 4.2884 | [33 empty] | 4.27 | [7 empty] | 4.13 | [7 empty] | 3.05 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9601 | 4.0844 | 4.0565 | 3.8736 | 3.9379 | 3.9367 | 3.937 | 4.0043 | [22 empty] | 3.974 | [7 empty] | -5.39 | [7 empty] | 1.65 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.28 | 7.3861 | 7.3947 | 7.3069 | 7.3575 | 7.3075 | 7.3098 | [22 empty] | 7.335 | [7 empty] | -2.2 | [7 empty] | 0.56
2026-05-05 | Optimum Wellness 37 | 209326050501 | BA | [5 empty] | 3.256 | 3.3288 | 3.3018 | 4.2772 | [24 empty] | 3.541 | [15 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 3.3395 | 3.225 | 3.1436 | 3.0279 | 3.6855 | [35 empty] | 3.284 | [15 empty] | 6.85 |  |  |  |  | 11.1046 | 9.9333 | 11.8896 | 11.8938 | 11.8588 | [25 empty] | 11.336 | [15 empty] | 6.73 |  |  |  |  | 10.5869 | 10.1864 | 13.2443 | 11.0905 | 11.0884 | [24 empty] | 11.239 | [15 empty] | 9.42
2026-05-05 | Optimum Wellness 37 | 209326050501 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 92.1611 | 91.6502 | 91.5959 | 90.9752 | [24 empty] | 91.596 | [7 empty] | 1.77 | [7 empty] | 0.46 | 5 | 91 | 546 | -364 | 83.8158 | 83.7719 | 86.152 | 83.5565 | 82.7326 | [35 empty] | 84.006 | [7 empty] | -7.69 | [7 empty] | 1.36 | 5 | 77 | 462 | -308 | 75.611 | 76.5559 | 76.4478 | 77.799 | 74.0141 | [25 empty] | 76.086 | [7 empty] | -1.19 | [7 empty] | 1.64 | 5 | 118 | 708 | -472 | 117.1455 | 118.4331 | 116.6104 | 117.5197 | 114.3319 | [24 empty] | 116.808 | [7 empty] | -1.01 | [7 empty] | 1.18
2026-05-05 | Optimum Wellness 37 | 209326050501 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.8132 | 3.628 | 3.6573 | 3.5521 | [24 empty] | 3.663 | [7 empty] | -6.09 | [7 empty] | 2.59 |  | 6 |  |  | 6.3914 | 6.4781 | 6.2188 | 6.3544 | 6.3929 | [35 empty] | 6.367 | [7 empty] | 6.12 | [7 empty] | 1.33 |  | 2.2 |  |  | 2.0765 | 2.0483 | 2.0389 | 2.1424 | 2.2618 | [25 empty] | 2.114 | [7 empty] | -3.93 | [7 empty] | 3.9 |  | 8.4 |  |  | 8.8535 | 8.7841 | 9.0861 | 8.6852 | 8.8252 | [24 empty] | 8.847 | [7 empty] | 5.32 | [7 empty] | 1.5
2026-05-05 | Optimum Wellness 37 | 209326050501 | Na |  |  | 141 |  |  | 143.9743 | 141.7289 | 143.0701 | 143.2491 | [24 empty] | 143.006 | [7 empty] | 1.42 | [7 empty] | 0.57 |  | 129 |  |  | 134.7873 | 134.8552 | 133.7568 | 135.2203 | 135.1072 | [35 empty] | 134.745 | [7 empty] | 4.45 | [7 empty] | 0.39 |  | 118 |  |  | 123.2349 | 122.1907 | 122.096 | 122.2427 | 123.164 | [25 empty] | 122.586 | [7 empty] | 3.89 | [7 empty] | 0.41 |  | 166 |  |  | 161.3296 | 163.7003 | 159.3911 | 161.3915 | 161.516 | [24 empty] | 161.466 | [7 empty] | -2.73 | [7 empty] | 0.85
2026-05-05 | Optimum Wellness 37 | 209326050501 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 73.4886 | 71.3817 | 75.3011 | 74.8603 | [24 empty] | 73.758 | [15 empty] | 2.07 | 30 |  |  |  | 91.7968 | 87.7931 | 95.0893 | 94.6908 | 93.1172 | [35 empty] | 92.497 | [15 empty] | 2.84 | 30 |  |  |  | 43.7762 | 41.1824 | 42.1658 | 43.5005 | 42.8118 | [25 empty] | 42.687 | [15 empty] | 2.2 | 30 |  |  |  | 119.7144 | 118.9269 | 111.041 | 118.0142 | 116.4734 | [24 empty] | 116.834 | [15 empty] | 2.65
2026-05-05 | Optimum Wellness 37 | 209326050501 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 31.8016 | 31.7708 | 31.5247 | 30.8897 | [24 empty] | 31.497 | [7 empty] | -3.09 | [7 empty] | 1.16 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 17.4237 | 17.712 | 18.1278 | 18.939 | 17.9127 | [35 empty] | 18.023 | [7 empty] | -14.99 | [7 empty] | 2.85 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 16.0612 | 15.5429 | 16.5284 | 18.2222 | 16.2229 | [25 empty] | 16.516 | [7 empty] | -4.53 | [7 empty] | 5.52 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 29.5817 | 27.7197 | 23.074 | 26.3229 | 27.0578 | [24 empty] | 26.751 | [7 empty] | 0.19 | [7 empty] | 7.97
2026-05-05 | Optimum Wellness 37 | 209326050501 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 183.1786 | 186.2904 | 181.301 | 184.0131 | [24 empty] | 183.696 | [15 empty] | 0.98 | 15 |  |  |  | 96.7162 | 99.2099 | 96.1622 | 96.3395 | 98.0845 | [35 empty] | 97.302 | [15 empty] | 1.2 | 15 |  |  |  | 109.6214 | 112.3717 | 108.3902 | 109.3638 | 107.5209 | [25 empty] | 109.454 | [15 empty] | 1.5 | 15 |  |  |  | 215.9628 | 213.2243 | 220.9916 | 211.5214 | 211.3712 | [24 empty] | 214.614 | [15 empty] | 1.67
2026-05-05 | Specific Test 5 | 103526050501 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 232.1339 | 229.4041 | 227.9354 | 230.4962 | 231.6933 | [23 empty] | 230.333 | [7 empty] | 1.02 | [7 empty] | 0.67 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 100.8647 | 101.9617 | 103.395 | 103.7291 | 102.6535 | [35 empty] | 102.521 | [7 empty] | 3.56 | [7 empty] | 1 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 276.5278 | 278.0778 | 277.9916 | 275.87 | 273.2727 | 117.0384 | 117.975 | 116.6645 | 116.9201 | 116.8662 | [20 empty] | 196.72 | [7 empty] | 71.06 | [7 empty] | 40.48 | 10 | 269 | 2959 | -2421
2026-05-05 | Specific Test 5 | 103526050501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 88.179 | 87.0408 | 87.0161 | 88.024 | 87.3631 | [23 empty] | 87.525 | [7 empty] | -2.92 | [7 empty] | 0.56 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 298.1891 | 300.3495 | 304.4312 | 302.4368 | 303.8777 | [35 empty] | 301.857 | [7 empty] | 3.02 | [7 empty] | 0.77 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 371.1962 | 365.0037 | 367.3592 | 367.9363 | 365.2069 | 67.2925 | 67.6883 | 67.027 | 67.1679 | 66.8315 | [20 empty] | 217.271 | [7 empty] | 230.9 | [7 empty] | 69.07 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62
2026-05-05 | Specific Test 5 | 103526050501 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 179.6148 | 178.9304 | 175.479 | 179.6177 | 178.8905 | [23 empty] | 178.506 | [15 empty] | 0.87 | 15 |  |  |  | 98.37 | 100.5943 | 97.6796 | 98.8718 | 96.7579 | [35 empty] | 98.455 | [15 empty] | 1.3 | 15 |  |  |  | 233.8893 | 235.6855 | 232.9321 | 230.0089 | 228.4627 | 112.2268 | 115.5744 | 112.9994 | 112.7131 | 112.1822 | [20 empty] | 172.667 | [15 empty] | 34.5 | 15
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9047 | 4.1522 | 4.0539 | 4.2036 | 4.0873 | 4.0884 | 4.0599 | 3.999 | 4.2123 | [19 empty] | 4.082 | [7 empty] | -2.8 | [7 empty] | 2.15 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6414 | 2.6752 | 2.6773 | 2.6599 | 2.6254 | 2.7465 | 2.7129 | 2.7708 | 2.746 | [31 empty] | 2.695 | [7 empty] | -0.18 | [7 empty] | 1.79 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.4646 | 2.4422 | 2.4633 | 2.5618 | 2.4272 | 2.4756 | 2.4681 | 2.4553 | 2.575 | 2.5276 | [20 empty] | 2.486 | [7 empty] | -4.38 | [7 empty] | 1.93 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0756 | 4.0569 | 3.981 | 4.0921 | 4.0732 | 4.0393 | 4.18 | 3.9376 | 4.0513 | [20 empty] | 4.054 | [7 empty] | -3.47 | [7 empty] | 1.59
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 141.2903 | 143.5851 | 142.6383 | 141.3138 | 139.5464 | 140.5707 | 142.059 | 139.1844 | 140.8955 | [19 empty] | 141.052 | [7 empty] | 3.71 | [7 empty] | 0.97 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 455.2549 | 438.309 | 444.9846 | 442.8114 | 445.085 | 459.9051 | 455.011 | 451.9441 | 456.5625 | [31 empty] | 449.985 | [7 empty] | -1.32 | [7 empty] | 1.55 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 75.6989 | 75.2644 | 75.919 | 75.2691 | 75.3441 | 75.6648 | 75.943 | 75.6485 | 75.1082 | 75.3753 | [20 empty] | 75.524 | [7 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.36 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 230.1956 | 226.0706 | 226.7727 | 225.6402 | 231.7419 | 229.3674 | 226.5648 | 223.5745 | 224.9706 | [20 empty] | 227.211 | [7 empty] | -9.48 | [7 empty] | 1.1
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 32.3667 | 34.4179 | 28.1 | 30.8787 | 29.0848 | 27.6157 | 30.3951 | 28.4279 | 23.4681 | [19 empty] | 29.764 | [7 empty] | 6.3 | [7 empty] | 10.03 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 128.1013 | 124.3948 | 119.2963 | 117.0108 | 118.4817 | 118.1739 | 122.6666 | 122.5715 | 119.1857 | [31 empty] | 121.098 | [7 empty] | 5.3 | [7 empty] | 2.8 | 15 | 26 | 416 | -364 | 28.3395 | 23.4888 | 29.2255 | 23.9359 | 26.6999 | 31.0272 | 25.2483 | 27.8114 | 24.641 | 28.136 | [20 empty] | 26.855 | [7 empty] | 3.29 | [7 empty] | 8.74 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 207.1066 | 210.6351 | 206.5928 | 213.1306 | 210.8229 | 211.3581 | 211.8196 | 210.7363 | 210.7397 | [20 empty] | 210.327 | [7 empty] | -3.08 | [7 empty] | 0.95
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 44.9825 | 48.7815 | 44.7113 | 43.6078 | 44.2619 | 45.5267 | 44.8758 | 44.9395 | 45.1181 | [19 empty] | 44.935 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 3.39 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 239.6768 | 229.0325 | 229.9184 | 223.3415 | 228.537 | 236.9878 | 229.8971 | 226.2939 | 230.0906 | [31 empty] | 230.42 | [7 empty] | 4.26 | [7 empty] | 2.06 | 15 | 45 | 720 | -630 | 46.1139 | 46.9811 | 46.4614 | -8.5384 | 45.0814 | 46.9965 | 49.1998 | 47.7095 | 44.9745 | 46.119 | [20 empty] | 41.11 | [7 empty] | -8.64 | [7 empty] | 40.36 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 293.4111 | 284.6455 | 292.1108 | 289.1575 | 291.52 | 285.9552 | 284.6656 | 284.6394 | 287.7752 | [20 empty] | 288.209 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 1.14
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | BA | [5 empty] | 6.1242 | 6.3849 | 6.2997 | 6.547 | 6.7164 | 6.4526 | 6.2151 | 6.2532 | 6.5064 | [19 empty] | 6.353 | [15 empty] | 3.12 |  |  |  |  | 6.0665 | 5.983 | 5.7505 | 5.8958 | 5.9992 | 6.0551 | 5.3923 | 6.1854 | 6.148 | [31 empty] | 5.942 | [15 empty] | 3.87 |  |  |  |  | 13.6616 | 13.7115 | 13.7218 | 14.3815 | 14.4573 | 14.1841 | 14.295 | 14.5965 | 14.1351 | 14.4455 | [20 empty] | 14.159 | [15 empty] | 2.31 |  |  |  |  | 13.2711 | 13.565 | 12.8492 | 13.37 | 13.0668 | 13.3382 | 13.6866 | 13.7691 | 12.9631 | [20 empty] | 13.32 | [15 empty] | 2.26
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 63.2497 | 66.6463 | 61.4938 | 61.9415 | 59.9515 | 66.5421 | 64.0366 | 64.2173 | 64.2642 | [19 empty] | 63.659 | [7 empty] | 11.68 | [7 empty] | 3.14 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 181.337 | 176.4275 | 179.6919 | 168.4178 | 179.4779 | 178.586 | 175.3253 | 175.7113 | 176.7477 | [31 empty] | 176.858 | [7 empty] | 7.84 | [7 empty] | 2 | 15 | 23 | 368 | -322 | 29.6261 | 30.9992 | 28.7419 | 28.5253 | 27.6626 | 29.2823 | 28.3672 | 29.9197 | 27.7815 | 27.5865 | [20 empty] | 28.849 | [7 empty] | 25.43 | [7 empty] | 3.64 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 141.2421 | 134.5652 | 138.6026 | 137.4896 | 140.8196 | 133.818 | 135.5695 | 133.0408 | 135.5453 | [20 empty] | 136.744 | [7 empty] | 8.53 | [7 empty] | 2.05
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 93.1439 | 92.5367 | 92.2228 | 91.9155 | 91.3726 | 92.4654 | 92.7753 | 91.8032 | 92.2787 | [19 empty] | 92.338 | [7 empty] | 2.42 | [7 empty] | 0.55 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 303.8673 | 308.5133 | 304.4115 | 303.5242 | 304.7825 | 310.3019 | 310.2458 | 307.2725 | 311.7723 | [31 empty] | 307.188 | [7 empty] | 4.84 | [7 empty] | 0.97 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.0636 | 66.724 | 66.8258 | 66.2691 | 66.3558 | 66.9844 | 66.8623 | 67.459 | 67.2253 | 67.7943 | [20 empty] | 66.956 | [7 empty] | 1.97 | [7 empty] | 0.66 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 371.3065 | 369.593 | 368.8574 | 374.9577 | 376.3567 | 375.9727 | 372.0295 | 364.3092 | 374.2909 | [20 empty] | 371.964 | [7 empty] | 3.42 | [7 empty] | 1
2026-05-05 | Liver 11 | 100226050501 & 200226050501 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2274 | 1.434 | 1.3419 | 1.3466 | 1.3673 | 1.2964 | 1.345 | 1.3556 | 1.418 | [19 empty] | 1.349 | [7 empty] | 22.66 | [7 empty] | 4.07 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.0404 | 5.1081 | 5.0756 | 5.083 | 5.1761 | 5.2938 | 5.2762 | 5.2232 | 5.2696 | [31 empty] | 5.172 | [7 empty] | 1.41 | [7 empty] | 1.78 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.64474 | 0.65706 | 0.67112 | 0.70146 | 0.70026 | 0.75082 | 0.73241 | 0.7245 | 0.71458 | 0.73684 | [20 empty] | 0.703 | [7 empty] | -12.08 | [7 empty] | 4.8 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.0765 | 7.9902 | 8.2161 | 8.3203 | 8.4152 | 8.253 | 8.3391 | 8.1783 | 8.2752 | [20 empty] | 8.229 | [7 empty] | -2.03 | [7 empty] | 1.52
2026-05-04 | Optimum Wellness 37 | 209326050401 | BA | [5 empty] | 4.1437 | 4.3235 | 4.3828 | 4.6822 | 4.7955 | [23 empty] | 4.466 | [15 empty] | 5.36 |  |  |  |  | 3.7918 | 4.2928 | 3.8968 | 3.6266 | 4.2789 | [35 empty] | 3.977 | [15 empty] | 6.69 |  |  |  |  | 13.2527 | 13.5373 | 14.506 | 14.2222 | 14.6919 | [25 empty] | 14.042 | [15 empty] | 3.96 |  |  |  |  | 12.3232 | 12.6216 | 12.662 | 12.6875 | 12.4956 | [24 empty] | 12.558 | [15 empty] | 1.07
2026-05-04 | Optimum Wellness 37 | 209326050401 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 102.4101 | 98.1429 | 103.6186 | 100.532 | 96.9042 | [23 empty] | 100.322 | [7 empty] | 11.47 | [7 empty] | 2.51 | 5 | 91 | 546 | -364 | 92.275 | 93.2739 | 95.2034 | 91.5139 | 89.9682 | [35 empty] | 92.447 | [7 empty] | 1.59 | [7 empty] | 1.89 | 5 | 77 | 462 | -308 | 83.0382 | 82.1647 | 83.7098 | 83.7992 | 81.1385 | [25 empty] | 82.77 | [7 empty] | 7.49 | [7 empty] | 1.21 | 5 | 118 | 708 | -472 | 127.1853 | 124.3905 | 125.9935 | 123.7166 | 124.8086 | [24 empty] | 125.219 | [7 empty] | 6.12 | [7 empty] | 0.98
2026-05-04 | Optimum Wellness 37 | 209326050401 | K |  |  | 3.9 |  |  | 4.3996 | 4.881 | 4.394 | 4.6383 | 4.5201 | [23 empty] | 4.567 | [7 empty] | 17.09 | [7 empty] | 3.96 |  | 6 |  |  | 7.6162 | 8.1199 | 7.971 | 7.6491 | 7.4715 | [35 empty] | 7.766 | [7 empty] | 29.43 | [7 empty] | 3.1 |  | 2.2 |  |  | 2.7973 | 2.7849 | 2.5353 | 2.7766 | 2.6249 | [25 empty] | 2.704 | [7 empty] | 22.9 | [7 empty] | 3.89 |  | 8.4 |  |  | 10.8841 | 10.5029 | 10.4012 | 10.1121 | 10.1252 | [24 empty] | 10.405 | [7 empty] | 23.87 | [7 empty] | 2.73
2026-05-04 | Optimum Wellness 37 | 209326050401 | Na |  |  | 141 |  |  | 149.3423 | 149.3426 | 146.8503 | 151.2851 | 151.6431 | [23 empty] | 149.693 | [7 empty] | 6.17 | [7 empty] | 1.14 |  | 129 |  |  | 138.9318 | 142.1078 | 136.9445 | 136.6245 | 139.6826 | [35 empty] | 138.858 | [7 empty] | 7.64 | [7 empty] | 1.44 |  | 118 |  |  | 125.8547 | 123.7938 | 125.3562 | 126.7635 | 126.6307 | [25 empty] | 125.68 | [7 empty] | 6.51 | [7 empty] | 0.85 |  | 166 |  |  | 166.9129 | 163.3508 | 166.3417 | 164.7688 | 165.1085 | [24 empty] | 165.297 | [7 empty] | -0.42 | [7 empty] | 0.76
2026-05-04 | Optimum Wellness 37 | 209326050401 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 72.8916 | 72.704 | 70.9858 | 73.9506 | 74.0702 | [23 empty] | 72.92 | [15 empty] | 1.52 | 30 |  |  |  | 91.1052 | 91.08 | 90.7779 | 92.6931 | 90.6187 | [35 empty] | 91.255 | [15 empty] | 0.81 | 30 |  |  |  | 41.9052 | 41.1823 | 42.7978 | 42.9233 | 42.1922 | [25 empty] | 42.2 | [15 empty] | 1.5 | 30 |  |  |  | 113.9796 | 111.156 | 117.0899 | 119.2979 | 117.5779 | [24 empty] | 115.82 | [15 empty] | 2.5
2026-05-04 | Optimum Wellness 37 | 209326050401 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 32.4113 | 30.3079 | 30.2638 | 31.4785 | 30.4115 | [23 empty] | 30.975 | [7 empty] | -4.69 | [7 empty] | 2.73 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.7211 | 21.2512 | 17.1693 | 18.9917 | 19.496 | [35 empty] | 19.126 | [7 empty] | -9.78 | [7 empty] | 6.88 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 19.5849 | 18.8393 | 18.9929 | 22.8015 | 19.3373 | [25 empty] | 19.911 | [7 empty] | 15.09 | [7 empty] | 7.38 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 25.9954 | 24.6687 | 28.6044 | 25.2648 | 26.9096 | [24 empty] | 26.289 | [7 empty] | -1.54 | [7 empty] | 5.25
2026-05-04 | Optimum Wellness 37 | 209326050401 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 185.2971 | 187.8111 | 192.3892 | 186.6425 | 187.4497 | [23 empty] | 187.918 | [15 empty] | 1.28 | 15 |  |  |  | 100.5153 | 100.4396 | 102.7961 | 98.585 | 99.7138 | [35 empty] | 100.41 | [15 empty] | 1.37 | 15 |  |  |  | 112.4346 | 116.2238 | 112.1541 | 114.2998 | 111.8024 | [25 empty] | 113.383 | [15 empty] | 1.47 | 15 |  |  |  | 215.6968 | 219.5649 | 213.6417 | 215.0076 | 214.2555 | [24 empty] | 215.633 | [15 empty] | 0.97
2026-05-04 | Equine 26 | 106026050401 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 140.7597 | 138.484 | 141.6246 | 141.2628 | 139.7452 | 138.4826 | [22 empty] | 140.06 | [7 empty] | 2.99 | [7 empty] | 0.9 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 448.1392 | 453.6896 | 462.7021 | 456.7341 | 446.0949 | [35 empty] | 453.472 | [7 empty] | -0.55 | [7 empty] | 1.32 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 74.9402 | 74.2484 | 74.4123 | 74.2653 | 74.5077 | [25 empty] | 74.475 | [7 empty] | -0.7 | [7 empty] | 0.34 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 224.5974 | 218.6403 | 224.5443 | 222.8364 | [25 empty] | 222.655 | [7 empty] | -11.29 | [7 empty] | 1.09
2026-05-04 | Equine 26 | 106026050401 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.264 | 1.2561 | 1.2655 | 1.1974 | 1.2942 | 1.3109 | [22 empty] | 1.265 | [7 empty] | -15.69 | [7 empty] | 2.81 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6068 | 4.6386 | 4.7358 | 4.7727 | 4.7148 | [35 empty] | 4.694 | [7 empty] | -15.43 | [7 empty] | 1.32 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.66451 | 0.71097 | 0.69046 | 0.70526 | 0.67715 | [25 empty] | 0.69 | [7 empty] | -28.9 | [7 empty] | 2.5 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.2861 | 5.1435 | 5.3969 | 5.1524 | [25 empty] | 5.245 | [7 empty] | -11.85 | [7 empty] | 1.99
2026-05-04 | Equine 26 | 106026050401 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.4334 | 9.4246 | 9.2883 | 9.3776 | 9.7553 | 9.6516 | [22 empty] | 9.488 | [7 empty] | 4.27 | [7 empty] | 1.71 |  | 12.4 |  |  | 12.391 | 13.1017 | 12.9269 | 12.9458 | 12.6051 | [35 empty] | 12.794 | [7 empty] | 3.18 | [7 empty] | 2.02 |  | 5.9 |  |  | 5.5222 | 5.337 | 5.6043 | 5.9238 | 5.5383 | [25 empty] | 5.585 | [7 empty] | -5.34 | [7 empty] | 3.42 |  | 12.7 |  |  | 12.3014 | 12.6032 | 12.9047 | 12.7327 | [25 empty] | 12.635 | [7 empty] | -0.51 | [7 empty] | 1.75
2026-05-04 | Equine 26 | 106026050401 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.9939 | 3.6248 | 3.7113 | 3.7092 | 3.7295 | 3.5352 | [22 empty] | 3.717 | [7 empty] | -4.68 | [7 empty] | 3.78 |  | 6 |  |  | 6.4325 | 6.281 | 6.6678 | 6.3002 | 6.1923 | [35 empty] | 6.375 | [7 empty] | 6.25 | [7 empty] | 2.59 |  | 2.2 |  |  | 2.3916 | 2.2265 | 2.3606 | 2.2654 | 2.2158 | [25 empty] | 2.292 | [7 empty] | 4.18 | [7 empty] | 3.11 |  | 8.4 |  |  | 8.522 | 7.8944 | 8.5668 | 8.3124 | [25 empty] | 8.324 | [7 empty] | -0.91 | [7 empty] | 3.19
2026-05-04 | Equine 26 | 106026050401 | Na |  |  | 141 |  |  | 152.4685 | 149.541 | 149.7994 | 151.2523 | 148.7419 | 146.9121 | [22 empty] | 149.786 | [7 empty] | 6.23 | [7 empty] | 1.18 |  | 129 |  |  | 137.7652 | 139.7255 | 140.6014 | 138.7522 | 140.1113 | [35 empty] | 139.391 | [7 empty] | 8.06 | [7 empty] | 0.73 |  | 118 |  |  | 125.3772 | 123.6368 | 123.9647 | 123.3659 | 124.2705 | [25 empty] | 124.123 | [7 empty] | 5.19 | [7 empty] | 0.56 |  | 166 |  |  | 167.9158 | 167.4119 | 168.661 | 166.4187 | [25 empty] | 167.602 | [7 empty] | 0.96 | [7 empty] | 0.49
2026-05-04 | Equine 26 | 106026050401 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2738 | 3.226 | 3.2345 | 3.2721 | 3.2772 | 3.2405 | [22 empty] | 3.254 | [7 empty] | -1.39 | [7 empty] | 0.64 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2481 | 7.3131 | 7.4731 | 7.3037 | 7.1871 | [35 empty] | 7.305 | [7 empty] | 1.46 | [7 empty] | 1.31 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9162 | 1.9044 | 1.928 | 1.9078 | 1.9324 | [25 empty] | 1.918 | [7 empty] | 0.94 | [7 empty] | 0.57 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.288 | 7.2222 | 7.3108 | 7.2352 | [25 empty] | 7.264 | [7 empty] | 0.89 | [7 empty] | 0.5
2026-05-04 | Equine 26 | 106026050401 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.38 | 1.3728 | 1.3364 | 1.3859 | 1.3794 | 1.3735 | [22 empty] | 1.371 | [7 empty] | 24.66 | [7 empty] | 1.18 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1953 | 5.122 | 5.4678 | 5.2885 | 5.234 | [35 empty] | 5.262 | [7 empty] | 3.17 | [7 empty] | 2.21 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.70265 | 0.65104 | 0.74324 | 0.75153 | 0.74648 | [25 empty] | 0.719 | [7 empty] | -10.13 | [7 empty] | 5.31 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.4708 | 8.4154 | 8.3977 | 8.3546 | [25 empty] | 8.41 | [7 empty] | 0.11 | [7 empty] | 0.5
2026-04-30 | Renal 15 | 100726043001 & 200726043001 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1805 | 4.1383 | 4.0863 | 4.1149 | 4.1049 | 4.2043 | 4.1046 | 4.2778 | [20 empty] | 4.151 | [7 empty] | -1.16 | [7 empty] | 1.47 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7861 | 2.7704 | 2.6995 | 2.8168 | 2.8008 | 2.7793 | 2.8101 | 2.744 | [32 empty] | 2.776 | [7 empty] | 2.81 | [7 empty] | 1.3 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6246 | 2.5543 | 2.6407 | 2.6167 | 2.6318 | 2.5827 | 2.6329 | [23 empty] | 2.612 | [7 empty] | 0.46 | [7 empty] | 1.12 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1654 | 4.1227 | 4.0067 | 4.0566 | 4.1052 | 4.156 | 4.1471 | [22 empty] | 4.109 | [7 empty] | -2.18 | [7 empty] | 1.31
2026-04-30 | Renal 15 | 100726043001 & 200726043001 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.8358 | 14.5138 | 14.4666 | 14.1434 | 14.5123 | 15.013 | 14.3935 | 15.0923 | [20 empty] | 14.621 | [7 empty] | -1.21 | [7 empty] | 2.09 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.3964 | 44.5854 | 44.4528 | 45.6087 | 45.1778 | 46.4333 | 44.7456 | 44.9214 | [32 empty] | 45.165 | [7 empty] | 1.04 | [7 empty] | 1.34 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.3334 | 14.7107 | 14.9049 | 14.6028 | 15.1198 | 14.5125 | 14.7414 | [23 empty] | 14.847 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1.83 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.7017 | 65.2347 | 65.7141 | 64.1513 | 65.7568 | 65.0858 | 66.5776 | [22 empty] | 65.603 | [7 empty] | -0.15 | [7 empty] | 1.25
2026-04-30 | Renal 15 | 100726043001 & 200726043001 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.1233 | 1.1685 | 1.2776 | 1.2019 | 1.2025 | 1.2529 | 1.1723 | 1.2489 | [20 empty] | 1.206 | [7 empty] | -19.6 | [7 empty] | 4 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.2939 | 4.431 | 4.619 | 4.7117 | 4.6713 | 4.5542 | 4.6034 | 4.6467 | [32 empty] | 4.566 | [7 empty] | -17.72 | [7 empty] | 2.85 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.69532 | 0.68074 | 0.65145 | 0.63034 | 0.60463 | 0.62124 | 0.64355 | [23 empty] | 0.647 | [7 empty] | -33.32 | [7 empty] | 4.62 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3887 | 5.279 | 5.154 | 5.2094 | 5.1704 | 5.3253 | 5.2435 | [22 empty] | 5.253 | [7 empty] | -11.72 | [7 empty] | 1.49
2026-04-30 | Renal 15 | 100726043001 & 200726043001 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.376 | 9.4378 | 10.1355 | 9.2853 | 9.3881 | 9.1817 | 9.163 | 10.0201 | [20 empty] | 9.498 | [7 empty] | 4.38 | [7 empty] | 3.66 |  | 12.4 |  |  | 12.2976 | 12.4082 | 12.2414 | 13.1449 | 12.3511 | 12.2038 | 12.4269 | 12.5155 | [32 empty] | 12.449 | [7 empty] | 0.39 | [7 empty] | 2.25 |  | 5.9 |  |  | 5.6967 | 5.6016 | 5.8564 | 5.556 | 5.5124 | 5.8336 | 5.6685 | [23 empty] | 5.675 | [7 empty] | -3.81 | [7 empty] | 2.15 |  | 12.7 |  |  | 12.3121 | 12.8834 | 12.6707 | 12.3356 | 12.0854 | 12.9956 | 12.5886 | [22 empty] | 12.553 | [7 empty] | -1.16 | [7 empty] | 2.42
2026-04-30 | Renal 15 | 100726043001 & 200726043001 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 93.0716 | 92.534 | 92.2217 | 90.3425 | 90.1736 | 93.2539 | 89.7788 | 94.1134 | [20 empty] | 91.936 | [7 empty] | 1.97 | [7 empty] | 1.65 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 306.3442 | 302.5597 | 296.0489 | 307.6861 | 307.2837 | 304.6932 | 304.2111 | 297.8279 | [32 empty] | 303.332 | [7 empty] | 3.52 | [7 empty] | 1.33 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 69.1278 | 68.3954 | 67.6948 | 68.3637 | 67.6302 | 67.8281 | 67.7688 | [23 empty] | 68.116 | [7 empty] | 3.74 | [7 empty] | 0.74 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 368.6965 | 365.108 | 365.804 | 366.6286 | 370.4734 | 364.7822 | 365.6449 | [22 empty] | 366.734 | [7 empty] | 1.97 | [7 empty] | 0.53
2026-04-30 | Renal 15 | 100726043001 & 200726043001 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.3239 | 3.3111 | 3.2187 | 3.1989 | 3.1734 | 3.3181 | 3.1799 | 3.3207 | [20 empty] | 3.256 | [7 empty] | -1.35 | [7 empty] | 1.97 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.373 | 7.2339 | 7.1719 | 7.5265 | 7.3768 | 7.2236 | 7.1678 | 7.2136 | [32 empty] | 7.286 | [7 empty] | 1.19 | [7 empty] | 1.63 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9957 | 1.9455 | 1.9385 | 1.9672 | 1.9889 | 1.9969 | 2.0224 | [23 empty] | 1.979 | [7 empty] | 4.17 | [7 empty] | 1.41 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.437 | 7.2936 | 7.2818 | 7.3221 | 7.3441 | 7.2807 | 7.3135 | [22 empty] | 7.325 | [7 empty] | 1.73 | [7 empty] | 0.69
2026-04-30 | Renal 15 | 100726043001 & 200726043001 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5923 | 6.6381 | 6.5205 | 6.4582 | 6.5575 | 6.6172 | 6.4481 | 6.8578 | [20 empty] | 6.586 | [7 empty] | 2.91 | [7 empty] | 1.84 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.4242 | 4.3968 | 4.317 | 4.5572 | 4.4986 | 4.3441 | 4.4227 | 4.2724 | [32 empty] | 4.404 | [7 empty] | 7.42 | [7 empty] | 1.99 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1887 | 4.0852 | 4.2623 | 4.1671 | 4.1494 | 4.1751 | 4.1442 | [23 empty] | 4.167 | [7 empty] | -0.78 | [7 empty] | 1.19 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4959 | 7.4772 | 7.4818 | 7.494 | 7.528 | 7.4723 | 7.5519 | [22 empty] | 7.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0.36
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 77.2017 | 75.371 | 75.8997 | 78.2328 | 74.456 | 74.9667 | 76.2824 | [21 empty] | 76.059 | [7 empty] | -2.49 | [7 empty] | 1.6 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 405.6164 | 415.4364 | 415.2429 | 403.6898 | 412.6768 | 423.0214 | [34 empty] | 412.614 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 1.57 | 10 | 63 | 693 | -567 | 62.5338 | 62.3154 | 62.9724 | 62.0398 | 63.2565 | [25 empty] | 62.624 | [7 empty] | -0.6 | [7 empty] | 0.7 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 300.6661 | 305.9289 | 300.0362 | 302.1559 | 307.0399 | 303.4203 | [23 empty] | 303.208 | [7 empty] | 2.09 | [7 empty] | 0.85
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 45.7625 | 42.616 | 44.9481 | 46.2748 | 42.044 | 43.8758 | 44.353 | [21 empty] | 44.268 | [7 empty] | 0.61 | [7 empty] | 3.26 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 228.0471 | 233.1962 | 226.717 | 224.1574 | 230.8117 | 232.0856 | [34 empty] | 229.169 | [7 empty] | 3.7 | [7 empty] | 1.38 | 15 | 45 | 720 | -630 | 47.8329 | 45.4233 | 45.782 | 44.5596 | 45.8489 | [25 empty] | 45.889 | [7 empty] | 1.98 | [7 empty] | 2.34 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 287.8643 | 295.4001 | 289.3811 | 284.075 | 294.7967 | 291.9076 | [23 empty] | 290.571 | [7 empty] | 3.04 | [7 empty] | 1.36
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 227.4636 | 225.1851 | 234.8011 | 236.7945 | 223.1747 | 232.6055 | 229.3447 | [21 empty] | 229.91 | [7 empty] | 0.84 | [7 empty] | 2.03 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 99.0026 | 99.6893 | 101.2904 | 97.8903 | 99.695 | 100.0496 | [34 empty] | 99.603 | [7 empty] | 0.61 | [7 empty] | 1.03 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 112.515 | 114.5641 | 113.3186 | 112.6336 | 115.2906 | [25 empty] | 113.664 | [7 empty] | -1.16 | [7 empty] | 0.96 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 268.1677 | 264.1579 | 270.3732 | 267.8587 | 271.3591 | 266.0658 | [23 empty] | 267.997 | [7 empty] | -0.37 | [7 empty] | 0.91
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | CK |  | 20 |  |  |  | 145.7356 | 142.0196 | 139.5655 | 155.9102 | 136.8629 | 143.971 | 148.5444 | [21 empty] | 144.658 | [15 empty] | 4.02 | 20 |  |  |  | 500.7114 | 549.6966 | 527.1635 | 499.3105 | 525.0346 | 565.0811 | [34 empty] | 527.833 | [15 empty] | 4.53 | 20 |  |  |  | 81.6555 | 72.4919 | 76.8638 | 74.3424 | 77.1603 | [25 empty] | 76.503 | [15 empty] | 4.04 | 20 |  |  |  | 677.211 | 710.6812 | 685.4581 | 680.8327 | 732.4837 | 721.4456 | [23 empty] | 701.352 | [15 empty] | 3.03
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.4412 | 9.7671 | 9.9086 | 10.0255 | 9.7067 | 10.0989 | 9.8828 | [21 empty] | 9.833 | [7 empty] | 8.05 | [7 empty] | 2.07 |  | 12.4 |  |  | 12.7169 | 12.8764 | 13.1623 | 12.9688 | 12.7977 | 13.0022 | [34 empty] | 12.921 | [7 empty] | 4.2 | [7 empty] | 1.12 |  | 5.9 |  |  | 6.0236 | 5.8826 | 6.1639 | 6.1519 | 6.1741 | [25 empty] | 6.079 | [7 empty] | 3.04 | [7 empty] | 1.85 |  | 12.7 |  |  | 13.2759 | 13.0072 | 13.1451 | 13.3664 | 13.0634 | 13.33 | [23 empty] | 13.198 | [7 empty] | 3.92 | [7 empty] | 1.02
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 57.0123 | 59.2953 | 62.5094 | 64.5807 | 61.3802 | 61.6927 | 61.7655 | [21 empty] | 61.177 | [7 empty] | 7.33 | [7 empty] | 3.65 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 177.7069 | 179.676 | 179.5897 | 168.6506 | 179.7185 | 183.2658 | [34 empty] | 178.101 | [7 empty] | 8.6 | [7 empty] | 2.55 | 15 | 23 | 368 | -322 | 23.2678 | 23.8586 | 25.7868 | 23.1126 | 25.1909 | [25 empty] | 24.243 | [7 empty] | 5.41 | [7 empty] | 4.39 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 136.139 | 140.1767 | 136.0385 | 138.1281 | 142.8386 | 141.0257 | [23 empty] | 139.058 | [7 empty] | 10.36 | [7 empty] | 1.81
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2248 | 3.2279 | 3.2397 | 3.4014 | 3.1826 | 3.2641 | 3.228 | [21 empty] | 3.253 | [7 empty] | -1.44 | [7 empty] | 1.99 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1901 | 7.3949 | 7.2607 | 7.2125 | 7.1266 | 7.2971 | [34 empty] | 7.247 | [7 empty] | 0.65 | [7 empty] | 1.17 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9797 | 1.9138 | 1.9527 | 1.943 | 1.9449 | [25 empty] | 1.947 | [7 empty] | 2.47 | [7 empty] | 1.08 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.5272 | 7.3834 | 7.4238 | 7.4726 | 7.2939 | 7.217 | [23 empty] | 7.386 | [7 empty] | 2.59 | [7 empty] | 1.42
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 209226042901 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3572 | 1.4054 | 1.4298 | 1.4761 | 1.4113 | 1.5071 | 1.4158 | [21 empty] | 1.429 | [7 empty] | 29.91 | [7 empty] | 3.19 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.3699 | 5.5028 | 5.5488 | 5.3913 | 5.2663 | 5.4865 | [34 empty] | 5.428 | [7 empty] | 6.42 | [7 empty] | 1.76 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.78002 | 0.74244 | 0.78397 | 0.7361 | 0.78038 | [25 empty] | 0.765 | [7 empty] | -4.43 | [7 empty] | 2.72 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.8183 | 8.8151 | 8.8332 | 8.7163 | 8.7709 | 8.7223 | [23 empty] | 8.779 | [7 empty] | 4.52 | [7 empty] | 0.53
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 109126042901 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.08 | 4.0348 | 4.0355 | 4.1026 | 4.088 | 4.1635 | 4.1028 | [21 empty] | 4.087 | [7 empty] | -2.7 | [7 empty] | 1 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.6902 | 2.7105 | 2.8281 | 2.7106 | 2.6923 | 2.7732 | [34 empty] | 2.734 | [7 empty] | 1.26 | [7 empty] | 1.84 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5854 | 2.54 | 2.4866 | 2.537 | 2.5491 | 2.5549 | [24 empty] | 2.542 | [7 empty] | -2.23 | [7 empty] | 1.16 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0188 | 4.0635 | 4.0071 | 4.1067 | 4.0043 | 4.0859 | [23 empty] | 4.048 | [7 empty] | -3.63 | [7 empty] | 0.99
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 109126042901 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 146.0002 | 143.646 | 142.8661 | 146.9957 | 143.3742 | 144.1323 | 143.3922 | [21 empty] | 144.344 | [7 empty] | 6.14 | [7 empty] | 0.99 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 452.3615 | 465.4101 | 466.6563 | 463.1935 | 462.3637 | 467.8215 | [34 empty] | 462.968 | [7 empty] | 1.53 | [7 empty] | 1.1 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.7144 | 75.1375 | 76.468 | 76.7504 | 76.3697 | 76.8173 | [24 empty] | 76.376 | [7 empty] | 1.83 | [7 empty] | 0.75 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 230.7343 | 231.5458 | 231.9736 | 229.2206 | 230.2704 | 229.7505 | [23 empty] | 230.583 | [7 empty] | -8.13 | [7 empty] | 0.42
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 109126042901 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 26.7717 | 22.2673 | 25.7655 | 36.6308 | 27.7363 | 16.6745 | 27.8727 | [21 empty] | 26.246 | [7 empty] | -6.27 | [7 empty] | 21.39 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 120.5704 | 119.1126 | 115.9574 | 121.61 | 118.7261 | 122.5337 | [34 empty] | 119.752 | [7 empty] | 4.13 | [7 empty] | 1.79 | 15 | 26 | 416 | -364 | 25.5937 | 17.6648 | 20.3989 | 22.6206 | 20.6401 | 21.6241 | [24 empty] | 21.424 | [7 empty] | -17.6 | [7 empty] | 11.22 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 217.9872 | 224.6041 | 216.7829 | 213.5134 | 210.3839 | 212.5409 | [23 empty] | 215.969 | [7 empty] | -0.48 | [7 empty] | 2.14
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 109126042901 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.64 | 14.4299 | 14.5674 | 14.7164 | 14.8406 | 14.7315 | 14.5975 | [21 empty] | 14.646 | [7 empty] | -1.04 | [7 empty] | 0.84 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.9087 | 45.8311 | 44.3809 | 44.9952 | 45.1351 | 45.5218 | [34 empty] | 44.962 | [7 empty] | 0.59 | [7 empty] | 1.45 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.9891 | 14.6246 | 14.6648 | 14.7525 | 14.6947 | 14.6177 | [24 empty] | 14.724 | [7 empty] | 0.16 | [7 empty] | 0.86 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.2508 | 66.1593 | 65.673 | 64.0578 | 65.1938 | 64.7987 | [23 empty] | 65.356 | [7 empty] | -0.52 | [7 empty] | 1.18
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 109126042901 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.262 | 1.2721 | 1.3343 | 1.3223 | 1.2725 | 0.9756 | 1.3119 | [21 empty] | 1.25 | [7 empty] | -16.66 | [7 empty] | 9.2 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.7316 | 4.8148 | 4.7456 | 4.7304 | 4.7722 | 4.6912 | [34 empty] | 4.748 | [7 empty] | -14.46 | [7 empty] | 0.81 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.73373 | 0.69956 | 0.67336 | 0.66636 | 0.72989 | 0.68228 | [24 empty] | 0.698 | [7 empty] | -28.09 | [7 empty] | 3.77 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.403 | 5.5961 | 5.3727 | 5.3203 | 5.4038 | 5.3965 | [23 empty] | 5.415 | [7 empty] | -8.99 | [7 empty] | 1.58
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 109126042901 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 90.3385 | 89.6827 | 91.1202 | 92.084 | 90.1772 | 91.2845 | 89.5797 | [21 empty] | 90.61 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.94 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 299.6106 | 300.577 | 300.4202 | 301.8715 | 300.6433 | 296.5188 | [34 empty] | 299.94 | [7 empty] | 2.36 | [7 empty] | 0.56 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.9782 | 65.9435 | 66.1669 | 67.004 | 67.086 | 66.9333 | [24 empty] | 66.685 | [7 empty] | 1.56 | [7 empty] | 0.68 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 360.9684 | 369.2047 | 365.0429 | 360.0839 | 358.4164 | 362.2196 | [23 empty] | 362.656 | [7 empty] | 0.83 | [7 empty] | 0.98
2026-04-29 | Optimum Wellness 37 | 109126042901 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.3486 | 6.385 | 6.4009 | 6.5142 | 6.4688 | 6.4635 | 6.3416 | [21 empty] | 6.418 | [7 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.95 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2624 | 4.2961 | 4.2777 | 4.3188 | 4.2708 | 4.2763 | [34 empty] | 4.284 | [7 empty] | 4.48 | [7 empty] | 0.44 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0713 | 3.9358 | 4.0229 | 4.0592 | 4.0384 | 4.0441 | [24 empty] | 4.029 | [7 empty] | -4.08 | [7 empty] | 1.1 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4683 | 7.5275 | 7.5228 | 7.35 | 7.3415 | 7.4246 | [23 empty] | 7.439 | [7 empty] | -0.81 | [7 empty] | 1
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 77.3932 | 75.7151 | 75.8735 | 77.4104 | 76.7786 | 75.3621 | 76.6354 | [21 empty] | 76.453 | [7 empty] | -1.98 | [7 empty] | 0.99 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 411.0391 | 409.1888 | 415.7891 | 432.9933 | 401.4038 | 430.1315 | 405.7214 | [33 empty] | 415.181 | [7 empty] | 2.77 | [7 empty] | 2.69 | 10 | 63 | 693 | -567 | 62.1362 | 61.9622 | 63.9074 | 62.3404 | 61.9442 | [25 empty] | 62.458 | [7 empty] | -0.86 | [7 empty] | 1.18 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 304.8757 | 305.2103 | 304.0988 | 294.0356 | 304.5078 | [24 empty] | 302.546 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 1.41
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 46.1785 | 43.3406 | 44.0092 | 47.5867 | 45.6464 | 44.2877 | 43.5221 | [21 empty] | 44.939 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 3.25 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 228.4974 | 226.0991 | 228.1659 | 247.5309 | 213.57 | 234.8377 | 221.4024 | [33 empty] | 228.586 | [7 empty] | 3.43 | [7 empty] | 4.32 | 15 | 45 | 720 | -630 | 47.0179 | 49.8433 | 47.3849 | 45.3449 | 44.5113 | [25 empty] | 46.82 | [7 empty] | 4.05 | [7 empty] | 3.94 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 288.6335 | 287.9706 | 287.7982 | 282.5234 | 289.9105 | [24 empty] | 287.367 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.88
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 230.472 | 233.9827 | 234.0611 | 236.1998 | 234.6126 | 235.005 | 233.5932 | [21 empty] | 233.989 | [7 empty] | 2.63 | [7 empty] | 0.7 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 96.4835 | 99.289 | 98.4712 | 102.7131 | 100.1853 | 104.9377 | 96.9699 | [33 empty] | 99.864 | [7 empty] | 0.87 | [7 empty] | 2.83 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 112.402 | 113.4519 | 114.7127 | 112.1753 | 113.4674 | [25 empty] | 113.242 | [7 empty] | -1.53 | [7 empty] | 0.8 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 266.9529 | 264.6561 | 264.1936 | 265.1098 | 265.9607 | [24 empty] | 265.375 | [7 empty] | -1.35 | [7 empty] | 0.37
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | CK |  | 20 |  |  |  | 152.583 | 149.197 | 143.1046 | 139.1524 | 150.1889 | 147.0665 | 146.8378 | [21 empty] | 146.876 | [15 empty] | 2.85 | 20 |  |  |  | 517.5564 | 513.4674 | 508.2775 | 576.3238 | 500.1567 | 554.3545 | 519.9027 | [33 empty] | 527.148 | [15 empty] | 4.85 | 20 |  |  |  | 73.5605 | 72.2706 | 75.1259 | 71.9161 | 74.4293 | [25 empty] | 73.46 | [15 empty] | 1.67 | 20 |  |  |  | 677.4167 | 670.7682 | 703.9835 | 664.7872 | 681.4845 | [24 empty] | 679.688 | [15 empty] | 1.97
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7329 | 10.0199 | 9.9731 | 9.8019 | 9.6983 | 9.928 | 10.2454 | [21 empty] | 9.914 | [7 empty] | 8.95 | [7 empty] | 1.77 |  | 12.4 |  |  | 12.8663 | 13.1428 | 12.6423 | 13.1957 | 12.6118 | 13.19 | 12.9325 | [33 empty] | 12.94 | [7 empty] | 4.36 | [7 empty] | 1.78 |  | 5.9 |  |  | 6.1036 | 6.1644 | 5.9964 | 5.9953 | 5.9789 | [25 empty] | 6.048 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 1.21 |  | 12.7 |  |  | 12.9625 | 13.1807 | 12.7478 | 13.1423 | 12.9449 | [24 empty] | 12.996 | [7 empty] | 2.33 | [7 empty] | 1.2
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 62.9811 | 61.9572 | 62.1644 | 63.067 | 63.65 | 63.0851 | 64.075 | [21 empty] | 62.997 | [7 empty] | 10.52 | [7 empty] | 1.1 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 174.6206 | 172.3178 | 175.9329 | 190.8507 | 168.9685 | 186.7606 | 176.0919 | [33 empty] | 177.935 | [7 empty] | 8.5 | [7 empty] | 4.11 | 15 | 23 | 368 | -322 | 24.7282 | 22.7692 | 25.1199 | 23.2404 | 23.6377 | [25 empty] | 23.899 | [7 empty] | 3.91 | [7 empty] | 3.72 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 139.0168 | 139.4398 | 138.713 | 132.5089 | 137.7603 | [24 empty] | 137.488 | [7 empty] | 9.12 | [7 empty] | 1.85
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.3231 | 3.2669 | 3.2807 | 3.4095 | 3.2497 | 3.2283 | 3.3028 | [21 empty] | 3.294 | [7 empty] | -0.17 | [7 empty] | 1.68 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1735 | 7.2151 | 7.1372 | 7.6177 | 7.1221 | 7.4584 | 7.2864 | [33 empty] | 7.287 | [7 empty] | 1.21 | [7 empty] | 2.36 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9554 | 1.9339 | 1.995 | 1.9417 | 1.9495 | [25 empty] | 1.955 | [7 empty] | 2.9 | [7 empty] | 1.09 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.4179 | 7.3113 | 7.4175 | 7.2437 | 7.4695 | [24 empty] | 7.372 | [7 empty] | 2.39 | [7 empty] | 1.12
2026-04-28 | General Chem 26 | 205426042801 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3979 | 1.425 | 1.3774 | 1.417 | 1.4613 | 1.4408 | 1.4513 | [21 empty] | 1.424 | [7 empty] | 29.49 | [7 empty] | 1.94 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.2175 | 5.3025 | 5.2774 | 5.6581 | 5.2555 | 5.7037 | 5.3605 | [33 empty] | 5.396 | [7 empty] | 5.81 | [7 empty] | 3.42 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.79779 | 0.7645 | 0.78014 | 0.77481 | 0.79264 | [25 empty] | 0.782 | [7 empty] | -2.25 | [7 empty] | 1.54 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.6955 | 8.6115 | 8.6494 | 8.6596 | 8.7094 | [24 empty] | 8.665 | [7 empty] | 3.16 | [7 empty] | 0.4
2026-04-28 | General Chem 26 | 105326042801 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0234 | 3.9882 | 4.0603 | 4.0281 | 3.9878 | 4.0904 | 4.0971 | [21 empty] | 4.039 | [7 empty] | -3.83 | [7 empty] | 1.03 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7773 | 2.6452 | 2.7827 | 2.8189 | 2.6084 | 2.8848 | 2.6796 | [33 empty] | 2.742 | [7 empty] | 1.57 | [7 empty] | 3.39 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5445 | 2.62 | 2.5499 | 2.5771 | 2.5379 | [25 empty] | 2.566 | [7 empty] | -1.31 | [7 empty] | 1.17 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9798 | 4.1216 | 4.0972 | 4.1097 | 4.066 | [24 empty] | 4.075 | [7 empty] | -2.98 | [7 empty] | 1.25
2026-04-28 | General Chem 26 | 105326042801 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 147.5165 | 145.0701 | 144.8765 | 147.2422 | 145.1107 | 143.7481 | 144.1703 | [21 empty] | 145.391 | [7 empty] | 6.9 | [7 empty] | 0.92 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 464.5903 | 453.8456 | 460.1274 | 482.6191 | 455.7154 | 479.9075 | 459.5179 | [33 empty] | 465.189 | [7 empty] | 2.02 | [7 empty] | 2.29 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.1924 | 76.0003 | 76.8688 | 75.6344 | 76.0444 | [25 empty] | 76.148 | [7 empty] | 1.53 | [7 empty] | 0.53 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 234.5774 | 231.0456 | 231.991 | 230.0355 | 232.7323 | [24 empty] | 232.076 | [7 empty] | -7.54 | [7 empty] | 0.67
2026-04-28 | General Chem 26 | 105326042801 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 28.1863 | 28.193 | 30.9663 | 27.9369 | 28.2941 | 28.1803 | 25.4005 | [21 empty] | 28.165 | [7 empty] | 0.59 | [7 empty] | 5.29 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 122.0988 | 116.8006 | 118.7553 | 131.7875 | 113.5813 | 120.5668 | 120.8241 | [33 empty] | 120.631 | [7 empty] | 4.9 | [7 empty] | 4.37 | 15 | 26 | 416 | -364 | 24.5065 | 25.8918 | 24.0967 | 23.4222 | 22.6807 | [25 empty] | 24.12 | [7 empty] | -7.23 | [7 empty] | 4.48 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 217.5447 | 211.2787 | 216.8815 | 208.32 | 211.3164 | [24 empty] | 213.068 | [7 empty] | -1.81 | [7 empty] | 1.67
2026-04-28 | General Chem 26 | 105326042801 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.9783 | 14.6057 | 14.4805 | 14.9018 | 14.5269 | 14.2878 | 14.624 | [21 empty] | 14.629 | [7 empty] | -1.15 | [7 empty] | 1.52 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.5898 | 43.9164 | 44.7789 | 46.4795 | 44.4183 | 45.1514 | 44.5363 | [33 empty] | 44.839 | [7 empty] | 0.31 | [7 empty] | 1.68 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.9145 | 14.5804 | 14.6168 | 14.5776 | 14.6601 | [25 empty] | 14.67 | [7 empty] | -0.2 | [7 empty] | 0.86 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.1815 | 65.4798 | 66.3106 | 64.4206 | 65.7877 | [24 empty] | 65.636 | [7 empty] | -0.1 | [7 empty] | 1.03
2026-04-28 | General Chem 26 | 105326042801 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2704 | 1.2499 | 1.2849 | 1.2921 | 1.2828 | 1.284 | 1.3094 | [21 empty] | 1.282 | [7 empty] | -14.54 | [7 empty] | 1.33 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.5959 | 4.5064 | 4.6263 | 4.8253 | 4.5743 | 4.7921 | 4.7861 | [33 empty] | 4.672 | [7 empty] | -15.81 | [7 empty] | 2.5 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.67712 | 0.64794 | 0.68335 | 0.67041 | 0.6424 | [25 empty] | 0.664 | [7 empty] | -31.52 | [7 empty] | 2.44 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3095 | 5.396 | 5.2629 | 5.2587 | 5.3152 | [24 empty] | 5.308 | [7 empty] | -10.78 | [7 empty] | 0.93
2026-04-28 | General Chem 26 | 105326042801 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.1205 | 90.0552 | 90.4559 | 90.6531 | 89.5066 | 89.9071 | 90.5733 | [21 empty] | 90.467 | [7 empty] | 0.34 | [7 empty] | 0.85 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 298.6468 | 293.5857 | 298.3067 | 311.0047 | 291.5629 | 305.1741 | 297.4351 | [33 empty] | 299.388 | [7 empty] | 2.17 | [7 empty] | 2.07 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.6326 | 65.6886 | 66.0407 | 65.676 | 65.7523 | [25 empty] | 65.958 | [7 empty] | 0.45 | [7 empty] | 0.55 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 362.6705 | 360.3413 | 360.5887 | 363.2603 | 359.3029 | [24 empty] | 361.233 | [7 empty] | 0.44 | [7 empty] | 0.41
2026-04-28 | General Chem 26 | 105326042801 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5417 | 6.4069 | 6.4093 | 6.4619 | 6.5021 | 6.3815 | 6.5278 | [21 empty] | 6.462 | [7 empty] | 0.96 | [7 empty] | 0.92 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2388 | 4.2447 | 4.1845 | 4.5103 | 4.172 | 4.4397 | 4.3008 | [33 empty] | 4.299 | [7 empty] | 4.85 | [7 empty] | 2.78 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0246 | 3.9669 | 4.046 | 4.0517 | 4.0806 | [25 empty] | 4.034 | [7 empty] | -3.95 | [7 empty] | 0.94 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4066 | 7.3773 | 7.3285 | 7.5048 | 7.4301 | [24 empty] | 7.409 | [7 empty] | -1.21 | [7 empty] | 0.79
2026-04-27 | Equine 26 | 206026042701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 143.0406 | 141.8459 | 140.0169 | 140.1612 | [24 empty] | 141.266 | [7 empty] | 3.87 | [7 empty] | 0.89 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 452.664 | 438.9382 | 444.2182 | 434.4547 | [36 empty] | 442.569 | [7 empty] | -2.95 | [7 empty] | 1.53 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.3388 | 76.3205 | 77.0139 | 76.8097 | [26 empty] | 76.871 | [7 empty] | 2.49 | [7 empty] | 0.48 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 222.9717 | 220.4665 | 220.1519 | 218.9193 | [25 empty] | 220.627 | [7 empty] | -12.1 | [7 empty] | 0.67
2026-04-27 | Equine 26 | 206026042701 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.1655 | 1.1542 | 1.1828 | 1.1382 | [24 empty] | 1.16 | [7 empty] | -22.65 | [7 empty] | 1.4 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4438 | 4.3336 | 4.41 | 4.4515 | [36 empty] | 4.41 | [7 empty] | -20.55 | [7 empty] | 1.06 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.69733 | 0.63896 | 0.65905 | 0.68917 | [26 empty] | 0.671 | [7 empty] | -30.81 | [7 empty] | 3.49 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.1231 | 5.0051 | 5.1901 | 5.1002 | [25 empty] | 5.105 | [7 empty] | -14.21 | [7 empty] | 1.3
2026-04-27 | Equine 26 | 206026042701 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.4685 | -5.0293 | 9.4987 | 9.5555 | [24 empty] | 5.873 | [7 empty] | -35.46 | [7 empty] | 107.17 |  | 12.4 |  |  | 12.6661 | 12.7505 | 12.7795 | 12.5898 | [36 empty] | 12.696 | [7 empty] | 2.39 | [7 empty] | 0.59 |  | 5.9 |  |  | 5.9505 | 5.9336 | 5.7466 | 5.8621 | [26 empty] | 5.873 | [7 empty] | -0.45 | [7 empty] | 1.37 |  | 12.7 |  |  | 12.4925 | 12.4582 | 12.8991 | 12.3542 | [25 empty] | 12.551 | [7 empty] | -1.17 | [7 empty] | 1.65
2026-04-27 | Equine 26 | 206026042701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 4.0134 | 3.7738 | 3.8342 | 3.7655 | [24 empty] | 3.847 | [7 empty] | -1.37 | [7 empty] | 2.59 |  | 6 |  |  | 6.4969 | 6.3297 | 6.4305 | 6.577 | [36 empty] | 6.459 | [7 empty] | 7.64 | [7 empty] | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 2.4448 | 2.3676 | 2.4135 | 2.3708 | [26 empty] | 2.399 | [7 empty] | 9.05 | [7 empty] | 1.33 |  | 8.4 |  |  | 8.7513 | 8.5855 | 8.9808 | 8.6477 | [25 empty] | 8.741 | [7 empty] | 4.06 | [7 empty] | 1.72
2026-04-27 | Equine 26 | 206026042701 | Na |  |  | 141 |  |  | 144.9182 | 142.6048 | 144.4694 | 142.8992 | [24 empty] | 143.723 | [7 empty] | 1.93 | [7 empty] | 0.69 |  | 129 |  |  | 133.935 | 131.1448 | 135.1867 | 133.1837 | [36 empty] | 133.363 | [7 empty] | 3.38 | [7 empty] | 1.1 |  | 118 |  |  | 120.7184 | 117.6767 | 120.6544 | 120.0245 | [26 empty] | 119.769 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.03 |  | 166 |  |  | 160.689 | 158.7878 | 164.1436 | 162.1175 | [25 empty] | 161.434 | [7 empty] | -2.75 | [7 empty] | 1.21
2026-04-27 | Equine 26 | 206026042701 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1971 | 3.1329 | 3.1125 | 3.1581 | [24 empty] | 3.15 | [7 empty] | -4.54 | [7 empty] | 1 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1612 | 7.0405 | 6.9733 | 7.0436 | [36 empty] | 7.055 | [7 empty] | -2.02 | [7 empty] | 0.96 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9416 | 1.8588 | 1.861 | 1.9023 | [26 empty] | 1.891 | [7 empty] | -0.48 | [7 empty] | 1.8 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2267 | 7.1369 | 7.0886 | 7.194 | [25 empty] | 7.162 | [7 empty] | -0.53 | [7 empty] | 0.74
2026-04-27 | Equine 26 | 206026042701 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3193 | 1.2892 | 1.3401 | 1.291 | [24 empty] | 1.31 | [7 empty] | 19.08 | [7 empty] | 1.62 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.2918 | 5.2262 | 5.2743 | 5.2474 | [36 empty] | 5.26 | [7 empty] | 3.14 | [7 empty] | 0.48 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.71116 | 0.68829 | 0.69946 | 0.70979 | [26 empty] | 0.702 | [7 empty] | -12.23 | [7 empty] | 1.31 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.2856 | 8.2885 | 8.2626 | 8.3588 | [25 empty] | 8.299 | [7 empty] | -1.2 | [7 empty] | 0.43
2026-04-27 | Optimum Wellness 37 | 109326042701 | BA | [5 empty] | 4.6512 | 4.0371 | 3.8857 | 4.5288 | [24 empty] | 4.276 | [15 empty] | 7.52 |  |  |  |  | 3.4518 | 4.0489 | 3.9574 | 3.8394 | [36 empty] | 3.824 | [15 empty] | 5.95 |  |  |  |  | 12.689 | 11.9033 | 12.2715 | 12.7236 | [26 empty] | 12.397 | [15 empty] | 2.71 |  |  |  |  | 11.4228 | 11.4352 | 11.8751 | 11.4627 | [25 empty] | 11.549 | [15 empty] | 1.64
2026-04-27 | Optimum Wellness 37 | 109326042701 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 88.6564 | 88.4706 | 88.6246 | 90.2828 | [24 empty] | 89.009 | [7 empty] | -1.1 | [7 empty] | 0.83 | 5 | 91 | 546 | -364 | 80.409 | 83.4174 | 79.0532 | 81.9881 | [36 empty] | 81.217 | [7 empty] | -10.75 | [7 empty] | 2.02 | 5 | 77 | 462 | -308 | 71.801 | 74.5672 | 69.7521 | 75.3825 | [26 empty] | 72.876 | [7 empty] | -5.36 | [7 empty] | 3.07 | 5 | 118 | 708 | -472 | 111.7411 | 113.3217 | 108.9329 | 113.3671 | [25 empty] | 111.841 | [7 empty] | -5.22 | [7 empty] | 1.61
2026-04-27 | Optimum Wellness 37 | 109326042701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.7839 | 3.8285 | 3.8608 | 3.7923 | [24 empty] | 3.816 | [7 empty] | -2.14 | [7 empty] | 0.8 |  | 6 |  |  | 6.1616 | 6.7982 | 6.1495 | 6.0273 | [36 empty] | 6.284 | [7 empty] | 4.74 | [7 empty] | 4.8 |  | 2.2 |  |  | 2.4717 | 2.6044 | 2.3836 | 2.5213 | [26 empty] | 2.495 | [7 empty] | 13.42 | [7 empty] | 3.21 |  | 8.4 |  |  | 8.2514 | 8.6555 | 8.6227 | 8.4657 | [25 empty] | 8.499 | [7 empty] | 1.18 | [7 empty] | 1.88
2026-04-27 | Optimum Wellness 37 | 109326042701 | Na |  |  | 141 |  |  | 154.8585 | 155.5345 | 156.0673 | 154.9257 | [24 empty] | 155.347 | [7 empty] | 10.17 | [7 empty] | 0.32 |  | 129 |  |  | 142.1231 | 143.8667 | 139.7791 | 143.2565 | [36 empty] | 142.256 | [7 empty] | 10.28 | [7 empty] | 1.1 |  | 118 |  |  | 125.9826 | 130.5907 | 126.1671 | 129.5428 | [26 empty] | 128.071 | [7 empty] | 8.53 | [7 empty] | 1.59 |  | 166 |  |  | 176.1825 | 180.0561 | 179.2878 | 177.4733 | [25 empty] | 178.25 | [7 empty] | 7.38 | [7 empty] | 0.85
2026-04-27 | Optimum Wellness 37 | 109326042701 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 71.2959 | 69.6727 | 70.9613 | 70.771 | [24 empty] | 70.675 | [15 empty] | 0.86 | 30 |  |  |  | 86.155 | 86.3377 | 86.2108 | 89.3127 | [36 empty] | 87.004 | [15 empty] | 1.53 | 30 |  |  |  | 41.2767 | 41.8288 | 42.2827 | 41.7679 | [26 empty] | 41.789 | [15 empty] | 0.85 | 30 |  |  |  | 110.7825 | 117.5063 | 113.4053 | 115.7925 | [25 empty] | 114.372 | [15 empty] | 2.21
2026-04-27 | Optimum Wellness 37 | 109326042701 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 32.2166 | 31.4369 | 34.3247 | 30.1112 | [24 empty] | 32.022 | [7 empty] | -1.47 | [7 empty] | 4.77 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 19.6649 | 18.4489 | 19.4929 | 20.2463 | [36 empty] | 19.463 | [7 empty] | -8.19 | [7 empty] | 3.33 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 21.8446 | 17.8801 | 17.4784 | 17.7942 | [26 empty] | 18.749 | [7 empty] | 8.38 | [7 empty] | 9.56 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 28.9651 | 24.5633 | 27.1271 | 25.0993 | [25 empty] | 26.439 | [7 empty] | -0.98 | [7 empty] | 6.6
2026-04-27 | Optimum Wellness 37 | 109326042701 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 176.1852 | 175.5058 | 177.7164 | 176.7115 | [24 empty] | 176.53 | [15 empty] | 0.46 | 15 |  |  |  | 93.9153 | 96.2919 | 94.4905 | 96.8351 | [36 empty] | 95.383 | [15 empty] | 1.27 | 15 |  |  |  | 104.9316 | 108.4037 | 106.7748 | 108.1083 | [26 empty] | 107.055 | [15 empty] | 1.28 | 15 |  |  |  | 207.4805 | 209.7192 | 212.5066 | 208.0832 | [25 empty] | 209.447 | [15 empty] | 0.93
2026-04-27 | Urine Protein CREA ratio | 104026042701 & 204026042701 | UCRE |  | 15 |  |  |  | 56.5826 | 57.5309 | 56.9111 | 59.4252 | 57.1638 | 57.4894 | 57.0965 | 55.7724 | 56.4988 | [19 empty] | 57.478 | [15 empty] | 1.87 | 15 |  |  |  | 158.1909 | 161.5838 | 158.984 | 157.999 | 158.7614 | 157.2373 | 157.184 | 160.6615 | 160.8644 | 160.6214 | 155.8242 | [29 empty] | 158.901 | [15 empty] | 1.1 | 15 |  |  |  | 107.8503 | 107.8692 | 108.1207 | 110.1838 | 108.3898 | 110.1947 | 110.9278 | 111.4253 | 108.8864 | [21 empty] | 109.316 | [15 empty] | 1.19 | 15
2026-04-27 | Urine Protein CREA ratio | 104026042701 & 204026042701 | UPRO |  | 10 |  |  |  | 16.8331 | 18.0743 | 21.777 | 18.9138 | 18.8569 | 17.3686 | 17.0631 | 22.7302 | 17.2652 | [19 empty] | 18.86 | [15 empty] | 10.56 | 10 |  |  |  | 56.8034 | 57.6376 | 56.6715 | 54.4632 | 55.9039 | 55.0614 | 61.6979 | 56.0125 | 57.6585 | 56.1684 | 60.4587 | [29 empty] | 57.14 | [15 empty] | 3.65 | 10 |  |  |  | 33.5971 | 33.5289 | 34.2336 | 36.0185 | 35.4272 | 36.1685 | 37.5356 | 35.4085 | 41.0768 | [21 empty] | 35.888 | [15 empty] | 6.14 | 10
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 77.7289 | 79.0087 | 77.7473 | 76.7619 | 76.3356 | 75.4477 | [22 empty] | 77.172 | [7 empty] | -1.06 | [7 empty] | 1.48 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 403.1207 | 401.7152 | 424.3245 | 392.632 | 406.9996 | 410.6365 | [34 empty] | 406.571 | [7 empty] | 0.64 | [7 empty] | 2.38 | 10 | 63 | 693 | -567 | 63.7419 | 64.3823 | 64.1369 | 62.753 | 62.8487 | [25 empty] | 63.573 | [7 empty] | 0.91 | [7 empty] | 1.04 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 297.3702 | 297.294 | 294.1743 | 294.7072 | 298.0924 | [24 empty] | 296.328 | [7 empty] | -0.23 | [7 empty] | 0.53
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 44.2266 | 43.2477 | 42.4997 | 44.076 | 42.3169 | 40.9088 | [22 empty] | 42.879 | [7 empty] | -2.55 | [7 empty] | 2.65 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 225.2303 | 225.096 | 235.7746 | 223.0373 | 224.8631 | 226.292 | [34 empty] | 226.716 | [7 empty] | 2.59 | [7 empty] | 1.84 | 15 | 45 | 720 | -630 | 46.0678 | 45.9199 | 46.9999 | 44.9451 | 46.0548 | [25 empty] | 45.998 | [7 empty] | 2.22 | [7 empty] | 1.42 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 278.0003 | 289.5845 | 277.8425 | 277.1169 | 284.546 | [24 empty] | 281.418 | [7 empty] | -0.21 | [7 empty] | 1.74
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 237.6113 | 241.206 | 242.919 | 235.2493 | 234.1002 | 229.9338 | [22 empty] | 236.837 | [7 empty] | 3.88 | [7 empty] | 1.84 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 102.2115 | 102.1529 | 105.6211 | 97.8452 | 100.4146 | 98.9101 | [34 empty] | 101.193 | [7 empty] | 2.21 | [7 empty] | 2.51 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 115.6495 | 117.0734 | 113.2879 | 112.5513 | 113.4312 | [25 empty] | 114.399 | [7 empty] | -0.52 | [7 empty] | 1.48 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 268.0788 | 274.6696 | 264.4833 | 262.6671 | 267.377 | [24 empty] | 267.455 | [7 empty] | -0.57 | [7 empty] | 1.53
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | CK |  | 20 |  |  |  | 132.5131 | 135.2757 | 140.7706 | 130.8346 | 129.2878 | 135.1648 | [22 empty] | 133.974 | [15 empty] | 2.78 | 20 |  |  |  | 495.2617 | 501.8144 | 527.6401 | 485.2606 | 489.3616 | 494.1748 | [34 empty] | 498.919 | [15 empty] | 2.77 | 20 |  |  |  | 66.9392 | 64.4219 | 70.6986 | 65.1214 | 75.2486 | [25 empty] | 68.486 | [15 empty] | 5.87 | 20 |  |  |  | 618.4123 | 643.23 | 612.5388 | 621.3764 | 636.3268 | [24 empty] | 626.377 | [15 empty] | 1.84
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.4933 | 9.6461 | 9.4308 | 9.4656 | 9.5353 | 9.1366 | [22 empty] | 9.451 | [7 empty] | 3.86 | [7 empty] | 1.65 |  | 12.4 |  |  | 12.7223 | 12.2954 | 12.9496 | 12.9527 | 12.3845 | 12.5153 | [34 empty] | 12.637 | [7 empty] | 1.91 | [7 empty] | 2.04 |  | 5.9 |  |  | 5.9217 | 5.9076 | 5.7563 | 5.658 | 5.7033 | [25 empty] | 5.789 | [7 empty] | -1.87 | [7 empty] | 1.85 |  | 12.7 |  |  | 12.7623 | 12.6806 | 12.5817 | 12.2861 | 12.5177 | [24 empty] | 12.566 | [7 empty] | -1.06 | [7 empty] | 1.3
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 61.6878 | 63.6059 | 62.9487 | 60.9539 | 58.4226 | 59.4464 | [22 empty] | 61.178 | [7 empty] | 7.33 | [7 empty] | 2.98 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 177.7814 | 172.0413 | 182.7803 | 172.4363 | 169.8404 | 171.4767 | [34 empty] | 174.393 | [7 empty] | 6.34 | [7 empty] | 2.57 | 15 | 23 | 368 | -322 | 26.2718 | 25.5763 | 26.0468 | 23.2579 | 26.1231 | [25 empty] | 25.455 | [7 empty] | 10.67 | [7 empty] | 4.41 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 135.9165 | 140.8731 | 135.5244 | 133.2636 | 134.5525 | [24 empty] | 136.026 | [7 empty] | 7.96 | [7 empty] | 1.9
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2568 | 3.3031 | 3.3176 | 3.1729 | 3.2243 | 3.1222 | [22 empty] | 3.233 | [7 empty] | -2.04 | [7 empty] | 2.14 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1587 | 7.2395 | 7.5304 | 7.011 | 7.2292 | 7.1783 | [34 empty] | 7.224 | [7 empty] | 0.34 | [7 empty] | 2.16 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9649 | 1.9572 | 1.922 | 1.9254 | 1.9293 | [25 empty] | 1.94 | [7 empty] | 2.09 | [7 empty] | 0.91 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2444 | 7.311 | 7.0962 | 7.2426 | 7.2294 | [24 empty] | 7.225 | [7 empty] | 0.34 | [7 empty] | 0.97
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 209226042401 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2305 | 1.3631 | 1.3825 | 1.1886 | 1.23 | 1.1391 | [22 empty] | 1.256 | [7 empty] | 14.15 | [7 empty] | 7.05 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.4057 | 5.3882 | 5.6373 | 5.1016 | 5.1534 | 5.1745 | [34 empty] | 5.31 | [7 empty] | 4.12 | [7 empty] | 3.51 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.61608 | 0.70965 | 0.65895 | 0.62581 | 0.69905 | [25 empty] | 0.662 | [7 empty] | -17.26 | [7 empty] | 5.68 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.4613 | 8.6936 | 8.4185 | 8.3664 | 8.3403 | [24 empty] | 8.456 | [7 empty] | 0.67 | [7 empty] | 1.49
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 78.3038 | 77.5438 | 77.9979 | 76.5476 | 77.9216 | 77.3472 | 77.2457 | 76.4714 | 76.393 | [19 empty] | 77.308 | [7 empty] | -0.89 | [7 empty] | 0.86 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 410.9267 | 419.1678 | 398.8515 | 409.0871 | 402.7367 | 398.8566 | 398.976 | 394.9045 | [32 empty] | 404.188 | [7 empty] | 0.05 | [7 empty] | 1.89 | 10 | 63 | 693 | -567 | 64.5989 | 64.7872 | 61.6482 | 63.5831 | 65.7595 | 63.617 | 85.8938 | 62.5652 | [22 empty] | 66.557 | [7 empty] | 5.65 | [7 empty] | 11.13 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 296.9089 | 301.1719 | 295.9689 | 295.949 | 296.9479 | 294.2562 | 288.2853 | 289.6454 | [21 empty] | 294.892 | [7 empty] | -0.71 | [7 empty] | 1.32
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 45.7112 | 45.7649 | 43.7646 | 41.4227 | 41.9746 | 44.2519 | 42.9778 | 43.4743 | 45.1806 | [19 empty] | 43.836 | [7 empty] | -0.37 | [7 empty] | 3.35 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 230.8645 | 227.5353 | 218.1192 | 219.6518 | 218.2525 | 215.8582 | 216.9841 | 216.7732 | [32 empty] | 220.505 | [7 empty] | -0.22 | [7 empty] | 2.36 | 15 | 45 | 720 | -630 | 45.1335 | 44.7823 | 46.5536 | 45.252 | 46.1149 | 44.2461 | 43.1275 | 44.7499 | [22 empty] | 44.995 | [7 empty] | -0.01 | [7 empty] | 2.21 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 276.3882 | 282.3553 | 275.7374 | 270.7176 | 266.7602 | 274.9351 | 276.2656 | 272.1538 | [21 empty] | 274.414 | [7 empty] | -2.69 | [7 empty] | 1.58
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 227.9095 | 229.4323 | 224.6847 | 226.7044 | 225.5377 | 227.3413 | 228.5537 | 225.0383 | 224.7202 | [19 empty] | 226.658 | [7 empty] | -0.59 | [7 empty] | 0.73 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 101.9114 | 99.3208 | 97.3285 | 99.4719 | 97.6432 | 96.2209 | 97.2457 | 95.7627 | [32 empty] | 98.113 | [7 empty] | -0.9 | [7 empty] | 1.92 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 111.2741 | 111.904 | 112.105 | 112.3491 | 112.3335 | 111.8888 | 112.9903 | 112.6303 | [22 empty] | 112.184 | [7 empty] | -2.45 | [7 empty] | 0.43 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 259.6213 | 261.4488 | 256.9309 | 263.1688 | 258.0164 | 257.7463 | 258.2106 | 259.2223 | [21 empty] | 259.296 | [7 empty] | -3.61 | [7 empty] | 0.75
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | CK |  | 20 |  |  |  | 139.6486 | 77.8929 | 128.4718 | 130.5735 | 122.1997 | 121.1799 | 123.2465 | 128.2382 | 130.4894 | [19 empty] | 122.438 | [15 empty] | 13.57 | 20 |  |  |  | 498.2742 | 517.6779 | 467.2583 | 466.5035 | 459.7267 | 448.8354 | 448.8386 | 441.7852 | [32 empty] | 468.612 | [15 empty] | 5.27 | 20 |  |  |  | 67.7436 | 67.1669 | 61.3067 | 64.0976 | 64.8264 | 59.9918 | 62.5503 | 63.6016 | [22 empty] | 63.911 | [15 empty] | 3.92 | 20 |  |  |  | 635.0567 | 655.0482 | 609.8818 | 607.9855 | 603.0066 | 587.3899 | 571.56 | 575.554 | [21 empty] | 605.685 | [15 empty] | 4.42
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7157 | 9.8474 | 9.6976 | 9.979 | 9.9117 | 9.8815 | 9.6123 | 9.7582 | 9.3203 | [19 empty] | 9.747 | [7 empty] | 7.11 | [7 empty] | 1.91 |  | 12.4 |  |  | 12.9671 | 13.2459 | 13.1178 | 13.1803 | 13.0729 | 12.6063 | 12.6002 | 12.7957 | [32 empty] | 12.948 | [7 empty] | 4.42 | [7 empty] | 1.83 |  | 5.9 |  |  | 6.1808 | 6.0868 | 6.1138 | 6.0553 | 6.1242 | 5.88 | 6.1039 | 5.983 | [22 empty] | 6.066 | [7 empty] | 2.81 | [7 empty] | 1.45 |  | 12.7 |  |  | 13.2724 | 13.1725 | 13.3062 | 13.3515 | 13.1003 | 13.1667 | 12.8327 | 12.7713 | [21 empty] | 13.122 | [7 empty] | 3.32 | [7 empty] | 1.53
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 63.5601 | 61.1685 | 61.1797 | 61.8764 | 60.7213 | 59.2801 | 57.87 | 57.3032 | 58.9763 | [19 empty] | 60.215 | [7 empty] | 5.64 | [7 empty] | 3.15 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 178.1456 | 175.4465 | 167.7956 | 171.8493 | 167.4284 | 161.5194 | 164.5778 | 162.1989 | [32 empty] | 168.62 | [7 empty] | 2.82 | [7 empty] | 3.37 | 15 | 23 | 368 | -322 | 24.9424 | 25.5077 | 25.7394 | 26.3595 | 25.9671 | 22.6842 | 23.1137 | 22.8963 | [22 empty] | 24.651 | [7 empty] | 7.18 | [7 empty] | 5.73 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 130.883 | 134.7984 | 128.2721 | 132.3599 | 130.8595 | 130.6801 | 128.1708 | 128.0031 | [21 empty] | 130.503 | [7 empty] | 3.57 | [7 empty] | 1.69
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.152 | 3.1393 | 3.101 | 3.1042 | 3.1285 | 3.1364 | 3.1193 | 3.0583 | 3.0899 | [19 empty] | 3.114 | [7 empty] | -5.63 | [7 empty] | 0.88 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0972 | 6.9048 | 6.9177 | 6.9223 | 7.0088 | 6.806 | 6.8054 | 6.7582 | [32 empty] | 6.903 | [7 empty] | -4.13 | [7 empty] | 1.53 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8839 | 1.8452 | 1.8665 | 1.8374 | 1.8732 | 1.8516 | 1.8725 | 1.9106 | [22 empty] | 1.868 | [7 empty] | -1.7 | [7 empty] | 1.17 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.9709 | 6.9681 | 6.978 | 7.029 | 7.206 | 6.8938 | 6.8857 | 6.9785 | [21 empty] | 6.989 | [7 empty] | -2.93 | [7 empty] | 1.33
2026-04-24 | General Chem 26 | 205426042401 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3101 | 1.2851 | 1.2855 | 1.3647 | 1.3932 | 1.2291 | 1.2511 | 1.2869 | 1.393 | [19 empty] | 1.311 | [7 empty] | 19.18 | [7 empty] | 4.3 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.369 | 5.149 | 5.1062 | 5.2286 | 5.1936 | 4.8068 | 4.8581 | 4.7948 | [32 empty] | 5.063 | [7 empty] | -0.72 | [7 empty] | 3.99 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.68537 | 0.68293 | 0.71804 | 0.72871 | 0.73754 | 0.65069 | 0.69381 | 0.67356 | [22 empty] | 0.696 | [7 empty] | -12.96 | [7 empty] | 3.97 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.3985 | 8.3907 | 8.2757 | 8.4797 | 8.3413 | 8.0844 | 8.123 | 8.1895 | [21 empty] | 8.285 | [7 empty] | -1.36 | [7 empty] | 1.6
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 109126042401 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0292 | 4.1218 | 4.172 | 4.1134 | 4.0873 | 4.0998 | [22 empty] | 4.104 | [7 empty] | -2.29 | [7 empty] | 1.04 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7051 | 2.7003 | 2.8131 | 2.6708 | 2.632 | 2.6802 | [34 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.01 | [7 empty] | 2.07 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5175 | 2.5765 | 2.564 | 2.5641 | 2.5524 | [25 empty] | 2.555 | [7 empty] | -1.73 | [7 empty] | 0.79 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0413 | 4.1452 | 4.105 | 4.2025 | 4.129 | [24 empty] | 4.125 | [7 empty] | -1.8 | [7 empty] | 1.28
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 109126042401 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 140.8086 | 140.5157 | 140.6462 | 146.1936 | 144.5183 | 140.5403 | [22 empty] | 142.204 | [7 empty] | 4.56 | [7 empty] | 1.61 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 455.4611 | 446.7182 | 476.0577 | 457.4227 | 458.2148 | 458.7556 | [34 empty] | 458.772 | [7 empty] | 0.61 | [7 empty] | 1.9 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 74.9319 | 76.0312 | 75.6721 | 75.5675 | 76.4481 | [25 empty] | 75.73 | [7 empty] | 0.97 | [7 empty] | 0.67 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 228.4545 | 223.868 | 225.2221 | 229.0271 | 225.3512 | [24 empty] | 226.385 | [7 empty] | -9.81 | [7 empty] | 0.88
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 109126042401 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 24.1589 | 27.1674 | 24.5603 | 25.7619 | 27.473 | 31.0277 | [22 empty] | 26.692 | [7 empty] | -4.67 | [7 empty] | 8.58 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 117.9117 | 126.7742 | 121.5982 | 117.8818 | 115.4021 | 116.6952 | [34 empty] | 119.377 | [7 empty] | 3.81 | [7 empty] | 3.19 | 15 | 26 | 416 | -364 | 18.0116 | 21.4454 | 21.5715 | 17.4813 | 22.2216 | [25 empty] | 20.146 | [7 empty] | -22.51 | [7 empty] | 9.85 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 203.4793 | 204.2925 | 198.0213 | 218.3793 | 216.1298 | [24 empty] | 208.06 | [7 empty] | -4.12 | [7 empty] | 3.77
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 109126042401 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 13.8319 | 14.3187 | 14.7143 | 14.6546 | 14.4164 | 14.2162 | [22 empty] | 14.359 | [7 empty] | -2.98 | [7 empty] | 2.04 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.6602 | 44.156 | 45.3069 | 44.8381 | 44.3923 | 45.0907 | [34 empty] | 44.574 | [7 empty] | -0.28 | [7 empty] | 1.27 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.4485 | 14.8738 | 14.8605 | 14.6371 | 14.4848 | [25 empty] | 14.661 | [7 empty] | -0.27 | [7 empty] | 1.23 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.0104 | 66.6434 | 65.0652 | 65.6528 | 66.084 | [24 empty] | 65.691 | [7 empty] | -0.01 | [7 empty] | 0.94
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 109126042401 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2588 | 1.277 | 1.3359 | 1.2999 | 1.3195 | 1.3223 | [22 empty] | 1.302 | [7 empty] | -13.19 | [7 empty] | 2.07 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6006 | 4.5363 | 4.7367 | 4.6151 | 4.6399 | 4.7075 | [34 empty] | 4.639 | [7 empty] | -16.41 | [7 empty] | 1.44 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.70095 | 0.67955 | 0.69258 | 0.7126 | 0.72602 | [25 empty] | 0.702 | [7 empty] | -27.59 | [7 empty] | 2.28 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.2745 | 5.364 | 5.1739 | 5.3472 | 5.4555 | [24 empty] | 5.323 | [7 empty] | -10.54 | [7 empty] | 1.77
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 109126042401 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 90.6244 | 90.7116 | 92.3651 | 93.2218 | 93.0594 | 93.1699 | [22 empty] | 92.192 | [7 empty] | 2.25 | [7 empty] | 1.21 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 298.4871 | 297.5519 | 312.5976 | 300.7783 | 299.9524 | 302.5356 | [34 empty] | 301.984 | [7 empty] | 3.06 | [7 empty] | 1.66 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.1999 | 66.0851 | 66.8139 | 67.467 | 67.556 | [25 empty] | 66.824 | [7 empty] | 1.77 | [7 empty] | 0.92 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 361.0884 | 366.5256 | 365.7286 | 374.1002 | 370.3818 | [24 empty] | 367.565 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 1.2
2026-04-24 | Optimum Wellness 37 | 109126042401 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.3559 | 6.5124 | 6.5189 | 6.6141 | 6.5175 | 6.5144 | [22 empty] | 6.506 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 1.17 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.1714 | 4.1865 | 4.3395 | 4.1659 | 4.2507 | 4.1881 | [34 empty] | 4.217 | [7 empty] | 2.85 | [7 empty] | 1.46 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.8777 | 3.9403 | 3.9803 | 3.9014 | 3.8864 | [25 empty] | 3.917 | [7 empty] | -6.73 | [7 empty] | 0.97 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.324 | 7.3901 | 7.3881 | 7.5853 | 7.5079 | [24 empty] | 7.439 | [7 empty] | -0.81 | [7 empty] | 1.27
2026-04-24 | General Chem 26 | 105326042401 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0105 | 3.9277 | 4.0034 | 4.1617 | 3.9652 | 3.9975 | 4.084 | 4.1265 | 4.1173 | [19 empty] | 4.044 | [7 empty] | -3.72 | [7 empty] | 1.89 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7871 | 2.7233 | 2.7388 | 2.7717 | 2.7212 | 2.8264 | 2.7553 | 2.7778 | [32 empty] | 2.763 | [7 empty] | 2.32 | [7 empty] | 1.2 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5806 | 0.96695 | 2.5701 | 2.6158 | 2.5451 | 2.5649 | 2.6195 | 2.6227 | [22 empty] | 2.386 | [7 empty] | -8.24 | [7 empty] | 22.51 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9504 | 1.3675 | 4.0356 | 4.0665 | 4.0631 | 4.0783 | 4.1067 | 4.1128 | [21 empty] | 3.723 | [7 empty] | -11.37 | [7 empty] | 23.95
2026-04-24 | General Chem 26 | 105326042401 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 140.9524 | 141.4513 | 141.0644 | 141.3678 | 140.5059 | 143.4707 | 145.5468 | 145.0635 | 145.0365 | [19 empty] | 142.718 | [7 empty] | 4.94 | [7 empty] | 1.35 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 455.7105 | 453.3092 | 448.4276 | 449.176 | 444.9533 | 453.4694 | 454.0609 | 443.9468 | [32 empty] | 450.382 | [7 empty] | -1.23 | [7 empty] | 0.92 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.9028 | 68.4891 | 76.6684 | 76.5822 | 77.8925 | 77.953 | 77.3171 | 78.0339 | [22 empty] | 76.23 | [7 empty] | 1.64 | [7 empty] | 3.9 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 223.3825 | 117.2072 | 227.439 | 223.3943 | 224.3979 | 235.7694 | 228.1416 | 227.0601 | [21 empty] | 213.349 | [7 empty] | -15 | [7 empty] | 17.12
2026-04-24 | General Chem 26 | 105326042401 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 25.0122 | 20.6179 | 20.3692 | 21.1171 | 22.2408 | 23.0988 | 27.3582 | 28.0324 | 28.1521 | [19 empty] | 24 | [7 empty] | -14.29 | [7 empty] | 12.63 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 120.894 | 113.3584 | 116.725 | 113.2856 | 118.211 | 115.4938 | 118.7814 | 116.7691 | [32 empty] | 116.69 | [7 empty] | 1.47 | [7 empty] | 2.11 | 15 | 26 | 416 | -364 | 21.5775 | 2.0561 | 21.0163 | 27.3207 | 23.3377 | 20.4406 | 20.4938 | 21.2497 | [22 empty] | 19.687 | [7 empty] | -24.28 | [7 empty] | 35.53 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 209.6389 | 55.166 | 204.5321 | 203.845 | 206.2943 | 207.2458 | 201.1676 | 204.4386 | [21 empty] | 186.541 | [7 empty] | -14.04 | [7 empty] | 26.65
2026-04-24 | General Chem 26 | 105326042401 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.3208 | 14.3671 | 14.044 | 14.1023 | 14.4275 | 14.3538 | 14.1552 | 14.6472 | 14.1544 | [19 empty] | 14.286 | [7 empty] | -3.47 | [7 empty] | 1.26 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.2771 | 43.9534 | 43.9134 | 44.28 | 44.1281 | 43.1262 | 43.4236 | 43.6084 | [32 empty] | 43.964 | [7 empty] | -1.65 | [7 empty] | 1.39 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.4123 | 5.4648 | 14.4075 | 14.3296 | 14.3178 | 14.5191 | 14.5386 | 14.3594 | [22 empty] | 13.294 | [7 empty] | -9.57 | [7 empty] | 22.27 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.0263 | 21.0136 | 63.6232 | 64.1081 | 64.9476 | 65.1918 | 64.8915 | 63.7084 | [21 empty] | 59.064 | [7 empty] | -10.1 | [7 empty] | 24.37
2026-04-24 | General Chem 26 | 105326042401 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.1865 | 1.252 | 1.1969 | 1.2024 | 1.2183 | 1.2303 | 1.2046 | 1.2096 | 1.2141 | [19 empty] | 1.213 | [7 empty] | -19.15 | [7 empty] | 1.51 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4796 | 4.4649 | 4.4317 | 4.3614 | 4.393 | 4.3008 | 4.459 | 4.3683 | [32 empty] | 4.407 | [7 empty] | -20.59 | [7 empty] | 1.32 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.62072 | 0.31803 | 0.63318 | 0.65858 | 0.6407 | 0.69012 | 0.61578 | 0.66447 | [22 empty] | 0.605 | [7 empty] | -37.61 | [7 empty] | 18.33 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.0474 | 1.7055 | 5.0655 | 5.016 | 5.0779 | 5.1549 | 5.0717 | 5.1431 | [21 empty] | 4.66 | [7 empty] | -21.68 | [7 empty] | 23.98
2026-04-24 | General Chem 26 | 105326042401 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 88.7069 | 88.6289 | 87.6728 | 89.962 | 88.6188 | 89.0311 | 90.1357 | 90.6395 | 90.0158 | [19 empty] | 89.268 | [7 empty] | -0.99 | [7 empty] | 1.02 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 304.6147 | 292.3128 | 296.6654 | 294.5949 | 295.0118 | 295.4097 | 291.7668 | 297.3876 | [32 empty] | 295.97 | [7 empty] | 1.01 | [7 empty] | 1.26 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 64.8438 | 31.5443 | 64.3839 | 65.2818 | 65.2586 | 66.7187 | 65.4183 | 66.4696 | [22 empty] | 61.24 | [7 empty] | -6.73 | [7 empty] | 18.37 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 359.6243 | 116.7128 | 354.0669 | 354.3576 | 353.6178 | 361.9827 | 360.8419 | 358.4469 | [21 empty] | 327.456 | [7 empty] | -8.95 | [7 empty] | 24.34
2026-04-24 | General Chem 26 | 105326042401 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.4792 | 6.4136 | 6.3725 | 6.4798 | 6.4176 | 6.388 | 6.4712 | 6.4585 | 6.3536 | [19 empty] | 6.426 | [7 empty] | 0.41 | [7 empty] | 0.71 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.4662 | 4.2747 | 4.4009 | 4.2404 | 4.2724 | 4.3054 | 4.1584 | 4.2416 | [32 empty] | 4.295 | [7 empty] | 4.76 | [7 empty] | 2.12 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0006 | 1.3707 | 4.0941 | 4.0389 | 4.0423 | 4.0002 | 4.0383 | 4.0118 | [22 empty] | 3.7 | [7 empty] | -11.91 | [7 empty] | 23.8 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.3481 | 1.973 | 7.4558 | 7.3637 | 7.3451 | 7.3029 | 7.3485 | 7.2769 | [21 empty] | 6.677 | [7 empty] | -10.98 | [7 empty] | 26.64
2026-04-24 | Total T4 | 00200010126042301 | TT4 | [5 empty] | 1.4519 | 1.2782 | [26 empty] | 1.365 | [15 empty] | 6.36 |  |  |  |  | 4.887 | 5.7494 | [38 empty] | 5.318 | [15 empty] | 8.11
2026-04-23 | S-DMA | 111326042301 & 211326042301 | S-DMA | [5 empty] | 11.0429 | 9.7399 | 10.5722 | 11.2601 | 11.7457 | 11.0958 | [22 empty] | 10.909 | [15 empty] | 5.74 |  |  |  |  | 39.0925 | 42.1521 | 0.0064006 | 35.8679 | 44.5385 | [35 empty] | 32.331 | [15 empty] | 50.8
2026-04-23 | Canine CRP | 110626042301 & 210626042301 | cCRP | [5 empty] | 30.0956 | 31.1486 | 31.5406 | 33.3449 | 30.6309 | 31.1218 | [22 empty] | 31.314 | [15 empty] | 3.24 |  |  |  |  | 93.5187 | 87.9596 | 92.1803 | 89.1928 | 90.3624 | [35 empty] | 90.643 | [15 empty] | 2.21
2026-04-23 | Total T4 | 110126042301 & 210126042301 | TT4 | [5 empty] | 4.9052 | 5.2224 | 5.1456 | 1.7689 | 2.3586 | 1.456 | 1.4596 | 1.3312 | 1.4938 | [19 empty] | 2.458 | [15 empty] | 62.81 |  |  |  |  | 4.6681 | 4.8955 | 5.0336 | 6.1702 | 4.8034 | 5.9233 | 5.7348 | 4.7937 | 5.5105 | 5.1263 | 5.132 | 5.0708 | [28 empty] | 5.239 | [15 empty] | 8.85
2026-04-22 | Urine Protein CREA ratio | 204026042201 | UCRE |  | 15 |  |  |  | 58.8071 | 60.2197 | [26 empty] | 59.513 | [15 empty] | 1.19 | 15 |  |  |  | 151.0625 | 154.1251 | [38 empty] | 152.594 | [15 empty] | 1 | 15 |  |  |  | 105.8888 | 105.3192 | [28 empty] | 105.604 | [15 empty] | 0.27 | 15
2026-04-22 | Urine Protein CREA ratio | 204026042201 | UPRO |  | 10 |  |  |  | 16.5492 | 18.0804 | [26 empty] | 17.315 | [15 empty] | 4.42 | 10 |  |  |  | 54.5458 | 52.8805 | [38 empty] | 53.713 | [15 empty] | 1.55 | 10 |  |  |  | 33.9756 | 31.0623 | [28 empty] | 32.519 | [15 empty] | 4.48 | 10
2026-04-22 | Electrolyte 7 | 100326042201 & 200326042201 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 148.8382 | 147.4062 | [26 empty] | 148.122 | [7 empty] | 8.91 | [7 empty] | 0.48 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 467.8683 | 486.6601 | 465.0468 | [37 empty] | 473.192 | [7 empty] | 3.77 | [7 empty] | 2.03 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 78.5527 | 78.4965 | 77.7375 | [27 empty] | 78.262 | [7 empty] | 4.35 | [7 empty] | 0.48 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 232.0502 | 232.9147 | [27 empty] | 232.482 | [7 empty] | -7.38 | [7 empty] | 0.19
2026-04-22 | Electrolyte 7 | 100326042201 & 200326042201 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 92.5948 | 92.9093 | [26 empty] | 92.752 | [7 empty] | 3.06 | [7 empty] | 0.17 | 5 | 91 | 546 | -364 | 87.6527 | 88.7744 | 84.809 | [37 empty] | 87.079 | [7 empty] | -4.31 | [7 empty] | 1.92 | 5 | 77 | 462 | -308 | 78.192 | 77.2278 | 79.6522 | [27 empty] | 78.357 | [7 empty] | 1.76 | [7 empty] | 1.27 | 5 | 118 | 708 | -472 | 118.1044 | 115.7719 | [27 empty] | 116.938 | [7 empty] | -0.9 | [7 empty] | 1
2026-04-22 | Electrolyte 7 | 100326042201 & 200326042201 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.8346 | 3.7827 | [26 empty] | 3.809 | [7 empty] | -2.34 | [7 empty] | 0.68 |  | 6 |  |  | 6.0003 | 6.4271 | 6.1354 | [37 empty] | 6.188 | [7 empty] | 3.13 | [7 empty] | 2.88 |  | 2.2 |  |  | 2.3724 | 2.4615 | 2.493 | [27 empty] | 2.442 | [7 empty] | 11.01 | [7 empty] | 2.09 |  | 8.4 |  |  | 8.5032 | 8.44 | [27 empty] | 8.472 | [7 empty] | 0.85 | [7 empty] | 0.37
2026-04-22 | Electrolyte 7 | 100326042201 & 200326042201 | Na |  |  | 141 |  |  | 145.3987 | 149.0037 | [26 empty] | 147.201 | [7 empty] | 4.4 | [7 empty] | 1.22 |  | 129 |  |  | 135.3575 | 139.1342 | 135.1393 | [37 empty] | 136.544 | [7 empty] | 5.85 | [7 empty] | 1.34 |  | 118 |  |  | 124.5715 | 124.6338 | 126.3048 | [27 empty] | 125.17 | [7 empty] | 6.08 | [7 empty] | 0.64 |  | 166 |  |  | 168.7716 | 169.0907 | [27 empty] | 168.931 | [7 empty] | 1.77 | [7 empty] | 0.09
2026-04-22 | Electrolyte 7 | 100326042201 & 200326042201 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 30.1579 | 31.6049 | [26 empty] | 30.881 | [7 empty] | -4.98 | [7 empty] | 2.34 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.9436 | 18.7138 | 19.7639 | [37 empty] | 19.14 | [7 empty] | -9.71 | [7 empty] | 2.35 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 17.9363 | 22.9157 | 18.873 | [27 empty] | 19.908 | [7 empty] | 15.08 | [7 empty] | 10.85 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 27.085 | 27.1323 | [27 empty] | 27.109 | [7 empty] | 1.53 | [7 empty] | 0.09
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.4142 | [27 empty] | 4.414 | [7 empty] | 5.1 | [8 empty] | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.9729 | 3.0915 | [38 empty] | 3.032 | [7 empty] | 12.3 | [7 empty] | 1.95 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.8435 | [29 empty] | 2.844 | [7 empty] | 9.37 | [8 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.3796 | [28 empty] | 4.38 | [7 empty] | 4.28
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 158.3214 | [27 empty] | 158.321 | [7 empty] | 16.41 | [8 empty] | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 512.8983 | 551.1707 | [38 empty] | 532.034 | [7 empty] | 16.67 | [7 empty] | 3.6 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 79.8202 | [29 empty] | 79.82 | [7 empty] | 6.43 | [8 empty] | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 253.2776 | [28 empty] | 253.278 | [7 empty] | 0.91
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 25.0243 | [27 empty] | 25.024 | [7 empty] | -10.63 | [8 empty] | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 123.9314 | 132.3762 | [38 empty] | 128.154 | [7 empty] | 11.44 | [7 empty] | 3.29 | 15 | 26 | 416 | -364 | 20.059 | [29 empty] | 20.059 | [7 empty] | -22.85 | [8 empty] | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 218.4261 | [28 empty] | 218.426 | [7 empty] | 0.66
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 42.21 | [27 empty] | 42.21 | [7 empty] | -4.07 | [8 empty] | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 226.833 | 235.2619 | [38 empty] | 231.047 | [7 empty] | 4.55 | [7 empty] | 1.82 | 15 | 45 | 720 | -630 | 41.9118 | [29 empty] | 41.912 | [7 empty] | -6.86 | [8 empty] | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 275.1453 | [28 empty] | 275.145 | [7 empty] | -2.43
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | BA | [5 empty] | 3.1992 | [27 empty] | 3.199 | [20 empty] | 3.2141 | 3.1936 | [38 empty] | 3.204 | [15 empty] | 0.32 |  |  |  |  | 13.7737 | [29 empty] | 13.774 | [20 empty] | 12.2395 | [28 empty] | 12.24
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 60.0917 | [27 empty] | 60.092 | [7 empty] | 5.42 | [8 empty] | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 174.3448 | 184.9715 | [38 empty] | 179.658 | [7 empty] | 9.55 | [7 empty] | 2.96 | 15 | 23 | 368 | -322 | 24.2589 | [29 empty] | 24.259 | [7 empty] | 5.47 | [8 empty] | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 133.0236 | [28 empty] | 133.024 | [7 empty] | 5.57
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.8509 | [27 empty] | 91.851 | [7 empty] | 1.88 | [8 empty] | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 298.187 | 312.3982 | [38 empty] | 305.293 | [7 empty] | 4.19 | [7 empty] | 2.33 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.0084 | [29 empty] | 66.008 | [7 empty] | 0.53 | [8 empty] | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 360.0259 | [28 empty] | 360.026 | [7 empty] | 0.1
2026-04-22 | Liver 11 | 100226042201 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.4162 | [27 empty] | 1.416 | [7 empty] | 28.74 | [8 empty] | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.4539 | 5.8325 | [38 empty] | 5.643 | [7 empty] | 10.65 | [7 empty] | 3.35 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.72598 | [29 empty] | 0.726 | [7 empty] | -9.25 | [8 empty] | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.7232 | [28 empty] | 8.723 | [7 empty] | 3.85
2026-04-21 | Renal 15 | 200726042101 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1468 | [27 empty] | 4.147 | [7 empty] | -1.27 | [8 empty] | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.8462 | [39 empty] | 2.846 | [7 empty] | 5.41 | [8 empty] | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.578 | [29 empty] | 2.578 | [7 empty] | -0.85 | [8 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1157 | [28 empty] | 4.116 | [7 empty] | -2.01
2026-04-21 | Renal 15 | 200726042101 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.7823 | [27 empty] | 14.782 | [7 empty] | -0.12 | [8 empty] | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.9975 | [39 empty] | 45.998 | [7 empty] | 2.9 | [8 empty] | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.6668 | [29 empty] | 14.667 | [7 empty] | -0.23 | [8 empty] | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.9159 | [28 empty] | 66.916 | [7 empty] | 1.85
2026-04-21 | Renal 15 | 200726042101 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3443 | [27 empty] | 1.344 | [7 empty] | -10.38 | [8 empty] | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6863 | [39 empty] | 4.686 | [7 empty] | -15.56 | [8 empty] | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.7339 | [29 empty] | 0.734 | [7 empty] | -24.34 | [8 empty] | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.5461 | [28 empty] | 5.546 | [7 empty] | -6.79
2026-04-21 | Renal 15 | 200726042101 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.8702 | [27 empty] | 9.87 | [7 empty] | 8.46 | [9 empty] | 12.4 |  |  | 13.535 | [39 empty] | 13.535 | [7 empty] | 9.15 | [9 empty] | 5.9 |  |  | 5.965 | [29 empty] | 5.965 | [7 empty] | 1.1 | [9 empty] | 12.7 |  |  | 13.1516 | [28 empty] | 13.152 | [7 empty] | 3.56
2026-04-21 | Renal 15 | 200726042101 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.8412 | [27 empty] | 92.841 | [7 empty] | 2.97 | [8 empty] | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 310.8163 | [39 empty] | 310.816 | [7 empty] | 6.07 | [8 empty] | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.7945 | [29 empty] | 66.795 | [7 empty] | 1.73 | [8 empty] | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 365.5634 | [28 empty] | 365.563 | [7 empty] | 1.64
2026-04-21 | Renal 15 | 200726042101 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2997 | [27 empty] | 3.3 | [7 empty] | -0.01 | [8 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2959 | [39 empty] | 7.296 | [7 empty] | 1.33 | [8 empty] | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9749 | [29 empty] | 1.975 | [7 empty] | 3.94 | [8 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3035 | [28 empty] | 7.304 | [7 empty] | 1.44
2026-04-21 | Renal 15 | 200726042101 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5167 | [27 empty] | 6.517 | [7 empty] | 1.82 | [8 empty] | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.4133 | [39 empty] | 4.413 | [7 empty] | 7.64 | [8 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0142 | [29 empty] | 4.014 | [7 empty] | -4.42 | [8 empty] | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.6673 | [28 empty] | 7.667 | [7 empty] | 2.23
2026-04-21 | S-DMA | 111326042101 | S-DMA | [5 empty] | 19.4424 | 16.3525 | 22.7039 | 18.9828 | 19.5798 | 23.1268 | 20.9148 | [21 empty] | 20.158 | [15 empty] | 10.7 |  |  |  |  | 58.4639 | 10.5511 | 69.8103 | 52.1106 | 60.9144 | 59.6999 | 64.5321 | [33 empty] | 53.726 | [15 empty] | 34.12
2026-04-21 | Canine CRP | 110626042101 | cCRP | [5 empty] | 30.6273 | 32.4698 | [26 empty] | 31.549 | [15 empty] | 2.92 |  |  |  |  | 127.8444 | 127.7913 | [38 empty] | 127.818 | [15 empty] | 0.02
2026-04-21 | Total T4 | 110126042101 | TT4 | [5 empty] | 1.4355 | [27 empty] | 1.435 | [20 empty] | 5.8464 | [39 empty] | 5.846
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 140.4404 | 140.9377 | 141.1376 | 142.0932 | 140.4491 | [23 empty] | 141.012 | [7 empty] | 3.68 | [7 empty] | 0.43 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 449.7137 | 484.5597 | 454.5279 | 482.593 | 455.8781 | [35 empty] | 465.454 | [7 empty] | 2.07 | [7 empty] | 3.21 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 73.6984 | 73.2022 | 73.6061 | 73.6717 | 73.7184 | 74.0645 | [24 empty] | 73.66 | [7 empty] | -1.79 | [7 empty] | 0.34 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 451.0052 | 230.2688 | 225.8436 | 228.2301 | 225.7664 | 231.6349 | [23 empty] | 265.458 | [7 empty] | 5.76 | [7 empty] | 31.27
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | BA | [5 empty] | 5.6488 | 5.7605 | 5.3026 | 5.2379 | 5.7571 | [23 empty] | 5.541 | [15 empty] | 4.08 |  |  |  |  | 4.8107 | 4.7349 | 4.7266 | 4.8872 | 5.4714 | [35 empty] | 4.926 | [15 empty] | 5.66 |  |  |  |  | 13.699 | 13.5129 | 13.0448 | 14.3549 | 14.7435 | 14.1965 | [24 empty] | 13.925 | [15 empty] | 4.07 |  |  |  |  | 4.5314 | 12.2243 | 12.661 | 12.4648 | 12.9226 | 12.4914 | [23 empty] | 11.216 | [15 empty] | 26.72
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.4317 | 14.2195 | 14.1677 | 14.2467 | 14.3622 | [23 empty] | 14.286 | [7 empty] | -3.48 | [7 empty] | 0.68 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.3749 | 46.9171 | 44.4147 | 47.6355 | 45.6389 | [35 empty] | 45.796 | [7 empty] | 2.45 | [7 empty] | 2.86 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.1578 | 14.0455 | 14.373 | 14.6645 | 15.0015 | 14.7168 | [24 empty] | 14.493 | [7 empty] | -1.41 | [7 empty] | 2.3 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 43.9133 | 64.9589 | 64.3548 | 64.9811 | 65.7637 | 65.6177 | [23 empty] | 61.598 | [7 empty] | -6.24 | [7 empty] | 12.86
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 231.6347 | 230.177 | 233.3555 | 232.4559 | 230.8142 | [23 empty] | 231.687 | [7 empty] | 1.62 | [7 empty] | 0.49 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 93.3546 | 99.3415 | 97.3255 | 104.6098 | 98.3783 | [35 empty] | 98.602 | [7 empty] | -0.4 | [7 empty] | 3.68 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 109.559 | 110.9418 | 112.0782 | 112.5197 | 112.2611 | 110.3134 | [24 empty] | 111.279 | [7 empty] | -3.24 | [7 empty] | 0.98 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 96.8408 | 263.3094 | 264.0472 | 269.669 | 259.4604 | 269.6204 | [23 empty] | 237.158 | [7 empty] | -11.84 | [7 empty] | 26.5
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 60.9868 | 60.9633 | 60.3943 | 60.5975 | 60.7212 | [23 empty] | 60.733 | [7 empty] | 6.55 | [7 empty] | 0.37 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 169.2591 | 179.5075 | 169.8952 | 183.9454 | 173.4995 | [35 empty] | 175.221 | [7 empty] | 6.84 | [7 empty] | 3.24 | 15 | 23 | 368 | -322 | 22.2209 | 25.2803 | 23.7351 | 24.2075 | 23.302 | 23.7621 | [24 empty] | 23.751 | [7 empty] | 3.27 | [7 empty] | 3.88 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 167.8863 | 134.649 | 127.736 | 130.7122 | 133.342 | 133.8752 | [23 empty] | 138.033 | [7 empty] | 9.55 | [7 empty] | 9.82
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.7017 | 3.6333 | 3.7554 | 3.899 | 3.6886 | [23 empty] | 3.736 | [7 empty] | -4.22 | [7 empty] | 2.42 |  | 6 |  |  | 5.9941 | 6.504 | 6.3057 | 6.499 | 6.2787 | [35 empty] | 6.316 | [7 empty] | 5.27 | [7 empty] | 2.95 |  | 2.2 |  |  | 1.9624 | 1.924 | 2.2974 | 2.1815 | 2.2822 | 2.2267 | [24 empty] | 2.146 | [7 empty] | -2.47 | [7 empty] | 6.92 |  | 8.4 |  |  | 6.2405 | 8.4175 | 8.0884 | 8.4732 | 8.5211 | 8.5084 | [23 empty] | 8.042 | [7 empty] | -4.27 | [7 empty] | 10.18
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | LDH |  | 15 |  |  |  | 287.5568 | 296.8741 | 257.1477 | 271.5233 | 255.6679 | [23 empty] | 273.754 | [15 empty] | 5.96 | 15 |  |  |  | 641.2911 | 715.7146 | 662.3817 | 706.7221 | 643.809 | [35 empty] | 673.984 | [15 empty] | 4.66 | 15 |  |  |  | 183.1953 | 189.866 | 207.7922 | 204.0975 | 212.687 | 193.9829 | [24 empty] | 198.603 | [15 empty] | 5.23 | 15 |  |  |  | 658.4304 | 800.5442 | 787.3855 | 811.3531 | 795.418 | 810.0855 | [23 empty] | 777.203 | [15 empty] | 6.92
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 206426041701 | Na |  |  | 141 |  |  | 147.8513 | 149.2752 | 151.2004 | 153.6008 | 146.5646 | [23 empty] | 149.698 | [7 empty] | 6.17 | [7 empty] | 1.66 |  | 129 |  |  | 135.3325 | 139.5223 | 134.076 | 142.0989 | 138.3838 | [35 empty] | 137.883 | [7 empty] | 6.89 | [7 empty] | 2.09 |  | 118 |  |  | 119.0218 | 118.6644 | 122.7543 | 121.658 | 122.8697 | 119.9842 | [24 empty] | 120.825 | [7 empty] | 2.39 | [7 empty] | 1.4 |  | 166 |  |  | 140.1752 | 160.3344 | 162.4271 | 167.2678 | 166.362 | 168.875 | [23 empty] | 160.907 | [7 empty] | -3.07 | [7 empty] | 6.04
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1387 | 4.1541 | 4.101 | 4.1273 | 4.1108 | [23 empty] | 4.126 | [7 empty] | -1.75 | [7 empty] | 0.46 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7253 | 3.0317 | 2.7409 | 2.9532 | 2.7573 | [35 empty] | 2.842 | [7 empty] | 5.25 | [7 empty] | 4.43 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5081 | 2.5184 | 2.5536 | 2.5591 | 2.5708 | 2.5144 | [24 empty] | 2.537 | [7 empty] | -2.41 | [7 empty] | 0.97 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 2.6926 | 4.0678 | 4.033 | 4.0709 | 4.0905 | 4.1048 | [23 empty] | 3.843 | [7 empty] | -8.49 | [7 empty] | 13.4
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 43.551 | 44.4804 | 43.596 | 43.7449 | 42.2822 | [23 empty] | 43.531 | [7 empty] | -1.07 | [7 empty] | 1.63 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 218.1248 | 246.654 | 209.7603 | 237.8237 | 222.5646 | [35 empty] | 226.985 | [7 empty] | 2.71 | [7 empty] | 5.91 | 15 | 45 | 720 | -630 | 43.2006 | 42.5084 | 45.3687 | 45.8709 | 45.3713 | 43.6822 | [24 empty] | 44.334 | [7 empty] | -1.48 | [7 empty] | 2.85 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 212.8928 | 277.5584 | 274.3066 | 275.1425 | 282.0424 | 278.0243 | [23 empty] | 266.661 | [7 empty] | -5.44 | [7 empty] | 9.06
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | CK |  | 20 |  |  |  | 133.7928 | 148.394 | 146.6851 | 147.6014 | 134.9662 | [23 empty] | 142.288 | [15 empty] | 4.56 | 20 |  |  |  | 466.3707 | 557.6986 | 512.7139 | 523.1653 | 469.7164 | [35 empty] | 505.933 | [15 empty] | 6.79 | 20 |  |  |  | 63.6231 | 82.6925 | 80.1924 | 70.7238 | 83.2246 | 66.772 | [24 empty] | 74.538 | [15 empty] | 10.51 | 20 |  |  |  | 494.5652 | 553.3957 | 550.6557 | 608.3079 | 599.3388 | 595.9766 | [23 empty] | 567.04 | [15 empty] | 6.94
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.3545 | 9.6377 | 9.483 | 9.5485 | 9.3287 | [23 empty] | 9.47 | [7 empty] | 4.07 | [7 empty] | 1.23 |  | 12.4 |  |  | 12.4688 | 13.5809 | 12.688 | 13.4465 | 12.2888 | [35 empty] | 12.895 | [7 empty] | 3.99 | [7 empty] | 4.05 |  | 5.9 |  |  | 5.5897 | 5.6735 | 5.8869 | 5.7343 | 5.7291 | 5.8572 | [24 empty] | 5.745 | [7 empty] | -2.63 | [7 empty] | 1.77 |  | 12.7 |  |  | 12.6357 | 12.5682 | 12.4107 | 12.9636 | 12.8394 | 12.4879 | [23 empty] | 12.651 | [7 empty] | -0.39 | [7 empty] | 1.53
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.0673 | 91.4305 | 90.906 | 91.1397 | 90.4059 | [23 empty] | 90.99 | [7 empty] | 0.92 | [7 empty] | 0.37 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 302.2389 | 329.8425 | 303.4843 | 319.5729 | 303.0028 | [35 empty] | 311.628 | [7 empty] | 6.35 | [7 empty] | 3.58 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 64.6394 | 64.0997 | 64.6864 | 64.8294 | 65.9207 | 63.1726 | [24 empty] | 64.558 | [7 empty] | -1.68 | [7 empty] | 1.28 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 297.4862 | 367.3535 | 361.092 | 366.0924 | 364.0985 | 368.6595 | [23 empty] | 354.13 | [7 empty] | -1.54 | [7 empty] | 7.19
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2253 | 3.2981 | 3.202 | 3.3455 | 3.1985 | [23 empty] | 3.254 | [7 empty] | -1.4 | [7 empty] | 1.79 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0545 | 7.9771 | 7.1567 | 7.8507 | 7.1281 | [35 empty] | 7.433 | [7 empty] | 3.24 | [7 empty] | 5.32 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8695 | 1.8904 | 1.9245 | 1.9023 | 1.9545 | 1.915 | [24 empty] | 1.909 | [7 empty] | 0.49 | [7 empty] | 1.4 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1195 | 7.3212 | 7.1689 | 7.3247 | 7.165 | 7.3488 | [23 empty] | 7.241 | [7 empty] | 0.57 | [7 empty] | 1.27
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.498 | 6.591 | 6.415 | 6.5913 | 6.4881 | [23 empty] | 6.517 | [7 empty] | 1.82 | [7 empty] | 1.03 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2461 | 4.8109 | 4.2892 | 4.7115 | 4.319 | [35 empty] | 4.475 | [7 empty] | 9.15 | [7 empty] | 5.29 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.8433 | 4.0021 | 3.9662 | 4.0034 | 4.0597 | 3.9198 | [24 empty] | 3.966 | [7 empty] | -5.58 | [7 empty] | 1.74 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 4.1868 | 7.3108 | 7.2613 | 7.309 | 7.4022 | 7.4283 | [23 empty] | 6.816 | [7 empty] | -9.12 | [7 empty] | 17.27
2026-04-17 | Avian & Reptile 26 | 106326041701 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.6663 | 4.6977 | 4.6247 | 4.6749 | 4.6717 | [23 empty] | 4.667 | [7 empty] | 2.32 | [7 empty] | 0.51 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | 9.8449 | 10.8658 | 9.8087 | 10.5953 | 9.8846 | [35 empty] | 10.2 | [7 empty] | 5.15 | [7 empty] | 4.34 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.6543 | 2.873 | 2.9148 | 2.9533 | 2.8974 | 2.6466 | [24 empty] | 2.823 | [7 empty] | 4.56 | [7 empty] | 4.41 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.7182 | 9.75 | 9.5613 | 9.7524 | 9.6728 | 9.7067 | [23 empty] | 9.694 | [7 empty] | 4.23 | [7 empty] | 0.67
2026-04-17 | Renal 15 | 100726041701 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1748 | 4.1561 | 4.1835 | 4.15 | [24 empty] | 4.166 | [7 empty] | -0.81 | [7 empty] | 0.33 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7185 | 2.7896 | 2.7508 | 2.7776 | [36 empty] | 2.759 | [7 empty] | 2.19 | [7 empty] | 0.99 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.5171 | 2.5473 | 2.4125 | 2.4486 | [26 empty] | 2.481 | [7 empty] | -4.56 | [7 empty] | 2.15 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0895 | 4.0928 | 3.9739 | 4.1548 | [25 empty] | 4.078 | [7 empty] | -2.91 | [7 empty] | 1.6
2026-04-17 | Renal 15 | 100726041701 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.4157 | 14.2711 | 14.4709 | 14.2855 | [24 empty] | 14.361 | [7 empty] | -2.97 | [7 empty] | 0.59 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.82 | 44.5948 | 44.9902 | 44.761 | [36 empty] | 45.041 | [7 empty] | 0.76 | [7 empty] | 1.05 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.501 | 14.6778 | 13.9886 | 14.0803 | [26 empty] | 14.312 | [7 empty] | -2.64 | [7 empty] | 2 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.5093 | 64.6177 | 63.236 | 65.7263 | [25 empty] | 64.772 | [7 empty] | -1.41 | [7 empty] | 1.51
2026-04-17 | Renal 15 | 100726041701 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3184 | 1.3422 | 1.2461 | 1.252 | [24 empty] | 1.29 | [7 empty] | -14.02 | [7 empty] | 3.22 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6318 | 4.6784 | 4.6042 | 4.6923 | [36 empty] | 4.652 | [7 empty] | -16.19 | [7 empty] | 0.76 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.63734 | 0.6092 | 0.62015 | 0.6746 | [26 empty] | 0.635 | [7 empty] | -34.5 | [7 empty] | 3.9 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.2139 | 5.4545 | 5.1698 | 5.4542 | [25 empty] | 5.323 | [7 empty] | -10.54 | [7 empty] | 2.48
2026-04-17 | Renal 15 | 100726041701 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.446 | 9.9571 | 9.5345 | 9.701 | [24 empty] | 9.66 | [7 empty] | 6.15 | [7 empty] | 2.01 |  | 12.4 |  |  | 13.0828 | 12.7182 | 12.6656 | 12.6556 | [36 empty] | 12.781 | [7 empty] | 3.07 | [7 empty] | 1.38 |  | 5.9 |  |  | 5.8724 | 5.8995 | 5.8923 | 5.607 | [26 empty] | 5.818 | [7 empty] | -1.39 | [7 empty] | 2.1 |  | 12.7 |  |  | 12.4863 | 12.891 | 12.3859 | 12.6848 | [25 empty] | 12.612 | [7 empty] | -0.69 | [7 empty] | 1.54
2026-04-17 | Renal 15 | 100726041701 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.6108 | 92.6036 | 93.0585 | 93.0732 | [24 empty] | 92.837 | [7 empty] | 2.97 | [7 empty] | 0.25 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 303.6558 | 303.9907 | 302.7231 | 304.1828 | [36 empty] | 303.638 | [7 empty] | 3.62 | [7 empty] | 0.18 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.7123 | 66.9737 | 63.5193 | 63.9517 | [26 empty] | 65.039 | [7 empty] | -0.95 | [7 empty] | 2.13 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 358.4308 | 363.3429 | 348.3419 | 371.509 | [25 empty] | 360.406 | [7 empty] | 0.21 | [7 empty] | 2.33
2026-04-17 | Renal 15 | 100726041701 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2672 | 3.3204 | 3.2179 | 3.277 | [24 empty] | 3.271 | [7 empty] | -0.89 | [7 empty] | 1.11 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2432 | 7.2766 | 7.1758 | 7.328 | [36 empty] | 7.256 | [7 empty] | 0.78 | [7 empty] | 0.76 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9369 | 1.9532 | 1.8278 | 1.8566 | [26 empty] | 1.894 | [7 empty] | -0.34 | [7 empty] | 2.78 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1902 | 7.2213 | 6.8705 | 7.4406 | [25 empty] | 7.181 | [7 empty] | -0.27 | [7 empty] | 2.83
2026-04-17 | Renal 15 | 100726041701 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.602 | 6.5698 | 6.6028 | 6.5994 | [24 empty] | 6.594 | [7 empty] | 3.02 | [7 empty] | 0.21 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.3988 | 4.3112 | 4.3262 | 4.3103 | [36 empty] | 4.337 | [7 empty] | 5.77 | [7 empty] | 0.84 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.974 | 4.0115 | 3.8037 | 3.7773 | [26 empty] | 3.892 | [7 empty] | -7.34 | [7 empty] | 2.63 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.3419 | 7.3775 | 7.1279 | 7.5519 | [25 empty] | 7.35 | [7 empty] | -2 | [7 empty] | 2.05
2026-04-16 | Equine 26 | 206026041601 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 61.7985 | 61.8091 | [26 empty] | 61.804 | [7 empty] | -54.56 | [7 empty] | 0.01 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 61.41 | 61.6216 | [38 empty] | 61.516 | [7 empty] | -86.51 | [7 empty] | 0.17 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 61.5829 | 61.8206 | [28 empty] | 61.702 | [7 empty] | -17.73 | [7 empty] | 0.19 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 60.6531 | 61.34 | [27 empty] | 60.997 | [7 empty] | -75.7 | [7 empty] | 0.56
2026-04-16 | Equine 26 | 206026041601 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3345 | 1.3105 | [26 empty] | 1.322 | [7 empty] | -11.83 | [7 empty] | 0.91 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6845 | 4.6676 | [38 empty] | 4.676 | [7 empty] | -15.75 | [7 empty] | 0.18 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.67147 | 0.65438 | [28 empty] | 0.663 | [7 empty] | -31.66 | [7 empty] | 1.29 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3703 | 5.4063 | [27 empty] | 5.388 | [7 empty] | -9.44 | [7 empty] | 0.33
2026-04-16 | Equine 26 | 206026041601 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7072 | 9.8917 | [26 empty] | 9.799 | [7 empty] | 7.69 | [7 empty] | 0.94 |  | 12.4 |  |  | 12.6882 | 12.6653 | [38 empty] | 12.677 | [7 empty] | 2.23 | [7 empty] | 0.09 |  | 5.9 |  |  | 5.6736 | 5.9713 | [28 empty] | 5.822 | [7 empty] | -1.31 | [7 empty] | 2.56 |  | 12.7 |  |  | 12.4086 | 12.6727 | [27 empty] | 12.541 | [7 empty] | -1.25 | [7 empty] | 1.05
2026-04-16 | Equine 26 | 206026041601 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.7884 | 3.7082 | [26 empty] | 3.748 | [7 empty] | -3.89 | [7 empty] | 1.07 |  | 6 |  |  | 6.2031 | 6.1235 | [38 empty] | 6.163 | [7 empty] | 2.72 | [7 empty] | 0.65 |  | 2.2 |  |  | 2.7771 | 2.2675 | [28 empty] | 2.522 | [7 empty] | 14.65 | [7 empty] | 10.1 |  | 8.4 |  |  | 8.5557 | 8.5138 | [27 empty] | 8.535 | [7 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0.25
2026-04-16 | Equine 26 | 206026041601 | Na |  |  | 141 |  |  | 148.4191 | 149.3937 | [26 empty] | 148.906 | [7 empty] | 5.61 | [7 empty] | 0.33 |  | 129 |  |  | 138.8371 | 133.4591 | [38 empty] | 136.148 | [7 empty] | 5.54 | [7 empty] | 1.98 |  | 118 |  |  | 121.9384 | 125.324 | [28 empty] | 123.631 | [7 empty] | 4.77 | [7 empty] | 1.37 |  | 166 |  |  | 167.5027 | 166.3995 | [27 empty] | 166.951 | [7 empty] | 0.57 | [7 empty] | 0.33
2026-04-16 | Equine 26 | 206026041601 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2653 | 3.2934 | [26 empty] | 3.279 | [7 empty] | -0.63 | [7 empty] | 0.43 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3868 | 7.0806 | [38 empty] | 7.234 | [7 empty] | 0.47 | [7 empty] | 2.12 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9957 | 1.9508 | [28 empty] | 1.973 | [7 empty] | 3.85 | [7 empty] | 1.14 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3296 | 7.3099 | [27 empty] | 7.32 | [7 empty] | 1.66 | [7 empty] | 0.13
2026-04-16 | Equine 26 | 206026041601 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.4418 | 1.4378 | [26 empty] | 1.44 | [7 empty] | 30.89 | [7 empty] | 0.14 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.598 | 5.4309 | [38 empty] | 5.514 | [7 empty] | 8.13 | [7 empty] | 1.52 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.78074 | 0.81388 | [28 empty] | 0.797 | [7 empty] | -0.34 | [7 empty] | 2.08 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.7233 | 8.699 | [27 empty] | 8.711 | [7 empty] | 3.7 | [7 empty] | 0.14
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 75.2632 | 74.605 | 75.9751 | 75.8692 | 76.3681 | 75.2864 | [22 empty] | 75.561 | [7 empty] | -3.13 | [7 empty] | 0.76 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 378.9841 | 392.8365 | 383.2429 | [37 empty] | 385.021 | [7 empty] | -4.7 | [7 empty] | 1.5 | 10 | 63 | 693 | -567 | 62.3271 | 62.4583 | 64.2881 | 62.5093 | 73.6287 | 63.3861 | [24 empty] | 64.766 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 6.21 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 286.4544 | 278.0779 | 284.2464 | 281.417 | [25 empty] | 282.549 | [7 empty] | -4.87 | [7 empty] | 1.11
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 40.0114 | 40.6387 | 42.5759 | 40.0005 | 42.4494 | 41.4489 | [22 empty] | 41.187 | [7 empty] | -6.39 | [7 empty] | 2.56 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 202.4358 | 210.0091 | 196.3613 | [37 empty] | 202.935 | [7 empty] | -8.17 | [7 empty] | 2.75 | 15 | 45 | 720 | -630 | 41.5062 | 41.9287 | 44.0523 | 40.3045 | 43.4707 | 42.4203 | [24 empty] | 42.28 | [7 empty] | -6.04 | [7 empty] | 2.93 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 256.3219 | 246.5855 | 256.6714 | 247.0509 | [25 empty] | 251.657 | [7 empty] | -10.76 | [7 empty] | 1.92
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 223.7823 | 227.1154 | 224.0604 | 231.0423 | 229.9872 | 228.6988 | [22 empty] | 227.448 | [7 empty] | -0.24 | [7 empty] | 1.22 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 97.7101 | 99.1646 | 96.4809 | [37 empty] | 97.785 | [7 empty] | -1.23 | [7 empty] | 1.12 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 111.0916 | 111.4765 | 113.7879 | 110.9907 | 111.499 | 113.7415 | [24 empty] | 112.098 | [7 empty] | -2.52 | [7 empty] | 1.06 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 256.6965 | 250.9753 | 256.1766 | 251.966 | [25 empty] | 253.954 | [7 empty] | -5.59 | [7 empty] | 0.99
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | CK |  | 20 |  |  |  | 122.0669 | 126.7614 | 120.4385 | 125.4506 | 127.6621 | 125.1874 | [22 empty] | 124.595 | [15 empty] | 2.04 | 20 |  |  |  | 454.8504 | 466.1224 | 451.3455 | [37 empty] | 457.439 | [15 empty] | 1.38 | 20 |  |  |  | 61.0544 | 68.8198 | 64.187 | 62.2332 | 68.1276 | 61.9289 | [24 empty] | 64.392 | [15 empty] | 4.72 | 20 |  |  |  | 593.7591 | 527.8022 | 546.1545 | 535.4724 | [25 empty] | 550.797 | [15 empty] | 4.66
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.6177 | 9.6568 | 9.4206 | 9.7749 | 9.6005 | 9.7967 | [22 empty] | 9.645 | [7 empty] | 5.98 | [7 empty] | 1.29 |  | 12.4 |  |  | 12.9749 | 13.0456 | 12.7343 | [37 empty] | 12.918 | [7 empty] | 4.18 | [7 empty] | 1.03 |  | 5.9 |  |  | 5.8328 | 5.5676 | 5.9169 | 5.6161 | 5.7057 | 5.8293 | [24 empty] | 5.745 | [7 empty] | -2.63 | [7 empty] | 2.18 |  | 12.7 |  |  | 12.9066 | 12.315 | 11.3885 | 12.7604 | [25 empty] | 12.343 | [7 empty] | -2.81 | [7 empty] | 4.8
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 55.8972 | 55.8459 | 56.684 | 56.0834 | 53.8929 | 57.9469 | [22 empty] | 56.058 | [7 empty] | -1.65 | [7 empty] | 2.15 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 161.3555 | 161.3389 | 155.7083 | [37 empty] | 159.468 | [7 empty] | -2.76 | [7 empty] | 1.67 | 15 | 23 | 368 | -322 | 21.7513 | 22.369 | 23.5533 | 22.131 | 23.6599 | 23.664 | [24 empty] | 22.855 | [7 empty] | -0.63 | [7 empty] | 3.47 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 124.9023 | 120.2974 | 122.2784 | 121.2627 | [25 empty] | 122.185 | [7 empty] | -3.03 | [7 empty] | 1.41
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.0441 | 3.0281 | 3.033 | 3.1089 | 3.0396 | 3.0125 | [22 empty] | 3.044 | [7 empty] | -7.75 | [7 empty] | 1 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.7625 | 6.8852 | 6.6694 | [37 empty] | 6.772 | [7 empty] | -5.94 | [7 empty] | 1.31 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.7857 | 1.8179 | 1.869 | 1.835 | 1.8759 | 1.8801 | [24 empty] | 1.844 | [7 empty] | -2.95 | [7 empty] | 1.87 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.8639 | 6.8447 | 6.9117 | 6.7521 | [25 empty] | 6.843 | [7 empty] | -4.96 | [7 empty] | 0.85
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 209226041501 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.202 | 1.1473 | 1.189 | 1.2584 | 1.2336 | 1.2813 | [22 empty] | 1.219 | [7 empty] | 10.78 | [7 empty] | 3.67 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1757 | 5.2119 | 5.0506 | [37 empty] | 5.146 | [7 empty] | 0.9 | [7 empty] | 1.34 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.62543 | 0.58143 | 0.64759 | 0.57761 | 0.5804 | 0.66933 | [24 empty] | 0.614 | [7 empty] | -23.3 | [7 empty] | 5.89 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.2945 | 7.5827 | 7.7404 | 7.6446 | [25 empty] | 7.816 | [7 empty] | -6.96 | [7 empty] | 3.61
2026-04-15 | Critical Care 26 | 205826041501 | CK |  | 20 |  |  |  | 126.8447 | 127.0729 | 127.8695 | 484.852 | 501.9169 | 137.9306 | 143.8011 | 132.267 | [20 empty] | 222.819 | [15 empty] | 70.18 | 20 |  |  |  | 477.9068 | 462.9323 | 467.1449 | 482.4509 | [36 empty] | 472.609 | [15 empty] | 1.67 | 20 |  |  |  | 69.3895 | 63.2179 | 55.3402 | 73.5054 | 87.0884 | 70.3108 | [24 empty] | 69.809 | [15 empty] | 13.91 | 20 |  |  |  | 580.3251 | 582.3256 | 577.1627 | 602.8333 | 608.9804 | 499.3324 | [23 empty] | 575.16 | [15 empty] | 6.25
2026-04-15 | Critical Care 26 | 205826041501 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.6639 | 9.6016 | 9.4461 | 12.5036 | 12.6533 | 9.8904 | 9.7871 | [21 empty] | 10.507 | [7 empty] | 15.46 | [7 empty] | 12.54 |  | 12.4 |  |  | 13.1127 | 12.7805 | 12.7718 | 12.8491 | [36 empty] | 12.879 | [7 empty] | 3.86 | [7 empty] | 1.08 |  | 5.9 |  |  | 6.2764 | 6.2897 | 5.8653 | 5.6694 | 6.161 | 6.2902 | [24 empty] | 6.092 | [7 empty] | 3.25 | [7 empty] | 3.95 |  | 12.7 |  |  | 13.0642 | 11.6076 | 12.5826 | 12.7215 | 12.5513 | 12.3921 | [23 empty] | 12.487 | [7 empty] | -1.68 | [7 empty] | 3.56
2026-04-15 | Critical Care 26 | 205826041501 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 86.3997 | 87.9103 | 86.6487 | 76.9623 | 77.9061 | 88.3448 | 84.5647 | 88.9007 | [20 empty] | 84.705 | [7 empty] | -5.88 | [7 empty] | 5.18 | 5 | 91 | 546 | -364 | 81.3363 | 79.8747 | 78.4695 | 78.9456 | [36 empty] | 79.657 | [7 empty] | -12.47 | [7 empty] | 1.37 | 5 | 77 | 462 | -308 | 72.3508 | 72.8339 | 69.8679 | 71.4736 | 71.5712 | 73.2746 | [24 empty] | 71.895 | [7 empty] | -6.63 | [7 empty] | 1.54 | 5 | 118 | 708 | -472 | 112.2211 | 112.0419 | 109.9614 | 113.0273 | 107.3128 | 107.3499 | [23 empty] | 110.319 | [7 empty] | -6.51 | [7 empty] | 2.09
2026-04-15 | Critical Care 26 | 205826041501 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.8609 | 3.7216 | 3.6103 | 5.8827 | 6.0297 | 3.7917 | 3.6306 | 3.6984 | [20 empty] | 4.278 | [7 empty] | 9.7 | [7 empty] | 22.73 |  | 6 |  |  | 6.0771 | 5.8446 | 6.0292 | 5.9635 | [36 empty] | 5.979 | [7 empty] | -0.36 | [7 empty] | 1.46 |  | 2.2 |  |  | 2.4022 | 2.3611 | 2.2817 | 2.1979 | 2.4212 | 2.3786 | [24 empty] | 2.34 | [7 empty] | 6.38 | [7 empty] | 3.31 |  | 8.4 |  |  | 8.0585 | 8.035 | 8.0032 | 7.9706 | 7.7428 | 8.1779 | [23 empty] | 7.998 | [7 empty] | -4.79 | [7 empty] | 1.64
2026-04-15 | Critical Care 26 | 205826041501 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 3.5129 | 3.4041 | 3.4589 | 1.1428 | 1.0851 | 3.742 | 3.4518 | 3.5897 | [20 empty] | 2.923 | [7 empty] | -33.56 | [7 empty] | 35.89 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.0954 | 1.0768 | 1.0829 | 1.0938 | [36 empty] | 1.087 | [7 empty] | -5.46 | [7 empty] | 0.71 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.3027 | 1.3 | 1.3101 | 1.3013 | 1.3834 | 1.2989 | [24 empty] | 1.316 | [7 empty] | -9.24 | [7 empty] | 2.31 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 4.7532 | 4.6277 | 4.4379 | 4.5898 | 4.5744 | 4.5193 | [23 empty] | 4.584 | [7 empty] | -22.31 | [7 empty] | 2.11
2026-04-15 | Critical Care 26 | 205826041501 | Na |  |  | 141 |  |  | 152.7067 | 157.3961 | 155.2673 | 139.257 | 145.6875 | 157.4281 | 155.2952 | 159.9085 | [20 empty] | 152.868 | [7 empty] | 8.42 | [7 empty] | 4.26 |  | 129 |  |  | 144.8444 | 142.0373 | 141.5354 | 142.5606 | [36 empty] | 142.744 | [7 empty] | 10.65 | [7 empty] | 0.89 |  | 118 |  |  | 129.5681 | 128.3499 | 128.2869 | 128.2027 | 131.7738 | 129.0408 | [24 empty] | 129.204 | [7 empty] | 9.49 | [7 empty] | 0.97 |  | 166 |  |  | 178.667 | 177.8918 | 174.436 | 175.5638 | 174.7399 | 176.0135 | [23 empty] | 176.219 | [7 empty] | 6.16 | [7 empty] | 0.89
2026-04-15 | Critical Care 26 | 205826041501 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 31.2089 | 30.9656 | 31.177 | 18.6105 | 15.8135 | 31.1197 | 29.5966 | 33.3724 | [20 empty] | 27.733 | [7 empty] | -14.67 | [7 empty] | 22.32 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.8459 | 16.7063 | 18.3415 | 18.6186 | [36 empty] | 18.128 | [7 empty] | -14.49 | [7 empty] | 4.63 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 20.2606 | 18.1972 | 17.2728 | 16.7139 | 17.9739 | 19.4475 | [24 empty] | 18.311 | [7 empty] | 5.84 | [7 empty] | 6.63 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 24.5101 | 27.5459 | 29.9878 | 25.444 | 25.9364 | 25.2252 | [23 empty] | 26.442 | [7 empty] | -0.97 | [7 empty] | 6.95
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 109126041501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.8816 | 4.861 | 4.8832 | 4.902 | 4.8424 | 4.9201 | [22 empty] | 4.882 | [7 empty] | 16.23 | [7 empty] | 0.52 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.4294 | 3.4952 | 3.4106 | [37 empty] | 3.445 | [7 empty] | 27.6 | [7 empty] | 1.05 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.3229 | 3.3022 | 3.323 | 3.3072 | 3.2941 | 3.2832 | [24 empty] | 3.305 | [7 empty] | 27.13 | [7 empty] | 0.44 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.9489 | 4.8806 | 4.9118 | 4.8917 | [25 empty] | 4.908 | [7 empty] | 16.86 | [7 empty] | 0.53
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 109126041501 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 137.3072 | 135.826 | 136.3033 | 135.1662 | 137.3423 | 137.4299 | [22 empty] | 136.562 | [7 empty] | 0.41 | [7 empty] | 0.63 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 429.9234 | 435.4402 | 426.4209 | [37 empty] | 430.595 | [7 empty] | -5.57 | [7 empty] | 0.86 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.2785 | 76.411 | 76.6634 | 76.5326 | 76.2522 | 76.6442 | [24 empty] | 76.464 | [7 empty] | 1.95 | [7 empty] | 0.21 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 212.0009 | 214.1158 | 215.0471 | 211.6824 | [25 empty] | 213.212 | [7 empty] | -15.06 | [7 empty] | 0.66
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 109126041501 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 27.9429 | 31.6054 | 30.2049 | 23.0831 | 23.1378 | 29.4929 | [22 empty] | 27.578 | [7 empty] | -1.51 | [7 empty] | 12.1 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 121.3237 | 121.8158 | 116.7024 | [37 empty] | 119.947 | [7 empty] | 4.3 | [7 empty] | 1.92 | 15 | 26 | 416 | -364 | 22.3686 | 16.0188 | 18.4285 | 19.448 | 20.9696 | 20.4017 | [24 empty] | 19.606 | [7 empty] | -24.59 | [7 empty] | 10.29 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 210.2622 | 202.8582 | 200.1059 | 194.9068 | [25 empty] | 202.033 | [7 empty] | -6.9 | [7 empty] | 2.74
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 109126041501 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 13.6489 | 13.6428 | 13.669 | 13.6976 | 13.3796 | 13.7781 | [22 empty] | 13.636 | [7 empty] | -7.86 | [7 empty] | 0.9 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.4743 | 43.6223 | 42.612 | [37 empty] | 43.236 | [7 empty] | -3.27 | [7 empty] | 1.03 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.4152 | 13.7829 | 14.3436 | 14.3178 | 14.0094 | 13.5581 | [24 empty] | 14.071 | [7 empty] | -4.28 | [7 empty] | 2.25 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 62.6756 | 64.0134 | 62.221 | 60.8557 | [25 empty] | 62.441 | [7 empty] | -4.96 | [7 empty] | 1.81
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 109126041501 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2073 | 1.1583 | 1.2316 | 1.22 | 1.2176 | 1.1984 | [22 empty] | 1.206 | [7 empty] | -19.63 | [7 empty] | 1.95 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4782 | 4.4055 | 4.4544 | [37 empty] | 4.446 | [7 empty] | -19.89 | [7 empty] | 0.68 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.65738 | 0.61369 | 0.65469 | 0.67307 | 0.59368 | 0.63971 | [24 empty] | 0.639 | [7 empty] | -34.15 | [7 empty] | 4.26 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.105 | 4.8125 | 5.0809 | 5.0203 | [25 empty] | 5.005 | [7 empty] | -15.89 | [7 empty] | 2.3
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 109126041501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 87.5853 | 87.1742 | 87.9096 | 87.5825 | 88.1276 | 88.6433 | [22 empty] | 87.837 | [7 empty] | -2.58 | [7 empty] | 0.53 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 288.3566 | 293.2269 | 288.9433 | [37 empty] | 290.176 | [7 empty] | -0.97 | [7 empty] | 0.75 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 64.3927 | 63.8667 | 65.6904 | 63.9703 | 63.9088 | 63.867 | [24 empty] | 64.283 | [7 empty] | -2.1 | [7 empty] | 1.02 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 347.4308 | 348.0672 | 350.019 | 342.8639 | [25 empty] | 347.095 | [7 empty] | -3.49 | [7 empty] | 0.76
2026-04-15 | Optimum Wellness 37 | 109126041501 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.0266 | 6.0633 | 6.0775 | 6.0536 | 6.1366 | 6.183 | [22 empty] | 6.09 | [7 empty] | -4.84 | [7 empty] | 0.88 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 3.9732 | 4.1086 | 3.9127 | [37 empty] | 3.998 | [7 empty] | -2.48 | [7 empty] | 2.05 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.7018 | 3.7394 | 3.7673 | 3.676 | 3.7692 | 3.6727 | [24 empty] | 3.721 | [7 empty] | -11.4 | [7 empty] | 1.07 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 6.9817 | 6.9801 | 7.0515 | 6.8936 | [25 empty] | 6.977 | [7 empty] | -6.98 | [7 empty] | 0.8
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2643 | 4.2952 | 4.2536 | [25 empty] | 4.271 | [7 empty] | 1.69 | [7 empty] | 0.41 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.8553 | 2.922 | 2.8968 | [37 empty] | 2.891 | [7 empty] | 7.09 | [7 empty] | 0.95 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.7618 | 2.7417 | 2.7405 | [27 empty] | 2.748 | [7 empty] | 5.69 | [7 empty] | 0.36 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2782 | 4.3159 | 4.2746 | [26 empty] | 4.29 | [7 empty] | 2.13 | [7 empty] | 0.44
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 40.7534 | 43.6751 | 42.7712 | [25 empty] | 42.4 | [7 empty] | -3.64 | [7 empty] | 2.88 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 220.8719 | 220.6676 | 219.8621 | [37 empty] | 220.467 | [7 empty] | -0.24 | [7 empty] | 0.2 | 15 | 45 | 720 | -630 | 43.7799 | 43.5123 | 44.0437 | [27 empty] | 43.779 | [7 empty] | -2.71 | [7 empty] | 0.5 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 276.3164 | 283.7522 | 278.7339 | [26 empty] | 279.601 | [7 empty] | -0.85 | [7 empty] | 1.11
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | CK |  | 20 |  |  |  | 131.8233 | 137.5412 | 128.7556 | [25 empty] | 132.707 | [15 empty] | 2.74 | 20 |  |  |  | 464.8321 | 481.2377 | 475.8837 | [37 empty] | 473.984 | [15 empty] | 1.44 | 20 |  |  |  | 71.1861 | 73.1902 | 60.2165 | [27 empty] | 68.198 | [15 empty] | 8.36 | 20 |  |  |  | 627.8976 | 621.9404 | 606.7613 | [26 empty] | 618.866 | [15 empty] | 1.44
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7362 | 9.3027 | 9.1885 | [25 empty] | 9.409 | [7 empty] | 3.4 | [7 empty] | 2.51 |  | 12.4 |  |  | 12.5744 | 12.3301 | 12.2829 | [37 empty] | 12.396 | [7 empty] | -0.03 | [7 empty] | 1.03 |  | 5.9 |  |  | 5.6833 | 5.6192 | 5.6662 | [27 empty] | 5.656 | [7 empty] | -4.13 | [7 empty] | 0.48 |  | 12.7 |  |  | 12.8523 | 12.6791 | 12.5279 | [26 empty] | 12.686 | [7 empty] | -0.11 | [7 empty] | 1.04
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 90.91 | 91.8631 | 90.3629 | [25 empty] | 91.045 | [7 empty] | 0.98 | [7 empty] | 0.68 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 295.7245 | 299.9088 | 303.7071 | [37 empty] | 299.78 | [7 empty] | 2.31 | [7 empty] | 1.09 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.7489 | 66.0118 | 66.7329 | [27 empty] | 66.498 | [7 empty] | 1.28 | [7 empty] | 0.52 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 363.6053 | 366.9397 | 363.9016 | [26 empty] | 364.816 | [7 empty] | 1.43 | [7 empty] | 0.41
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.113 | 3.1692 | 3.0936 | [25 empty] | 3.125 | [7 empty] | -5.29 | [7 empty] | 1.03 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.7395 | 6.8962 | 7.0966 | [37 empty] | 6.911 | [7 empty] | -4.02 | [7 empty] | 2.11 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.926 | 1.8769 | 1.9164 | [27 empty] | 1.906 | [7 empty] | 0.34 | [7 empty] | 1.12 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1184 | 7.2328 | 7.0928 | [26 empty] | 7.148 | [7 empty] | -0.72 | [7 empty] | 0.85
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.52 | 6.6269 | 6.4525 | [25 empty] | 6.533 | [7 empty] | 2.08 | [7 empty] | 1.1 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.1533 | 4.2197 | 4.172 | [37 empty] | 4.182 | [7 empty] | 1.99 | [7 empty] | 0.67 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9511 | 4.0304 | 3.9505 | [27 empty] | 3.977 | [7 empty] | -5.3 | [7 empty] | 0.94 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.5049 | 7.5913 | 7.4798 | [26 empty] | 7.525 | [7 empty] | 0.34 | [7 empty] | 0.63
2026-04-15 | Avian & Reptile 26 | 106326041501 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.517 | 4.5574 | 4.3833 | [25 empty] | 4.486 | [7 empty] | -1.65 | [7 empty] | 1.66 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | 9.3522 | 9.3403 | 9.7192 | [37 empty] | 9.471 | [7 empty] | -2.37 | [7 empty] | 1.86 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.8703 | 2.8266 | 2.9657 | [27 empty] | 2.888 | [7 empty] | 6.95 | [7 empty] | 2.01 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.3741 | 9.4204 | 9.3 | [26 empty] | 9.365 | [7 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.53
2026-04-15 | Renal 15 | 100726041501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.3045 | 4.3435 | [26 empty] | 4.324 | [7 empty] | 2.95 | [7 empty] | 0.45 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.0108 | 2.9908 | [38 empty] | 3.001 | [7 empty] | 11.14 | [7 empty] | 0.33 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.7652 | 2.7883 | [28 empty] | 2.777 | [7 empty] | 6.8 | [7 empty] | 0.42 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.3154 | 4.2549 | [27 empty] | 4.285 | [7 empty] | 2.03 | [7 empty] | 0.71
2026-04-15 | Renal 15 | 100726041501 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.02 | 14.3586 | [26 empty] | 14.189 | [7 empty] | -4.13 | [7 empty] | 1.19 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.5406 | 45.1663 | [38 empty] | 44.853 | [7 empty] | 0.34 | [7 empty] | 0.7 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.4436 | 14.1811 | [28 empty] | 14.312 | [7 empty] | -2.64 | [7 empty] | 0.92 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 62.67 | 63.212 | [27 empty] | 62.941 | [7 empty] | -4.2 | [7 empty] | 0.43
2026-04-15 | Renal 15 | 100726041501 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3991 | 1.3839 | [26 empty] | 1.392 | [7 empty] | -7.23 | [7 empty] | 0.55 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.9376 | 5.0904 | [38 empty] | 5.014 | [7 empty] | -9.66 | [7 empty] | 1.52 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.71436 | 0.74089 | [28 empty] | 0.728 | [7 empty] | -24.99 | [7 empty] | 1.82 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.7395 | 5.7376 | [27 empty] | 5.739 | [7 empty] | -3.55 | [7 empty] | 0.02
2026-04-15 | Renal 15 | 100726041501 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.4245 | 9.4823 | [26 empty] | 9.453 | [7 empty] | 3.88 | [7 empty] | 0.31 |  | 12.4 |  |  | 12.0774 | 12.2721 | [38 empty] | 12.175 | [7 empty] | -1.82 | [7 empty] | 0.8 |  | 5.9 |  |  | 5.6983 | 5.7296 | [28 empty] | 5.714 | [7 empty] | -3.15 | [7 empty] | 0.27 |  | 12.7 |  |  | 12.2197 | 12.2896 | [27 empty] | 12.255 | [7 empty] | -3.51 | [7 empty] | 0.28
2026-04-15 | Renal 15 | 100726041501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.0589 | 91.1923 | [26 empty] | 91.126 | [7 empty] | 1.07 | [7 empty] | 0.07 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 307.2395 | 307.2895 | [38 empty] | 307.264 | [7 empty] | 4.86 | [7 empty] | 0.01 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.9376 | 65.8483 | [28 empty] | 65.893 | [7 empty] | 0.35 | [7 empty] | 0.07 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 362.8199 | 364.044 | [27 empty] | 363.432 | [7 empty] | 1.05 | [7 empty] | 0.17
2026-04-15 | Renal 15 | 100726041501 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2174 | 3.1453 | [26 empty] | 3.181 | [7 empty] | -3.6 | [7 empty] | 1.13 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0585 | 7.1182 | [38 empty] | 7.088 | [7 empty] | -1.55 | [7 empty] | 0.42 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9353 | 1.9125 | [28 empty] | 1.924 | [7 empty] | 1.26 | [7 empty] | 0.59 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.1026 | 7.0986 | [27 empty] | 7.101 | [7 empty] | -1.38 | [7 empty] | 0.03
2026-04-15 | Renal 15 | 100726041501 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.4586 | 6.3691 | [26 empty] | 6.414 | [7 empty] | 0.22 | [7 empty] | 0.7 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.307 | 4.2712 | [38 empty] | 4.289 | [7 empty] | 4.61 | [7 empty] | 0.42 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0015 | 3.9555 | [28 empty] | 3.978 | [7 empty] | -5.27 | [7 empty] | 0.58 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.3159 | 7.3217 | [27 empty] | 7.319 | [7 empty] | -2.42 | [7 empty] | 0.04
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 157.5338 | 156.4273 | 158.55 | 154.9148 | [24 empty] | 156.856 | [7 empty] | 15.34 | [7 empty] | 0.86 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 518.659 | 522.8255 | 516.8955 | [37 empty] | 519.46 | [7 empty] | 13.92 | [7 empty] | 0.48 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 80.5932 | 80.1543 | 80.0316 | 80.2287 | [26 empty] | 80.252 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 0.26 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 254.0545 | 257.5522 | 260.5857 | [26 empty] | 257.397 | [7 empty] | 2.55 | [7 empty] | 1.04
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | BA | [5 empty] | 5.5653 | 5.2545 | 4.9496 | 5.6134 | [24 empty] | 5.346 | [15 empty] | 4.99 |  |  |  |  | 4.8204 | 5.7022 | 5.1755 | [37 empty] | 5.233 | [15 empty] | 6.92 |  |  |  |  | 14.4421 | 13.8585 | 13.758 | 14.402 | [26 empty] | 14.115 | [15 empty] | 2.19 |  |  |  |  | 12.9645 | 12.9148 | 11.9692 | [26 empty] | 12.616 | [15 empty] | 3.63
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 13.8669 | 13.9059 | 14.4386 | 14.03 | [24 empty] | 14.06 | [7 empty] | -5 | [7 empty] | 1.61 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.26 | 43.0553 | 43.7706 | [37 empty] | 43.362 | [7 empty] | -2.99 | [7 empty] | 0.69 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.2493 | 14.5209 | 14.4447 | 14.7066 | [26 empty] | 14.48 | [7 empty] | -1.49 | [7 empty] | 1.13 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 61.318 | 62.3686 | 62.8611 | [26 empty] | 62.183 | [7 empty] | -5.35 | [7 empty] | 1.03
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 230.6266 | 231.5535 | 235.2998 | 227.5788 | [24 empty] | 231.265 | [7 empty] | 1.43 | [7 empty] | 1.19 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 99.0214 | 98.4925 | 100.3922 | [37 empty] | 99.302 | [7 empty] | 0.31 | [7 empty] | 0.81 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 112.2799 | 114.266 | 112.6454 | 113.1135 | [26 empty] | 113.076 | [7 empty] | -1.67 | [7 empty] | 0.66 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 262.4063 | 261.5053 | 267.2615 | [26 empty] | 263.724 | [7 empty] | -1.96 | [7 empty] | 0.96
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 62.3943 | 59.488 | 60.6527 | 60.3848 | [24 empty] | 60.73 | [7 empty] | 6.54 | [7 empty] | 1.73 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 173.7605 | 170.6915 | 172.1051 | [37 empty] | 172.186 | [7 empty] | 4.99 | [7 empty] | 0.73 | 15 | 23 | 368 | -322 | 26.3997 | 24.1773 | 24.2319 | 25.5185 | [26 empty] | 25.082 | [7 empty] | 9.05 | [7 empty] | 3.71 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 133.359 | 130.5143 | 132.0584 | [26 empty] | 131.977 | [7 empty] | 4.74 | [7 empty] | 0.88
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.394 | 3.3302 | 3.597 | 3.3793 | [24 empty] | 3.425 | [7 empty] | -12.18 | [7 empty] | 2.98 |  | 6 |  |  | 5.7135 | 5.7227 | 5.6876 | [37 empty] | 5.708 | [7 empty] | -4.87 | [7 empty] | 0.26 |  | 2.2 |  |  | 2.0989 | 2.0906 | 2.0426 | 2.1867 | [26 empty] | 2.105 | [7 empty] | -4.33 | [7 empty] | 2.47 |  | 8.4 |  |  | 7.8972 | 7.9033 | 7.9237 | [26 empty] | 7.908 | [7 empty] | -5.86 | [7 empty] | 0.14
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | LDH |  | 15 |  |  |  | 264.5014 | 268.0477 | 274.247 | 257.8942 | [24 empty] | 266.173 | [15 empty] | 2.22 | 15 |  |  |  | 665.2433 | 679.0203 | 657.6704 | [37 empty] | 667.311 | [15 empty] | 1.32 | 15 |  |  |  | 190.2084 | 186.713 | 185.6289 | 173.4031 | [26 empty] | 183.988 | [15 empty] | 3.45 | 15 |  |  |  | 793.545 | 788.6074 | 790.2254 | [26 empty] | 790.793 | [15 empty] | 0.26
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 206426041401 | Na |  |  | 141 |  |  | 154.6148 | 153.3881 | 156.7464 | 151.7129 | [24 empty] | 154.116 | [7 empty] | 9.3 | [7 empty] | 1.19 |  | 129 |  |  | 142.2948 | 141.3506 | 141.8332 | [37 empty] | 141.826 | [7 empty] | 9.94 | [7 empty] | 0.27 |  | 118 |  |  | 128.8936 | 131.2924 | 128.9448 | 129.2337 | [26 empty] | 129.591 | [7 empty] | 9.82 | [7 empty] | 0.76 |  | 166 |  |  | 177.0369 | 169.6943 | 172.5691 | [26 empty] | 173.1 | [7 empty] | 4.28 | [7 empty] | 1.75
2026-04-14 | Equine 26 | 206026041401 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 161.3097 | 161.9737 | 162.1567 | [25 empty] | 161.813 | [7 empty] | 18.98 | [7 empty] | 0.22 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 541.9206 | 528.2235 | 527.0392 | [37 empty] | 532.394 | [7 empty] | 16.75 | [7 empty] | 1.27 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 82.2425 | 82.3834 | 81.8045 | [27 empty] | 82.143 | [7 empty] | 9.52 | [7 empty] | 0.3 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 264.3012 | 259.8286 | 256.757 | [26 empty] | 260.296 | [7 empty] | 3.7 | [7 empty] | 1.19
2026-04-14 | Equine 26 | 206026041401 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3482 | 1.3326 | 1.4002 | [25 empty] | 1.36 | [7 empty] | -9.31 | [7 empty] | 2.12 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.8155 | 4.7662 | 4.8727 | [37 empty] | 4.818 | [7 empty] | -13.19 | [7 empty] | 0.9 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.71594 | 0.76095 | 0.78355 | [27 empty] | 0.753 | [7 empty] | -22.32 | [7 empty] | 3.73 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.1622 | 5.4247 | 5.562 | [26 empty] | 5.383 | [7 empty] | -9.53 | [7 empty] | 3.08
2026-04-14 | Equine 26 | 206026041401 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.5981 | 9.7079 | 10.0113 | [25 empty] | 9.772 | [7 empty] | 7.39 | [7 empty] | 1.79 |  | 12.4 |  |  | 12.9834 | 12.8047 | 12.7082 | [37 empty] | 12.832 | [7 empty] | 3.48 | [7 empty] | 0.89 |  | 5.9 |  |  | 6.0371 | 6.354 | 6.1054 | [27 empty] | 6.166 | [7 empty] | 4.5 | [7 empty] | 2.21 |  | 12.7 |  |  | 12.7028 | 12.4479 | 12.3853 | [26 empty] | 12.512 | [7 empty] | -1.48 | [7 empty] | 1.1
2026-04-14 | Equine 26 | 206026041401 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.63 | 3.7668 | 3.9858 | [25 empty] | 3.794 | [7 empty] | -2.71 | [7 empty] | 3.86 |  | 6 |  |  | 5.9404 | 5.9113 | 5.9268 | [37 empty] | 5.926 | [7 empty] | -1.23 | [7 empty] | 0.2 |  | 2.2 |  |  | 2.2654 | 2.4063 | 2.397 | [27 empty] | 2.356 | [7 empty] | 7.1 | [7 empty] | 2.73 |  | 8.4 |  |  | 8.2744 | 7.8792 | 7.9916 | [26 empty] | 8.048 | [7 empty] | -4.19 | [7 empty] | 2.07
2026-04-14 | Equine 26 | 206026041401 | Na |  |  | 141 |  |  | 154.7124 | 159.6716 | 160.9154 | [25 empty] | 158.433 | [7 empty] | 12.36 | [7 empty] | 1.69 |  | 129 |  |  | 144.644 | 144.7344 | 143.402 | [37 empty] | 144.26 | [7 empty] | 11.83 | [7 empty] | 0.42 |  | 118 |  |  | 131.5321 | 132.4033 | 132.7146 | [27 empty] | 132.217 | [7 empty] | 12.05 | [7 empty] | 0.38 |  | 166 |  |  | 180.0572 | 178.5193 | 176.8487 | [26 empty] | 178.475 | [7 empty] | 7.52 | [7 empty] | 0.73
2026-04-14 | Equine 26 | 206026041401 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1194 | 3.1566 | 3.1564 | [25 empty] | 3.144 | [7 empty] | -4.72 | [7 empty] | 0.56 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0102 | 6.9123 | 6.9788 | [37 empty] | 6.967 | [7 empty] | -3.23 | [7 empty] | 0.59 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8847 | 2.0205 | 1.925 | [27 empty] | 1.943 | [7 empty] | 2.28 | [7 empty] | 2.93 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0017 | 6.9193 | 6.9619 | [26 empty] | 6.961 | [7 empty] | -3.32 | [7 empty] | 0.48
2026-04-14 | Equine 26 | 206026041401 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3264 | 1.4288 | 1.3786 | [25 empty] | 1.378 | [7 empty] | 25.27 | [7 empty] | 3.03 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1387 | 5.0493 | 5.07 | [37 empty] | 5.086 | [7 empty] | -0.28 | [7 empty] | 0.75 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.77612 | 0.80394 | 0.78557 | [27 empty] | 0.789 | [7 empty] | -1.43 | [7 empty] | 1.46 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.3233 | 8.2132 | 8.248 | [26 empty] | 8.262 | [7 empty] | -1.65 | [7 empty] | 0.56
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2962 | -1.9855 | 4.3393 | -1.9829 | 4.3238 | 4.3246 | 4.2908 | [21 empty] | 2.515 | [7 empty] | -40.11 | [7 empty] | 113.14 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.9611 | 2.9694 | 2.9842 | -2.0022 | -1.999 | 2.9086 | [34 empty] | 1.304 | [7 empty] | -51.72 | [7 empty] | 179.23 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.7538 | -2.0049 | -2.0014 | 2.7877 | [26 empty] | 0.384 | [7 empty] | -85.24 | [7 empty] | 621.96 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | -1.972 | 4.2646 | [27 empty] | 1.146 | [7 empty] | -72.71 | [7 empty] | 272.04
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 42.4843 | 42.0506 | 40.8067 | 40.3219 | 41.4229 | 42.6951 | 42.3434 | [21 empty] | 41.732 | [7 empty] | -5.15 | [7 empty] | 2.01 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 222.1335 | 229.1095 | 226.9029 | 225.4765 | 223.0895 | 223.724 | [34 empty] | 225.073 | [7 empty] | 1.84 | [7 empty] | 1.06 | 15 | 45 | 720 | -630 | 42.2835 | 45.3951 | 44.9515 | 44.568 | [26 empty] | 44.299 | [7 empty] | -1.56 | [7 empty] | 2.71 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 689.9433 | 275.0582 | 271.5361 | [26 empty] | 412.179 | [7 empty] | 46.16 | [7 empty] | 47.65
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | CK |  | 20 |  |  |  | 134.349 | 150.5298 | 129.2642 | 142.151 | 134.0801 | 141.5673 | 132.3945 | [21 empty] | 137.762 | [15 empty] | 4.93 | 20 |  |  |  | 478.7586 | 507.2455 | 497.3213 | 474.1401 | 491.6635 | 473.3958 | [34 empty] | 487.087 | [15 empty] | 2.59 | 20 |  |  |  | 60.8621 | 83.4572 | 69.9059 | [27 empty] | 71.408 | [15 empty] | 13 | 20 |  |  |  | -8.4795 | 564.1412 | 572.7495 | [26 empty] | 376.137 | [15 empty] | 72.31
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.5785 | 9.5149 | 9.6224 | 9.4873 | 9.2971 | 9.3143 | 9.4152 | [21 empty] | 9.461 | [7 empty] | 3.97 | [7 empty] | 1.22 |  | 12.4 |  |  | 13.0392 | 12.6391 | 12.4599 | 12.5674 | 12.5726 | 12.6607 | [34 empty] | 12.656 | [7 empty] | 2.07 | [7 empty] | 1.44 |  | 5.9 |  |  | 5.7596 | 5.7162 | 5.7443 | 5.6873 | [26 empty] | 5.727 | [7 empty] | -2.93 | [7 empty] | 0.48 |  | 12.7 |  |  | -4.7944 | 12.4329 | 12.517 | [26 empty] | 6.719 | [7 empty] | -47.1 | [7 empty] | 121.17
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.3781 | 48.5888 | 92.3247 | 94.414 | 91.4037 | 92.1098 | 91.6131 | [21 empty] | 85.976 | [7 empty] | -4.64 | [7 empty] | 17.79 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 304.2319 | 305.6801 | 308.4229 | 40.4743 | 303.7176 | 306.1326 | [34 empty] | 261.443 | [7 empty] | -10.78 | [7 empty] | 37.8 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 41.1542 | 42.1901 | 67.0253 | 66.9843 | [26 empty] | 54.338 | [7 empty] | -17.24 | [7 empty] | 23.32 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 368.722 | 366.0268 | [27 empty] | 367.374 | [7 empty] | 2.14 | [7 empty] | 0.37
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2012 | 3.1492 | 3.221 | 3.1825 | 3.1274 | 3.1821 | 3.122 | [21 empty] | 3.169 | [7 empty] | -3.96 | [7 empty] | 1.09 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0613 | 7.2214 | 7.2839 | 7.0108 | 7.1054 | 7.0183 | [34 empty] | 7.117 | [7 empty] | -1.15 | [7 empty] | 1.44 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.931 | 1.9298 | 1.94 | 1.9373 | [26 empty] | 1.935 | [7 empty] | 1.82 | [7 empty] | 0.22 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | -0.20092 | 7.0552 | 7.1375 | [26 empty] | 4.664 | [7 empty] | -35.22 | [7 empty] | 73.76
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | -3.4457 | -3.4365 | 6.5778 | 6.5208 | 6.458 | 6.593 | 6.4877 | [21 empty] | 3.679 | [7 empty] | -42.51 | [7 empty] | 122.4 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2825 | 4.34 | 4.322 | 4.2457 | 4.2822 | 4.2408 | [34 empty] | 4.286 | [7 empty] | 4.53 | [7 empty] | 0.85 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9297 | -3.3405 | -3.3474 | 4.0685 | [26 empty] | 0.328 | [7 empty] | -92.2 | [7 empty] | 1120.95 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | -3.2305 | 7.449 | 7.3957 | [26 empty] | 3.871 | [7 empty] | -48.38 | [7 empty] | 129.72
2026-04-14 | Avian & Reptile 26 | 106326041401 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.6041 | -0.35287 | 4.4785 | 4.5888 | 4.4252 | 4.4815 | 4.5429 | [21 empty] | 3.824 | [7 empty] | -16.16 | [7 empty] | 44.62 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | -0.075473 | -0.66941 | -0.11201 | -0.67794 | -0.68219 | 9.5931 | [34 empty] | 1.229 | [7 empty] | -87.33 | [7 empty] | 305 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.8238 | -0.52932 | 2.845 | 2.7393 | [26 empty] | 1.97 | [7 empty] | -27.05 | [7 empty] | 73.28 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 24.0711 | 9.3007 | 9.4176 | [26 empty] | 14.263 | [7 empty] | 53.37 | [7 empty] | 48.62
2026-04-14 | Specific Test 3 | 103326041401 | CK |  | 20 |  |  |  | 147.7869 | 151.6949 | 160.0188 | 139.5343 | 145.7636 | 140.4379 | 142.6395 | 148.55 | 144.9694 | [19 empty] | 146.822 | [15 empty] | 4.05 | 20 |  |  |  | 469.5259 | 478.2808 | 461.0776 | 528.4269 | 508.6543 | 510.8964 | 478.9301 | 474.7043 | 462.1652 | 487.0255 | 498.0993 | 490.6306 | [28 empty] | 487.368 | [15 empty] | 4.09 | 20 |  |  |  | 77.8243 | 599.1279 | 77.0242 | 72.8451 | 83.4517 | 77.6753 | 91.2742 | 79.0667 | [22 empty] | 144.786 | [15 empty] | 118.66 | 20 |  |  |  | 605.2785 | 622.9839 | 618.8196 | 610.6488 | [25 empty] | 614.433 | [15 empty] | 1.12
2026-04-14 | Specific Test 3 | 103326041401 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 64.1463 | 63.3032 | 70.0894 | 61.2373 | 63.7041 | 62.1517 | 61.058 | 61.6747 | 62.4742 | [19 empty] | 63.315 | [7 empty] | 11.08 | [7 empty] | 4.11 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 169.2531 | 167.2515 | 167.7112 | 189.0475 | 181.2609 | 186.8717 | 178.0762 | 171.2143 | 171.7462 | 174.2144 | 174.8997 | 174.6093 | [28 empty] | 175.513 | [7 empty] | 7.02 | [7 empty] | 3.88 | 15 | 23 | 368 | -322 | 25.2138 | 134.7327 | 27.5361 | 26.1976 | 26.514 | 26.7205 | 27.3158 | 27.2815 | [22 empty] | 40.189 | [7 empty] | 74.73 | [7 empty] | 88.93 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 131.7392 | 137.2173 | 130.0986 | 133.818 | [25 empty] | 133.218 | [7 empty] | 5.73 | [7 empty] | 2
2026-04-14 | Specific Test 3 | 103326041401 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.6724 | 4.6273 | 4.9966 | 4.229 | 4.3478 | 4.5927 | 4.4936 | 4.5531 | 5.0715 | [19 empty] | 4.62 | [7 empty] | 5.01 | [7 empty] | 5.57 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.0881 | 1.1493 | 1.0558 | 1.1617 | 1.1147 | 1.231 | 1.1694 | 1.0872 | 1.1847 | 1.1249 | 1.1206 | 1.1476 | [28 empty] | 1.136 | [7 empty] | -1.2 | [7 empty] | 4.05 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.5138 | 5.9679 | 1.6236 | 1.6603 | 1.7488 | 1.5354 | 1.5757 | 1.6175 | [22 empty] | 2.155 | [7 empty] | 48.65 | [7 empty] | 66.93 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 5.8296 | 6.1405 | 5.7985 | 5.8607 | [25 empty] | 5.907 | [7 empty] | 0.12 | [7 empty] | 2.31
2026-04-14 | Specific Test 3 | 103326041401 | LDH |  | 15 |  |  |  | 314.7205 | 310.7553 | 334.9425 | 293.0865 | 301.6565 | 296.4829 | 298.5289 | 292.6468 | 292.4461 | [19 empty] | 303.918 | [15 empty] | 4.38 | 15 |  |  |  | 658.5848 | 658.6878 | 654.5489 | 718.1825 | 705.0024 | 711.4962 | 681.5194 | 660.1903 | 659.104 | 674.41 | 684.3249 | 673.1192 | [28 empty] | 678.264 | [15 empty] | 3.16 | 15 |  |  |  | 191.4208 | 793.6258 | 192.7441 | 190.9585 | 188.7476 | 197.5229 | 202.8166 | 200.7704 | [22 empty] | 269.826 | [15 empty] | 73.39 | 15 |  |  |  | 804.5337 | 818.3344 | 808.2806 | 806.6704 | [25 empty] | 809.455 | [15 empty] | 0.65
2026-04-14 | Specific Test 3 | 103326041401 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.4792 | 1.4325 | 1.5259 | 1.4675 | 1.3643 | 1.4703 | 1.4448 | 1.3684 | 1.4947 | [19 empty] | 1.45 | [7 empty] | 31.79 | [7 empty] | 3.54 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.3212 | 5.3897 | 5.4041 | 6.0747 | 5.8202 | 5.8819 | 5.5823 | 5.4845 | 5.513 | 5.6338 | 5.6128 | 5.5971 | [28 empty] | 5.61 | [7 empty] | 9.99 | [7 empty] | 3.76 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.77153 | 8.6378 | 0.81177 | 0.74719 | 0.75752 | 0.75377 | 0.7928 | 0.80147 | [22 empty] | 1.759 | [7 empty] | 119.9 | [7 empty] | 147.79 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.694 | 9.0546 | 8.9121 | 8.9081 | [25 empty] | 8.892 | [7 empty] | 5.86 | [7 empty] | 1.45
2026-04-13 | Critical Care 26 | 105826041301 | CK |  | 20 |  |  |  | 134.4508 | 141.0985 | 133.8437 | [25 empty] | 136.464 | [15 empty] | 2.41 | 20 |  |  |  | 500.8121 | 510.7511 | 497.2953 | [37 empty] | 502.953 | [15 empty] | 1.13 | 20 |  |  |  | 67.1077 | 80.6075 | 66.9678 | [27 empty] | 71.561 | [15 empty] | 8.94 | 20 |  |  |  | 635.399 | 631.467 | 622.7191 | [26 empty] | 629.862 | [15 empty] | 0.84
2026-04-13 | Critical Care 26 | 105826041301 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.676 | 9.8018 | 9.8866 | [25 empty] | 9.788 | [7 empty] | 7.56 | [7 empty] | 0.88 |  | 12.4 |  |  | 12.9758 | 12.5315 | 12.5857 | [37 empty] | 12.698 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 1.56 |  | 5.9 |  |  | 5.9983 | 6.3435 | 6.1269 | [27 empty] | 6.156 | [7 empty] | 4.34 | [7 empty] | 2.31 |  | 12.7 |  |  | 12.5021 | 12.0259 | 12.232 | [26 empty] | 12.253 | [7 empty] | -3.52 | [7 empty] | 1.59
2026-04-13 | Critical Care 26 | 105826041301 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 70.7097 | 67.8228 | 67.3498 | [25 empty] | 68.627 | [7 empty] | -23.75 | [7 empty] | 2.16 | 5 | 91 | 546 | -364 | 68.591 | 67.7767 | 65.2525 | [37 empty] | 67.207 | [7 empty] | -26.15 | [7 empty] | 2.11 | 5 | 77 | 462 | -308 | 53.3465 | 56.1417 | 55.602 | [27 empty] | 55.03 | [7 empty] | -28.53 | [7 empty] | 2.2 | 5 | 118 | 708 | -472 | 91.0017 | 91.4316 | 90.4951 | [26 empty] | 90.976 | [7 empty] | -22.9 | [7 empty] | 0.42
2026-04-13 | Critical Care 26 | 105826041301 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.835 | 3.877 | 3.7785 | [25 empty] | 3.83 | [7 empty] | -1.79 | [7 empty] | 1.05 |  | 6 |  |  | 6.2408 | 6.0446 | 6.0083 | [37 empty] | 6.098 | [7 empty] | 1.63 | [7 empty] | 1.68 |  | 2.2 |  |  | 2.3237 | 2.4812 | 2.4307 | [27 empty] | 2.412 | [7 empty] | 9.63 | [7 empty] | 2.72 |  | 8.4 |  |  | 8.2488 | 8.2875 | 8.2286 | [26 empty] | 8.255 | [7 empty] | -1.73 | [7 empty] | 0.3
2026-04-13 | Critical Care 26 | 105826041301 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | [45 empty] | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 2.8043 | 2.7525 | 2.7042 | [37 empty] | 2.754 | [7 empty] | 139.45 | [7 empty] | 1.48 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 4.1937 | 4.7796 | 4.887 | [27 empty] | 4.62 | [7 empty] | 218.63 | [7 empty] | 6.59 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6
2026-04-13 | Critical Care 26 | 105826041301 | Na |  |  | 141 |  |  | 157.5759 | 160.6031 | 163.3093 | [25 empty] | 160.496 | [7 empty] | 13.83 | [7 empty] | 1.46 |  | 129 |  |  | 148.005 | 148.639 | 146.022 | [37 empty] | 147.555 | [7 empty] | 14.38 | [7 empty] | 0.76 |  | 118 |  |  | 131.5796 | 131.8849 | 131.4522 | [27 empty] | 131.639 | [7 empty] | 11.56 | [7 empty] | 0.14 |  | 166 |  |  | 178.2998 | 185.2695 | 179.9013 | [26 empty] | 181.157 | [7 empty] | 9.13 | [7 empty] | 1.65
2026-04-13 | Critical Care 26 | 105826041301 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 28.5302 | 28.5238 | 31.7728 | [25 empty] | 29.609 | [7 empty] | -8.9 | [7 empty] | 5.17 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.372 | 16.8721 | 21.6507 | [37 empty] | 18.965 | [7 empty] | -10.54 | [7 empty] | 10.52 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 19.1434 | 17.7939 | 18.6533 | [27 empty] | 18.53 | [7 empty] | 7.11 | [7 empty] | 3.01 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 27.985 | 24.6984 | 27.3126 | [26 empty] | 26.665 | [7 empty] | -0.13 | [7 empty] | 5.32
2026-04-10 | S-DMA | 111326041001 | S-DMA | [5 empty] | 11.335 | 12.8728 | [26 empty] | 12.104 | [15 empty] | 6.35 |  |  |  |  | 38.2053 | 40.458 | 35.1848 | [37 empty] | 37.949 | [15 empty] | 5.69
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 477.2946 | 467.3285 | 150.3657 | 150.2904 | 471.0402 | 148.1417 | 468.7748 | 150.0582 | [20 empty] | 310.412 | [7 empty] | 128.24 | [7 empty] | 51.78 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | [57 empty] | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 80.8936 | 80.4802 | 80.7378 | 80.5576 | [26 empty] | 80.667 | [7 empty] | 7.56 | [7 empty] | 0.2 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 235.219 | 244.6414 | 232.3789 | 232.2001 | [25 empty] | 236.11 | [7 empty] | -5.93 | [7 empty] | 2.15
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | BA | [5 empty] | 3.4637 | 4.2436 | 4.7112 | 4.3753 | 3.7865 | 5.1546 | 3.6355 | 5.0161 | [20 empty] | 4.298 | [15 empty] | 13.83 | [65 empty] | 12.9951 | 12.6679 | 12.707 | 13.2122 | [26 empty] | 12.896 | [15 empty] | 1.72 |  |  |  |  | 12.077 | 11.7667 | 11.8425 | 11.5968 | [25 empty] | 11.821 | [15 empty] | 1.46
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 45.5557 | 45.2338 | 14.9486 | 15.0899 | 45.196 | 15.0859 | 45.7266 | 15.0202 | [20 empty] | 30.232 | [7 empty] | 104.27 | [7 empty] | 50.27 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | [57 empty] | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.0081 | 14.9008 | 14.9123 | 15.115 | [26 empty] | 14.984 | [7 empty] | 1.93 | [7 empty] | 0.58 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 66.22 | 66.1963 | 66.1484 | 65.8508 | [25 empty] | 66.104 | [7 empty] | 0.61 | [7 empty] | 0.22
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 101.2899 | 100.5514 | 245.0987 | 243.3584 | 102.0767 | 242.0472 | 103.6019 | 244.3453 | [20 empty] | 172.796 | [7 empty] | -24.21 | [7 empty] | 41.05 | 10 | 99 | 1089 | -891 | [57 empty] | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 114.9603 | 115.8873 | 113.6115 | 115.7696 | [26 empty] | 115.057 | [7 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.79 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 277.9032 | 273.4396 | 276.5391 | 274.3798 | [25 empty] | 275.565 | [7 empty] | 2.44 | [7 empty] | 0.64
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 183.2378 | 176.6514 | 66.2371 | 64.3153 | 178.4533 | 64.7156 | 182.4979 | 63.838 | [20 empty] | 122.493 | [7 empty] | 114.9 | [7 empty] | 47.15 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | [57 empty] | 15 | 23 | 368 | -322 | 26.5709 | 25.8106 | 26.9247 | 26.8134 | [26 empty] | 26.53 | [7 empty] | 15.35 | [7 empty] | 1.64 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 143.0663 | 138.5012 | 138.2454 | 141.6747 | [25 empty] | 140.372 | [7 empty] | 11.41 | [7 empty] | 1.47
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | K |  |  | 3.9 |  |  | 6.767 | 6.604 | 4.0302 | 3.9669 | 6.4445 | 3.9285 | 6.5633 | 3.882 | [20 empty] | 5.273 | [7 empty] | 35.21 | [7 empty] | 25.12 |  | 6 | [60 empty] | 2.2 |  |  | 2.3748 | 2.4335 | 2.415 | 2.3766 | [26 empty] | 2.4 | [7 empty] | 9.09 | [7 empty] | 1.05 |  | 8.4 |  |  | 8.9267 | 8.8666 | 8.6962 | 8.8078 | [25 empty] | 8.824 | [7 empty] | 5.05 | [7 empty] | 0.96
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | LDH |  | 15 |  |  |  | 649.6396 | 640.8419 | 328.8943 | 329.5788 | 635.194 | 315.7603 | 636.7755 | 320.3502 | [20 empty] | 482.129 | [15 empty] | 32.89 | 15 | [60 empty] | 15 |  |  |  | 190.0719 | 193.2799 | 176.6986 | 187.4894 | [26 empty] | 186.885 | [15 empty] | 3.33 | 15 |  |  |  | 834.3316 | 836.2552 | 805.738 | 808.8786 | [25 empty] | 821.301 | [15 empty] | 1.71
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 206426040901 | Na |  |  | 141 |  |  | 144.6086 | 140.6631 | 153.9851 | 150.3809 | 142.5674 | 153.6161 | 142.2813 | 150.7787 | [20 empty] | 147.36 | [7 empty] | 4.51 | [7 empty] | 3.44 |  | 129 | [60 empty] | 118 |  |  | 127.9817 | 125.0813 | 127.456 | 127.7817 | [26 empty] | 127.075 | [7 empty] | 7.69 | [7 empty] | 0.92 |  | 166 |  |  | 178.608 | 174.8874 | 177.7758 | 172.1157 | [25 empty] | 175.847 | [7 empty] | 5.93 | [7 empty] | 1.46
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 78.2068 | 77.6249 | 78.2492 | 77.9598 | 77.747 | 75.7947 | [22 empty] | 77.597 | [7 empty] | -0.52 | [7 empty] | 1.08 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 409.7995 | 405.2154 | 411.0697 | 406.9513 | 408.3061 | [35 empty] | 408.268 | [7 empty] | 1.06 | [7 empty] | 0.5 | 10 | 63 | 693 | -567 | 63.391 | 64.3025 | 64.8534 | 65.379 | 66.9668 | [25 empty] | 64.979 | [7 empty] | 3.14 | [7 empty] | 1.83 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 298.0445 | 298.9721 | 298.6638 | 295.4063 | 299.8759 | [24 empty] | 298.193 | [7 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.51
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 44.1248 | 42.0034 | 44.9789 | 45.5292 | 44.5227 | 44.2857 | [22 empty] | 44.241 | [7 empty] | 0.55 | [7 empty] | 2.49 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 232.7148 | 232.9813 | 231.7222 | 226.3942 | 226.3674 | [35 empty] | 230.036 | [7 empty] | 4.09 | [7 empty] | 1.31 | 15 | 45 | 720 | -630 | 44.4319 | 43.0321 | 46.3151 | 46.5516 | 47.1262 | [25 empty] | 45.491 | [7 empty] | 1.09 | [7 empty] | 3.35 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 281.3867 | 282.6104 | 284.7182 | 278.1902 | 284.8988 | [24 empty] | 282.361 | [7 empty] | 0.13 | [7 empty] | 0.87
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 244.9108 | 242.6933 | 244.5778 | 242.4731 | 238.8186 | 241.1888 | [22 empty] | 242.444 | [7 empty] | 6.33 | [7 empty] | 0.85 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 107.7772 | 106.1072 | 104.828 | 106.6753 | 105.9876 | [35 empty] | 106.275 | [7 empty] | 7.35 | [7 empty] | 0.9 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 121.4256 | 121.6226 | 121.9399 | 120.9662 | 122.4291 | [25 empty] | 121.677 | [7 empty] | 5.81 | [7 empty] | 0.4 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 277.0774 | 279.8094 | 281.6526 | 277.6978 | 278.1857 | [24 empty] | 278.885 | [7 empty] | 3.67 | [7 empty] | 0.59
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | CK |  | 20 |  |  |  | 148.564 | 127.0387 | 133.3544 | 135.8254 | 130.7069 | 135.0334 | [22 empty] | 135.087 | [15 empty] | 4.96 | 20 |  |  |  | 503.5333 | 504.0414 | 495.5992 | 495.2876 | 492.4065 | [35 empty] | 498.174 | [15 empty] | 0.95 | 20 |  |  |  | 66.1104 | 67.0856 | 76.7569 | 66.9653 | 69.0311 | [25 empty] | 69.19 | [15 empty] | 5.64 | 20 |  |  |  | 600.8507 | 633.2918 | 646.3106 | 632.636 | 641.3943 | [24 empty] | 630.897 | [15 empty] | 2.52
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.699 | 9.4147 | 9.4546 | 9.7592 | 9.4888 | 9.4074 | [22 empty] | 9.537 | [7 empty] | 4.81 | [7 empty] | 1.46 |  | 12.4 |  |  | 12.5121 | 12.6631 | 12.5201 | 12.4152 | 12.392 | [35 empty] | 12.5 | [7 empty] | 0.81 | [7 empty] | 0.77 |  | 5.9 |  |  | 5.7592 | 6.0609 | 5.7388 | 5.7655 | 5.9928 | [25 empty] | 5.863 | [7 empty] | -0.62 | [7 empty] | 2.31 |  | 12.7 |  |  | 12.3975 | 13.0956 | 12.531 | 12.9547 | 12.3435 | [24 empty] | 12.664 | [7 empty] | -0.28 | [7 empty] | 2.4
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 65.7749 | 61.9398 | 60.0591 | 59.7345 | 61.058 | 57.997 | [22 empty] | 61.094 | [7 empty] | 7.18 | [7 empty] | 3.96 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 175.7666 | 172.4406 | 175.7026 | 171.2283 | 173.8404 | [35 empty] | 173.796 | [7 empty] | 5.97 | [7 empty] | 1.03 | 15 | 23 | 368 | -322 | 26.4845 | 23.5689 | 23.3903 | 24.9923 | 24.6665 | [25 empty] | 24.62 | [7 empty] | 7.05 | [7 empty] | 4.54 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 133.8761 | 137.6044 | 133.8699 | 133.5364 | 136.7906 | [24 empty] | 135.135 | [7 empty] | 7.25 | [7 empty] | 1.26
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.3338 | 3.2482 | 3.3221 | 3.308 | 3.2231 | 3.265 | [22 empty] | 3.283 | [7 empty] | -0.5 | [7 empty] | 1.23 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.3386 | 7.2133 | 7.2492 | 7.2663 | 7.2606 | [35 empty] | 7.266 | [7 empty] | 0.91 | [7 empty] | 0.56 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9195 | 1.9784 | 1.9526 | 1.9286 | 1.974 | [25 empty] | 1.951 | [7 empty] | 2.66 | [7 empty] | 1.21 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.4537 | 7.2969 | 7.344 | 7.2835 | 7.3921 | [24 empty] | 7.354 | [7 empty] | 2.14 | [7 empty] | 0.85
2026-04-09 | General Chem 26 | 205426040901 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3555 | 1.3747 | 1.3888 | 1.3949 | 1.4287 | 1.4087 | [22 empty] | 1.392 | [7 empty] | 26.54 | [7 empty] | 1.68 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.3426 | 5.3601 | 5.3038 | 5.2089 | 5.3019 | [35 empty] | 5.303 | [7 empty] | 3.99 | [7 empty] | 0.99 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.78049 | 0.76347 | 0.77118 | 0.75035 | 0.75279 | [25 empty] | 0.764 | [7 empty] | -4.54 | [7 empty] | 1.48 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.3923 | 8.3353 | 8.3874 | 8.2927 | 8.402 | [24 empty] | 8.362 | [7 empty] | -0.45 | [7 empty] | 0.5
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | -1.9765 | 4.2122 | 4.1358 | 4.1424 | [24 empty] | 2.629 | [7 empty] | -37.42 | [7 empty] | 101.15 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.5745 | 3.4744 | 2.6702 | 2.6097 | [36 empty] | 2.832 | [7 empty] | 4.9 | [7 empty] | 13.15 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6101 | 2.6131 | 2.6156 | [27 empty] | 2.613 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.09 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2359 | 4.2314 | 4.2431 | 4.2259 | [25 empty] | 4.234 | [7 empty] | 0.81 | [7 empty] | 0.15
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 46.2725 | 47.0525 | 43.0218 | 44.9567 | [24 empty] | 45.326 | [7 empty] | 3.01 | [7 empty] | 3.37 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 216.0905 | 303.5846 | 223.5012 | 220.7615 | [36 empty] | 240.984 | [7 empty] | 9.04 | [7 empty] | 15.04 | 15 | 45 | 720 | -630 | 45.8993 | 45.7555 | 45.9831 | [27 empty] | 45.879 | [7 empty] | 1.95 | [7 empty] | 0.2 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 286.5827 | 284.5879 | 287.2805 | 289.2412 | [25 empty] | 286.923 | [7 empty] | 1.75 | [7 empty] | 0.58
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | CK |  | 20 |  |  |  | 135.3679 | 147.8325 | 134.5741 | 120.8435 | [24 empty] | 134.654 | [15 empty] | 7.09 | 20 |  |  |  | 457.0428 | 659.5208 | 447.7614 | [37 empty] | 521.442 | [15 empty] | 18.74 | 20 |  |  |  | 76.203 | 76.0521 | 67.2084 | [27 empty] | 73.155 | [15 empty] | 5.75 | 20 |  |  |  | 617.4615 | 620.5251 | 611.3456 | 603.4197 | [25 empty] | 613.188 | [15 empty] | 1.07
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7566 | 9.8031 | 9.6228 | 9.7299 | [24 empty] | 9.728 | [7 empty] | 6.9 | [7 empty] | 0.68 |  | 12.4 |  |  | 12.3662 | 14.7297 | 13.616 | 12.1531 | [36 empty] | 13.216 | [7 empty] | 6.58 | [7 empty] | 7.85 |  | 5.9 |  |  | 5.9016 | 5.9623 | 5.8633 | [27 empty] | 5.909 | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.69 |  | 12.7 |  |  | 13.1228 | 12.9816 | 13.0185 | 12.857 | [25 empty] | 12.995 | [7 empty] | 2.32 | [7 empty] | 0.73
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 94.7597 | 94.5862 | 94.1019 | 94.2824 | [24 empty] | 94.433 | [7 empty] | 4.74 | [7 empty] | 0.27 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 298.2767 | 358.1963 | 312.5533 | 304.5242 | [36 empty] | 318.388 | [7 empty] | 8.66 | [7 empty] | 7.39 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 67.686 | 68.3607 | 67.8058 | [27 empty] | 67.951 | [7 empty] | 3.49 | [7 empty] | 0.43 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 379.7406 | 377.3382 | 380.3535 | 380.455 | [25 empty] | 379.472 | [7 empty] | 5.51 | [7 empty] | 0.33
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.3209 | 3.3522 | 3.2821 | 3.2866 | [24 empty] | 3.31 | [7 empty] | 0.32 | [7 empty] | 0.86 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.868 | 9.4949 | 7.0633 | 6.9609 | [36 empty] | 7.597 | [7 empty] | 5.51 | [7 empty] | 14.45 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9365 | 1.9824 | 1.9882 | [27 empty] | 1.969 | [7 empty] | 3.63 | [7 empty] | 1.17 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.6199 | 7.4752 | 7.6006 | 7.4551 | [25 empty] | 7.538 | [7 empty] | 4.69 | [7 empty] | 0.97
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.7642 | 6.8772 | 6.7545 | 6.7573 | [24 empty] | 6.788 | [7 empty] | 6.07 | [7 empty] | 0.76 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.0623 | 6.0189 | 4.2626 | 4.1276 | [36 empty] | 4.618 | [7 empty] | 12.63 | [7 empty] | 17.59 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0625 | 4.1558 | 4.1554 | [27 empty] | 4.125 | [7 empty] | -1.8 | [7 empty] | 1.06 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.8879 | 7.8857 | 7.8762 | 7.902 | [25 empty] | 7.888 | [7 empty] | 5.17 | [7 empty] | 0.12
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 106326040901 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.7207 | 4.6718 | 4.6718 | 4.6502 | [24 empty] | 4.679 | [7 empty] | 2.57 | [7 empty] | 0.55 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | 9.4909 | 12.0703 | 9.8852 | 9.5775 | [36 empty] | 10.256 | [7 empty] | 5.73 | [7 empty] | 10.31 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.9753 | 3.0473 | 3.0755 | [27 empty] | 3.033 | [7 empty] | 12.32 | [7 empty] | 1.39 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.8652 | 9.9212 | 9.9902 | 9.9821 | [25 empty] | 9.94 | [7 empty] | 6.88 | [7 empty] | 0.51
2026-04-09 | General Chem 26 | 105326040901 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.3723 | 4.3929 | 4.3781 | 4.5009 | 4.4268 | 4.3689 | [22 empty] | 4.407 | [7 empty] | 4.92 | [7 empty] | 1.05 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.9531 | 3.0384 | 3.0252 | 3.0564 | 3.0378 | [35 empty] | 3.022 | [7 empty] | 11.93 | [7 empty] | 1.19 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.806 | 2.8047 | 2.8245 | 2.8345 | 2.8153 | [25 empty] | 2.817 | [7 empty] | 8.35 | [7 empty] | 0.4 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2935 | 4.3338 | 4.4458 | 4.4399 | 4.356 | [24 empty] | 4.374 | [7 empty] | 4.14 | [7 empty] | 1.37
2026-04-09 | General Chem 26 | 105326040901 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 161.3585 | 162.6081 | 162.083 | 163.6678 | 162.0874 | 164.1913 | [22 empty] | 162.666 | [7 empty] | 19.61 | [7 empty] | 0.6 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 536.8956 | 530.8093 | 542.8032 | 543.5957 | 534.327 | [35 empty] | 537.686 | [7 empty] | 17.91 | [7 empty] | 0.91 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 82.982 | 82.5752 | 82.8402 | 83.1931 | 82.9865 | [25 empty] | 82.915 | [7 empty] | 10.55 | [7 empty] | 0.25 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 264.4632 | 270.9674 | 266.73 | 264.4563 | 269.5713 | [24 empty] | 267.238 | [7 empty] | 6.47 | [7 empty] | 0.99
2026-04-09 | General Chem 26 | 105326040901 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 34.3963 | 29.6792 | 26.9578 | 31.0782 | 28.8553 | 26.7966 | [22 empty] | 29.627 | [7 empty] | 5.81 | [7 empty] | 8.78 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 127.5387 | 131.5292 | 125.4233 | 125.5808 | 128.5443 | [35 empty] | 127.723 | [7 empty] | 11.06 | [7 empty] | 1.75 | 15 | 26 | 416 | -364 | 23.9018 | 18.4244 | 24.0058 | 24.1192 | 20.7112 | [25 empty] | 22.232 | [7 empty] | -14.49 | [7 empty] | 10.32 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 218.9581 | 211.5578 | 216.9064 | 214.3776 | 220.8487 | [24 empty] | 216.53 | [7 empty] | -0.22 | [7 empty] | 1.52
2026-04-09 | General Chem 26 | 105326040901 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 15.5016 | 15.572 | 15.2988 | 15.3405 | 15.3513 | 15.3507 | [22 empty] | 15.402 | [7 empty] | 4.07 | [7 empty] | 0.64 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 47.7604 | 46.628 | 47.4173 | 47.1818 | 47.1848 | [35 empty] | 47.234 | [7 empty] | 5.67 | [7 empty] | 0.78 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.2321 | 15.4308 | 15.2148 | 15.209 | 15.2776 | [25 empty] | 15.273 | [7 empty] | 3.9 | [7 empty] | 0.54 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 68.3849 | 69.4965 | 68.2522 | 69.6424 | 69.2335 | [24 empty] | 69.002 | [7 empty] | 5.03 | [7 empty] | 0.83
2026-04-09 | General Chem 26 | 105326040901 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3171 | 1.2807 | 1.3563 | 1.3292 | 1.2754 | 1.3479 | [22 empty] | 1.318 | [7 empty] | -12.15 | [7 empty] | 2.34 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.8705 | 4.7498 | 4.871 | 4.816 | 4.8353 | [35 empty] | 4.829 | [7 empty] | -13 | [7 empty] | 0.92 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.75832 | 0.78901 | 0.77047 | 0.73256 | 0.74054 | [25 empty] | 0.758 | [7 empty] | -21.84 | [7 empty] | 2.68 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.3071 | 5.7466 | 5.6037 | 5.651 | 5.6784 | [24 empty] | 5.597 | [7 empty] | -5.93 | [7 empty] | 2.72
2026-04-09 | General Chem 26 | 105326040901 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 92.3682 | 93.1059 | 91.805 | 91.3594 | 91.4227 | 93.0433 | [22 empty] | 92.184 | [7 empty] | 2.25 | [7 empty] | 0.77 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 305.963 | 302.9495 | 302.0886 | 303.6497 | 302.7308 | [35 empty] | 303.476 | [7 empty] | 3.57 | [7 empty] | 0.44 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.8982 | 65.6759 | 66.0431 | 66.5655 | 66.688 | [25 empty] | 66.174 | [7 empty] | 0.78 | [7 empty] | 0.59 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 353.2504 | 363.7605 | 362.888 | 363.8365 | 366.2423 | [24 empty] | 361.996 | [7 empty] | 0.65 | [7 empty] | 1.25
2026-04-09 | General Chem 26 | 105326040901 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.6728 | 6.6363 | 6.505 | 6.6098 | 6.4858 | 6.6191 | [22 empty] | 6.588 | [7 empty] | 2.94 | [7 empty] | 1.04 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.345 | 4.2534 | 4.256 | 4.233 | 4.3036 | [35 empty] | 4.278 | [7 empty] | 4.35 | [7 empty] | 0.95 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9292 | 3.9939 | 4.0459 | 3.9956 | 4.0194 | [25 empty] | 3.997 | [7 empty] | -4.84 | [7 empty] | 0.97 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.3675 | 7.497 | 7.4842 | 7.4739 | 7.4664 | [24 empty] | 7.458 | [7 empty] | -0.56 | [7 empty] | 0.62
2026-04-09 | Specific Test 3 | 103326040901 | CK |  | 20 |  |  |  | 133.4712 | 138.6715 | 129.3406 | 125.0186 | [24 empty] | 131.625 | [15 empty] | 3.84 | 20 |  |  |  | 472.6989 | 477.9315 | 461.7377 | 464.8065 | [36 empty] | 469.294 | [15 empty] | 1.36 | 20 |  |  |  | 64.6903 | 74.3399 | 74.6657 | 58.188 | [26 empty] | 67.971 | [15 empty] | 10.19 | 20 |  |  |  | 571.0691 | 600.9332 | 571.9827 | 562.189 | [25 empty] | 576.544 | [15 empty] | 2.53
2026-04-09 | Specific Test 3 | 103326040901 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 61.6414 | 61.2536 | 61.2337 | 58.8453 | [24 empty] | 60.744 | [7 empty] | 6.57 | [7 empty] | 1.82 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 169.0227 | 168.6241 | 166.3841 | 169.0184 | [36 empty] | 168.262 | [7 empty] | 2.6 | [7 empty] | 0.65 | 15 | 23 | 368 | -322 | 25.0084 | 24.4633 | 25.4385 | 24.9036 | [26 empty] | 24.953 | [7 empty] | 8.49 | [7 empty] | 1.39 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 128.5973 | 125.8483 | 129.5695 | 131.8034 | [25 empty] | 128.955 | [7 empty] | 2.34 | [7 empty] | 1.66
2026-04-09 | Specific Test 3 | 103326040901 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 3.4604 | 3.3839 | 3.3963 | 3.5666 | [24 empty] | 3.452 | [7 empty] | -21.55 | [7 empty] | 2.1 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 1.0797 | 1.1216 | 1.0823 | 1.0747 | [36 empty] | 1.09 | [7 empty] | -5.26 | [7 empty] | 1.71 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 1.3432 | 1.2404 | 1.2649 | 1.2941 | [26 empty] | 1.286 | [7 empty] | -11.34 | [7 empty] | 2.98 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 5.0178 | 5.2764 | 4.9334 | 5.1003 | [25 empty] | 5.082 | [7 empty] | -13.86 | [7 empty] | 2.5
2026-04-09 | Specific Test 3 | 103326040901 | LDH |  | 15 |  |  |  | 282.5794 | 284.2812 | 277.2137 | 278.3254 | [24 empty] | 280.6 | [15 empty] | 1.04 | 15 |  |  |  | 641.3792 | 653.5852 | 636.7418 | 650.4496 | [36 empty] | 645.539 | [15 empty] | 1.05 | 15 |  |  |  | 175.7083 | 167.0792 | 169.9132 | 173.699 | [26 empty] | 171.6 | [15 empty] | 1.95 | 15 |  |  |  | 761.5832 | 773.2501 | 761.5623 | 764.1198 | [25 empty] | 765.129 | [15 empty] | 0.63
2026-04-09 | Specific Test 3 | 103326040901 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.181 | 1.1957 | 1.1884 | 1.1957 | [24 empty] | 1.19 | [7 empty] | 8.2 | [7 empty] | 0.51 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.0111 | 5.0197 | 4.9805 | 4.9979 | [36 empty] | 5.002 | [7 empty] | -1.92 | [7 empty] | 0.3 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.56124 | 0.55644 | 0.56742 | 0.56104 | [26 empty] | 0.562 | [7 empty] | -29.81 | [7 empty] | 0.69 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 7.8722 | 7.8813 | 7.7649 | 7.8636 | [25 empty] | 7.846 | [7 empty] | -6.6 | [7 empty] | 0.6
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 142.3658 | [27 empty] | 142.366 | [7 empty] | 4.68 | [8 empty] | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 458.1666 | [39 empty] | 458.167 | [7 empty] | 0.48 | [8 empty] | 20 | 75 | 1575 | -1425 | [47 empty] | 20 | 251 | 5271 | -4769
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | BA | [5 empty] | 2.0463 | [27 empty] | 2.046 | [20 empty] | 2.1472 | [39 empty] | 2.147
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.7053 | [27 empty] | 14.705 | [7 empty] | -0.64 | [8 empty] | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.1958 | [39 empty] | 45.196 | [7 empty] | 1.11 | [8 empty] | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | [47 empty] | 9 | 65.7 | 657 | -525.6
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 229.7753 | [27 empty] | 229.775 | [7 empty] | 0.78 | [8 empty] | 10 | 99 | 1089 | -891 | 97.324 | [39 empty] | 97.324 | [7 empty] | -1.69 | [8 empty] | 10 | 115 | 1265 | -1035 | [47 empty] | 10 | 269 | 2959 | -2421
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 60.9966 | [27 empty] | 60.997 | [7 empty] | 7.01 | [8 empty] | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 175.3181 | [39 empty] | 175.318 | [7 empty] | 6.9 | [8 empty] | 15 | 23 | 368 | -322 | [47 empty] | 15 | 126 | 2016 | -1764
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.7046 | [27 empty] | 3.705 | [7 empty] | -5.01 | [9 empty] | 6 |  |  | 6.324 | [39 empty] | 6.324 | [7 empty] | 5.4 | [9 empty] | 2.2 | [50 empty] | 8.4
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | LDH |  | 15 |  |  |  | 309.6684 | [27 empty] | 309.668 | [16 empty] | 15 |  |  |  | 673.5597 | [39 empty] | 673.56 | [16 empty] | 15 | [50 empty] | 15
2026-04-09 | Avian & Reptile 26 | 00106306426033101 | Na |  |  | 141 |  |  | 143.4937 | [27 empty] | 143.494 | [7 empty] | 1.77 | [9 empty] | 129 |  |  | 132.4344 | [39 empty] | 132.434 | [7 empty] | 2.66 | [9 empty] | 118 | [50 empty] | 166
2026-04-08 | Electrolyte 7 | 100326040801 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 160.9847 | 160.8301 | 159.5058 | 162.2819 | [24 empty] | 160.901 | [7 empty] | 18.31 | [7 empty] | 0.61 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 530.6459 | 527.6212 | 521.8356 | 63.282 | [36 empty] | 410.846 | [7 empty] | -9.9 | [7 empty] | 48.85 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 81.8718 | 82.0595 | 82.0524 | 63.7131 | [26 empty] | 77.424 | [7 empty] | 3.23 | [7 empty] | 10.22 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 260.3204 | 260.991 | 259.1615 | 258.8371 | [25 empty] | 259.828 | [7 empty] | 3.52 | [7 empty] | 0.33
2026-04-08 | Electrolyte 7 | 100326040801 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 89.5423 | 85.6003 | 88.8268 | 87.6317 | [24 empty] | 87.9 | [7 empty] | -2.33 | [7 empty] | 1.7 | 5 | 91 | 546 | -364 | 80.4367 | 80.5001 | 80.7007 | -10.55 | [36 empty] | 57.772 | [7 empty] | -36.51 | [7 empty] | 68.28 | 5 | 77 | 462 | -308 | 72.0973 | 72.1614 | 72.9293 | -10.4858 | [26 empty] | 51.676 | [7 empty] | -32.89 | [7 empty] | 69.45 | 5 | 118 | 708 | -472 | 112.8382 | 111.7604 | 112.9992 | 111.7803 | [25 empty] | 112.345 | [7 empty] | -4.79 | [7 empty] | 0.51
2026-04-08 | Electrolyte 7 | 100326040801 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.6267 | 3.6188 | 3.5934 | 3.6325 | [24 empty] | 3.618 | [7 empty] | -7.24 | [7 empty] | 0.41 |  | 6 |  |  | 5.8021 | 5.9433 | 5.8896 | -1.1228 | [36 empty] | 4.128 | [7 empty] | -31.2 | [7 empty] | 73.45 |  | 2.2 |  |  | 2.3199 | 2.2416 | 2.302 | -1.0779 | [26 empty] | 1.446 | [7 empty] | -34.25 | [7 empty] | 100.78 |  | 8.4 |  |  | 8.0739 | 7.9503 | 7.8723 | 8.0562 | [25 empty] | 7.988 | [7 empty] | -4.9 | [7 empty] | 1.03
2026-04-08 | Electrolyte 7 | 100326040801 | Na |  |  | 141 |  |  | 146.2524 | 146.3039 | 148.6261 | 145.9702 | [24 empty] | 146.788 | [7 empty] | 4.11 | [7 empty] | 0.73 |  | 129 |  |  | 134.226 | 133.9105 | 136.708 | 74.0709 | [36 empty] | 119.729 | [7 empty] | -7.19 | [7 empty] | 22.04 |  | 118 |  |  | 123.686 | 126.1126 | 124.6195 | 74.399 | [26 empty] | 112.204 | [7 empty] | -4.91 | [7 empty] | 19.47 |  | 166 |  |  | 167.3765 | 163.9614 | 166.9166 | 166.9509 | [25 empty] | 166.301 | [7 empty] | 0.18 | [7 empty] | 0.82
2026-04-08 | Electrolyte 7 | 100326040801 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 30.4115 | 31.0557 | 31.1732 | 31.8373 | [24 empty] | 31.119 | [7 empty] | -4.25 | [7 empty] | 1.63 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 20.1434 | 17.818 | 21.6785 | 8.4845 | [36 empty] | 17.031 | [7 empty] | -19.66 | [7 empty] | 30.08 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 15.4013 | 17.6019 | 17.498 | 2.4074 | [26 empty] | 13.227 | [7 empty] | -23.54 | [7 empty] | 47.69 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 26.7842 | 26.8921 | 26.8916 | 27.719 | [25 empty] | 27.072 | [7 empty] | 1.39 | [7 empty] | 1.39
2026-04-08 | Large Animal 25 | 00206106226040701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 142.8104 | [27 empty] | 142.81 | [7 empty] | 5.01 | [8 empty] | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 463.696 | [39 empty] | 463.696 | [7 empty] | 1.69 | [8 empty] | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.6437 | [29 empty] | 76.644 | [7 empty] | 2.19 | [8 empty] | 20 | 251 | 5271 | -4769
2026-04-08 | Large Animal 25 | 00206106226040701 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.6225 | [27 empty] | 9.623 | [7 empty] | 5.74 | [9 empty] | 12.4 |  |  | 12.9558 | [39 empty] | 12.956 | [7 empty] | 4.48 | [9 empty] | 5.9 |  |  | 5.9886 | [29 empty] | 5.989 | [7 empty] | 1.5 | [9 empty] | 12.7
2026-04-08 | Large Animal 25 | 00206106226040701 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 93.2551 | [27 empty] | 93.255 | [7 empty] | 3.62 | [8 empty] | 5 | 91 | 546 | -364 | 86.0019 | [39 empty] | 86.002 | [7 empty] | -5.49 | [8 empty] | 5 | 77 | 462 | -308 | 75.53 | [29 empty] | 75.53 | [7 empty] | -1.91 | [8 empty] | 5 | 118 | 708 | -472
2026-04-08 | Large Animal 25 | 00206106226040701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.8053 | [27 empty] | 3.805 | [7 empty] | -2.43 | [9 empty] | 6 |  |  | 6.3476 | [39 empty] | 6.348 | [7 empty] | 5.79 | [9 empty] | 2.2 |  |  | 2.7157 | [29 empty] | 2.716 | [7 empty] | 23.44 | [9 empty] | 8.4
2026-04-08 | Large Animal 25 | 00206106226040701 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | 2.3099 | [27 empty] | 2.31 | [7 empty] | -3.75 | [8 empty] | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.5695 | [39 empty] | 4.57 | [7 empty] | 3.85 | [8 empty] | 15 | 1 | 16 | -14 | 1.1265 | [29 empty] | 1.127 | [7 empty] | 12.65 | [8 empty] | 15 | 4 | 64 | -56
2026-04-08 | Large Animal 25 | 00206106226040701 | Na |  |  | 141 |  |  | 142.8807 | [27 empty] | 142.881 | [7 empty] | 1.33 | [9 empty] | 129 |  |  | 133.8575 | [39 empty] | 133.857 | [7 empty] | 3.77 | [9 empty] | 118 |  |  | 122.0394 | [29 empty] | 122.039 | [7 empty] | 3.42 | [9 empty] | 166
2026-04-08 | Large Animal 25 | 00206106226040701 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1234 | [27 empty] | 3.123 | [7 empty] | -5.35 | [8 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0814 | [39 empty] | 7.081 | [7 empty] | -1.65 | [8 empty] | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8929 | [29 empty] | 1.893 | [7 empty] | -0.37 | [8 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8
2026-04-08 | Core Chem 13 | 00200000126040801 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0815 | 4.1283 | 4.1205 | 4.109 | [24 empty] | 4.11 | [7 empty] | -2.15 | [7 empty] | 0.43 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7527 | 2.7547 | 2.7342 | 2.7172 | [36 empty] | 2.74 | [7 empty] | 1.47 | [7 empty] | 0.56 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6167 | 2.6265 | 2.6367 | 2.5994 | [26 empty] | 2.62 | [7 empty] | 0.76 | [7 empty] | 0.52 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.179 | 4.1541 | 4.1665 | 4.14 | [25 empty] | 4.16 | [7 empty] | -0.96 | [7 empty] | 0.35
2026-04-08 | Core Chem 13 | 00200000126040801 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 161.4186 | 160.229 | 160.4365 | 161.4422 | [24 empty] | 160.882 | [7 empty] | 18.3 | [7 empty] | 0.34 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 529.4866 | 536.3845 | 516.5591 | 523.9375 | [36 empty] | 526.592 | [7 empty] | 15.48 | [7 empty] | 1.38 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 81.4649 | 81.6153 | 82.0169 | 82.0802 | [26 empty] | 81.794 | [7 empty] | 9.06 | [7 empty] | 0.32 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 266.187 | 265.6947 | 259.6037 | 260.3252 | [25 empty] | 262.953 | [7 empty] | 4.76 | [7 empty] | 1.14
2026-04-08 | Core Chem 13 | 00200000126040801 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 30.3869 | 27.9097 | 21.8359 | 27.408 | [24 empty] | 26.885 | [7 empty] | -3.98 | [7 empty] | 11.63 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 117.7133 | 118.0651 | 118.5586 | 115.3343 | [36 empty] | 117.418 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 1.06 | 15 | 26 | 416 | -364 | 23.5122 | 22.8484 | 19.4123 | 21.5129 | [26 empty] | 21.821 | [7 empty] | -16.07 | [7 empty] | 7.18 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 210.5001 | 213.2203 | 209.4555 | 211.4657 | [25 empty] | 211.16 | [7 empty] | -2.69 | [7 empty] | 0.66
2026-04-08 | Core Chem 13 | 00200000126040801 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 15.2294 | 15.4973 | 15.0314 | 15.2627 | [24 empty] | 15.255 | [7 empty] | 3.08 | [7 empty] | 1.08 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 46.7963 | 48.754 | 46.2964 | 47.5289 | [36 empty] | 47.344 | [7 empty] | 5.91 | [7 empty] | 1.95 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 15.3419 | 15.457 | 15.3762 | 15.4022 | [26 empty] | 15.394 | [7 empty] | 4.72 | [7 empty] | 0.27 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 69.2852 | 68.5207 | 69.5621 | 67.7395 | [25 empty] | 68.777 | [7 empty] | 4.68 | [7 empty] | 1.03
2026-04-08 | Core Chem 13 | 00200000126040801 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3242 | 1.3028 | 1.3208 | 1.3554 | [24 empty] | 1.326 | [7 empty] | -11.61 | [7 empty] | 1.43 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6909 | 4.6456 | 4.6615 | 4.7469 | [36 empty] | 4.686 | [7 empty] | -15.56 | [7 empty] | 0.82 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.70488 | 0.72756 | 0.71254 | 0.76535 | [26 empty] | 0.728 | [7 empty] | -24.99 | [7 empty] | 3.2 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.4328 | 5.5112 | 5.4839 | 5.5953 | [25 empty] | 5.506 | [7 empty] | -7.47 | [7 empty] | 1.07
2026-04-08 | Core Chem 13 | 00200000126040801 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 89.4088 | 90.2255 | 90.2121 | 93.8674 | [24 empty] | 90.928 | [7 empty] | 0.85 | [7 empty] | 1.9 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 293.7555 | 300.2998 | 292.3228 | 294.3634 | [36 empty] | 295.185 | [7 empty] | 0.74 | [7 empty] | 1.03 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.2406 | 64.44 | 65.3317 | 65.676 | [26 empty] | 65.172 | [7 empty] | -0.74 | [7 empty] | 0.69 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 356.1176 | 354.5233 | 356.8209 | 354.5629 | [25 empty] | 355.506 | [7 empty] | -1.15 | [7 empty] | 0.28
2026-04-08 | Core Chem 13 | 00200000126040801 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.44 | 6.5484 | 6.3701 | 6.4512 | [24 empty] | 6.452 | [7 empty] | 0.82 | [7 empty] | 0.98 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2179 | 4.3573 | 4.1975 | 4.2821 | [36 empty] | 4.264 | [7 empty] | 3.99 | [7 empty] | 1.46 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9426 | 4.0854 | 4.0076 | 4.0309 | [26 empty] | 4.017 | [7 empty] | -4.37 | [7 empty] | 1.27 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4535 | 7.4278 | 7.365 | 7.4141 | [25 empty] | 7.415 | [7 empty] | -1.13 | [7 empty] | 0.43
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 137.9813 | 135.5137 | 135.9937 | 134.6562 | [24 empty] | 136.036 | [7 empty] | 0.03 | [7 empty] | 0.9 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 418.9361 | 420.9983 | 414.1306 | 418.685 | [36 empty] | 418.188 | [7 empty] | -8.29 | [7 empty] | 0.6 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.1324 | 78.4741 | 77.7772 | 77.4392 | [26 empty] | 77.706 | [7 empty] | 3.61 | [7 empty] | 0.64 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 211.284 | 209.7869 | 212.0967 | 210.3001 | [25 empty] | 210.867 | [7 empty] | -15.99 | [7 empty] | 0.42
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | BA | [5 empty] | 1.6334 | 1.2797 | 1.8219 | 1.4977 | [24 empty] | 1.558 | [15 empty] | 12.69 |  |  |  |  | 1.0071 | 0.74133 | 1.6359 | 1.0697 | [36 empty] | 1.113 | [15 empty] | 29.26 |  |  |  |  | 10.7427 | 10.4333 | 10.5424 | 10.8726 | [26 empty] | 10.648 | [15 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.5064 | 9.1147 | 9.1261 | 9.2055 | [25 empty] | 9.238 | [15 empty] | 1.72
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.7648 | 14.9102 | 14.8618 | 14.9656 | [24 empty] | 14.876 | [7 empty] | 0.51 | [7 empty] | 0.5 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.2735 | 45.7853 | 47.121 | 46.1603 | [36 empty] | 46.085 | [7 empty] | 3.1 | [7 empty] | 1.47 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.8779 | 15.392 | 15.2688 | 15.184 | [26 empty] | 15.181 | [7 empty] | 3.27 | [7 empty] | 1.25 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 67.1683 | 66.4555 | 67.1568 | 67.0738 | [25 empty] | 66.964 | [7 empty] | 1.92 | [7 empty] | 0.44
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 223.6197 | 230.6943 | 229.0642 | 226.0612 | [24 empty] | 227.36 | [7 empty] | -0.28 | [7 empty] | 1.2 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 98.715 | 98.969 | 98.9126 | 99.3438 | [36 empty] | 98.985 | [7 empty] | -0.02 | [7 empty] | 0.23 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 109.9697 | 113.8096 | 112.369 | 113.6183 | [26 empty] | 112.442 | [7 empty] | -2.22 | [7 empty] | 1.36 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 258.8112 | 258.3336 | 259.4768 | 261.3686 | [25 empty] | 259.498 | [7 empty] | -3.53 | [7 empty] | 0.44
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 56.679 | 59.2295 | 58.6511 | 56.0002 | [24 empty] | 57.64 | [7 empty] | 1.12 | [7 empty] | 2.32 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 171.1597 | 166.8188 | 169.0981 | 169.931 | [36 empty] | 169.252 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.94 | 15 | 23 | 368 | -322 | 22.5022 | 23.1454 | 23.135 | 22.1487 | [26 empty] | 22.733 | [7 empty] | -1.16 | [7 empty] | 1.87 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 127.1332 | 123.9216 | 129.1394 | 130.9239 | [25 empty] | 127.78 | [7 empty] | 1.41 | [7 empty] | 2.03
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.5706 | 3.713 | 3.5221 | 3.7134 | [24 empty] | 3.63 | [7 empty] | -6.93 | [7 empty] | 2.35 |  | 6 |  |  | 5.9686 | 6.0045 | 6.0214 | 6.1158 | [36 empty] | 6.028 | [7 empty] | 0.46 | [7 empty] | 0.9 |  | 2.2 |  |  | 2.1937 | 2.3084 | 2.2099 | 2.1206 | [26 empty] | 2.208 | [7 empty] | 0.37 | [7 empty] | 3.03 |  | 8.4 |  |  | 7.8628 | 7.9435 | 8.2538 | 8.0396 | [25 empty] | 8.025 | [7 empty] | -4.47 | [7 empty] | 1.82
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | LDH |  | 15 |  |  |  | 318.0644 | 316.5936 | 312.2934 | 306.3995 | [24 empty] | 313.338 | [15 empty] | 1.45 | 15 |  |  |  | 659.7975 | 662.5933 | 644.3709 | 654.402 | [36 empty] | 655.291 | [15 empty] | 1.06 | 15 |  |  |  | 200.0287 | 211.6752 | 195.4385 | 200.3405 | [26 empty] | 201.871 | [15 empty] | 2.96 | 15 |  |  |  | 788.5077 | 781.9525 | 776.5234 | 793.0328 | [25 empty] | 785.004 | [15 empty] | 0.8
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00206306426040701 | Na |  |  | 141 |  |  | 143.6591 | 143.4848 | 143.4622 | 139.8559 | [24 empty] | 142.615 | [7 empty] | 1.15 | [7 empty] | 1.12 |  | 129 |  |  | 132.5964 | 132.4646 | 132.5248 | 131.7993 | [36 empty] | 132.346 | [7 empty] | 2.59 | [7 empty] | 0.24 |  | 118 |  |  | 120.497 | 123.448 | 122.2215 | 121.5302 | [26 empty] | 121.924 | [7 empty] | 3.33 | [7 empty] | 0.88 |  | 166 |  |  | 161.329 | 154.978 | 157.066 | 157.3198 | [25 empty] | 157.673 | [7 empty] | -5.02 | [7 empty] | 1.46
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0421 | 4.1473 | 4.0713 | [25 empty] | 4.087 | [7 empty] | -2.69 | [7 empty] | 1.08 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7587 | 2.7369 | 2.7209 | [37 empty] | 2.739 | [7 empty] | 1.44 | [7 empty] | 0.56 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | [47 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2826 | [28 empty] | 4.283 | [7 empty] | 1.97
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 142.6225 | 143.1464 | 142.8513 | [25 empty] | 142.873 | [7 empty] | 5.05 | [7 empty] | 0.15 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 465.5085 | 456.1933 | 467.6423 | [37 empty] | 463.115 | [7 empty] | 1.56 | [7 empty] | 1.07 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | [47 empty] | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 229.6238 | [28 empty] | 229.624 | [7 empty] | -8.52
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 22.3233 | 24.5588 | 33.5602 | [25 empty] | 26.814 | [7 empty] | -4.24 | [7 empty] | 18.11 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 137.4249 | 129.6147 | 137.5762 | [37 empty] | 134.872 | [7 empty] | 17.28 | [7 empty] | 2.76 | 15 | 26 | 416 | -364 | [47 empty] | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 225.7745 | [28 empty] | 225.775 | [7 empty] | 4.04
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 41.4799 | 43.1876 | 42.5613 | [25 empty] | 42.41 | [7 empty] | -3.61 | [7 empty] | 1.66 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 228.4221 | 228.9847 | 233.9969 | [37 empty] | 230.468 | [7 empty] | 4.28 | [7 empty] | 1.09 | 15 | 45 | 720 | -630 | [47 empty] | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 281.596 | [28 empty] | 281.596 | [7 empty] | -0.14
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | BA | [5 empty] | 2.5514 | 3.3917 | 3.1391 | [25 empty] | 3.027 | [15 empty] | 11.63 |  |  |  |  | 2.7192 | 3.4241 | 2.8828 | [37 empty] | 3.009 | [15 empty] | 10.01 | [55 empty] | 12.0536 | [28 empty] | 12.054
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 57.9091 | 58.0963 | 57.3073 | [25 empty] | 57.771 | [7 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0.58 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 177.2955 | 174.9307 | 179.5396 | [37 empty] | 177.255 | [7 empty] | 8.08 | [7 empty] | 1.06 | 15 | 23 | 368 | -322 | [47 empty] | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 136.0031 | [28 empty] | 136.003 | [7 empty] | 7.94
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 89.1335 | 89.0752 | 88.2797 | [25 empty] | 88.829 | [7 empty] | -1.48 | [7 empty] | 0.44 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 304.9778 | 302.4343 | 303.5665 | [37 empty] | 303.66 | [7 empty] | 3.63 | [7 empty] | 0.34 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | [47 empty] | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 362.4781 | [28 empty] | 362.478 | [7 empty] | 0.78
2026-04-07 | Liver 11 | 00200000226040701 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3953 | 1.3487 | 1.3712 | [25 empty] | 1.372 | [7 empty] | 24.7 | [7 empty] | 1.39 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.706 | 5.5981 | 5.6318 | [37 empty] | 5.645 | [7 empty] | 10.69 | [7 empty] | 0.8 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | [47 empty] | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.3799 | [28 empty] | 8.38 | [7 empty] | -0.24
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.2569 | 4.2884 | 4.2418 | 4.194 | 4.2397 | 4.1958 | 4.2554 | 4.2245 | [20 empty] | 4.237 | [7 empty] | 0.88 | [7 empty] | 0.7 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7788 | 2.809 | 2.795 | 2.7567 | 2.7972 | 2.7683 | -0.71041 | 2.7712 | [32 empty] | 2.346 | [7 empty] | -13.12 | [7 empty] | 49.25 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6192 | 2.7123 | 2.6306 | 2.6411 | [26 empty] | 2.651 | [7 empty] | 1.95 | [7 empty] | 1.37 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1565 | 4.1674 | 4.1988 | 4.2454 | [25 empty] | 4.192 | [7 empty] | -0.19 | [7 empty] | 0.82
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 41.204 | 40.6879 | 43.6975 | 41.557 | 43.6399 | 40.8786 | 44.3684 | 42.2426 | [20 empty] | 42.284 | [7 empty] | -3.9 | [7 empty] | 3.17 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 227.6348 | 228.1299 | 227.0339 | 229.561 | 224.4111 | -9.3986 | -5.2923 | 229.4988 | [32 empty] | 168.947 | [7 empty] | -23.55 | [7 empty] | 60.25 | 15 | 45 | 720 | -630 | 44.3563 | 44.0622 | 43.3339 | 44.7701 | [26 empty] | 44.131 | [7 empty] | -1.93 | [7 empty] | 1.19 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 263.5154 | 267.4372 | 268.5148 | 277.2726 | [25 empty] | 269.185 | [7 empty] | -4.54 | [7 empty] | 1.87
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | CK |  | 20 |  |  |  | 140.582 | 145.2056 | 141.634 | 131.6652 | 140.7683 | 134.9561 | 134.601 | 128.3091 | [20 empty] | 137.215 | [15 empty] | 3.9 | 20 |  |  |  | 475.5269 | 496.5458 | 492.0812 | 482.2335 | 498.2724 | 492.1615 | 3.0962 | 478.4926 | [32 empty] | 427.301 | [15 empty] | 37.57 | 20 |  |  |  | 70.6941 | 86.5161 | 70.6266 | 62.6752 | [26 empty] | 72.628 | [15 empty] | 11.92 | 20 |  |  |  | 540.4142 | 560.3037 | 541.0096 | 558.0102 | [25 empty] | 549.934 | [15 empty] | 1.68
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.6271 | 9.8738 | 9.6613 | 9.6541 | 9.8364 | 9.6026 | 9.6909 | 9.7889 | [20 empty] | 9.717 | [7 empty] | 6.78 | [7 empty] | 0.98 |  | 12.4 |  |  | 12.888 | 12.5923 | 12.7035 | 12.854 | 12.9039 | 12.7288 | -1.6907 | 12.6598 | [32 empty] | 10.955 | [7 empty] | -11.65 | [7 empty] | 43.64 |  | 5.9 |  |  | 6.1172 | 6.1486 | 6.1383 | 5.7927 | [26 empty] | 6.049 | [7 empty] | 2.53 | [7 empty] | 2.45 |  | 12.7 |  |  | 12.4739 | 12.7334 | 12.6676 | 12.8625 | [25 empty] | 12.684 | [7 empty] | -0.12 | [7 empty] | 1.11
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 90.8171 | 90.8521 | 90.4376 | 90.25 | 89.8934 | 90.5477 | 92.2407 | 90.1417 | [20 empty] | 90.648 | [7 empty] | 0.54 | [7 empty] | 0.74 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 300.3268 | 304.7669 | 304.0789 | 300.2819 | 306.9103 | 303.8794 | 6.5106 | 303.8427 | [32 empty] | 266.325 | [7 empty] | -9.11 | [7 empty] | 36.88 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.0703 | 66.1911 | 64.6915 | 64.4438 | [26 empty] | 65.099 | [7 empty] | -0.85 | [7 empty] | 1.03 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 349.4456 | 353.3272 | 353.802 | 357.0009 | [25 empty] | 353.394 | [7 empty] | -1.74 | [7 empty] | 0.76
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.2236 | 3.2412 | 3.3655 | 3.1189 | 3.2018 | 3.1988 | 3.2481 | 3.1789 | [20 empty] | 3.222 | [7 empty] | -2.36 | [7 empty] | 2.06 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0167 | 7.0893 | 7.0932 | 6.9519 | 7.1343 | 7.0082 | -0.13676 | 6.9866 | [32 empty] | 6.143 | [7 empty] | -14.68 | [7 empty] | 38.65 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8794 | 1.9809 | 1.8906 | 1.9271 | [26 empty] | 1.92 | [7 empty] | 1.03 | [7 empty] | 2.06 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.8702 | 7.0587 | 7.0091 | 7.036 | [25 empty] | 6.993 | [7 empty] | -2.87 | [7 empty] | 1.05
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.4568 | 6.5819 | 6.4933 | 6.4065 | 6.4749 | 6.3732 | 6.5283 | 6.426 | [20 empty] | 6.468 | [7 empty] | 1.06 | [7 empty] | 0.98 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.2593 | 4.36 | 4.2815 | 4.2444 | 4.1754 | 4.2608 | -0.61271 | 4.2638 | [32 empty] | 3.654 | [7 empty] | -10.88 | [7 empty] | 44.15 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9322 | 4.1308 | 3.9604 | 3.934 | [26 empty] | 3.989 | [7 empty] | -5.02 | [7 empty] | 2.07 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.1542 | 7.182 | 7.1535 | 7.2765 | [25 empty] | 7.192 | [7 empty] | -4.11 | [7 empty] | 0.7
2026-04-07 | Avian & Reptile 26 | 00106306426040701 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 4.2682 | 4.3579 | 4.2556 | 4.2968 | 4.321 | 4.2856 | 4.351 | 4.2824 | [20 empty] | 4.302 | [7 empty] | -5.68 | [7 empty] | 0.82 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | 9.1405 | 9.2828 | 8.9412 | 9.2224 | 9.2241 | 9.2411 | -0.43389 | 9.1675 | [32 empty] | 7.973 | [7 empty] | -17.8 | [7 empty] | 39.87 | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | 2.6452 | 2.6374 | 2.6732 | 2.5888 | [26 empty] | 2.636 | [7 empty] | -2.36 | [7 empty] | 1.15 | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7 | 9.1195 | 9.1017 | 9.0669 | 9.0956 | [25 empty] | 9.096 | [7 empty] | -2.19 | [7 empty] | 0.21
2026-04-07 | Large Animal 25 | 00106106226040701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 144.5097 | 143.6474 | 145.3938 | [25 empty] | 144.517 | [7 empty] | 6.26 | [7 empty] | 0.49 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 465.3475 | 462.8247 | 464.501 | [37 empty] | 464.224 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.23 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 76.2053 | 76.9338 | 76.244 | [27 empty] | 76.461 | [7 empty] | 1.95 | [7 empty] | 0.44 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 230.4321 | 233.0317 | 232.5237 | 232.0741 | [25 empty] | 232.015 | [7 empty] | -7.56 | [7 empty] | 0.42
2026-04-07 | Large Animal 25 | 00106106226040701 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.7879 | 9.8148 | 9.7106 | [25 empty] | 9.771 | [7 empty] | 7.37 | [7 empty] | 0.45 |  | 12.4 |  |  | 12.549 | 12.9124 | 12.6121 | [37 empty] | 12.691 | [7 empty] | 2.35 | [7 empty] | 1.25 |  | 5.9 |  |  | 5.885 | 5.9891 | 5.7882 | [27 empty] | 5.887 | [7 empty] | -0.21 | [7 empty] | 1.39 |  | 12.7 |  |  | 12.7926 | 12.8318 | 12.9456 | 12.8804 | [25 empty] | 12.863 | [7 empty] | 1.28 | [7 empty] | 0.44
2026-04-07 | Large Animal 25 | 00106106226040701 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 94.9523 | 92.0648 | 97.0656 | [25 empty] | 94.694 | [7 empty] | 5.22 | [7 empty] | 2.16 | 5 | 91 | 546 | -364 | 88.4792 | 85.9995 | 86.834 | [37 empty] | 87.104 | [7 empty] | -4.28 | [7 empty] | 1.18 | 5 | 77 | 462 | -308 | 76.0755 | 78.3331 | 76.7302 | [27 empty] | 77.046 | [7 empty] | 0.06 | [7 empty] | 1.23 | 5 | 118 | 708 | -472 | 113.243 | 121.515 | 115.8971 | 114.8428 | [25 empty] | 116.374 | [7 empty] | -1.38 | [7 empty] | 2.68
2026-04-07 | Large Animal 25 | 00106106226040701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.9216 | 3.8144 | 3.734 | [25 empty] | 3.823 | [7 empty] | -1.97 | [7 empty] | 2.01 |  | 6 |  |  | 6.3612 | 6.1956 | 6.1783 | [37 empty] | 6.245 | [7 empty] | 4.08 | [7 empty] | 1.32 |  | 2.2 |  |  | 2.4354 | 2.4903 | 2.3082 | [27 empty] | 2.411 | [7 empty] | 9.6 | [7 empty] | 3.16 |  | 8.4 |  |  | 8.1148 | 8.3385 | 8.4756 | 8.5963 | [25 empty] | 8.381 | [7 empty] | -0.22 | [7 empty] | 2.13
2026-04-07 | Large Animal 25 | 00106106226040701 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | 2.2534 | 2.3438 | 2.345 | [25 empty] | 2.314 | [7 empty] | -3.58 | [7 empty] | 1.85 | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.6326 | 4.6426 | 4.7254 | [37 empty] | 4.667 | [7 empty] | 6.07 | [7 empty] | 0.89 | 15 | 1 | 16 | -14 | 1.1491 | 1.2044 | 1.1494 | [27 empty] | 1.168 | [7 empty] | 16.76 | [7 empty] | 2.23 | 15 | 4 | 64 | -56 | 3.6686 | 3.7828 | 3.8295 | 3.8983 | [25 empty] | 3.795 | [7 empty] | -5.13 | [7 empty] | 2.2
2026-04-07 | Large Animal 25 | 00106106226040701 | Na |  |  | 141 |  |  | 144.3594 | 143.2191 | 143.118 | [25 empty] | 143.566 | [7 empty] | 1.82 | [7 empty] | 0.39 |  | 129 |  |  | 134.7087 | 133.6801 | 132.3426 | [37 empty] | 133.577 | [7 empty] | 3.55 | [7 empty] | 0.73 |  | 118 |  |  | 122.9316 | 122.8497 | 121.5318 | [27 empty] | 122.438 | [7 empty] | 3.76 | [7 empty] | 0.52 |  | 166 |  |  | 157.023 | 160.1423 | 161.8136 | 163.1556 | [25 empty] | 160.534 | [7 empty] | -3.29 | [7 empty] | 1.43
2026-04-07 | Large Animal 25 | 00106106226040701 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1556 | 3.2156 | 3.2581 | [25 empty] | 3.21 | [7 empty] | -2.73 | [7 empty] | 1.31 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0963 | 7.1473 | 7.0931 | [37 empty] | 7.112 | [7 empty] | -1.22 | [7 empty] | 0.35 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9479 | 1.9497 | 1.9468 | [27 empty] | 1.948 | [7 empty] | 2.53 | [7 empty] | 0.06 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0662 | 7.1584 | 7.1839 | 7.1311 | [25 empty] | 7.135 | [7 empty] | -0.9 | [7 empty] | 0.61
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1803 | 4.1166 | 4.1379 | 4.2238 | 4.1634 | [23 empty] | 4.164 | [7 empty] | -0.85 | [7 empty] | 0.88 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7796 | [39 empty] | 2.78 | [7 empty] | 2.95 | [8 empty] | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6378 | 2.5819 | 2.5777 | 2.5475 | [26 empty] | 2.586 | [7 empty] | -0.53 | [7 empty] | 1.26 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1177 | 4.2425 | 4.1817 | [26 empty] | 4.181 | [7 empty] | -0.46 | [7 empty] | 1.22
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 141.7766 | 144.0646 | 144.4863 | 144.2436 | 145.0615 | [23 empty] | 143.927 | [7 empty] | 5.83 | [7 empty] | 0.78 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 467.1811 | [39 empty] | 467.181 | [7 empty] | 2.45 | [8 empty] | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 78.9129 | 79.3996 | 79.6288 | 79.3333 | [26 empty] | 79.319 | [7 empty] | 5.76 | [7 empty] | 0.33 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 226.0071 | 226.1406 | 231.2784 | [26 empty] | 227.809 | [7 empty] | -9.24 | [7 empty] | 1.08
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 43.7716 | 0.22444 | 31.3864 | 39.2912 | 33.4345 | [23 empty] | 29.622 | [7 empty] | 5.79 | [7 empty] | 51.76 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 138.2822 | [39 empty] | 138.282 | [7 empty] | 20.25 | [8 empty] | 15 | 26 | 416 | -364 | 17.808 | 24.656 | 31.0571 | 24.5037 | [26 empty] | 24.506 | [7 empty] | -5.75 | [7 empty] | 19.12 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 214.2009 | 222.3445 | 220.0616 | [26 empty] | 218.869 | [7 empty] | 0.86 | [7 empty] | 1.57
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 41.5415 | 42.9815 | 42.7802 | 44.1954 | 45.2088 | [23 empty] | 43.341 | [7 empty] | -1.5 | [7 empty] | 2.9 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 222.3832 | [39 empty] | 222.383 | [7 empty] | 0.63 | [8 empty] | 15 | 45 | 720 | -630 | 46.1791 | 45.1541 | 44.6597 | 45.9584 | [26 empty] | 45.488 | [7 empty] | 1.08 | [7 empty] | 1.34 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 276.3819 | 281.7461 | 286.1995 | [26 empty] | 281.443 | [7 empty] | -0.2 | [7 empty] | 1.43
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | BA | [5 empty] | 2.9324 | 2.9067 | 3.25 | 3.1047 | 3.3316 | [23 empty] | 3.105 | [15 empty] | 5.42 |  |  |  |  | 2.9401 | [39 empty] | 2.94 | [20 empty] | 12.2725 | 12.6435 | 12.5975 | 12.2843 | [26 empty] | 12.449 | [15 empty] | 1.38 |  |  |  |  | 11.7176 | 11.1686 | 11.9971 | [26 empty] | 11.628 | [15 empty] | 2.96
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 59.2573 | 61.5633 | 61.4712 | 63.3385 | 62.3805 | [23 empty] | 61.602 | [7 empty] | 8.07 | [7 empty] | 2.19 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 174.283 | [39 empty] | 174.283 | [7 empty] | 6.27 | [8 empty] | 15 | 23 | 368 | -322 | 25.7626 | 27.2593 | 27.23 | 24.6748 | [26 empty] | 26.232 | [7 empty] | 14.05 | [7 empty] | 4.13 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 135.7119 | 135.7933 | 136.6869 | [26 empty] | 136.064 | [7 empty] | 7.99 | [7 empty] | 0.32
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 89.509 | 89.7557 | 90.2716 | 90.6858 | 90.5248 | [23 empty] | 90.149 | [7 empty] | -0.01 | [7 empty] | 0.5 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 304.4939 | [39 empty] | 304.494 | [7 empty] | 3.92 | [8 empty] | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.261 | 65.3988 | 64.7818 | 65.6087 | [26 empty] | 65.263 | [7 empty] | -0.61 | [7 empty] | 0.47 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 355.5093 | 362.7427 | 360.2514 | [26 empty] | 359.501 | [7 empty] | -0.04 | [7 empty] | 0.83
2026-04-07 | Liver 11 | 00100000226040701 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3687 | 1.4253 | 1.3883 | 1.4419 | 1.3941 | [23 empty] | 1.404 | [7 empty] | 27.61 | [7 empty] | 1.88 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.5891 | [39 empty] | 5.589 | [7 empty] | 9.59 | [8 empty] | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.76316 | 0.73663 | 0.73847 | 0.70261 | [26 empty] | 0.735 | [7 empty] | -8.1 | [7 empty] | 2.93 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.3396 | 8.417 | 8.3271 | [26 empty] | 8.361 | [7 empty] | -0.46 | [7 empty] | 0.48
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040201 | BA | [5 empty] | 3.907 | 3.9179 | 4.0828 | 3.947 | [24 empty] | 3.964 | [15 empty] | 1.77 |  |  |  |  | 3.2566 | 4.176 | 3.1494 | 3.3257 | [36 empty] | 3.477 | [15 empty] | 11.75 |  |  |  |  | 12.5487 | 13.008 | 12.9749 | 12.2064 | [26 empty] | 12.684 | [15 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 11.9104 | 11.6714 | 11.6928 | 11.8581 | [25 empty] | 11.783 | [15 empty] | 0.87
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040201 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 93.8183 | 94.2167 | 92.1193 | 93.7427 | [24 empty] | 93.474 | [7 empty] | 3.86 | [7 empty] | 0.86 | 5 | 91 | 546 | -364 | 87.0802 | 86.6304 | 88.3459 | 87.5037 | [36 empty] | 87.39 | [7 empty] | -3.97 | [7 empty] | 0.72 | 5 | 77 | 462 | -308 | 78.9376 | 75.1585 | 75.5916 | 77.9054 | [26 empty] | 76.898 | [7 empty] | -0.13 | [7 empty] | 2.05 | 5 | 118 | 708 | -472 | 119.4831 | 119.1558 | 121.8769 | 121.3769 | [25 empty] | 120.473 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.97
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040201 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.9879 | 3.9929 | 3.978 | 3.8787 | [24 empty] | 3.959 | [7 empty] | 1.52 | [7 empty] | 1.18 |  | 6 |  |  | 6.4306 | 6.3748 | 6.0152 | 6.302 | [36 empty] | 6.281 | [7 empty] | 4.68 | [7 empty] | 2.55 |  | 2.2 |  |  | 2.6559 | 2.6478 | 2.4294 | 2.4093 | [26 empty] | 2.536 | [7 empty] | 15.25 | [7 empty] | 4.6 |  | 8.4 |  |  | 8.5694 | 8.4456 | 8.4952 | 8.3896 | [25 empty] | 8.475 | [7 empty] | 0.89 | [7 empty] | 0.78
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040201 | Na |  |  | 141 |  |  | 145.0716 | 152.281 | 150.9988 | 148.1413 | [24 empty] | 149.123 | [7 empty] | 5.76 | [7 empty] | 1.86 |  | 129 |  |  | 140.8811 | 139.3996 | 139.7982 | 136.4182 | [36 empty] | 139.124 | [7 empty] | 7.85 | [7 empty] | 1.19 |  | 118 |  |  | 128.3208 | 124.6041 | 127.5901 | 124.3471 | [26 empty] | 126.216 | [7 empty] | 6.96 | [7 empty] | 1.4 |  | 166 |  |  | 169.8719 | 170.8965 | 169.4686 | 168.2613 | [25 empty] | 169.625 | [7 empty] | 2.18 | [7 empty] | 0.56
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040201 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 72.8921 | 73.2064 | 73.0035 | 71.0448 | [24 empty] | 72.537 | [15 empty] | 1.2 | 30 |  |  |  | 89.7419 | 88.6735 | 90.7704 | 86.3268 | [36 empty] | 88.878 | [15 empty] | 1.86 | 30 |  |  |  | 44.5091 | 42.9146 | 42.5256 | 41.429 | [26 empty] | 42.845 | [15 empty] | 2.58 | 30 |  |  |  | 113.4052 | 116.7472 | 117.7824 | 111.6657 | [25 empty] | 114.9 | [15 empty] | 2.15
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040201 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 32.0386 | 30.067 | 31.2026 | 32.2902 | [24 empty] | 31.4 | [7 empty] | -3.39 | [7 empty] | 2.77 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.7336 | 19.8929 | 18.0745 | 19.1129 | [36 empty] | 18.953 | [7 empty] | -10.6 | [7 empty] | 3.47 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 17.3283 | 20.8059 | 15.0182 | 19.8918 | [26 empty] | 18.261 | [7 empty] | 5.56 | [7 empty] | 12.4 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 24.1243 | 24.9658 | 26.7941 | 27.2142 | [25 empty] | 25.775 | [7 empty] | -3.47 | [7 empty] | 4.94
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040201 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 181.8932 | 181.5914 | 180.8761 | 181.227 | [24 empty] | 181.397 | [15 empty] | 0.21 | 15 |  |  |  | 96.4366 | 98.5782 | 96.0309 | 99.0838 | [36 empty] | 97.532 | [15 empty] | 1.35 | 15 |  |  |  | 113.9184 | 112.8533 | 110.9741 | 111.1455 | [26 empty] | 112.223 | [15 empty] | 1.09 | 15 |  |  |  | 216.2672 | 213.7521 | 213.2854 | 217.312 | [25 empty] | 215.154 | [15 empty] | 0.78
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040201 | BA | [5 empty] | 3.8043 | 4.4156 | 3.57 | 3.8664 | [24 empty] | 3.914 | [15 empty] | 7.92 |  |  |  |  | 3.3926 | 3.3774 | 2.7789 | 3.1993 | [36 empty] | 3.187 | [15 empty] | 7.77 |  |  |  |  | 12.5799 | 24.9339 | 11.8643 | 12.6697 | [26 empty] | 15.512 | [15 empty] | 35.13 |  |  |  |  | 11.9187 | 12.0189 | 11.737 | 11.3242 | [25 empty] | 11.75 | [15 empty] | 2.26
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040201 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 93.8756 | 90.6645 | 92.5237 | 93.9464 | [24 empty] | 92.753 | [7 empty] | 3.06 | [7 empty] | 1.44 | 5 | 91 | 546 | -364 | 88.3129 | 84.7774 | 85.7369 | 89.2615 | [36 empty] | 87.022 | [7 empty] | -4.37 | [7 empty] | 2.1 | 5 | 77 | 462 | -308 | 76.0377 | 76.6871 | 74.9069 | 80.4287 | [26 empty] | 77.015 | [7 empty] | 0.02 | [7 empty] | 2.69 | 5 | 118 | 708 | -472 | 118.3396 | 120.0273 | 121.0922 | 121.6182 | [25 empty] | 120.269 | [7 empty] | 1.92 | [7 empty] | 1.04
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040201 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.8164 | 3.8742 | 4.2962 | 3.8558 | [24 empty] | 3.961 | [7 empty] | 1.56 | [7 empty] | 4.92 |  | 6 |  |  | 6.1651 | 6.2034 | 6.4101 | 6.2295 | [36 empty] | 6.252 | [7 empty] | 4.2 | [7 empty] | 1.5 |  | 2.2 |  |  | 2.4176 | 2.46 | 2.345 | 2.4537 | [26 empty] | 2.419 | [7 empty] | 9.96 | [7 empty] | 1.89 |  | 8.4 |  |  | 8.1638 | 8.578 | 8.4272 | 8.3561 | [25 empty] | 8.381 | [7 empty] | -0.22 | [7 empty] | 1.78
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040201 | Na |  |  | 141 |  |  | 144.2147 | 143.7527 | 144.6298 | 147.2818 | [24 empty] | 144.97 | [7 empty] | 2.82 | [7 empty] | 0.95 |  | 129 |  |  | 136.1893 | 135.5765 | 133.5631 | 137.6016 | [36 empty] | 135.733 | [7 empty] | 5.22 | [7 empty] | 1.07 |  | 118 |  |  | 123.7413 | 125.8462 | 123.265 | 123.1737 | [26 empty] | 124.007 | [7 empty] | 5.09 | [7 empty] | 0.87 |  | 166 |  |  | 161.8397 | 170.6154 | 166.9271 | 163.9891 | [25 empty] | 165.843 | [7 empty] | -0.09 | [7 empty] | 1.99
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040201 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 69.9232 | 68.7494 | 70.5263 | 73.1166 | [24 empty] | 70.579 | [15 empty] | 2.26 | 30 |  |  |  | 86.4095 | 86.2311 | 86.7662 | 85.1522 | [36 empty] | 86.14 | [15 empty] | 0.7 | 30 |  |  |  | 43.928 | 41.2783 | 42.881 | 39.8529 | [26 empty] | 41.985 | [15 empty] | 3.69 | 30 |  |  |  | 108.7751 | 113.4318 | 110.4499 | 108.2979 | [25 empty] | 110.239 | [15 empty] | 1.82
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040201 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 32.206 | 31.7419 | 32.2793 | 31.8434 | [24 empty] | 32.018 | [7 empty] | -1.48 | [7 empty] | 0.72 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.9843 | 20.0965 | 19.9257 | 20.8774 | [36 empty] | 19.971 | [7 empty] | -5.8 | [7 empty] | 3.37 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 16.9274 | 19.5843 | 17.2555 | 21.4481 | [26 empty] | 18.804 | [7 empty] | 8.69 | [7 empty] | 9.78 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 26.3196 | 31.5479 | 28.7698 | 30.149 | [25 empty] | 29.197 | [7 empty] | 9.35 | [7 empty] | 6.61
2026-04-02 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040201 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 179.2796 | 180.7522 | 181.0311 | 182.2762 | [24 empty] | 180.835 | [15 empty] | 0.59 | 15 |  |  |  | 97.5598 | 96.7163 | 95.9895 | 97.3532 | [36 empty] | 96.905 | [15 empty] | 0.63 | 15 |  |  |  | 109.11 | 111.8498 | 109.7512 | 108.6611 | [26 empty] | 109.843 | [15 empty] | 1.11 | 15 |  |  |  | 210.1414 | 234.4613 | 213.0978 | 215.9211 | [25 empty] | 218.405 | [15 empty] | 4.35
2026-04-02 | S-DMA | 00100011326032601 | S-DMA | [5 empty] | 19.5245 | 14.8489 | 22.9322 | 14.9048 | 17.2715 | 16.9727 | 19.323 | 15.7023 | [20 empty] | 17.685 | [15 empty] | 14.69 |  |  |  |  | 56.2471 | 58.65 | 65.2298 | 53.3151 | 45.802 | 59.4351 | 56.6814 | 50.026 | [32 empty] | 55.673 | [15 empty] | 10.05
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 75.5962 | 76.7472 | 76.0098 | 404.4431 | 404.0225 | 400.8223 | 76.1035 | 402.539 | 77.2807 | [19 empty] | 176.896 | [7 empty] | 126.79 | [7 empty] | 85.2 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 76.2612 | 75.9618 | 76.6018 | 76.7814 | 395.0824 | 393.1569 | 394.8309 | 398.4972 | 401.7504 | [31 empty] | 254.325 | [7 empty] | -37.05 | [7 empty] | 62.58 | 10 | 63 | 693 | -567 | 64.0299 | 65.0266 | 64.3312 | 64.3877 | 64.5777 | 63.9972 | 64.5938 | 38.1289 | 63.9365 | 63.1071 | 63.4925 | [19 empty] | 62.094 | [7 empty] | -1.44 | [7 empty] | 10.75 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 295.8993 | 295.7507 | 333.8344 | 299.7045 | 292.309 | 290.6812 | 290.5309 | 292.6176 | 293.4235 | [20 empty] | 298.306 | [7 empty] | 0.44 | [7 empty] | 4.31
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 42.6282 | 45.4102 | 42.3169 | 221.6434 | 222.0267 | 223.1293 | 43.4035 | 220.5813 | 43.7936 | [19 empty] | 99.027 | [7 empty] | 125.06 | [7 empty] | 82.7 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 42.5263 | 42.3647 | 46.0535 | 44.8294 | 218.7361 | 225.6617 | 225.0756 | 225.9444 | 226.8693 | [31 empty] | 144.229 | [7 empty] | -34.74 | [7 empty] | 62.21 | 15 | 45 | 720 | -630 | 45.049 | 46.5216 | 44.3393 | 47.0044 | 45.5545 | 47.8312 | 45.9282 | -3.6359 | 42.1958 | 44.0459 | 44.2726 | [19 empty] | 41.593 | [7 empty] | -7.57 | [7 empty] | 30.36 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 282.8237 | 284.3001 | 274.6175 | 283.6531 | 278.4586 | 273.5854 | 280.0873 | 277.2185 | 284.3365 | [20 empty] | 279.898 | [7 empty] | -0.75 | [7 empty] | 1.4
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 234.9611 | 237.8063 | 236.4887 | 103.2922 | 102.9576 | 104.8657 | 234.4362 | 105.5018 | 237.3871 | [19 empty] | 195.856 | [7 empty] | -14.1 | [7 empty] | 31.22 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 234.1707 | 236.4279 | 237.7676 | 231.0536 | 100.1082 | 103.2089 | 100.1357 | 104.6519 | 100.4832 | [31 empty] | 160.89 | [7 empty] | 62.51 | [7 empty] | 41.14 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 118.5459 | 115.6382 | 117.836 | 119.5071 | 116.5011 | 119.2368 | 117.8505 | 15.4698 | 118.0085 | 117.6592 | 108.3235 | [19 empty] | 109.699 | [7 empty] | -4.61 | [7 empty] | 23.95 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 271.1978 | 271.4228 | 271.2796 | 275.9012 | 270.7565 | 267.3325 | 264.1263 | 266.3948 | 267.8787 | [20 empty] | 269.588 | [7 empty] | 0.22 | [7 empty] | 1.22
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | CK |  | 20 |  |  |  | 130.9382 | 139.7717 | 128.4205 | 492.8401 | 485.4122 | 489.4142 | 134.2166 | 488.8281 | 134.9735 | [19 empty] | 243.365 | [15 empty] | 67.34 | 20 |  |  |  | 134.0784 | 138.6519 | 134.6246 | 136.7838 | 472.0822 | 487.7824 | 478.3305 | 494.9263 | 481.782 | [31 empty] | 328.782 | [15 empty] | 52.47 | 20 |  |  |  | 73.3384 | 78.8628 | 70.5529 | 71.3843 | 69.8671 | 80.4267 | 73.4561 | 7.2411 | 72.1671 | 66.6838 | 70.0846 | [19 empty] | 67.578 | [15 empty] | 25.47 | 20 |  |  |  | 610.0229 | 620.3241 | 602.3267 | 609.62 | 598.5456 | 613.8451 | 624.4643 | 622.3235 | 620.9795 | [20 empty] | 613.606 | [15 empty] | 1.41
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.3483 | 9.5581 | 9.4044 | 12.6416 | 12.3999 | 12.5041 | 9.3559 | 12.2762 | 10.0781 | [19 empty] | 10.436 | [7 empty] | 14.68 | [7 empty] | 13.03 |  | 12.4 |  |  | 9.6623 | 9.4164 | 9.4991 | 9.5802 | 12.609 | 12.4851 | 12.209 | 12.4786 | 12.2791 | [31 empty] | 11.135 | [7 empty] | -10.2 | [7 empty] | 12.87 |  | 5.9 |  |  | 5.9708 | 5.9531 | 5.8403 | 5.855 | 5.935 | 5.8202 | 6.0285 | -1.449 | 5.8706 | 5.9721 | 5.8398 | [19 empty] | 5.382 | [7 empty] | -8.78 | [7 empty] | 35.22 |  | 12.7 |  |  | 12.7073 | 12.6541 | 12.7727 | 12.4816 | 12.7839 | 12.6441 | 12.8112 | 12.4006 | 12.4174 | [20 empty] | 12.63 | [7 empty] | -0.55 | [7 empty] | 1.19
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 58.724 | 59.5637 | 59.1618 | 173.069 | 168.4939 | 172.1825 | 57.7985 | 172.7217 | 59.849 | [19 empty] | 93.752 | [7 empty] | 64.48 | [7 empty] | 55.38 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 57.9717 | 57.8527 | 61.3379 | 58.4845 | 169.1731 | 169.7683 | 167.646 | 171.5088 | 171.126 | [31 empty] | 120.541 | [7 empty] | -26.5 | [7 empty] | 45.74 | 15 | 23 | 368 | -322 | 24.413 | 23.8008 | 23.8835 | 23.132 | 23.6531 | 22.3498 | 24.7526 | -5.5799 | 22.8808 | 24.3073 | 23.0355 | [19 empty] | 21.564 | [7 empty] | -6.24 | [7 empty] | 35.03 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 134.2309 | 130.3054 | 130.3805 | 132.5795 | 130.2767 | 130.0384 | 131.151 | 126.7862 | 133.0033 | [20 empty] | 130.972 | [7 empty] | 3.95 | [7 empty] | 1.55
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1931 | 3.2091 | 3.1559 | 7.1509 | 7.2112 | 7.0843 | 3.2239 | 6.987 | 3.2541 | [19 empty] | 4.413 | [7 empty] | 33.72 | [7 empty] | 40.75 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 3.1515 | 3.2209 | 3.1842 | 3.1368 | 6.9563 | 7.0785 | 6.9843 | 7.1038 | 7.0052 | [31 empty] | 5.314 | [7 empty] | -26.2 | [7 empty] | 36.04 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.928 | 1.9185 | 1.9342 | 1.8874 | 1.9066 | 1.9231 | 1.9565 | -0.1392 | 1.8937 | 1.8946 | 1.9065 | [19 empty] | 1.768 | [7 empty] | -6.97 | [7 empty] | 29.94 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2198 | 7.2711 | 7.26 | 7.3204 | 7.2792 | 7.1335 | 7.2549 | 7.2317 | 7.0988 | [20 empty] | 7.23 | [7 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0.93
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00291929326040101 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3415 | 1.2772 | 1.3319 | 5.1572 | 5.217 | 5.2294 | 1.3195 | 5.1811 | 1.3707 | [19 empty] | 2.528 | [7 empty] | 129.85 | [7 empty] | 70.36 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 1.4143 | 1.3323 | 1.4026 | 1.3623 | 5.1262 | 5.2377 | 5.2241 | 5.2312 | 5.1792 | [31 empty] | 3.501 | [7 empty] | -31.35 | [7 empty] | 54.25 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.74849 | 0.77621 | 0.7473 | 0.7383 | 0.73614 | 0.77973 | 0.74923 | -0.36225 | 0.72458 | 0.74575 | 0.77254 | [19 empty] | 0.674 | [7 empty] | -15.78 | [7 empty] | 42.73 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.1548 | 8.137 | 8.0805 | 8.2278 | 8.5378 | 8.404 | 8.356 | 8.4366 | 8.4182 | [20 empty] | 8.306 | [7 empty] | -1.12 | [7 empty] | 1.81
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040101 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0707 | 4.1708 | 4.1701 | 2.7571 | 2.7676 | 2.7746 | 4.104 | 2.744 | 4.1453 | [19 empty] | 3.713 | [7 empty] | -11.59 | [7 empty] | 17.12 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 4.1067 | 4.1729 | 4.1847 | 4.1554 | 2.744 | 2.7061 | 2.8157 | 2.7436 | 2.7134 | [31 empty] | 3.371 | [7 empty] | 24.87 | [7 empty] | 20.81 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 2.6435 | 2.6395 | 2.6367 | 2.6509 | 2.6369 | 2.6617 | 2.5807 | -0.60679 | 2.602 | 2.5709 | 2.6091 | [19 empty] | 2.39 | [7 empty] | -8.08 | [7 empty] | 34.8 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.1757 | 4.2215 | 4.198 | 4.1978 | 4.1528 | 4.1453 | 4.219 | 4.2039 | 4.156 | [20 empty] | 4.186 | [7 empty] | -0.34 | [7 empty] | 0.65
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040101 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 144.445 | 141.8872 | 141.8563 | 467.2788 | 461.3813 | 450.362 | 143.8285 | 457.5613 | 146.1661 | [19 empty] | 241.246 | [7 empty] | 77.39 | [7 empty] | 60.23 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 142.6365 | 141.4475 | 142.579 | 143.1532 | 463.1673 | 450.4176 | 449.8984 | 454.5465 | 454.3532 | [31 empty] | 315.8 | [7 empty] | -30.75 | [7 empty] | 49.11 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 79.7854 | 79.4251 | 79.8947 | 79.8198 | 79.7942 | 79.5613 | 79.8033 | 63.2202 | 79.548 | 79.2281 | 79.5054 | [19 empty] | 78.489 | [7 empty] | 4.65 | [7 empty] | 5.41 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 228.0466 | 225.5754 | 223.0964 | 227.264 | 223.3948 | 223.39 | 219.7669 | 221.9528 | 224.2783 | [20 empty] | 224.085 | [7 empty] | -10.72 | [7 empty] | 1.08
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040101 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 41.6082 | 24.907 | 23.6211 | 121.4194 | 120.501 | 119.2175 | 25.6146 | 122.4825 | 28.3389 | [19 empty] | 59.188 | [7 empty] | 111.38 | [7 empty] | 70.76 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 30.7676 | 31.2286 | 28.0901 | 28.9463 | 123.7282 | 124.4814 | 124.1692 | 124.1083 | 122.4608 | [31 empty] | 81.998 | [7 empty] | -28.7 | [7 empty] | 57 | 15 | 26 | 416 | -364 | 21.9659 | 20.8754 | 18.2393 | 24.7123 | 22.1004 | 24.4344 | 21.0087 | -10.8025 | 21.6336 | -10.988 | 19.4773 | [19 empty] | 16.824 | [7 empty] | -35.29 | [7 empty] | 67.98 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 210.9795 | 216.764 | 208.5211 | 209.091 | 212.616 | 217.7703 | 163.1022 | 210.6148 | 212.1389 | [20 empty] | 206.844 | [7 empty] | -4.68 | [7 empty] | 7.61
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040101 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.6763 | 14.9196 | 14.814 | 46.1416 | 46.3427 | 45.5976 | 14.7087 | 46.3755 | 14.4508 | [19 empty] | 24.343 | [7 empty] | 64.48 | [7 empty] | 59.63 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 14.7299 | 14.8353 | 14.792 | 14.836 | 45.0587 | 45.3742 | 44.6157 | 45.625 | 44.2802 | [31 empty] | 31.572 | [7 empty] | -29.37 | [7 empty] | 47.53 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.8761 | 14.9422 | 14.9049 | 15.2639 | 15.0541 | 14.9226 | 14.7796 | -1.0844 | 14.9767 | 14.5244 | 14.6559 | [19 empty] | 13.684 | [7 empty] | -6.91 | [7 empty] | 29.97 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 68.1855 | 68.258 | 68.5105 | 67.3732 | 64.3566 | 65.9695 | 64.9896 | 65.1352 | 66.2358 | [20 empty] | 66.557 | [7 empty] | 1.3 | [7 empty] | 2.23
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040101 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2377 | 1.2679 | 1.2828 | 4.5422 | 4.4877 | 4.5523 | 1.2151 | 4.6326 | 1.2262 | [19 empty] | 2.261 | [7 empty] | 50.76 | [7 empty] | 67.59 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 1.2234 | 1.2364 | 1.3223 | 1.2694 | 4.6097 | 4.3739 | 4.7625 | 4.4865 | 4.5568 | [31 empty] | 3.093 | [7 empty] | -44.26 | [7 empty] | 53.03 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.64326 | 0.58928 | 0.70128 | 0.66664 | 0.70036 | 0.64247 | 0.6932 | -0.024831 | 0.66921 | 0.64718 | 0.71625 | [19 empty] | 0.609 | [7 empty] | -37.23 | [7 empty] | 29.47 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.4192 | 5.2544 | 5.4171 | 5.2308 | 5.079 | 5.2612 | 5.2585 | 5.1833 | 5.2338 | [20 empty] | 5.26 | [7 empty] | -11.6 | [7 empty] | 1.9
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040101 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 89.0962 | 90.0104 | 89.4677 | 295.319 | 298.4298 | 298.2752 | 89.3152 | 296.8176 | 89.5429 | [19 empty] | 153.567 | [7 empty] | 70.33 | [7 empty] | 62.36 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 90.2702 | 89.6901 | 90.1116 | 90.2834 | 295.6855 | 297.9798 | 298.4401 | 298.7973 | 296.3811 | [31 empty] | 205.293 | [7 empty] | -29.94 | [7 empty] | 50.19 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 64.9527 | 64.5017 | 65.5504 | 66.6796 | 65.5839 | 65.3951 | 64.8244 | 7.4902 | 65.5876 | 65.0667 | 65.1167 | [19 empty] | 61.156 | [7 empty] | -6.86 | [7 empty] | 24.35 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 356.3133 | 359.6257 | 360.7318 | 357.5571 | 355.9192 | 360.3414 | 358.4206 | 357.1973 | 358.3444 | [20 empty] | 358.272 | [7 empty] | -0.39 | [7 empty] | 0.45
2026-04-01 | Optimum Wellness 37 | 00191929326040101 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.5251 | 6.5776 | 6.4609 | 4.3073 | 4.4359 | 4.2665 | 6.4729 | 4.2995 | 6.4644 | [19 empty] | 5.819 | [7 empty] | -9.08 | [7 empty] | 17.12 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 6.5788 | 6.5761 | 6.5101 | 6.4849 | 4.2755 | 4.2371 | 4.2916 | 4.3737 | 4.4305 | [31 empty] | 5.306 | [7 empty] | 29.43 | [7 empty] | 20.78 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.0352 | 4.0753 | 4.0616 | 4.1575 | 4.1151 | 4.1399 | 4.0088 | -0.63123 | 4.0801 | 3.9788 | 3.974 | [19 empty] | 3.717 | [7 empty] | -11.49 | [7 empty] | 32.48 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.541 | 7.6213 | 7.5182 | 7.5287 | 7.3388 | 7.4428 | 7.3312 | 7.3951 | 7.3934 | [20 empty] | 7.457 | [7 empty] | -0.58 | [7 empty] | 1.27
2026-04-01 | Specific Test 3 | 00100003326040101 | CK |  | 20 |  |  |  | 125.4731 | 122.2435 | 144.6772 | 127.8461 | 121.2995 | 127.1338 | [22 empty] | 128.112 | [15 empty] | 6.07 | 20 |  |  |  | 482.7363 | 469.6559 | 487.0279 | 466.0673 | [36 empty] | 476.372 | [15 empty] | 1.83 | 20 |  |  |  | 68.1294 | 64.563 | 76.7733 | 65.0941 | [26 empty] | 68.64 | [15 empty] | 7.12 | 20 |  |  |  | 586.0818 | 605.4707 | 609.1917 | 627.1357 | 605.4325 | [24 empty] | 606.662 | [15 empty] | 2.15
2026-04-01 | Specific Test 3 | 00100003326040101 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 60.1292 | 61.037 | 56.1418 | 55.4408 | 55.8287 | 56.1427 | [22 empty] | 57.453 | [7 empty] | 0.8 | [7 empty] | 3.9 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 160.8483 | 166.4657 | 160.4097 | 163.0293 | [36 empty] | 162.688 | [7 empty] | -0.8 | [7 empty] | 1.47 | 15 | 23 | 368 | -322 | 21.9575 | 22.7613 | 21.9654 | 22.9106 | [26 empty] | 22.399 | [7 empty] | -2.61 | [7 empty] | 1.97 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 131.2436 | 127.5651 | 126.3499 | 124.0552 | 128.0436 | [24 empty] | 127.451 | [7 empty] | 1.15 | [7 empty] | 1.84
2026-04-01 | Specific Test 3 | 00100003326040101 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 0.84297 | 0.84297 | 0.84297 | 0.84297 | 0.84297 | 0.84297 | [22 empty] | 0.843 | [7 empty] | -80.84 | [7 empty] | 0 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | 0.84318 | 0.84305 | 0.84309 | 0.84307 | [36 empty] | 0.843 | [7 empty] | -26.69 | [7 empty] | 0.01 | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | 0.84297 | 0.84297 | 0.84297 | 0.84297 | [26 empty] | 0.843 | [7 empty] | -41.86 | [7 empty] | 0 | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6 | 0.84353 | 0.8435 | 0.84359 | 0.84357 | 0.84356 | [24 empty] | 0.844 | [7 empty] | -85.7 | [7 empty] | 0
2026-04-01 | Specific Test 3 | 00100003326040101 | LDH |  | 15 |  |  |  | 256.0223 | 251.8306 | 271.1324 | 271.236 | 268.7659 | 261.6514 | [22 empty] | 263.44 | [15 empty] | 2.86 | 15 |  |  |  | 620.6225 | 632.8293 | 623.8294 | 625.015 | [36 empty] | 625.574 | [15 empty] | 0.72 | 15 |  |  |  | 172.1556 | 166.6098 | 169.8806 | 174.6802 | [26 empty] | 170.832 | [15 empty] | 1.74 | 15 |  |  |  | 748.1211 | 777.5834 | 773.8971 | 776.6103 | 775.2868 | [24 empty] | 770.3 | [15 empty] | 1.45
2026-04-01 | Specific Test 3 | 00100003326040101 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.132 | 1.1455 | 1.2167 | 1.1982 | 1.2002 | 1.2545 | [22 empty] | 1.191 | [7 empty] | 8.29 | [7 empty] | 3.49 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1555 | 5.1198 | 5.1828 | 5.1336 | [36 empty] | 5.148 | [7 empty] | 0.94 | [7 empty] | 0.46 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.60426 | 0.61883 | 0.61979 | 0.60915 | [26 empty] | 0.613 | [7 empty] | -23.37 | [7 empty] | 1.07 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.3779 | 8.269 | 8.3639 | 8.4014 | 8.2702 | [24 empty] | 8.336 | [7 empty] | -0.76 | [7 empty] | 0.67
2026-04-01 | Renal 15 | 00100000726040101 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 5.147 | 5.1197 | 5.1298 | 5.0937 | 5.0721 | 4.8514 | 5.0989 | 5.0768 | [20 empty] | 5.074 | [7 empty] | 20.8 | [7 empty] | 1.72 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.5703 | 3.5168 | 3.5471 | 3.5697 | 3.55 | [35 empty] | 3.551 | [7 empty] | 31.51 | [7 empty] | 0.55 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.4294 | 3.3992 | 3.4307 | 3.3744 | [26 empty] | 3.408 | [7 empty] | 31.09 | [7 empty] | 0.68 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 5.1328 | 5.159 | 5.1384 | 5.1744 | 5.1221 | 5.1483 | 5.0835 | 5.1342 | [21 empty] | 5.137 | [7 empty] | 22.3 | [7 empty] | 0.49
2026-04-01 | Renal 15 | 00100000726040101 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 15.0791 | 15.0809 | 15.0537 | 14.7623 | 14.5915 | 14.6043 | 14.4782 | 14.7924 | [20 empty] | 14.805 | [7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 1.52 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 45.8364 | 45.9431 | 45.9643 | 46.398 | 45.2371 | [35 empty] | 45.876 | [7 empty] | 2.63 | [7 empty] | 0.81 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.9687 | 14.9147 | 14.5799 | 14.8544 | [26 empty] | 14.829 | [7 empty] | 0.88 | [7 empty] | 1.01 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 67.5097 | 67.1061 | 67.544 | 68.3241 | 66.034 | 66.0401 | 67.4634 | 66.599 | [21 empty] | 67.078 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 1.12
2026-04-01 | Renal 15 | 00100000726040101 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2171 | 1.142 | 1.2053 | 1.1956 | 1.1769 | 1.2878 | 1.1854 | 1.1619 | [20 empty] | 1.196 | [7 empty] | -20.23 | [7 empty] | 3.44 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.2923 | 4.3411 | 4.3464 | 4.226 | 4.3441 | [35 empty] | 4.31 | [7 empty] | -22.34 | [7 empty] | 1.08 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.67431 | 0.63587 | 0.60294 | 0.62648 | [26 empty] | 0.635 | [7 empty] | -34.55 | [7 empty] | 4.05 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.1151 | 4.9915 | 5.0606 | 5.056 | 4.8215 | 5.0338 | 4.8849 | 4.9953 | [21 empty] | 4.995 | [7 empty] | -16.05 | [7 empty] | 1.82
2026-04-01 | Renal 15 | 00100000726040101 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.9856 | 10.0465 | 9.9551 | 9.6848 | 9.828 | 9.816 | 9.8185 | 9.7902 | [20 empty] | 9.866 | [7 empty] | 8.41 | [7 empty] | 1.13 |  | 12.4 |  |  | 13.2717 | 13.0683 | 12.5365 | 13.0718 | 13.0483 | [35 empty] | 12.999 | [7 empty] | 4.83 | [7 empty] | 1.89 |  | 5.9 |  |  | 5.9641 | 5.7885 | 5.8482 | 5.9082 | [26 empty] | 5.877 | [7 empty] | -0.39 | [7 empty] | 1.12 |  | 12.7 |  |  | 13.2914 | 13.1386 | 13.176 | 13.1409 | 13.1998 | 13.4113 | 13.3879 | 13.2859 | [21 empty] | 13.254 | [7 empty] | 4.36 | [7 empty] | 0.76
2026-04-01 | Renal 15 | 00100000726040101 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 88.9242 | 87.8872 | 88.1978 | 87.7485 | 88.2494 | 89.4878 | 88.4315 | 90.111 | [20 empty] | 88.63 | [7 empty] | -1.7 | [7 empty] | 0.87 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 294.6318 | 290.4121 | 289.5019 | 289.8703 | 291.2649 | [35 empty] | 291.136 | [7 empty] | -0.64 | [7 empty] | 0.63 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 64.3813 | 63.6798 | 64.3532 | 63.6334 | [26 empty] | 64.012 | [7 empty] | -2.51 | [7 empty] | 0.56 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 345.0164 | 348.811 | 350.7743 | 350.7192 | 347.1388 | 350.5433 | 347.7655 | 350.2544 | [21 empty] | 348.878 | [7 empty] | -3 | [7 empty] | 0.56
2026-04-01 | Renal 15 | 00100000726040101 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.0502 | 3.0371 | 3.1218 | 3.0384 | 3.0335 | 3.0372 | 3.0594 | 3.0428 | [20 empty] | 3.053 | [7 empty] | -7.5 | [7 empty] | 0.9 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.9762 | 6.7554 | 6.7813 | 6.7902 | 6.7518 | [35 empty] | 6.811 | [7 empty] | -5.4 | [7 empty] | 1.23 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8522 | 1.8826 | 1.9029 | 1.8446 | [26 empty] | 1.871 | [7 empty] | -1.55 | [7 empty] | 1.25 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.9784 | 7.0914 | 6.9606 | 7.0137 | 6.8053 | 7.0094 | 6.8077 | 6.8825 | [21 empty] | 6.944 | [7 empty] | -3.56 | [7 empty] | 1.38
2026-04-01 | Renal 15 | 00100000726040101 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.3197 | 6.3084 | 6.2826 | 6.2335 | 6.1436 | 6.1018 | 6.1782 | 6.1778 | [20 empty] | 6.218 | [7 empty] | -2.84 | [7 empty] | 1.21 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 3.9901 | 3.9841 | 3.923 | 4.0547 | 3.9998 | [35 empty] | 3.99 | [7 empty] | -2.67 | [7 empty] | 1.05 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.7706 | 3.7007 | 3.7829 | 3.7022 | [26 empty] | 3.739 | [7 empty] | -10.97 | [7 empty] | 1.01 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.1649 | 7.2494 | 7.155 | 7.2035 | 7.0361 | 7.0546 | 7.0922 | 7.0878 | [21 empty] | 7.13 | [7 empty] | -4.93 | [7 empty] | 0.98
2026-03-31 | Large Animal 25 | 00206106226033101 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 149.4179 | 149.0624 | 148.6181 | 147.8037 | 150.6879 | [23 empty] | 149.118 | [7 empty] | 9.65 | [7 empty] | 0.64 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 492.5727 | 491.0505 | 479.6631 | 484.6682 | 489.2644 | [35 empty] | 487.444 | [7 empty] | 6.9 | [7 empty] | 0.97 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.4535 | 77.7218 | 78.5546 | 77.9833 | 77.1166 | [25 empty] | 77.766 | [7 empty] | 3.69 | [7 empty] | 0.63 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 249.7847 | 249.1166 | 249.2035 | 248.5643 | 251.1394 | [24 empty] | 249.562 | [7 empty] | -0.57 | [7 empty] | 0.35
2026-03-31 | Large Animal 25 | 00206106226033101 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.778 | 10.077 | 9.9186 | 9.9755 | 9.6211 | [23 empty] | 9.874 | [7 empty] | 8.51 | [7 empty] | 1.61 |  | 12.4 |  |  | 12.8954 | 13.309 | 12.978 | 12.928 | 12.7778 | [35 empty] | 12.978 | [7 empty] | 4.66 | [7 empty] | 1.37 |  | 5.9 |  |  | 5.9776 | 5.9655 | 5.7338 | 5.9085 | 5.6885 | [25 empty] | 5.855 | [7 empty] | -0.77 | [7 empty] | 2.06 |  | 12.7 |  |  | 13.1811 | 13.2908 | 13.3892 | 12.9419 | 12.7074 | [24 empty] | 13.102 | [7 empty] | 3.17 | [7 empty] | 1.89
2026-03-31 | Large Animal 25 | 00206106226033101 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 91.544 | 97.863 | 94.1548 | 96.6885 | 94.4378 | [23 empty] | 94.938 | [7 empty] | 5.49 | [7 empty] | 2.31 | 5 | 91 | 546 | -364 | 86.9263 | 86.0588 | 86.1583 | 84.8493 | 86.2673 | [35 empty] | 86.052 | [7 empty] | -5.44 | [7 empty] | 0.78 | 5 | 77 | 462 | -308 | 78.6368 | 76.3054 | 77.1646 | 77.3561 | 77.684 | [25 empty] | 77.429 | [7 empty] | 0.56 | [7 empty] | 0.98 | 5 | 118 | 708 | -472 | 120.0375 | 117.8962 | 115.7296 | 116.9628 | 121.6029 | [24 empty] | 118.446 | [7 empty] | 0.38 | [7 empty] | 1.79
2026-03-31 | Large Animal 25 | 00206106226033101 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.3197 | 3.3549 | 3.6512 | 3.5569 | 3.3567 | [23 empty] | 3.448 | [7 empty] | -11.59 | [7 empty] | 3.82 |  | 6 |  |  | 5.7706 | 5.5597 | 5.4041 | 5.6229 | 5.5354 | [35 empty] | 5.579 | [7 empty] | -7.02 | [7 empty] | 2.14 |  | 2.2 |  |  | 2.0273 | 1.8814 | 1.7424 | 2.1227 | 2.0757 | [25 empty] | 1.97 | [7 empty] | -10.46 | [7 empty] | 7.09 |  | 8.4 |  |  | 7.5792 | 7.591 | 7.2005 | 7.7912 | 7.9041 | [24 empty] | 7.613 | [7 empty] | -9.37 | [7 empty] | 3.15
2026-03-31 | Large Animal 25 | 00206106226033101 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | 2.092 | 2.2102 | 2.1682 | 2.2084 | 2.2116 | [23 empty] | 2.178 | [7 empty] | -9.25 | [7 empty] | 2.11 | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.463 | 4.3415 | 4.3704 | 4.381 | 4.4681 | [35 empty] | 4.405 | [7 empty] | 0.11 | [7 empty] | 1.16 | 15 | 1 | 16 | -14 | 0.96738 | 0.94795 | 0.92701 | 0.95899 | 1.0025 | [25 empty] | 0.961 | [7 empty] | -3.92 | [7 empty] | 2.59 | 15 | 4 | 64 | -56 | 3.6402 | 3.7317 | 3.6363 | 3.7127 | 3.8016 | [24 empty] | 3.704 | [7 empty] | -7.39 | [7 empty] | 1.66
2026-03-31 | Large Animal 25 | 00206106226033101 | Na |  |  | 141 |  |  | 131.3195 | 131.046 | 134.1279 | 132.1549 | 131.8649 | [23 empty] | 132.103 | [7 empty] | -6.31 | [7 empty] | 0.82 |  | 129 |  |  | 123.832 | 124.2648 | 122.6099 | 123.7136 | 122.2168 | [35 empty] | 123.327 | [7 empty] | -4.4 | [7 empty] | 0.63 |  | 118 |  |  | 114.5402 | 113.0578 | 114.466 | 113.3877 | 112.8493 | [25 empty] | 113.66 | [7 empty] | -3.68 | [7 empty] | 0.62 |  | 166 |  |  | 146.8342 | 144.1847 | 149.0148 | 146.1399 | 145.639 | [24 empty] | 146.363 | [7 empty] | -11.83 | [7 empty] | 1.08
2026-03-31 | Large Animal 25 | 00206106226033101 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1199 | 3.1942 | 3.0899 | 3.1559 | 3.1716 | [23 empty] | 3.146 | [7 empty] | -4.66 | [7 empty] | 1.18 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.9557 | 6.9349 | 6.8033 | 6.9479 | 6.9871 | [35 empty] | 6.926 | [7 empty] | -3.81 | [7 empty] | 0.92 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9085 | 1.8543 | 1.8267 | 1.8448 | 1.8213 | [25 empty] | 1.851 | [7 empty] | -2.57 | [7 empty] | 1.68 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0166 | 7.1256 | 7.1259 | 6.9921 | 7.093 | [24 empty] | 7.071 | [7 empty] | -1.8 | [7 empty] | 0.79
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 76.607 | 75.9778 | 75.9753 | 76.1808 | 76.2365 | 75.3797 | [22 empty] | 76.06 | [7 empty] | -2.49 | [7 empty] | 0.49 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 392.2938 | 405.3 | 395.2212 | 391.9374 | 411.8201 | 395.547 | [34 empty] | 398.687 | [7 empty] | -1.32 | [7 empty] | 1.84 | 10 | 63 | 693 | -567 | 63.8212 | 64.6166 | 62.9489 | 63.3696 | 64.7916 | 63.2932 | [24 empty] | 63.807 | [7 empty] | 1.28 | [7 empty] | 1.07 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 297.0492 | 287.7427 | 293.9513 | 287.9211 | 291.382 | [24 empty] | 291.609 | [7 empty] | -1.82 | [7 empty] | 1.22
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 42.6361 | 43.051 | 41.748 | 42.433 | 43.8649 | 45.2755 | [22 empty] | 43.168 | [7 empty] | -1.89 | [7 empty] | 2.64 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 212.1465 | 220.9176 | 211.5647 | 213.6818 | 217.9919 | 220.592 | [34 empty] | 216.149 | [7 empty] | -2.19 | [7 empty] | 1.78 | 15 | 45 | 720 | -630 | 50.3162 | 42.5065 | 43.6453 | 43.1656 | 42.0041 | 35.323 | [24 empty] | 42.827 | [7 empty] | -4.83 | [7 empty] | 10.18 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 260.7313 | 257.8467 | 261.6129 | 261.5535 | 256.781 | [24 empty] | 259.705 | [7 empty] | -7.91 | [7 empty] | 0.77
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 227.1146 | 221.2127 | 230.1816 | 232.0787 | 226.0798 | 226.8566 | [22 empty] | 227.254 | [7 empty] | -0.33 | [7 empty] | 1.5 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 90.5204 | 84.0128 | 89.0953 | 95.1017 | 100.9863 | 83.4194 | [34 empty] | 90.523 | [7 empty] | -8.56 | [7 empty] | 6.77 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 113.028 | 111.0813 | 112.4385 | 98.9145 | 112.8852 | 109.506 | [24 empty] | 109.642 | [7 empty] | -4.66 | [7 empty] | 4.51 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 258.9801 | 262.0306 | 254.2899 | 251.1424 | 252.9881 | [24 empty] | 255.886 | [7 empty] | -4.88 | [7 empty] | 1.57
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | CK |  | 20 |  |  |  | 128.5355 | 128.5331 | 125.7187 | 120.1766 | 129.9475 | 121.0246 | [22 empty] | 125.656 | [15 empty] | 3.02 | 20 |  |  |  | 475.4176 | 468.3462 | 455.2241 | 467.0097 | 496.1642 | 460.0307 | [34 empty] | 470.365 | [15 empty] | 2.8 | 20 |  |  |  | 63.7621 | 61.2472 | 65.3855 | 61.2257 | 74.9598 | 75.0397 | [24 empty] | 66.937 | [15 empty] | 8.79 | 20 |  |  |  | 569.6834 | 579.6267 | 598.7189 | 597.1451 | 603.9314 | [24 empty] | 589.821 | [15 empty] | 2.2
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.618 | 9.9729 | 9.9039 | 9.781 | 9.8249 | 9.5903 | [22 empty] | 9.782 | [7 empty] | 7.49 | [7 empty] | 1.43 |  | 12.4 |  |  | 12.7983 | 12.854 | 13.1668 | 13.0115 | 13.6424 | 12.8518 | [34 empty] | 13.054 | [7 empty] | 5.28 | [7 empty] | 2.23 |  | 5.9 |  |  | 5.8077 | 5.8595 | 6.1092 | 5.5188 | 6.0446 | 5.8467 | [24 empty] | 5.864 | [7 empty] | -0.6 | [7 empty] | 3.23 |  | 12.7 |  |  | 13.0493 | 13.012 | 13.03 | 12.8204 | 12.744 | [24 empty] | 12.931 | [7 empty] | 1.82 | [7 empty] | 0.96
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 59.221 | 60.1342 | 56.839 | 57.8151 | 58.349 | 55.3012 | [22 empty] | 57.943 | [7 empty] | 1.65 | [7 empty] | 2.71 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 163.0222 | 168.3078 | 165.6765 | 166.1688 | 168.1171 | 166.1441 | [34 empty] | 166.239 | [7 empty] | 1.37 | [7 empty] | 1.06 | 15 | 23 | 368 | -322 | 22.7949 | 23.9829 | 23.4386 | 22.7606 | 23.3699 | 23.4135 | [24 empty] | 23.293 | [7 empty] | 1.28 | [7 empty] | 1.8 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 127.7389 | 126.0668 | 129.6107 | 124.8497 | 128.0404 | [24 empty] | 127.261 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1.3
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.0515 | 3.1291 | 3.1654 | 3.045 | 3.121 | 3.0676 | [22 empty] | 3.097 | [7 empty] | -6.16 | [7 empty] | 1.44 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0052 | 7.0037 | 6.8957 | 6.8955 | 7.1807 | 6.867 | [34 empty] | 6.975 | [7 empty] | -3.13 | [7 empty] | 1.53 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.9527 | 1.9142 | 1.8573 | 1.8873 | 1.8966 | 1.8511 | [24 empty] | 1.893 | [7 empty] | -0.36 | [7 empty] | 1.82 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.0487 | 6.9495 | 6.8276 | 6.9813 | 6.8663 | [24 empty] | 6.935 | [7 empty] | -3.69 | [7 empty] | 1.15
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00291929326033001 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2013 | 1.1569 | 1.17 | 1.1838 | 1.1512 | 1.202 | [22 empty] | 1.178 | [7 empty] | 7.05 | [7 empty] | 1.69 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1515 | 5.0086 | 5.0792 | 5.0713 | 5.2654 | 5.0488 | [34 empty] | 5.104 | [7 empty] | 0.08 | [7 empty] | 1.64 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.57143 | 0.63089 | 0.62125 | 0.58268 | 0.59179 | 0.45195 | [24 empty] | 0.575 | [7 empty] | -28.13 | [7 empty] | 10.23 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 7.9933 | 8.1575 | 8.2914 | 8.1323 | 8.3762 | [24 empty] | 8.19 | [7 empty] | -2.5 | [7 empty] | 1.62
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 5.0192 | 4.8463 | 4.9684 | 5.0204 | 4.9716 | 4.9036 | [22 empty] | 4.955 | [7 empty] | 17.97 | [7 empty] | 1.26 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.511 | 3.425 | 3.4406 | 3.4733 | 3.4806 | 3.4217 | [34 empty] | 3.459 | [7 empty] | 28.1 | [7 empty] | 0.93 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.2886 | 3.3565 | 3.3517 | 3.2851 | 3.314 | 3.3012 | [24 empty] | 3.316 | [7 empty] | 27.55 | [7 empty] | 0.86 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.9944 | 5.0413 | 4.9531 | 4.9937 | 4.9358 | [24 empty] | 4.984 | [7 empty] | 18.66 | [7 empty] | 0.74
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 139.5846 | 141.6992 | 140.7538 | 139.29 | 140.9771 | 140.1602 | [22 empty] | 140.411 | [7 empty] | 3.24 | [7 empty] | 0.59 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 439.7671 | 451.7087 | 439.4608 | 439.2355 | 435.367 | 443.2811 | [34 empty] | 441.47 | [7 empty] | -3.19 | [7 empty] | 1.16 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 77.1594 | 77.338 | 76.4623 | 76.6258 | 76.3143 | 76.3607 | [24 empty] | 76.71 | [7 empty] | 2.28 | [7 empty] | 0.52 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 214.0939 | 217.432 | 217.0031 | 216.4843 | 217.9843 | [24 empty] | 216.6 | [7 empty] | -13.71 | [7 empty] | 0.62
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 29.6067 | 26.9152 | 29.0011 | -8.292 | 28.6667 | 26.726 | [22 empty] | 22.104 | [7 empty] | -21.06 | [7 empty] | 61.68 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 121.8999 | 123.8257 | 122.6797 | 117.9042 | 123.2774 | 117.2118 | [34 empty] | 121.133 | [7 empty] | 5.33 | [7 empty] | 2.15 | 15 | 26 | 416 | -364 | 19.1335 | 20.3779 | 22.9922 | 25.0951 | 24.4908 | 20.9946 | [24 empty] | 22.181 | [7 empty] | -14.69 | [7 empty] | 9.81 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 207.5341 | 210.1569 | 203.9533 | 205.3925 | 208.0744 | [24 empty] | 207.022 | [7 empty] | -4.6 | [7 empty] | 1.04
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | BA | [5 empty] | 2.1254 | 1.8138 | 1.8921 | 1.4395 | 2.0273 | [23 empty] | 1.86 | [15 empty] | 12.69 |  |  |  |  | 1.416 | 2.2823 | 2.1701 | 1.8675 | 1.5957 | [35 empty] | 1.866 | [15 empty] | 17.63 |  |  |  |  | 10.9316 | 9.758 | 11.2086 | 10.5945 | 10.3713 | [25 empty] | 10.573 | [15 empty] | 4.71 |  |  |  |  | 9.1623 | 9.1029 | 10.1414 | 9.8348 | 9.5606 | [24 empty] | 9.56 | [15 empty] | 4.13
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.2382 | 13.6448 | 13.8242 | 14.222 | 13.7692 | 14.0439 | [22 empty] | 13.957 | [7 empty] | -5.7 | [7 empty] | 1.62 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.2195 | 44.0118 | 42.2523 | 43.8405 | 43.1207 | 43.429 | [34 empty] | 43.479 | [7 empty] | -2.73 | [7 empty] | 1.51 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.3624 | 14.2538 | 14.293 | 14.0812 | 14.1136 | 14.2107 | [24 empty] | 14.219 | [7 empty] | -3.27 | [7 empty] | 0.69 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 63.9193 | 63.4428 | 63.6031 | 62.3344 | 63.7022 | [24 empty] | 63.4 | [7 empty] | -3.5 | [7 empty] | 0.88
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.1882 | 1.2151 | 1.2874 | 1.1395 | 1.2043 | 1.2174 | [22 empty] | 1.209 | [7 empty] | -19.42 | [7 empty] | 3.63 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.6308 | 4.4741 | 4.4216 | 4.4311 | 4.4893 | 4.5635 | [34 empty] | 4.502 | [7 empty] | -18.89 | [7 empty] | 1.64 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.64785 | 0.68056 | 0.72369 | 0.7511 | 0.73359 | 0.78353 | [24 empty] | 0.72 | [7 empty] | -25.77 | [7 empty] | 6.2 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.0012 | 5.2344 | 5.406 | 5.3009 | 5.3326 | [24 empty] | 5.255 | [7 empty] | -11.68 | [7 empty] | 2.63
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 90.8558 | 92.1372 | 92.8752 | 93.4679 | 94.3065 | [23 empty] | 92.729 | [7 empty] | 3.03 | [7 empty] | 1.27 | 5 | 91 | 546 | -364 | 87.2369 | 86.5613 | 86.1292 | 87.0861 | 85.4615 | [35 empty] | 86.495 | [7 empty] | -4.95 | [7 empty] | 0.75 | 5 | 77 | 462 | -308 | 75.7478 | 77.921 | 75.8035 | 77.1658 | 77.2907 | [25 empty] | 76.786 | [7 empty] | -0.28 | [7 empty] | 1.12 | 5 | 118 | 708 | -472 | 118.4725 | 116.7249 | 115.2725 | 117.2737 | 119.4713 | [24 empty] | 117.443 | [7 empty] | -0.47 | [7 empty] | 1.23
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 90.8198 | 88.8435 | 90.3674 | 90.1992 | 90.59 | 89.7507 | [22 empty] | 90.095 | [7 empty] | -0.07 | [7 empty] | 0.72 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 292.2377 | 298.0441 | 294.2587 | 296.9597 | 293.3806 | 293.3924 | [34 empty] | 294.712 | [7 empty] | 0.58 | [7 empty] | 0.71 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.4128 | 66.1445 | 65.5257 | 65.7433 | 63.8868 | 64.1183 | [24 empty] | 65.139 | [7 empty] | -0.79 | [7 empty] | 1.29 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 352.3951 | 357.7614 | 352.4688 | 355.0706 | 357.0361 | [24 empty] | 354.946 | [7 empty] | -1.31 | [7 empty] | 0.63
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.3209 | 3.1303 | 3.35 | 3.3256 | 3.2649 | [23 empty] | 3.278 | [7 empty] | -15.94 | [7 empty] | 2.41 |  | 6 |  |  | 5.3337 | 5.5522 | 5.7095 | 5.6286 | 5.5261 | [35 empty] | 5.55 | [7 empty] | -7.5 | [7 empty] | 2.26 |  | 2.2 |  |  | 1.9651 | 1.857 | 1.9734 | 2.1304 | 1.9657 | [25 empty] | 1.978 | [7 empty] | -10.08 | [7 empty] | 4.42 |  | 8.4 |  |  | 7.6279 | 7.4993 | 7.6581 | 7.6679 | 7.6775 | [24 empty] | 7.626 | [7 empty] | -9.21 | [7 empty] | 0.86
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | Na |  |  | 141 |  |  | 129.6427 | 133.1106 | 129.3532 | 130.9493 | 130.5087 | [23 empty] | 130.713 | [7 empty] | -7.3 | [7 empty] | 1.02 |  | 129 |  |  | 120.573 | 124.5382 | 125.6572 | 122.4704 | 120.971 | [35 empty] | 122.842 | [7 empty] | -4.77 | [7 empty] | 1.61 |  | 118 |  |  | 115.196 | 112.4973 | 113.961 | 114.659 | 113.7465 | [25 empty] | 114.012 | [7 empty] | -3.38 | [7 empty] | 0.8 |  | 166 |  |  | 144.9337 | 143.2545 | 146.2748 | 145.349 | 145.2896 | [24 empty] | 145.02 | [7 empty] | -12.64 | [7 empty] | 0.68
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 59.1365 | 59.1664 | 57.5469 | 61.9894 | 57.3908 | [23 empty] | 59.046 | [15 empty] | 2.8 | 30 |  |  |  | 73.1792 | 77.6381 | 72.8799 | 77.9434 | 73.5134 | [35 empty] | 75.031 | [15 empty] | 3.02 | 30 |  |  |  | 28.8967 | 28.4153 | 28.7664 | 30.0421 | 30.6058 | [25 empty] | 29.345 | [15 empty] | 2.84 | 30 |  |  |  | 102.6848 | 95.9779 | 100.128 | 103.8103 | 98.707 | [24 empty] | 100.262 | [15 empty] | 2.79
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 34.8713 | 35.4635 | 37.4056 | 35.0999 | 36.6874 | [23 empty] | 35.906 | [7 empty] | 10.48 | [7 empty] | 2.72 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 24.0735 | 20.4136 | 18.5404 | 21.4016 | 20.5906 | [35 empty] | 21.004 | [7 empty] | -0.92 | [7 empty] | 8.56 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 18.9844 | 22.1193 | 18.5978 | 21.8782 | 18.7127 | [25 empty] | 20.058 | [7 empty] | 15.94 | [7 empty] | 7.93 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 27.4374 | 28.0474 | 27.7566 | 28.1788 | 26.8371 | [24 empty] | 27.651 | [7 empty] | 3.56 | [7 empty] | 1.74
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.2042 | 6.0675 | 6.128 | 6.1553 | 6.1647 | 6.1141 | [22 empty] | 6.139 | [7 empty] | -4.08 | [7 empty] | 0.7 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 3.9628 | 4.0171 | 4.0348 | 3.9643 | 4.0159 | 3.9575 | [34 empty] | 3.992 | [7 empty] | -2.63 | [7 empty] | 0.78 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.7098 | 3.7091 | 3.7256 | 3.7505 | 3.7264 | 3.695 | [24 empty] | 3.719 | [7 empty] | -11.44 | [7 empty] | 0.47 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.0443 | 7.1664 | 7.0255 | 7.1279 | 7.1005 | [24 empty] | 7.093 | [7 empty] | -5.43 | [7 empty] | 0.73
2026-03-30 | Optimum Wellness 37 | 00191929326033001 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 172.1587 | 167.6483 | 175.4448 | 173.1352 | 169.0978 | [23 empty] | 171.497 | [15 empty] | 1.63 | 15 |  |  |  | 95.5102 | 93.6241 | 92.1749 | 92.6577 | 93.192 | [35 empty] | 93.432 | [15 empty] | 1.23 | 15 |  |  |  | 104.6828 | 108.3672 | 101.7225 | 105.3031 | 104.8676 | [25 empty] | 104.989 | [15 empty] | 2.01 | 15 |  |  |  | 199.4072 | 205.4704 | 197.8403 | 198.485 | 199.0874 | [24 empty] | 200.058 | [15 empty] | 1.38
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 148.445 | 150.8733 | 148.8776 | 151.1906 | 190.7053 | 150.1829 | [22 empty] | 156.712 | [7 empty] | 15.23 | [7 empty] | 9.72 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 485.7631 | 478.8548 | 480.5514 | 478.773 | 489.2602 | [35 empty] | 482.64 | [7 empty] | 5.84 | [7 empty] | 0.87 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 78.5913 | 76.9543 | 76.8555 | 77.3467 | 76.946 | 76.6733 | [24 empty] | 77.228 | [7 empty] | 2.97 | [7 empty] | 0.83 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 246.7795 | 245.9351 | 243.539 | 242.7922 | 244.468 | [24 empty] | 244.703 | [7 empty] | -2.51 | [7 empty] | 0.6
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | BA | [5 empty] | 2.9779 | 3.325 | 2.8496 | 3.5647 | 8.4076 | 2.9383 | [22 empty] | 4.011 | [15 empty] | 49.42 |  |  |  |  | 3.1705 | 2.286 | 2.8744 | 3.2448 | 2.2418 | [35 empty] | 2.764 | [15 empty] | 15.44 |  |  |  |  | 12.025 | 11.3013 | 10.8514 | 11.3554 | 12.0875 | 12.0669 | [24 empty] | 11.615 | [15 empty] | 4.08 |  |  |  |  | 10.5022 | 9.3395 | 10.1619 | 11.0729 | 9.5314 | [24 empty] | 10.122 | [15 empty] | 6.27
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 14.2989 | 14.1121 | 14.1152 | 14.3789 | -122.3394 | 14.3428 | [22 empty] | -8.515 | [7 empty] | -157.54 | [7 empty] | 597.79 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 44.4434 | 44.1326 | 44.5789 | 44.6991 | 43.6328 | [35 empty] | 44.297 | [7 empty] | -0.9 | [7 empty] | 0.86 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.601 | 14.4687 | 14.1765 | 14.2563 | 14.5127 | 14.2186 | [24 empty] | 14.372 | [7 empty] | -2.23 | [7 empty] | 1.12 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.1239 | 65.4383 | 65.9384 | 65.5704 | 65.1687 | [24 empty] | 65.448 | [7 empty] | -0.38 | [7 empty] | 0.45
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 236.6251 | 229.9541 | 232.2737 | 232.5863 | 235.5111 | 231.2987 | [22 empty] | 233.042 | [7 empty] | 2.21 | [7 empty] | 1 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 93.2099 | 101.3983 | 101.0545 | 95.177 | 95.3328 | [35 empty] | 97.234 | [7 empty] | -1.78 | [7 empty] | 3.44 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 117.4214 | 111.3158 | 114.9742 | 113.0768 | 109.8782 | 113.255 | [24 empty] | 113.32 | [7 empty] | -1.46 | [7 empty] | 2.15 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 259.4353 | 269.5866 | 265.1767 | 264.0067 | 262.9764 | [24 empty] | 264.236 | [7 empty] | -1.77 | [7 empty] | 1.25
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 62.5395 | 57.9185 | 58.9172 | 58.9592 | -26.3201 | 56.729 | [22 empty] | 44.791 | [7 empty] | -21.42 | [7 empty] | 71.11 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 166.7258 | 165.291 | 163.2152 | 164.4965 | 164.2256 | [35 empty] | 164.791 | [7 empty] | 0.48 | [7 empty] | 0.71 | 15 | 23 | 368 | -322 | 31.0661 | 22.463 | 23.3575 | 24.1231 | 24.1863 | 22.764 | [24 empty] | 24.66 | [7 empty] | 7.22 | [7 empty] | 11.9 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 130.0527 | 128.9951 | 129.0779 | 124.6286 | 129.1514 | [24 empty] | 128.381 | [7 empty] | 1.89 | [7 empty] | 1.49
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.4829 | 3.3893 | 3.2793 | 3.4953 | -8.3867 | 3.3572 | [22 empty] | 1.436 | [7 empty] | -63.17 | [7 empty] | 305.91 |  | 6 |  |  | 5.7148 | 5.5424 | 5.6199 | 5.5936 | 5.4956 | [35 empty] | 5.593 | [7 empty] | -6.78 | [7 empty] | 1.33 |  | 2.2 |  |  | 2.0779 | 2.0571 | 1.9365 | 2.0189 | 2.2544 | 2.085 | [24 empty] | 2.072 | [7 empty] | -5.84 | [7 empty] | 4.62 |  | 8.4 |  |  | 7.6843 | 7.6171 | 7.632 | 7.6373 | 7.6927 | [24 empty] | 7.653 | [7 empty] | -8.9 | [7 empty] | 0.39
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | LDH |  | 15 |  |  |  | 271.8241 | 240.6433 | 254.9704 | 239.4056 | 251.1073 | 263.3883 | [22 empty] | 253.557 | [15 empty] | 4.57 | 15 |  |  |  | 630.4539 | 616.7535 | 629.0371 | 621.1822 | 628.0173 | [35 empty] | 625.089 | [15 empty] | 0.84 | 15 |  |  |  | 162.4389 | 171.0261 | 160.3627 | 160.4244 | 167.4948 | 173.7921 | [24 empty] | 165.923 | [15 empty] | 3.15 | 15 |  |  |  | 771.8755 | 748.9961 | 759.3594 | 753.8834 | 747.8571 | [24 empty] | 756.394 | [15 empty] | 1.16
2026-03-28 | Avian & Reptile 26 | 00106306426032701 | Na |  |  | 141 |  |  | 131.8888 | 130.8618 | 130.2317 | 131.7226 | 156.3218 | 130.2357 | [22 empty] | 135.21 | [7 empty] | -4.11 | [7 empty] | 7 |  | 129 |  |  | 123.5079 | 122.2056 | 122.9323 | 124.3038 | 121.2791 | [35 empty] | 122.846 | [7 empty] | -4.77 | [7 empty] | 0.85 |  | 118 |  |  | 115.8333 | 114.0752 | 113.2464 | 113.8061 | 113.8507 | 113.7448 | [24 empty] | 114.093 | [7 empty] | -3.31 | [7 empty] | 0.72 |  | 166 |  |  | 146.4104 | 145.545 | 149.8809 | 146.3271 | 144.2118 | [24 empty] | 146.475 | [7 empty] | -11.76 | [7 empty] | 1.28
2026-03-27 | Coagulation | 130126032701 | APTT | [5 empty] | 29.7543 | 29.7543 | 29.7543 | [25 empty] | 29.754 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.8599 | 80.8599 | 80.8599 | [37 empty] | 80.86 | [15 empty] | 0
2026-03-27 | Coagulation | 130126032701 | FIB | [5 empty] | 207.392 | 207.392 | 207.392 | [25 empty] | 207.392 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 115.664 | 115.664 | 115.664 | [37 empty] | 115.664 | [15 empty] | 0
2026-03-27 | Coagulation | 130126032701 | PT | [5 empty] | 11.5064 | 11.5064 | 11.5064 | [25 empty] | 11.506 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.6298 | 18.6298 | 18.6298 | [37 empty] | 18.63 | [15 empty] | 0
2026-03-27 | COAG | 00100030126032701 | APTT | [5 empty] | 29.4883 | 28.4767 | 29.4883 | 27.8123 | 27.7799 | 27.9784 | 27.5596 | 27.9447 | 26.6421 | [19 empty] | 28.125 | [15 empty] | 2.9 |  |  |  |  | 41.8306 | 48.8393 | 42.8339 | 49.1632 | 41.1198 | 42.7415 | 40.7705 | 43.5826 | 40.4251 | 45.2268 | [30 empty] | 43.653 | [15 empty] | 6.86 |  |  |  |  | 83.7195 | 122.5673 | 85.9551 | 97.3874 | 104.9618 | 87.7035 | 89.8346 | 125.8968 | 102.5907 | 73.639 | [20 empty] | 97.426 | [15 empty] | 16.43
2026-03-27 | COAG | 00100030126032701 | FIBR | [5 empty] | 257.078 | 253.802 | 260.9 | 255.167 | 244.793 | 259.535 | 238.787 | 254.894 | 234.692 | [19 empty] | 250.499 | [15 empty] | 3.41 |  |  |  |  | 203.843 | 201.386 | 235.238 | 222.68 | 228.686 | 238.514 | 234.692 | 235.511 | 252.164 | 227.594 | [30 empty] | 228.031 | [15 empty] | 6.46 |  |  |  |  | 127.403 | 80.447 | 106.382 | 16.292 | 47.414 | 90.821 | 62.975 | 52.055 | 83.996 | [21 empty] | 74.198 | [15 empty] | 42.54
2026-03-27 | COAG | 00100030126032701 | PT | [5 empty] | 10.8742 | 10.8174 | 11.1286 | 15.1916 | 11.241 | 14.2073 | 11.8249 | 11.976 | 15.1549 | [19 empty] | 12.471 | [15 empty] | 13.16 |  |  |  |  | 27.3514 | 25.568 | 22.4204 | 25.686 | 26.6444 | 26.8594 | 23.427 | [33 empty] | 25.422 | [15 empty] | 6.71 |  |  |  |  | 18.4522 | 20.141 | 18.1558 | 20.4786 | 20.9167 | 19.4821 | 20.6537 | 21.3756 | 21.4534 | 20.0268 | [20 empty] | 20.114 | [15 empty] | 5.32
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.9574 | 5.0007 | 5.0717 | 4.9654 | 4.8326 | [23 empty] | 4.966 | [7 empty] | 18.23 | [7 empty] | 1.57 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.5345 | 3.4142 | 3.6832 | 3.5581 | 3.4159 | [35 empty] | 3.521 | [7 empty] | 30.41 | [7 empty] | 2.85 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.3153 | 3.3709 | 3.3964 | 3.3818 | 3.2973 | [25 empty] | 3.352 | [7 empty] | 28.94 | [7 empty] | 1.16 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.8817 | 4.9428 | 4.9979 | 4.9943 | 4.8274 | [24 empty] | 4.929 | [7 empty] | 17.35 | [7 empty] | 1.34
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 143.66 | 145.3202 | 146.3827 | 146.7413 | 144.898 | [23 empty] | 145.4 | [7 empty] | 6.91 | [7 empty] | 0.76 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 461.3725 | 445.3201 | 451.6806 | 453.5961 | 454.9414 | [35 empty] | 453.382 | [7 empty] | -0.57 | [7 empty] | 1.14 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 78.0797 | 77.1915 | 77.6337 | 78.0118 | 78.1959 | [25 empty] | 77.823 | [7 empty] | 3.76 | [7 empty] | 0.47 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 222.1365 | 224.4787 | 221.2808 | 224.0871 | 223.7972 | [24 empty] | 223.156 | [7 empty] | -11.09 | [7 empty] | 0.55
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 24.9326 | 27.4849 | 30.4714 | 27.6261 | 23.6634 | [23 empty] | 26.836 | [7 empty] | -4.16 | [7 empty] | 8.81 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 116.2447 | 118.0223 | 114.9553 | 120.5864 | 117.8907 | [35 empty] | 117.54 | [7 empty] | 2.21 | [7 empty] | 1.61 | 15 | 26 | 416 | -364 | 15.8751 | 26.1964 | 23.0815 | 20.6215 | 23.2571 | [25 empty] | 21.806 | [7 empty] | -16.13 | [7 empty] | 15.83 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 197.4571 | 205.8368 | 177.5314 | 201.2551 | 208.3644 | [24 empty] | 198.089 | [7 empty] | -8.71 | [7 empty] | 5.52
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 41.2352 | 41.9738 | 43.6992 | 43.3342 | 46.6741 | [23 empty] | 43.383 | [7 empty] | -1.4 | [7 empty] | 4.32 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 217.8722 | 212.1449 | 215.2672 | 216.3461 | 218.6908 | [35 empty] | 216.064 | [7 empty] | -2.23 | [7 empty] | 1.06 | 15 | 45 | 720 | -630 | 42.9941 | 43.442 | 42.8532 | 42.7887 | 44.1753 | [25 empty] | 43.251 | [7 empty] | -3.89 | [7 empty] | 1.19 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 257.2953 | 264.3272 | 261.3549 | 255.5062 | 262.9757 | [24 empty] | 260.292 | [7 empty] | -7.7 | [7 empty] | 1.29
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | BA | [5 empty] | 3.1765 | 3.0111 | 3.0584 | 3.3912 | 2.8889 | [23 empty] | 3.105 | [15 empty] | 5.48 |  |  |  |  | 2.6326 | 2.4235 | 2.3489 | 2.7748 | 2.4775 | [35 empty] | 2.531 | [15 empty] | 6.05 |  |  |  |  | 12.6557 | 12.3409 | 12.7427 | 13.1277 | 13.0549 | [25 empty] | 12.784 | [15 empty] | 2.23 |  |  |  |  | 11.3898 | 12.1581 | 12.0105 | 11.5736 | 12.0091 | [24 empty] | 11.828 | [15 empty] | 2.48
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 57.2811 | 59.4727 | 59.1891 | 56.9574 | 57.3638 | [23 empty] | 58.053 | [7 empty] | 1.85 | [7 empty] | 1.82 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 165.561 | 163.4481 | 163.5949 | 166.1345 | 166.8811 | [35 empty] | 165.124 | [7 empty] | 0.69 | [7 empty] | 0.83 | 15 | 23 | 368 | -322 | 23.0305 | 23.5532 | 23.6087 | 22.7639 | 23.1982 | [25 empty] | 23.231 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1.37 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 126.1642 | 126.2814 | 127.1213 | 123.2094 | 128.7137 | [24 empty] | 126.298 | [7 empty] | 0.24 | [7 empty] | 1.42
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 88.5249 | 89.6179 | 89.9934 | 89.3323 | 88.8878 | [23 empty] | 89.271 | [7 empty] | -0.99 | [7 empty] | 0.58 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 291.204 | 289.8753 | 295.5892 | 295.0964 | 294.0729 | [35 empty] | 293.168 | [7 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.76 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 64.9168 | 64.8358 | 64.8368 | 64.4175 | 65.96 | [25 empty] | 64.993 | [7 empty] | -1.02 | [7 empty] | 0.79 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 343.9452 | 345.6776 | 349.1665 | 347.6964 | 350.451 | [24 empty] | 347.387 | [7 empty] | -3.41 | [7 empty] | 0.67
2026-03-27 | Liver 11 | 00100000226032701 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.1131 | 1.2711 | 1.1671 | 1.2555 | 1.1457 | [23 empty] | 1.191 | [7 empty] | 8.23 | [7 empty] | 5.22 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 4.9423 | 4.8981 | 4.9518 | 4.9796 | 4.9363 | [35 empty] | 4.942 | [7 empty] | -3.11 | [7 empty] | 0.53 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.61961 | 0.60548 | 0.63972 | 0.59872 | 0.60227 | [25 empty] | 0.613 | [7 empty] | -23.35 | [7 empty] | 2.46 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 7.8362 | 7.9286 | 7.9186 | 7.9199 | 7.9759 | [24 empty] | 7.916 | [7 empty] | -5.76 | [7 empty] | 0.57
2026-03-23 | S-DMA | 00100011326032301 | S-DMA | [5 empty] | 10.8471 | 9.9957 | 12.2555 | 12.3578 | 9.8499 | 9.0826 | 9.2199 | 9.8789 | 9.5119 | [19 empty] | 9.92 | [15 empty] | 13.14 |  |  |  |  | 35.8019 | 28.9921 | 37.995 | 39.2957 | 31.8646 | 27.5395 | 26.1673 | 29.1478 | 19.5983 | 28.4721 | 24.7474 | 28.9518 | [28 empty] | 29.881 | [15 empty] | 18.05
2026-03-20 | COAG | 00200030126032001 | APTT | [5 empty] | 106.584 | 104.1888 | 104.3473 | 107.3211 | 107.5639 | 105.7522 | 106.8933 | 106.187 | 107.5416 | [19 empty] | 106.32 | [15 empty] | 1.08 |  |  |  |  | 109.7241 | 114.5507 | 116.5236 | 117.1763 | 113.22 | 113.7951 | 113.1256 | 113.8275 | [32 empty] | 113.993 | [15 empty] | 1.87
2026-03-20 | COAG | 00200030126032001 | FIBR | [5 empty] | -182.785 | 38.135 | 83.108 | 125.714 | 62.594 | -30.508 | 122.558 | 50.759 | 31.823 | [19 empty] | 42.654 | [15 empty] | 195.25 |  |  |  |  | 74.429 | 23.933 | -5.26 | -153.592 | -99.151 | 20.777 | -3.682 | 24.722 | [32 empty] | -14.728 | [15 empty] | 473.36
2026-03-20 | COAG | 00200030126032001 | PT | [5 empty] | 17.833 | 16.9333 | 17.2304 | 16.6428 | 18.4088 | 16.5597 | 18.1576 | 16.5337 | 17.2501 | [19 empty] | 17.31 | [15 empty] | 3.66 |  |  |  |  | 26.6596 | 29.5 | 35.9104 | 31.076 | 27.2656 | [35 empty] | 30.082 | [15 empty] | 11.02
2026-03-19 | S-DMA | 00100011326031901 | S-DMA | [5 empty] | 10.8199 | 3.238 | 11.2273 | 0.53925 | 9.917 | 9.9731 | 9.4088 | 6.1522 | 6.7103 | [19 empty] | 7.545 | [15 empty] | 41.93 |  |  |  |  | 38.4387 | 44.2031 | 38.1904 | 35.1722 | 29.1895 | 31.0976 | 31.1873 | 41.3131 | 0.020308 | 18.6612 | 24.0743 | 23.6064 | [28 empty] | 29.596 | [15 empty] | 39.01 |  |  |  |  | 33.6026 | [29 empty] | 33.603
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 73.5114 | 72.5531 | 74.4597 | 74.3884 | 73.4384 | 73.1465 | 72.7735 | 75.3268 | [20 empty] | 73.7 | [7 empty] | -5.51 | [7 empty] | 1.2 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 376.3777 | 380.5177 | 378.791 | 380.589 | 383.9959 | 394.0866 | 381.3652 | 379.9697 | [32 empty] | 381.962 | [7 empty] | -5.46 | [7 empty] | 1.31 | 10 | 63 | 693 | -567 | 63.0262 | 61.9572 | 61.9731 | 61.5124 | 62.3126 | 62.7073 | 62.6434 | [23 empty] | 62.305 | [7 empty] | -1.1 | [7 empty] | 0.78 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 296.7982 | 38.2517 | 279.6719 | 282.9589 | 280.2492 | 62.0635 | 284.4591 | 281.2159 | 280.6008 | [20 empty] | 231.808 | [7 empty] | -21.95 | [7 empty] | 42.01
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 39.356 | 40.1898 | 39.7021 | 43.2023 | 41.3663 | 39.385 | 40.1449 | 40.3924 | [20 empty] | 40.467 | [7 empty] | -8.03 | [7 empty] | 2.96 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 202.904 | 202.7215 | 205.0596 | 201.7907 | 207.7784 | 207.2519 | 206.5652 | 202.8928 | [32 empty] | 204.621 | [7 empty] | -7.41 | [7 empty] | 1.07 | 15 | 45 | 720 | -630 | 45.0387 | 41.7419 | 42.2169 | 40.7879 | 43.2262 | 41.6637 | 42.5377 | [23 empty] | 42.459 | [7 empty] | -5.65 | [7 empty] | 2.99 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 273.9845 | 258.0483 | 257.6534 | 254.4113 | 41.7979 | 255.7872 | 257.0564 | 251.5219 | [21 empty] | 231.283 | [7 empty] | -17.98 | [7 empty] | 31.08
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 228.124 | 228.2231 | 211.7103 | 225.2098 | 227.6731 | 222.6001 | 216.9565 | 227.1319 | [20 empty] | 223.454 | [7 empty] | -1.99 | [7 empty] | 2.55 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 99.3754 | 96.9164 | 96.4538 | 97.4353 | 100.6357 | 99.6553 | 98.37 | 98.2505 | [32 empty] | 98.387 | [7 empty] | -0.62 | [7 empty] | 1.37 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 111.7617 | 114.0028 | 111.8976 | 110.5269 | 112.6824 | 113.6377 | 111.2734 | [23 empty] | 112.255 | [7 empty] | -2.39 | [7 empty] | 1.04 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 281.2646 | 10.2025 | 261.6064 | 261.658 | 264.3277 | 114.0343 | 258.8183 | 260.3281 | 256.1057 | [20 empty] | 218.705 | [7 empty] | -18.7 | [7 empty] | 39.99
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | CK |  | 20 |  |  |  | 131.8073 | 118.9172 | 143.0123 | 137.3043 | 130.7141 | 136.6418 | 144.6536 | 141.0602 | [20 empty] | 135.514 | [15 empty] | 5.76 | 20 |  |  |  | 466.6576 | 447.8481 | 501.2297 | 485.8729 | 464.0367 | 487.4621 | 497.5796 | 475.741 | [32 empty] | 478.303 | [15 empty] | 3.55 | 20 |  |  |  | 60.8976 | 68.3805 | 88.6522 | 77.6003 | 81.4995 | 74.6946 | 73.8911 | [23 empty] | 75.088 | [15 empty] | 11.02 | 20 |  |  |  | 633.8008 | 594.9756 | 601.9762 | 596.1309 | 579.0079 | 62.6916 | 602.6859 | 610.1947 | 603.9847 | [20 empty] | 542.828 | [15 empty] | 31.37
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.23 | 9.2418 | 9.217 | 8.9605 | 9.4219 | 9.1671 | 9.0382 | 9.1164 | [20 empty] | 9.174 | [7 empty] | 0.81 | [7 empty] | 1.43 |  | 12.4 |  |  | 12.3816 | 12.1533 | 12.4429 | 12.1384 | 12.7032 | 12.2614 | 12.0595 | 12.1936 | [32 empty] | 12.292 | [7 empty] | -0.87 | [7 empty] | 1.59 |  | 5.9 |  |  | 5.7711 | 5.5696 | 5.4885 | 5.3369 | 5.6791 | 5.2952 | 5.1949 | [23 empty] | 5.476 | [7 empty] | -7.18 | [7 empty] | 3.57 |  | 12.7 |  |  | 12.7134 | -5.3429 | 12.1895 | 12.217 | 12.3148 | 5.5081 | 12.4434 | 11.9474 | 11.964 | [20 empty] | 9.551 | [7 empty] | -24.8 | [7 empty] | 59.42
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 53.8652 | 55.4185 | 55.0468 | 54.9479 | 55.8614 | 53.8743 | 54.2476 | 56.9619 | [20 empty] | 55.028 | [7 empty] | -3.46 | [7 empty] | 1.8 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 161.3572 | 156.6313 | 161.0629 | 156.1087 | 161.2773 | 161.7694 | 158.6804 | 157.3386 | [32 empty] | 159.278 | [7 empty] | -2.88 | [7 empty] | 1.38 | 15 | 23 | 368 | -322 | 23.1614 | 23.3838 | 22.9978 | 21.2565 | 23.0333 | 21.6213 | 21.9507 | [23 empty] | 22.486 | [7 empty] | -2.23 | [7 empty] | 3.51 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 135.1357 | -7.0975 | 124.6158 | 122.2322 | 123.978 | 23.7037 | 124.9912 | 122.9947 | 119.3195 | [20 empty] | 98.875 | [7 empty] | -21.53 | [7 empty] | 49.68
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 2.9184 | 2.9392 | 2.9515 | 3.0128 | 2.9316 | 2.8973 | 3.0078 | 3.0867 | [20 empty] | 2.968 | [7 empty] | -10.06 | [7 empty] | 1.98 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.6215 | 6.6123 | 6.8511 | 6.6162 | 6.6895 | 6.7315 | 6.6107 | 6.7017 | [32 empty] | 6.679 | [7 empty] | -7.23 | [7 empty] | 1.18 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.8014 | 1.8218 | 1.8477 | 1.8348 | 1.8127 | 1.7952 | 1.7931 | [23 empty] | 1.815 | [7 empty] | -4.46 | [7 empty] | 1.05 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2016 | -0.16657 | 6.8746 | 6.7456 | 6.5936 | 1.7782 | 6.8017 | 6.7177 | 6.8281 | [20 empty] | 5.486 | [7 empty] | -23.8 | [7 empty] | 46.45
2026-03-16 | General Chem 26 | 00205305426031601 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.1224 | 1.1492 | 1.1356 | 1.1298 | 1.2169 | 1.1699 | 1.2092 | 1.1851 | [20 empty] | 1.165 | [7 empty] | 5.89 | [7 empty] | 2.92 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.1271 | 5.1046 | 5.1831 | 5.1264 | 5.193 | 5.1602 | 5.091 | 5.0588 | [32 empty] | 5.131 | [7 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0.84 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.58545 | 0.58488 | 0.65088 | 0.57054 | 0.56833 | 0.56383 | 0.62823 | [23 empty] | 0.593 | [7 empty] | -25.85 | [7 empty] | 5.21 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.7902 | -0.058816 | 8.1368 | 8.2069 | 8.2315 | 0.58418 | 8.2253 | 8.1923 | 8.1471 | [20 empty] | 6.495 | [7 empty] | -22.68 | [7 empty] | 51.42
2026-03-16 | General Chem 26 | 00105305426031601 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.8946 | 4.929 | -0.18899 | 4.9175 | 4.9217 | 4.9201 | 5.0113 | 5.0154 | [20 empty] | 4.303 | [7 empty] | 2.44 | [7 empty] | 39.47 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.4917 | 3.4414 | 3.5024 | 3.4489 | 3.5049 | 3.4906 | 3.5453 | 3.4557 | [32 empty] | 3.485 | [7 empty] | 29.08 | [7 empty] | 0.93 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.2783 | 3.2919 | 3.296 | 3.2632 | 3.2469 | 3.3556 | 3.4252 | [23 empty] | 3.308 | [7 empty] | 27.24 | [7 empty] | 1.73 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.8703 | 4.9374 | 5.0716 | 4.971 | 4.996 | 3.3167 | 4.6128 | 5.0414 | 4.9824 | [20 empty] | 4.756 | [7 empty] | 13.23 | [7 empty] | 11.03
2026-03-16 | General Chem 26 | 00105305426031601 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 143.0734 | 143.4159 | 62.363 | 142.8845 | 139.9829 | 142.4265 | 143.1357 | 142.1987 | [20 empty] | 132.435 | [7 empty] | -2.62 | [7 empty] | 20.01 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 437.6648 | 440.4753 | 444.4955 | 435.1555 | 439.4279 | 443.3183 | 440.0133 | 445.4285 | [32 empty] | 440.747 | [7 empty] | -3.34 | [7 empty] | 0.74 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 78.2274 | 78.0397 | 78.4367 | 78.229 | 77.355 | 78.4502 | 78.7901 | [23 empty] | 78.218 | [7 empty] | 4.29 | [7 empty] | 0.53 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 216.7114 | 220.0009 | 219.7437 | 218.2359 | 218.1205 | 78.1506 | 219.5623 | 219.3142 | 218.7612 | [20 empty] | 203.178 | [7 empty] | -19.05 | [7 empty] | 21.76
2026-03-16 | General Chem 26 | 00105305426031601 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 25.6519 | 29.1746 | -11.9698 | 27.6539 | 27.126 | 30.5512 | 24.486 | [21 empty] | 21.811 | [7 empty] | -22.11 | [7 empty] | 63.82 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 118.0136 | 119.7117 | 119.9141 | 118.4034 | 124.1023 | 115.8243 | 118.8867 | 116.4057 | [32 empty] | 118.908 | [7 empty] | 3.4 | [7 empty] | 2 | 15 | 26 | 416 | -364 | 22.9595 | 27.6185 | 21.5203 | -12.5092 | 20.5245 | 21.179 | 20.0495 | [23 empty] | 17.335 | [7 empty] | -33.33 | [7 empty] | 71.59 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 201.9651 | 206.7326 | 213.0462 | 211.7093 | 212.6555 | 25.9241 | 206.5955 | 206.9524 | 207.6982 | [20 empty] | 188.142 | [7 empty] | -13.3 | [7 empty] | 30.54
2026-03-16 | General Chem 26 | 00105305426031601 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 13.8125 | 14.2867 | -1.2701 | 14.0851 | 14.0447 | 14.0237 | 14.0773 | 14.2019 | [20 empty] | 12.158 | [7 empty] | -17.85 | [7 empty] | 41.76 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.5771 | 44.0479 | 44.9817 | 43.841 | 44.9058 | 44.1852 | 44.6883 | 45.1216 | [32 empty] | 44.419 | [7 empty] | -0.63 | [7 empty] | 1.22 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 14.3682 | 14.24 | 14.3287 | 14.3049 | 13.9418 | 14.4186 | 14.8437 | [23 empty] | 14.349 | [7 empty] | -2.38 | [7 empty] | 1.73 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 62.7222 | 64.1194 | 65.6079 | 63.8985 | 63.5337 | 14.4029 | 64.7074 | 65.3622 | 64.9425 | [20 empty] | 58.811 | [7 empty] | -10.49 | [7 empty] | 26.74
2026-03-16 | General Chem 26 | 00105305426031601 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.3064 | 1.185 | 0.079931 | 1.2067 | 1.1559 | 1.3119 | 1.284 | 1.2998 | [20 empty] | 1.104 | [7 empty] | -26.42 | [7 empty] | 35.43 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4793 | 4.3496 | 4.6793 | 4.3132 | 4.4312 | 4.546 | 4.5917 | 4.5902 | [32 empty] | 4.498 | [7 empty] | -18.96 | [7 empty] | 2.65 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.69084 | 0.70518 | 0.71573 | 0.69152 | 0.7001 | 0.64518 | 0.77222 | [23 empty] | 0.703 | [7 empty] | -27.53 | [7 empty] | 4.98 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.1232 | 5.038 | 5.2369 | 4.9662 | 5.1637 | 0.67429 | 5.1084 | 5.2398 | 5.0566 | [20 empty] | 4.623 | [7 empty] | -22.3 | [7 empty] | 30.25
2026-03-16 | General Chem 26 | 00105305426031601 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.0635 | 92.1988 | 7.8369 | 91.1243 | 90.771 | 91.0704 | 91.9196 | 91.296 | [20 empty] | 80.91 | [7 empty] | -10.26 | [7 empty] | 34.14 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 296.2941 | 298.5835 | 306.7707 | 296.0689 | 304.0459 | 297.8568 | 303.3723 | 302.3517 | [32 empty] | 300.668 | [7 empty] | 2.61 | [7 empty] | 1.24 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 66.6498 | 65.8249 | 67.405 | 66.7368 | 65.7186 | 67.4012 | 68.6827 | [23 empty] | 66.917 | [7 empty] | 1.91 | [7 empty] | 1.42 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 350.5478 | 358.6738 | 363.3532 | 358.4907 | 362.977 | 67.6144 | 362.1888 | 362.3471 | 363.7385 | [20 empty] | 327.77 | [7 empty] | -8.87 | [7 empty] | 28.09
2026-03-16 | General Chem 26 | 00105305426031601 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.2149 | 6.3054 | -0.81524 | 6.2269 | 6.1628 | 6.2631 | 6.2896 | 6.2037 | [20 empty] | 5.356 | [7 empty] | -16.31 | [7 empty] | 43.56 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.0048 | 4.0486 | 4.1019 | 3.9685 | 4.2135 | 4.0124 | 4.1814 | 4.0564 | [32 empty] | 4.073 | [7 empty] | -0.65 | [7 empty] | 1.99 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.75 | 3.7092 | 3.7543 | 3.8077 | 3.747 | 3.8925 | 3.9435 | [23 empty] | 3.801 | [7 empty] | -9.51 | [7 empty] | 2.11 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 6.9675 | 7.1421 | 7.1572 | 7.1434 | 7.1883 | 3.8648 | 7.1712 | 7.198 | 7.2793 | [20 empty] | 6.79 | [7 empty] | -9.46 | [7 empty] | 15.27
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 75.0225 | 73.7417 | 75.1533 | 77.5652 | 75.542 | 75.8439 | 75.4202 | 75.2508 | 74.0834 | [19 empty] | 75.387 | [7 empty] | -3.35 | [7 empty] | 1.35 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 379.9108 | 394.9831 | 393.4932 | 386.8706 | 383.2798 | 393.0373 | 380.0055 | 388.3956 | 387.3402 | [31 empty] | 387.48 | [7 empty] | -4.09 | [7 empty] | 1.37 | 10 | 63 | 693 | -567 | 62.3607 | 63.0957 | 63.4745 | 63.0634 | 62.9029 | 62.4625 | 62.484 | [23 empty] | 62.835 | [7 empty] | -0.26 | [7 empty] | 0.61 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 288.88 | 283.9675 | 284.1449 | 288.584 | 284.9186 | 283.9693 | [23 empty] | 285.744 | [7 empty] | -3.79 | [7 empty] | 0.75
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 40.429 | 43.2363 | 40.4248 | 40.0016 | 40.1026 | 37.4157 | 40.7032 | 39.1461 | 41.8188 | [19 empty] | 40.167 | [7 empty] | -8.71 | [7 empty] | 3.89 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 201.7778 | 217.3451 | 213.8679 | 210.1459 | 209.1409 | 205.3587 | 205.4693 | 206.4976 | 204.5228 | [31 empty] | 208.236 | [7 empty] | -5.78 | [7 empty] | 2.23 | 15 | 45 | 720 | -630 | 45.4938 | 43.9781 | 43.9701 | 43.9845 | 40.7569 | 44.0384 | 41.8433 | [23 empty] | 43.438 | [7 empty] | -3.47 | [7 empty] | 3.39 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 258.159 | 261.4202 | 256.3525 | 258.9686 | 262.2827 | 251.8989 | [23 empty] | 258.18 | [7 empty] | -8.45 | [7 empty] | 1.33
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 225.0888 | 227.1192 | 229.7916 | 231.3143 | 229.9043 | 232.5982 | 232.2226 | 228.8006 | 230.2563 | [19 empty] | 229.943 | [7 empty] | 0.85 | [7 empty] | 1 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 91.9651 | 103.3056 | 95.8537 | 97.2849 | 101.9396 | 96.4143 | 95.3001 | 95.4918 | 111.146 | [31 empty] | 98.745 | [7 empty] | -0.26 | [7 empty] | 5.54 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 113.9163 | 110.7916 | 116.2179 | 117.0105 | 111.8858 | 118.5879 | 110.2724 | [23 empty] | 114.097 | [7 empty] | -0.78 | [7 empty] | 2.64 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 263.2335 | 266.1983 | 262.0301 | 263.2676 | 267.533 | 266.0208 | [23 empty] | 264.714 | [7 empty] | -1.59 | [7 empty] | 0.75
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | CK |  | 20 |  |  |  | 144.3728 | 159.4229 | 153.2023 | 167.0321 | 163.1591 | 163.5994 | 143.0552 | 155.8499 | 132.544 | [19 empty] | 154.504 | [15 empty] | 6.87 | 20 |  |  |  | 481.9062 | 513.7766 | 498.7492 | 462.6311 | 484.781 | 486.1429 | 492.3772 | 466.2052 | 510.588 | [31 empty] | 488.573 | [15 empty] | 3.39 | 20 |  |  |  | 90.9892 | 104.9367 | 101.7889 | 76.6349 | 109.7172 | 69.4468 | 115.4767 | [23 empty] | 95.57 | [15 empty] | 16.71 | 20 |  |  |  | 624.1043 | 628.1676 | 629.1141 | 618.9774 | 651.3946 | 635.0505 | [23 empty] | 631.135 | [15 empty] | 1.63
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.2726 | 9.0454 | 9.2072 | 9.4755 | 9.5379 | 9.2605 | 9.1352 | 9.3348 | 9.2055 | [19 empty] | 9.267 | [7 empty] | 1.83 | [7 empty] | 1.53 |  | 12.4 |  |  | 12.7384 | 12.933 | 12.563 | 12.5304 | 12.8351 | 12.4715 | 12.2531 | 12.7467 | 12.2804 | [31 empty] | 12.595 | [7 empty] | 1.57 | [7 empty] | 1.78 |  | 5.9 |  |  | 5.6977 | 5.3376 | 5.4969 | 5.5161 | 5.3849 | 5.4127 | 5.4413 | [23 empty] | 5.47 | [7 empty] | -7.29 | [7 empty] | 2 |  | 12.7 |  |  | 12.5673 | 12.9349 | 12.7877 | 12.9411 | 12.3018 | 12.4134 | [23 empty] | 12.658 | [7 empty] | -0.33 | [7 empty] | 1.96
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 57.4086 | 56.6612 | 55.33 | 58.7004 | 57.7785 | 57.7493 | 55.2334 | 58.3004 | 55.8179 | [19 empty] | 56.992 | [7 empty] | -0.01 | [7 empty] | 2.03 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 161.4019 | 168.5668 | 166.5821 | 159.2582 | 161.146 | 165.8678 | 159.8858 | 162.9531 | 160.5908 | [31 empty] | 162.917 | [7 empty] | -0.66 | [7 empty] | 1.91 | 15 | 23 | 368 | -322 | 23.1196 | 22.5024 | 23.306 | 23.5193 | 24.074 | 23.5419 | 23.1804 | [23 empty] | 23.321 | [7 empty] | 1.39 | [7 empty] | 1.91 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 125.9722 | 125.0578 | 122.1558 | 126.7119 | 126.9276 | 120.711 | [23 empty] | 124.589 | [7 empty] | -1.12 | [7 empty] | 1.88
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.0009 | 2.9466 | 2.915 | 3.066 | 3.0622 | 3.0293 | 3.0075 | 3.0419 | 2.9412 | [19 empty] | 3.007 | [7 empty] | -8.88 | [7 empty] | 1.75 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.6824 | 7.0211 | 6.8006 | 6.6807 | 6.8296 | 6.8485 | 6.7313 | 6.6538 | 6.7633 | [31 empty] | 6.779 | [7 empty] | -5.85 | [7 empty] | 1.58 | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | 1.7702 | 1.7745 | 1.8538 | 1.8108 | 1.8448 | 1.8634 | 1.8582 | [23 empty] | 1.825 | [7 empty] | -3.94 | [7 empty] | 2.02 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 6.7665 | 6.828 | 6.7082 | 6.8972 | 6.8946 | 6.8652 | [23 empty] | 6.827 | [7 empty] | -5.19 | [7 empty] | 1.01
2026-03-10 | General Chem 26 | 00205305426031001 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.2397 | 1.0728 | 1.1246 | 1.1734 | 1.1635 | 1.165 | 1.1519 | 1.1339 | 1.1466 | [19 empty] | 1.152 | [7 empty] | 4.73 | [7 empty] | 3.46 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 4.898 | 5.2178 | 4.9919 | 4.8478 | 4.9678 | 5.2811 | 5.1248 | 5.2954 | 5.265 | [31 empty] | 5.099 | [7 empty] | -0.02 | [7 empty] | 3.24 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.57653 | 0.58323 | 0.62064 | 0.58515 | 0.67749 | 0.61081 | 0.60239 | [23 empty] | 0.608 | [7 empty] | -24 | [7 empty] | 5.26 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.4212 | 8.4829 | 8.4419 | 8.5488 | 8.4637 | 8.3743 | [23 empty] | 8.455 | [7 empty] | 0.66 | [7 empty] | 0.64
2026-03-10 | General Chem 26 | 00105305426031001 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.9635 | 5.2387 | 4.8891 | 4.9885 | 4.8929 | 5.0712 | 4.9291 | 5.1812 | 4.9192 | [19 empty] | 5.007 | [7 empty] | 19.21 | [7 empty] | 2.29 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.471 | 3.6075 | 3.5156 | 3.4471 | 3.5003 | 3.3644 | 3.6133 | 3.5042 | 3.5687 | [31 empty] | 3.51 | [7 empty] | 30.01 | [7 empty] | 2.13 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.3565 | 3.29 | 3.2709 | 3.2532 | 3.3847 | 3.3589 | 3.3893 | [23 empty] | 3.329 | [7 empty] | 28.04 | [7 empty] | 1.57 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 5.1159 | 5.0683 | 4.9011 | 4.9398 | 5.0959 | 5.1762 | [23 empty] | 5.05 | [7 empty] | 20.23 | [7 empty] | 1.93
2026-03-10 | General Chem 26 | 00105305426031001 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 139.4067 | 140.999 | 139.9204 | 141.1697 | 141.6953 | 141.9534 | 141.1622 | 141.6392 | 139.3143 | [19 empty] | 140.885 | [7 empty] | 3.59 | [7 empty] | 0.66 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 435.454 | 436.1813 | 437.2805 | 432.2741 | 430.1826 | 441.8935 | 439.7738 | 436.2133 | 432.9965 | [31 empty] | 435.806 | [7 empty] | -4.43 | [7 empty] | 0.79 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 78.8139 | 77.9704 | 78.2191 | 77.2689 | 78.1863 | 77.4806 | 77.7091 | [23 empty] | 77.95 | [7 empty] | 3.93 | [7 empty] | 0.62 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 217.3844 | 215.4188 | 212.0598 | 213.5133 | 211.0147 | 214.1796 | [23 empty] | 213.928 | [7 empty] | -14.77 | [7 empty] | 0.98
2026-03-10 | General Chem 26 | 00105305426031001 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 27.4901 | 27.6136 | 24.1875 | 26.855 | 27.6227 | 25.1727 | 26.5549 | 28.2676 | 23.2451 | [19 empty] | 26.569 | [7 empty] | -5.11 | [7 empty] | 6.43 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 117.4953 | 123.1906 | 116.6568 | 117.9806 | 108.7183 | 116.2199 | 112.1855 | 121.3284 | 115.027 | [31 empty] | 116.534 | [7 empty] | 1.33 | [7 empty] | 3.53 | 15 | 26 | 416 | -364 | 22.2864 | 22.7346 | 19.0944 | 24.5493 | 21.0709 | 26.3098 | 24.9169 | [23 empty] | 22.995 | [7 empty] | -11.56 | [7 empty] | 9.94 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | 207.7874 | 201.9767 | 200.5705 | 198.8197 | 206.956 | 207.3757 | [23 empty] | 203.914 | [7 empty] | -6.03 | [7 empty] | 1.76
2026-03-10 | General Chem 26 | 00105305426031001 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 13.4403 | 13.9272 | 12.9242 | 13.5683 | 13.744 | 13.9396 | 13.9111 | 14.0022 | 13.3662 | [19 empty] | 13.663 | [7 empty] | -7.68 | [7 empty] | 2.36 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.7737 | 44.352 | 43.5093 | 43.7567 | 43.7509 | 43.3692 | 43.9142 | 43.2661 | 43.7104 | [31 empty] | 43.711 | [7 empty] | -2.21 | [7 empty] | 0.69 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 13.9176 | 14.18 | 14.1328 | 13.6846 | 14.1442 | 13.6385 | 14.1543 | [23 empty] | 13.979 | [7 empty] | -4.91 | [7 empty] | 1.55 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 64.8163 | 63.4552 | 62.872 | 62.7255 | 63.5889 | 63.839 | [23 empty] | 63.549 | [7 empty] | -3.27 | [7 empty] | 1.08
2026-03-10 | General Chem 26 | 00105305426031001 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2003 | 1.3396 | 1.147 | 1.1065 | 1.2769 | 1.3577 | 1.2085 | 1.1312 | 1.1712 | [19 empty] | 1.216 | [7 empty] | -18.91 | [7 empty] | 6.65 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4631 | 4.4325 | 4.4332 | 4.3126 | 4.384 | 4.4722 | 4.4328 | 4.206 | 4.3042 | [31 empty] | 4.382 | [7 empty] | -21.04 | [7 empty] | 1.93 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.58682 | 0.73954 | 0.64474 | 0.64787 | 0.70698 | 0.61088 | 0.67792 | [23 empty] | 0.659 | [7 empty] | -32.04 | [7 empty] | 7.48 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.0935 | 5.0199 | 5.0385 | 5.0073 | 5.0959 | 4.9654 | [23 empty] | 5.037 | [7 empty] | -15.35 | [7 empty] | 0.92
2026-03-10 | General Chem 26 | 00105305426031001 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 89.5926 | 89.3936 | 86.2018 | 90.0037 | 89.6387 | 89.1034 | 88.738 | 89.7427 | 87.7773 | [19 empty] | 88.838 | [7 empty] | -1.47 | [7 empty] | 1.25 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 301.2986 | 299.0833 | 291.6935 | 294.6852 | 294.186 | 293.1623 | 299.2879 | 297.2274 | 290.8966 | [31 empty] | 295.725 | [7 empty] | 0.92 | [7 empty] | 1.17 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.4337 | 64.9981 | 64.7598 | 64.0217 | 65.0439 | 63.1877 | 64.7738 | [23 empty] | 64.603 | [7 empty] | -1.61 | [7 empty] | 1.08 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 355.4487 | 353.5582 | 348.3953 | 341.7392 | 351.9517 | 355.672 | [23 empty] | 351.128 | [7 empty] | -2.37 | [7 empty] | 1.38
2026-03-10 | General Chem 26 | 00105305426031001 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.0489 | 6.1383 | 5.8259 | 6.1598 | 6.1377 | 6.1478 | 6.1347 | 6.2009 | 6.0099 | [19 empty] | 6.088 | [7 empty] | -4.87 | [7 empty] | 1.68 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.0141 | 4.0473 | 3.9504 | 4.0018 | 3.9854 | 4.0208 | 4.0259 | 3.9834 | 3.9988 | [31 empty] | 4.003 | [7 empty] | -2.36 | [7 empty] | 0.67 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.702 | 3.7336 | 3.6943 | 3.6278 | 3.737 | 3.5442 | 3.7336 | [23 empty] | 3.682 | [7 empty] | -12.34 | [7 empty] | 1.8 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.139 | 7.0587 | 6.9603 | 6.8519 | 7.0423 | 7.1701 | [23 empty] | 7.037 | [7 empty] | -6.17 | [7 empty] | 1.52
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.9426 | 3.9191 | 4.0026 | [25 empty] | 3.955 | [7 empty] | -5.84 | [7 empty] | 0.89 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 2.7271 | [39 empty] | 2.727 | [7 empty] | 1.01 | [8 empty] | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | [47 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 142.9369 | 142.7657 | 141.6747 | [25 empty] | 142.459 | [7 empty] | 4.75 | [7 empty] | 0.39 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 458.9889 | [39 empty] | 458.989 | [7 empty] | 0.66 | [8 empty] | 20 | 75 | 1575 | -1425 | [47 empty] | 20 | 251 | 5271 | -4769
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 28.0072 | 25.7343 | 31.204 | [25 empty] | 28.315 | [7 empty] | 1.13 | [7 empty] | 7.92 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 117.4549 | [39 empty] | 117.455 | [7 empty] | 2.13 | [8 empty] | 15 | 26 | 416 | -364 | [47 empty] | 15 | 217 | 3472 | -3038
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 74.433 | 74.2779 | 74.856 | [25 empty] | 74.522 | [7 empty] | -4.46 | [7 empty] | 0.33 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 398.8 | [39 empty] | 398.8 | [7 empty] | -1.29 | [8 empty] | 10 | 63 | 693 | -567 | [47 empty] | 10 | 297 | 3267 | -2673
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 46.7706 | 45.157 | 46.0073 | [25 empty] | 45.978 | [7 empty] | 4.5 | [7 empty] | 1.43 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 230.35 | [39 empty] | 230.35 | [7 empty] | 4.23 | [8 empty] | 15 | 45 | 720 | -630 | [47 empty] | 15 | 282 | 4512 | -3948
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 13.91 | 13.6897 | 14.2249 | [25 empty] | 13.942 | [7 empty] | -5.8 | [7 empty] | 1.58 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.9516 | [39 empty] | 43.952 | [7 empty] | -1.67 | [8 empty] | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | [47 empty] | 9 | 65.7 | 657 | -525.6
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 231.9325 | 235.5544 | 241.9195 | [25 empty] | 236.469 | [7 empty] | 3.71 | [7 empty] | 1.75 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 106.6719 | [39 empty] | 106.672 | [7 empty] | 7.75 | [8 empty] | 10 | 115 | 1265 | -1035 | [47 empty] | 10 | 269 | 2959 | -2421
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.2203 | 1.1345 | 1.1953 | [25 empty] | 1.183 | [7 empty] | -21.11 | [7 empty] | 3.05 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.5555 | [39 empty] | 4.555 | [7 empty] | -17.92 | [8 empty] | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | [47 empty] | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 9.6351 | 9.8441 | 10.1667 | [25 empty] | 9.882 | [7 empty] | 8.59 | [7 empty] | 2.21 |  | 12.4 |  |  | 12.6289 | [39 empty] | 12.629 | [7 empty] | 1.85 | [9 empty] | 5.9 | [50 empty] | 12.7
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 60.573 | 59.713 | 62.4659 | [25 empty] | 60.917 | [7 empty] | 6.87 | [7 empty] | 1.89 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 172.2475 | [39 empty] | 172.247 | [7 empty] | 5.03 | [8 empty] | 15 | 23 | 368 | -322 | [47 empty] | 15 | 126 | 2016 | -1764
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 91.2149 | 91.1793 | 92.3638 | [25 empty] | 91.586 | [7 empty] | 1.58 | [7 empty] | 0.6 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 309.0549 | [39 empty] | 309.055 | [7 empty] | 5.47 | [8 empty] | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | [47 empty] | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 56.3102 | 58.295 | 57.1814 | [25 empty] | 57.262 | [15 empty] | 1.42 | 30 |  |  |  | 71.9422 | [39 empty] | 71.942 | [16 empty] | 30 | [50 empty] | 30
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 3.1952 | 3.2581 | 3.2566 | [25 empty] | 3.237 | [7 empty] | -1.92 | [7 empty] | 0.9 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | 7.2043 | [39 empty] | 7.204 | [7 empty] | 0.06 | [8 empty] | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | [47 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.3485 | 1.3146 | 1.4055 | [25 empty] | 1.356 | [7 empty] | 23.29 | [7 empty] | 2.77 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.3937 | [39 empty] | 5.394 | [7 empty] | 5.76 | [8 empty] | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | [47 empty] | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6
2026-03-06 | General Chem 26 | 00105305425120101 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.2644 | 6.3322 | 6.4262 | [25 empty] | 6.341 | [7 empty] | -0.92 | [7 empty] | 1.05 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.0763 | [39 empty] | 4.076 | [7 empty] | -0.58 | [8 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | [47 empty] | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5
2026-02-13 | Total T4 | 00100010126021201 | TT4 | [5 empty] | 5.7332 | 5.6624 | 6.0065 | 1.2105 | 1.2135 | 1.0781 | 1.1831 | [21 empty] | 3.155 | [15 empty] | 72.68 |  |  |  |  | 6.2827 | 6.1778 | 4.7469 | 4.9646 | [36 empty] | 5.543 | [15 empty] | 12.49
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 76.5175 | 74.8284 | 75.7906 | 76.0306 | 74.5982 | 74.6611 | 75.7607 | 38.4398 | 73.3438 | [19 empty] | 71.108 | [7 empty] | -8.84 | [7 empty] | 16.29 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | 388.7094 | 393.0091 | 390.5484 | 377.7984 | 378.6514 | 377.9052 | [34 empty] | 384.437 | [7 empty] | -4.84 | [7 empty] | 1.68 | 10 | 63 | 693 | -567 | 62.22 | 62.7163 | 62.604 | [27 empty] | 62.513 | [7 empty] | -0.77 | [7 empty] | 0.34 | 10 | 297 | 3267 | -2673 | 283.6523 | 281.4112 | 269.8491 | [26 empty] | 278.304 | [7 empty] | -6.29 | [7 empty] | 2.17
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 42.0332 | 37.514 | 41.9248 | 39.6926 | 40.0693 | 43.1576 | 38.7364 | 81.4207 | 41.8676 | [19 empty] | 45.157 | [7 empty] | 2.63 | [7 empty] | 28.64 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | 211.7079 | 215.2543 | 211.6752 | 206.8137 | 208.8145 | 204.8472 | [34 empty] | 209.852 | [7 empty] | -5.04 | [7 empty] | 1.64 | 15 | 45 | 720 | -630 | 41.4944 | 39.1759 | 41.0287 | [27 empty] | 40.566 | [7 empty] | -9.85 | [7 empty] | 2.47 | 15 | 282 | 4512 | -3948 | 255.9762 | 250.5434 | 245.9395 | [26 empty] | 250.82 | [7 empty] | -11.06 | [7 empty] | 1.64
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | BA | [5 empty] | 3.6763 | 3.6425 | 2.6664 | 3.1453 | 3.0342 | 2.9601 | 2.5903 | 5.5672 | 4.1774 | [19 empty] | 3.496 | [15 empty] | 25.12 |  |  |  |  | 2.6244 | 4.1292 | 2.4047 | 2.2606 | 3.0552 | 4.6752 | [34 empty] | 3.192 | [15 empty] | 28.33 |  |  |  |  | 11.9628 | 12.1191 | 12.244 | [27 empty] | 12.109 | [15 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 10.2037 | 11.4098 | 11.4522 | [26 empty] | 11.022 | [15 empty] | 5.25
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 238.2118 | 232.0635 | 230.9555 | 231.9665 | 230.6344 | 235.2116 | 232.7282 | 423.4636 | 228.6783 | [19 empty] | 253.768 | [7 empty] | 11.3 | [7 empty] | 23.66 | 10 | 99 | 1089 | -891 | 100.2199 | 100.8118 | 100.2279 | 96.4534 | 96.9327 | 99.812 | [34 empty] | 99.076 | [7 empty] | 0.08 | [7 empty] | 1.73 | 10 | 115 | 1265 | -1035 | 114.1093 | 113.4155 | 116.5292 | [27 empty] | 114.685 | [7 empty] | -0.27 | [7 empty] | 1.16 | 10 | 269 | 2959 | -2421 | 259.577 | 259.5768 | 267.5442 | [26 empty] | 262.233 | [7 empty] | -2.52 | [7 empty] | 1.43
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 58.2125 | 59.0336 | 57.3625 | 56.9168 | 56.5834 | 56.8117 | 55.1585 | 110.873 | 56.5634 | [19 empty] | 63.057 | [7 empty] | 10.63 | [7 empty] | 26.86 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | 161.5676 | 164.045 | 163.9019 | 109.8543 | 163.8579 | 161.4482 | [34 empty] | 154.112 | [7 empty] | -6.03 | [7 empty] | 12.86 | 15 | 23 | 368 | -322 | 22.1479 | 22.3787 | 24.2332 | [27 empty] | 22.92 | [7 empty] | -0.35 | [7 empty] | 4.07 | 15 | 126 | 2016 | -1764 | 98.8821 | 124.8698 | 122.2204 | [26 empty] | 115.324 | [7 empty] | -8.47 | [7 empty] | 10.12
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 58.2578 | 57.4206 | 55.436 | 59.1713 | 56.7168 | 57.4301 | 47.0081 | 85.2347 | 57.5299 | [19 empty] | 59.356 | [15 empty] | 16.44 | 30 |  |  |  | 73.587 | 70.8067 | 70.8463 | 44.9507 | 73.9848 | 74.0784 | [34 empty] | 68.042 | [15 empty] | 15.31 | 30 |  |  |  | 23.3112 | 31.3385 | 29.3312 | [27 empty] | 27.994 | [15 empty] | 12.18 | 30 |  |  |  | 48.7382 | 89.8246 | 94.6848 | [26 empty] | 77.749 | [15 empty] | 26.51
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 1.1673 | 1.2228 | 1.0804 | 1.1546 | 1.1145 | 1.078 | 1.158 | -0.072428 | 1.0722 | [19 empty] | 0.997 | [7 empty] | -9.34 | [7 empty] | 38.22 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | 5.296 | 5.3864 | 5.3327 | 5.0812 | 5.1909 | 5.239 | [34 empty] | 5.254 | [7 empty] | 3.03 | [7 empty] | 1.9 | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | 0.63108 | 0.59726 | 0.6155 | [27 empty] | 0.615 | [7 empty] | -23.17 | [7 empty] | 2.25 | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6 | 8.5231 | 8.4226 | 8.6159 | [26 empty] | 8.521 | [7 empty] | 1.43 | [7 empty] | 0.93
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00205105226020601 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 171.1679 | 172.7276 | 172.9787 | 171.5093 | 168.7994 | 174.2075 | 174.1766 | -8.438 | 174.9663 | [19 empty] | 152.455 | [15 empty] | 37.33 | 15 |  |  |  | 92.9531 | 102.9124 | 95.6302 | 94.244 | 97.5989 | 98.0102 | [34 empty] | 96.891 | [15 empty] | 3.32 | 15 |  |  |  | 109.5357 | 111.1445 | 113.168 | [27 empty] | 111.283 | [15 empty] | 1.34 | 15 |  |  |  | 229.4773 | 224.3625 | 229.231 | [26 empty] | 227.69 | [15 empty] | 1.03
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00105105226020601 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.9161 | 4.8712 | 4.891 | 4.9578 | 4.9799 | 4.8902 | 3.7581 | 4.9005 | 4.9321 | [19 empty] | 4.805 | [7 empty] | 14.41 | [7 empty] | 6.87 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | 3.526 | 3.4571 | 3.2745 | 3.1033 | 3.3592 | 3.4155 | 3.3411 | 3.4009 | 3.5636 | [31 empty] | 3.382 | [7 empty] | 25.27 | [7 empty] | 3.85 | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.1233 | 3.389 | 3.2068 | [27 empty] | 3.24 | [7 empty] | 24.6 | [7 empty] | 3.42 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.8426 | 5.0424 | 5.0909 | [26 empty] | 4.659 | [7 empty] | 10.92 | [7 empty] | 12.39
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00105105226020601 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 142.207 | 140.991 | 139.8816 | 140.6619 | 141.8249 | 138.731 | 141.3514 | 142.9536 | 141.6059 | [19 empty] | 141.27 | [7 empty] | 3.87 | [7 empty] | 1.08 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 443.2074 | 445.6242 | 435.3123 | 446.1214 | 437.9891 | 426.2694 | 440.1599 | 433.6795 | 431.0786 | [31 empty] | 437.716 | [7 empty] | -4.01 | [7 empty] | 1.46 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 78.5928 | 77.8047 | 76.1076 | [27 empty] | 77.502 | [7 empty] | 3.34 | [7 empty] | 1.34 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 220.8238 | 217.9174 | 212.4116 | [26 empty] | 217.051 | [7 empty] | -13.53 | [7 empty] | 1.61
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00105105226020601 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | 25.6915 | 24.1169 | 27.1135 | 26.948 | 29.733 | 30.4257 | 335.9283 | 50.8244 | 88.1504 | [19 empty] | 52.294 | [7 empty] | 86.76 | [7 empty] | 175.24 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | 121.0294 | 120.7911 | 113.3669 | -1.0482 | 121.6566 | 112.6753 | 86.4189 | 91.1492 | 115.6951 | [31 empty] | 97.97 | [7 empty] | -14.81 | [7 empty] | 37.83 | 15 | 26 | 416 | -364 | 166.0015 | -15.6794 | 19.6891 | [27 empty] | 56.67 | [7 empty] | 117.96 | [7 empty] | 138.78 | 15 | 217 | 3472 | -3038 | -48.8948 | -36.2619 | 197.5015 | [26 empty] | 37.448 | [7 empty] | -82.74 | [7 empty] | 302.53
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00105105226020601 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 13.8291 | 13.5535 | 13.3616 | 13.5875 | 13.5658 | 13.355 | 13.7578 | 13.6766 | 13.369 | [19 empty] | 13.649 | [7 empty] | -7.78 | [7 empty] | 1.89 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | 43.1557 | 44.2641 | 42.8234 | 44.2465 | 42.9544 | 42.8329 | 43.7591 | 43.1166 | 43.1009 | [31 empty] | 43.361 | [7 empty] | -2.99 | [7 empty] | 1.25 | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 13.7575 | 13.9721 | 13.3808 | [27 empty] | 13.703 | [7 empty] | -6.78 | [7 empty] | 1.78 | 9 | 65.7 | 657 | -525.6 | 65.7466 | 63.7302 | 63.7582 | [26 empty] | 64.412 | [7 empty] | -1.96 | [7 empty] | 1.47
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00105105226020601 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 1.166 | 1.2301 | 1.1789 | 1.1899 | 1.2152 | 1.1881 | 1.2769 | 1.1891 | 1.2575 | [19 empty] | 1.231 | [7 empty] | -17.95 | [7 empty] | 4.14 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | 4.4144 | 4.5189 | 4.2914 | 4.6536 | 4.4028 | 4.3395 | 4.5258 | 4.4989 | 4.5052 | [31 empty] | 4.461 | [7 empty] | -19.62 | [7 empty] | 2.33 | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 0.68758 | 0.69966 | 0.59995 | [27 empty] | 0.662 | [7 empty] | -31.71 | [7 empty] | 6.71 | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55 | 5.2911 | 5.2192 | 5.2145 | [26 empty] | 5.242 | [7 empty] | -11.91 | [7 empty] | 0.67
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00105105226020601 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 89.053 | 88.6994 | 88.4722 | 89.3821 | 89.1082 | 88.8793 | 88.8204 | 90.2828 | 90.9312 | [19 empty] | 89.524 | [7 empty] | -0.71 | [7 empty] | 1.1 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | 297.4828 | 299.8506 | 294.0331 | 298.2292 | 289.7622 | 292.3111 | 293.98 | 290.2379 | 294.644 | [31 empty] | 294.503 | [7 empty] | 0.51 | [7 empty] | 1.12 | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 65.7364 | 66.1806 | 63.5237 | [27 empty] | 65.147 | [7 empty] | -0.78 | [7 empty] | 1.78 | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62 | 364.0467 | 351.8689 | 352.7252 | [26 empty] | 356.214 | [7 empty] | -0.96 | [7 empty] | 1.56
2026-02-06 | Diagnosis Plus 27 | 00105105226020601 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 6.142 | 6.0488 | 6.0388 | 6.0892 | 6.0676 | 6.0141 | 6.0824 | 6.1259 | 6.3089 | [19 empty] | 6.146 | [7 empty] | -3.98 | [7 empty] | 1.9 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | 4.0818 | 4.0842 | 3.9521 | 4.1053 | 3.96 | 4.063 | 4.0521 | 3.9686 | 4.1499 | [31 empty] | 4.046 | [7 empty] | -1.31 | [7 empty] | 1.64 | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 3.827 | 3.8083 | 3.639 | [27 empty] | 3.758 | [7 empty] | -10.52 | [7 empty] | 2.25 | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5 | 7.4197 | 7.1402 | 7.2917 | [26 empty] | 7.284 | [7 empty] | -2.88 | [7 empty] | 1.57
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | ALB |  | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 0.10519 | 0.11238 | 2.7675 | 2.8277 | 2.6154 | 2.4444 | 2.4305 | [21 empty] | 1.9 | [7 empty] | -54.75 | [7 empty] | 60.06 | 8 | 2.7 | 24.3 | -18.9 | [57 empty] | 8 | 2.6 | 23.4 | -18.2 | 3.0753 | [29 empty] | 3.075 | [7 empty] | 18.28 | [8 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 54.7644 | 54.8141 | 419.0122 | 418.3626 | 424.9091 | 421.6582 | 432.7145 | [21 empty] | 318.034 | [7 empty] | 133.85 | [7 empty] | 52.37 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | [57 empty] | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 100.7325 | [29 empty] | 100.732 | [7 empty] | 34.31 | [8 empty] | 20 | 251 | 5271 | -4769
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | ALT |  | 15 | 28 | 448 | -392 | -4.2031 | -2.9466 | 241.5595 | 212.9197 | 177.9457 | 153.7722 | 122.2119 | [21 empty] | 128.751 | [7 empty] | 359.83 | [7 empty] | 70.65 | 15 | 115 | 1840 | -1610 | [57 empty] | 15 | 26 | 416 | -364 | 41.8201 | [29 empty] | 41.82 | [7 empty] | 60.85 | [8 empty] | 15 | 217 | 3472 | -3038
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | AMY |  | 10 | 78 | 858 | -702 | 314.7549 | 329.8512 | 356.5946 | 377.1646 | 393.8953 | [23 empty] | 354.452 | [7 empty] | 354.43 | [7 empty] | 8.23 | 10 | 404 | 4444 | -3636 | [57 empty] | 10 | 63 | 693 | -567 | [47 empty] | 10 | 297 | 3267 | -2673
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | AST |  | 15 | 44 | 704 | -616 | 239.2374 | 227.4692 | 214.2803 | 214.5404 | 222.9804 | [23 empty] | 223.702 | [7 empty] | 408.41 | [7 empty] | 4.14 | 15 | 221 | 3536 | -3094 | [57 empty] | 15 | 45 | 720 | -630 | [47 empty] | 15 | 282 | 4512 | -3948
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | BUN |  | 9 | 14.8 | 148 | -118.4 | 2.3183 | 2.334 | 39.9373 | 39.2485 | 40.3056 | 40.4385 | 41.2039 | [21 empty] | 29.398 | [7 empty] | 98.64 | [7 empty] | 58.27 | 9 | 44.7 | 447 | -357.6 | [57 empty] | 9 | 14.7 | 147 | -117.6 | 19.0676 | [29 empty] | 19.068 | [7 empty] | 29.71 | [8 empty] | 9 | 65.7 | 657 | -525.6
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | CHOL |  | 10 | 228 | 2508 | -2052 | 89.5419 | 88.6493 | 89.8174 | 91.0222 | 94.8927 | [23 empty] | 90.785 | [7 empty] | -60.18 | [7 empty] | 2.41 | 10 | 99 | 1089 | -891 | [57 empty] | 10 | 115 | 1265 | -1035 | [47 empty] | 10 | 269 | 2959 | -2421
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | CREA |  | 10 | 1.5 | 16.5 | -13.5 | 0.31242 | 0.30177 | 5.2523 | 5.1335 | 5.0786 | 5.0134 | 5.0302 | [21 empty] | 3.732 | [7 empty] | 148.78 | [7 empty] | 58.07 | 10 | 5.55 | 61.05 | -49.95 | [57 empty] | 10 | 0.97 | 10.67 | -8.73 | 1.8381 | [29 empty] | 1.838 | [7 empty] | 89.5 | [8 empty] | 10 | 5.95 | 65.45 | -53.55
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | Ca |  |  | 9.1 |  |  | 14.2165 | 13.5011 | 12.9054 | 12.2566 | 13.2846 | [23 empty] | 13.233 | [7 empty] | 45.42 | [7 empty] | 4.9 |  | 12.4 | [60 empty] | 5.9 | [50 empty] | 12.7
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | GGT |  | 15 | 57 | 912 | -798 | 51.9357 | 84.672 | 119.2193 | 139.937 | 169.875 | [23 empty] | 113.128 | [7 empty] | 98.47 | [7 empty] | 36.51 | 15 | 164 | 2624 | -2296 | [57 empty] | 15 | 23 | 368 | -322 | [47 empty] | 15 | 126 | 2016 | -1764
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | GLU |  | 8 | 90.16 | 811.44 | -631.12 | 22.3741 | 21.5061 | 282.3221 | 280.196 | 284.4634 | 283.3491 | 288.0676 | [21 empty] | 208.897 | [7 empty] | 131.7 | [7 empty] | 56.61 | 8 | 293.02 | 2637.18 | -2051.14 | [57 empty] | 8 | 65.66 | 590.94 | -459.62 | 111.9563 | [29 empty] | 111.956 | [7 empty] | 70.51 | [8 empty] | 8 | 359.66 | 3236.94 | -2517.62
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | P-LIPA |  | 30 |  |  |  | 74.5676 | 68.9637 | 80.4159 | 75.6375 | 70.4559 | [23 empty] | 74.008 | [15 empty] | 5.48 | 30 | [60 empty] | 30 | [50 empty] | 30
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | PHOS |  | 10 | 3.3 | 36.3 | -29.7 | 8.8368 | 8.3656 | 7.9909 | 7.755 | 7.5361 | [23 empty] | 8.097 | [7 empty] | 145.36 | [7 empty] | 5.69 | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8 | [57 empty] | 10 | 1.9 | 20.9 | -17.1 | [47 empty] | 10 | 7.2 | 79.2 | -64.8
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | TBIL |  | 20 | 1.1 | 23.1 | -20.9 | 9.4879 | 7.8607 | 7.0093 | 5.8903 | 5.129 | [23 empty] | 7.075 | [7 empty] | 543.22 | [7 empty] | 21.56 | 20 | 5.1 | 107.1 | -96.9 | [57 empty] | 20 | 0.8 | 16.8 | -15.2 | [47 empty] | 20 | 8.4 | 176.4 | -159.6
2025-08-27 | General Chem 27 Panel | 00105305425081501 | TP |  | 8 | 6.4 | 57.6 | -44.8 | 0.45844 | 0.44801 | 1.7438 | 2.6382 | 3.1697 | 3.2243 | 4.0428 | [21 empty] | 2.246 | [7 empty] | -64.9 | [7 empty] | 57.97 | 8 | 4.1 | 36.9 | -28.7 | [57 empty] | 8 | 4.2 | 37.8 | -29.4 | 4.5071 | [29 empty] | 4.507 | [7 empty] | 7.31 | [8 empty] | 8 | 7.5 | 67.5 | -52.5
2025-08-27 | Electrolyte 10 Panel | 00100000325082001 | ALP |  | 20 | 136 | 2856 | -2584 | 139.9327 | 140.2537 | 421.2544 | 406.4669 | 428.6601 | 432.6399 | 434.7944 | [21 empty] | 343.429 | [7 empty] | 152.52 | [7 empty] | 37.53 | 20 | 456 | 9576 | -8664 | 440.8082 | 451.6088 | [38 empty] | 446.208 | [7 empty] | -2.15 | [7 empty] | 1.21 | 20 | 75 | 1575 | -1425 | 75.2038 | 75.3565 | [28 empty] | 75.28 | [7 empty] | 0.37 | [7 empty] | 0.1 | 20 | 251 | 5271 | -4769 | 223.6695 | 222.9175 | [27 empty] | 223.294 | [7 empty] | -11.04 | [7 empty] | 0.17
2025-08-27 | Electrolyte 10 Panel | 00100000325082001 | CK |  | 20 |  |  |  | 156.4217 | 151.8032 | 226.702 | 280.3511 | 401.7512 | 448.419 | 482.7182 | [21 empty] | 306.881 | [15 empty] | 41.54 | 20 |  |  |  | 500.0098 | 522.5048 | [38 empty] | 511.257 | [15 empty] | 2.2 | 20 |  |  |  | 100.5233 | 109.6947 | [28 empty] | 105.109 | [15 empty] | 4.36 | 20 |  |  |  | 643.2237 | 638.8036 | [27 empty] | 641.014 | [15 empty] | 0.34
2025-08-27 | Electrolyte 10 Panel | 00100000325082001 | Cl |  | 5 | 90 | 540 | -360 | 88.2703 | 87.5515 | 81.34 | 74.3586 | 80.1235 | 78.0063 | 73.3148 | [21 empty] | 80.424 | [7 empty] | -10.64 | [7 empty] | 6.75 | 5 | 91 | 546 | -364 | 77.7019 | 79.9902 | [38 empty] | 78.846 | [7 empty] | -13.36 | [7 empty] | 1.45 | 5 | 77 | 462 | -308 | 72.6102 | 73.4379 | [28 empty] | 73.024 | [7 empty] | -5.16 | [7 empty] | 0.57 | 5 | 118 | 708 | -472 | 112.8167 | 112.704 | [27 empty] | 112.76 | [7 empty] | -4.44 | [7 empty] | 0.05
2025-08-27 | Electrolyte 10 Panel | 00100000325082001 | K |  |  | 3.9 |  |  | 3.7218 | 3.6339 | 6.9778 | 6.2683 | 6.5195 | 6.3425 | 6.0259 | [21 empty] | 5.641 | [7 empty] | 44.65 | [7 empty] | 22.53 |  | 6 |  |  | 6.0156 | 6.2836 | [38 empty] | 6.15 | [7 empty] | 2.49 | [7 empty] | 2.18 |  | 2.2 |  |  | 2.222 | 2.2359 | [28 empty] | 2.229 | [7 empty] | 1.32 | [7 empty] | 0.31 |  | 8.4 |  |  | 8.6382 | 8.503 | [27 empty] | 8.571 | [7 empty] | 2.03 | [7 empty] | 0.79
2025-08-27 | Electrolyte 10 Panel | 00100000325082001 | Mg |  | 15 | 2.4 | 38.4 | -33.6 | 2.371 | 1.9778 | 5.1827 | 4.489 | 4.4151 | 4.1846 | 4.3374 | [21 empty] | 3.851 | [7 empty] | 60.46 | [7 empty] | 28.69 | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 4.2309 | 4.44 | [38 empty] | 4.335 | [7 empty] | -1.47 | [7 empty] | 2.41 | 15 | 1 | 16 | -14 | 0.90762 | 0.94099 | [28 empty] | 0.924 | [7 empty] | -7.57 | [7 empty] | 1.81 | 15 | 4 | 64 | -56 | 3.709 | 3.7311 | [27 empty] | 3.72 | [7 empty] | -7 | [7 empty] | 0.3
2025-08-27 | Electrolyte 10 Panel | 00100000325082001 | Na |  |  | 141 |  |  | 145.9256 | 142.0088 | 124.6368 | 116.6072 | 128.3731 | 130.9439 | 126.6522 | [21 empty] | 130.735 | [7 empty] | -7.28 | [7 empty] | 7.18 |  | 129 |  |  | 129.9718 | 130.7877 | [38 empty] | 130.38 | [7 empty] | 1.07 | [7 empty] | 0.31 |  | 118 |  |  | 122.3822 | 126.0758 | [28 empty] | 124.229 | [7 empty] | 5.28 | [7 empty] | 1.49 |  | 166 |  |  | 159.3057 | 156.4246 | [27 empty] | 157.865 | [7 empty] | -4.9 | [7 empty] | 0.91
2025-08-27 | Electrolyte 10 Panel | 00100000325082001 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 32.0043 | 32.5518 | 22.9396 | 19.3005 | 21.0093 | 17.8152 | 17.0041 | [21 empty] | 23.232 | [7 empty] | -28.52 | [7 empty] | 25.85 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | 18.3631 | 18.4308 | [38 empty] | 18.397 | [7 empty] | -13.22 | [7 empty] | 0.18 | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | 17.1073 | 16.6391 | [28 empty] | 16.873 | [7 empty] | -2.47 | [7 empty] | 1.39 | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3 | 24.1024 | 25.0323 | [27 empty] | 24.567 | [7 empty] | -7.99 | [7 empty] | 1.89
2025-08-27 | Basic Chem 14 Panel | 00100000125080801 | BA | [5 empty] | -23.4513 | -18.4066 | -14.7392 | -9.871 | -4.9356 | [23 empty] | -14.281 | [15 empty] | 45.18
2025-08-27 | Basic Chem 14 Panel | 00100000125080801 | LAC |  | 15 | 4.4 | 70.4 | -61.6 | 1.215 | 1.1505 | 1.1668 | 1.1531 | 1.1137 | [23 empty] | 1.16 | [7 empty] | -73.64 | [7 empty] | 2.82 | 15 | 1.15 | 18.4 | -16.1 | [57 empty] | 15 | 1.45 | 23.2 | -20.3 | [47 empty] | 15 | 5.9 | 94.4 | -82.6
2025-08-27 | Basic Chem 14 Panel | 00100000125080801 | TCO2 |  | 20 | 32.5 | 682.5 | -617.5 | 27.1069 | 26.5068 | 22.7931 | 18.265 | 18.8268 | [23 empty] | 22.7 | [7 empty] | -30.15 | [7 empty] | 16.32 | 20 | 21.2 | 445.2 | -402.8 | [57 empty] | 20 | 17.3 | 363.3 | -328.7 | [47 empty] | 20 | 26.7 | 560.7 | -507.3
2025-08-27 | Basic Chem 14 Panel | 00100000125080801 | TRIG |  | 15 |  |  |  | 484.2544 | 541.0717 | 483.0741 | 323.8812 | 86.647 | [23 empty] | 383.786 | [15 empty] | 43.06 | 15 | [60 empty] | 15 | [50 empty] | 15
2025-08-27 | Basic Chem 14 Panel | 00100000125080801 | URIC |  | 10 | 4.5612 | 50.1732 | -41.0508 | 12.5751 | 11.5388 | 10.8543 | 10.0364 | 9.3089 | [23 empty] | 10.863 | [7 empty] | 138.15 | [7 empty] | 10.49 | 10 | 9.7 | 106.7 | -87.3 | [57 empty] | 10 | 2.7 | 29.7 | -24.3 | [47 empty] | 10 | 9.3 | 102.3 | -83.7

## CS-real彙整
| Panel Name | Specific Test 2
| Product Code (REF) | [10 empty] | 2026-06-18
| Lot No. | 103226061801 & 203226061801 | [9 empty] | 2026-06-18
Device FW
Control 1
Control 2
Control 3
Control 4
Control 5
Control 6
Conc.
下拉選項Specise |  | ALB | ALB 換線後 | BUN | BUN 換線後 | CREA | CREA 換線後 | GLU | GLU 換線後 | TP | TP 換線後 |  | ALB | BUN | CREA | GLU | TP
Beads Lot.
最終判定
Control 1 | Mean | 4.063 |  | 14.676 |  | 1.239 |  | 91.857 |  | 6.551 |  |  | 2.6462 | 0.155 | 0.0555 | 0.6125 | 0.6977
Control 1 | Bias | -3.26 |  | -0.84 |  | -17.38 |  | 1.88 |  | 2.36
Control 1 | CV% | 0.48 |  | 0.59 |  | 1.4 |  | 0.86 |  | 0.38
Control 2 | Mean | 2.685 |  | 44.885 |  | 4.65 |  | 305.305 |  | 4.316 |  |  | 2.0921 | 0.4565 | 0.2284 | 1.8649 | 0.5359
Control 2 | Bias | -0.56 |  | 0.41 |  | -16.22 |  | 4.19 |  | 5.27
Control 2 | CV% | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.97 |  | 0.81 |  | 0.85
Control 3 | Mean | 2.492 |  | 14.959 |  | 0.693 |  | 67.845 |  | 4.122 |  |  | 2.0031 | 0.1575 | 0.0274 | 0.4734 | 0.5202
Control 3 | Bias | -4.17 |  | 1.77 |  | -28.51 |  | 3.33 |  | -1.87
Control 3 | CV% | 1.39 |  | 0.07 |  | 2.61 |  | 1.82 |  | 0.66
Control 4 | Mean | 4.076 |  | 66.079 |  | 5.537 |  | 382.969 |  | 7.648 |  |  | 2.6436 | 0.6671 | 0.2484 | 2.2992 | 0.7791
Control 4 | Bias | -2.94 |  | 0.58 |  | -6.95 |  | 6.48 |  | 1.97
Control 4 | CV%
Control 5 | Mean
Control 5 | Bias
Control 5 | CV%
Control 6 | Mean
Control 6 | Bias
Control 6 | CV%
Canine 1 | Mean
Canine 1 | Bias
Canine 1 | CV%
Canine 2 | Mean
Canine 2 | Bias
Canine 2 | CV%
Canine 3 | Mean
Canine 3 | Bias
Canine 3 | CV%
Feline 1 | Mean
Feline 1 | Bias
Feline 1 | CV%
Feline 2 | Mean
Feline 2 | Bias
Feline 2 | CV%
Feline 3 | Mean
Feline 3 | Bias
Feline 3 | CV%
Equine 1 | Mean
Equine 1 | Bias
Equine 1 | CV%
Equine 2 | Mean
Equine 2 | Bias
Equine 2 | CV%
Equine 3 | Mean
Equine 3 | Bias
Equine 3 | CV%

## Control
| Conc. | [21 empty] | OD
Control Type |  |  | ALB |  | BUN |  | CREA |  | GLU |  | TP |  | marker 6 |  | marker 7 |  | marker 8 |  | marker 9 |  | marker 10 |  |  | ALB | BUN | CREA | GLU | TP | marker 6 | marker 7 | marker 8 | marker 9 | marker 10
|  |  | ALB(原線) | ALB 換線後 | BUN(原線) | BUN 換線後 | CREA(原線) | CREA 換線後 | GLU(原線) | GLU 換線後 | TP(原線) | TP 換線後 | marker 6(原線) | marker 6 換線後 | marker 7(原線) | marker 7 換線後 | marker 8(原線) | marker 8 換線後 | marker 9(原線) | marker 9 換線後 | marker 10(原線) | marker 10 換線後
|  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 8 |  | 8
|  |  | 4.2 |  | 65.7 |  | 5.95 |  | 359.66 |  | 7.5
|  |  | -29.4 |  | -525.6 |  | -53.55 |  | -2517.62 |  | -52.5
|  |  | 37.8 |  | 657 |  | 65.45 |  | 3236.94 |  | 67.5
Control 1 | Mean |  | 4.063 |  | 14.676 |  | 1.239 |  | 91.857 |  | 6.551 | [12 empty] | 2.6462 | 0.155 | 0.0555 | 0.6125 | 0.6977
| Bias |  | -3.26 |  | -0.84 |  | -17.38 |  | 1.88 |  | 2.36
| CV% |  | 0.48 |  | 0.59 |  | 1.4 |  | 0.86 |  | 0.38
Control 2 | Mean |  | 2.685 |  | 44.885 |  | 4.65 |  | 305.305 |  | 4.316 | [12 empty] | 2.0921 | 0.4565 | 0.2284 | 1.8649 | 0.5359
| Bias |  | -0.56 |  | 0.41 |  | -16.22 |  | 4.19 |  | 5.27
| CV% |  | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.97 |  | 0.81 |  | 0.85
| Mean |  | 2.492 |  | 14.959 |  | 0.693 |  | 67.845 |  | 4.122 | [12 empty] | 2.0031 | 0.1575 | 0.0274 | 0.4734 | 0.5202
Control 3 | Bias |  | -4.17 |  | 1.77 |  | -28.51 |  | 3.33 |  | -1.87
| CV% |  | 1.39 |  | 0.07 |  | 2.61 |  | 1.82 |  | 0.66
| Mean |  | 4.076 |  | 66.079 |  | 5.537 |  | 382.969 |  | 7.648 | [12 empty] | 2.6436 | 0.6671 | 0.2484 | 2.2992 | 0.7791
Control 4 | Bias |  | -2.94 |  | 0.58 |  | -6.95 |  | 6.48 |  | 1.97
CV%
Mean
Bias
Control 5 | CV%
Mean
Bias
Control 6 | CV%
Mean
Bias
CV%
Conc.
| Serial Number |  | ALB |  | BUN |  | CREA |  | GLU |  | TP | [12 empty] | ALB | BUN | CREA | GLU | TP | [5 empty] | Serial Number
|  |  | ALB(原線) | ALB 換線後 | BUN(原線) | BUN 換線後 | CREA(原線) | CREA 換線後 | GLU(原線) | GLU 換線後 | TP(原線) | TP 換線後
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 | 2.5263 | [20 empty] | 2.0171 | [9 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  | 14.9705 | [19 empty] | 0.15756 | [8 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  |  |  | 0.71149 | [18 empty] | 0.028301 | [7 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 | [6 empty] | 69.0786 | [17 empty] | 0.48058 | [6 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 | [8 empty] | 4.1488 | [16 empty] | 0.52216 | [5 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 | 2.6894 | [20 empty] | 2.083 | [9 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  | 44.8975 | [19 empty] | 0.45594 | [8 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  |  |  | 4.6947 | [18 empty] | 0.22907 | [7 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 | [6 empty] | 307.7654 | [17 empty] | 1.8635 | [6 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 | [8 empty] | 4.353 | [16 empty] | 0.53715 | [5 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-1 | 4.0827 | [20 empty] | 2.6462 | [9 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  | 14.7621 | [19 empty] | 0.15548 | [8 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  |  |  | 1.2566 | [18 empty] | 0.055776 | [7 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-1 | [6 empty] | 91.0675 | [17 empty] | 0.60798 | [6 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-1 | [8 empty] | 6.5757 | [16 empty] | 0.70034 | [5 empty] | Q1H260316001
Control-4 | Q1H260316001 | Zone-1 | 4.0763 | [20 empty] | 2.6436 | [9 empty] | Q1H260316001
Control-4 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  | 66.0791 | [19 empty] | 0.66712 | [8 empty] | Q1H260316001
Control-4 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  |  |  | 5.5367 | [18 empty] | 0.24835 | [7 empty] | Q1H260316001
Control-4 | Q1H260316001 | Zone-1 | [6 empty] | 382.9694 | [17 empty] | 2.2992 | [6 empty] | Q1H260316001
Control-4 | Q1H260316001 | Zone-1 | [8 empty] | 7.6477 | [16 empty] | 0.77906 | [5 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 | 2.4571 | [20 empty] | 1.9891 | [9 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  | 14.9484 | [19 empty] | 0.15734 | [8 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  |  |  | 0.67535 | [18 empty] | 0.026479 | [7 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 | [6 empty] | 66.6116 | [17 empty] | 0.46629 | [6 empty] | Q1H260316001
Control-3 | Q1H260316001 | Zone-1 | [8 empty] | 4.0944 | [16 empty] | 0.51816 | [5 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 | 2.6805 | [20 empty] | 2.1012 | [9 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  | 44.8722 | [19 empty] | 0.45697 | [8 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 |  |  |  |  | 4.6047 | [18 empty] | 0.22767 | [7 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 | [6 empty] | 302.8442 | [17 empty] | 1.8663 | [6 empty] | Q1H260316001
Control-2 | Q1H260316001 | Zone-1 | [8 empty] | 4.2794 | [16 empty] | 0.53472 | [5 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-3 | 4.0435 | [20 empty] | 2.6461 | [9 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-3 |  |  | 14.5893 | [19 empty] | 0.15453 | [8 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-3 |  |  |  |  | 1.222 | [18 empty] | 0.055168 | [7 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-3 | [6 empty] | 92.6472 | [17 empty] | 0.617 | [6 empty] | Q1H260316001
Control-1 | Q1H260316001 | Zone-3 | [8 empty] | 6.5261 | [16 empty] | 0.69499 | [5 empty] | Q1H260316001
Control 4 | 機台序號3
Control 4 | 機台序號3
Control 4 | 機台序號3
Control 4 | 機台序號3
Control 4 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 5 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3
Control 6 | 機台序號3

## Canine
f
|  | Conc. | [20 empty] | OD
| Canine Type |  | marker 1 |  | marker 2 |  | marker 3 |  | marker 4 |  | marker 5 |  | marker 6 |  | marker 7 |  | marker 8 |  | marker 9 |  | marker 10 |  |  | marker 1 | marker 2 | marker 3 | marker 4 | marker 5 | marker 6 | marker 7 | marker 8 | marker 9 | marker 10
|  |  | marker 1(原線) | marker 1 換線後 | marker 2(原線) | marker 2 換線後 | marker 3(原線) | marker 3 換線後 | marker 4(原線) | marker 4 換線後 | marker 5(原線) | marker 5 換線後 | marker 6(原線) | marker 6 換線後 | marker 7(原線) | marker 7 換線後 | marker 8(原線) | marker 8 換線後 | marker 9(原線) | marker 9 換線後 | marker 10(原線) | marker 10 換線後
| Canine 1 | Mean
Bias
CV%
| Canine 2 | Mean
Bias
CV%
Mean
| Canine 3 | Bias
CV%
Mean
| Canine 4 | Bias
CV%
Mean
Bias
| Canine 5 | CV%
Mean
Bias
| Canine 6 | CV%
Mean
Bias
CV%
Conc.
|  | Serial Number | [31 empty] | Serial Number
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 1 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 2 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 3 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 4 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 5 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3
| Canine 6 | 機台序號3

## Feline
| Conc. | [20 empty] | OD
Feline Type |  | marker 1 |  | marker 2 |  | marker 3 |  | marker 4 |  | marker 5 |  | marker 6 |  | marker 7 |  | marker 8 |  | marker 9 |  | marker 10 |  |  | marker 1 | marker 2 | marker 3 | marker 4 | marker 5 | marker 6 | marker 7 | marker 8 | marker 9 | marker 10
|  | marker 1(原線) | marker 1 換線後 | marker 2(原線) | marker 2 換線後 | marker 3(原線) | marker 3 換線後 | marker 4(原線) | marker 4 換線後 | marker 5(原線) | marker 5 換線後 | marker 6(原線) | marker 6 換線後 | marker 7(原線) | marker 7 換線後 | marker 8(原線) | marker 8 換線後 | marker 9(原線) | marker 9 換線後 | marker 10(原線) | marker 10 換線後
Feline 1 | Mean
Bias
CV%
Feline 2 | Mean
Bias
CV%
Mean
Feline 3 | Bias
CV%
Mean
Feline 4 | Bias
CV%
Mean
Bias
Feline 5 | CV%
Mean
Bias
Feline 6 | CV%
Mean
Bias
CV%
Conc.
| Serial Number | [31 empty] | Serial Number
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 1 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 2 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 3 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 4 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 5 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3
Feline 6 | 機台序號3

## Equine
| Conc. | [20 empty] | OD
Equine Type |  | marker 1 |  | marker 2 |  | marker 3 |  | marker 4 |  | marker 5 |  | marker 6 |  | marker 7 |  | marker 8 |  | marker 9 |  | marker 10 |  |  | marker 1 | marker 2 | marker 3 | marker 4 | marker 5 | marker 6 | marker 7 | marker 8 | marker 9 | marker 10
|  | marker 1(原線) | marker 1 換線後 | marker 2(原線) | marker 2 換線後 | marker 3(原線) | marker 3 換線後 | marker 4(原線) | marker 4 換線後 | marker 5(原線) | marker 5 換線後 | marker 6(原線) | marker 6 換線後 | marker 7(原線) | marker 7 換線後 | marker 8(原線) | marker 8 換線後 | marker 9(原線) | marker 9 換線後 | marker 10(原線) | marker 10 換線後
Equine 1 | Mean
Bias
CV%
Equine 2 | Mean
Bias
CV%
Mean
Equine 3 | Bias
CV%
Mean
Equine 4 | Bias
CV%
Mean
Bias
Equine 5 | CV%
Mean
Bias
Equine 6 | CV%
Mean
Bias
CV%
Conc.
| Serial Number | [31 empty] | Serial Number
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 1 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 2 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 3 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 4 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 5 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3
Equine 6 | 機台序號3

## Vet 定值
| VB 請提供未干擾修正定值!!!! | Control mode (Tutti) 2026.05.20_Control 廠內挑線定值 Summary_Qbi VB 版 V1.10 (含干擾修正, for 機台吐值比對) |  |  |  | Real mode 定值 (IDEXX) | [11 empty] | Real mode 定值 (Fuji) | [11 empty] | Control mode (P01) |  |  |  | Assign value sheet | Control mode
[6 empty] | Canine |  |  |  | Feline |  |  |  | Equine |  |  |  | Canine |  |  |  | Feline |  |  |  | Equine | [8 empty] | value |  |  |  | Bias
參照欄 | Marker | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | Marker | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
ALB | ALB | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 5.4 | 3.4 | 3.1 | 5.4 | 5 | 3.4 | 3.1 | 5 | 4 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 4 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 4 | 4 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | ALB | 4 | 2.7
ALP | ALP | 146 | 456 | 75 | 230 | 170 | 775 | 35 (<40) | 340 | 173 | 768 | 42 | 321 | 172 | 834 | 26 (<40) | 337 | 444.5298 | 1955.1257 | 121.6599 | 872.2535 | 715 | 3504 | 110 | 950 | 130 | 665 | 29 | 321 | 136 | 456 | 75 | 251 | ALP | 136 | 456
ALT | ALT-A | 26 | 122 | 22 | 209 | 37 | 94 | 35 | 150 | 14 | 74 | 13 | 140 | 37 | 94 | 35 | 150 | 23 | 74 | 23 | 139 | 25 | 68 | 26 | 117 | 無 |  |  |  | 28 | 115 | 28 | 217 | ALT | 32 | 120
AMY | AMY | 78 | 404 | 63 | 297 | 74 | 265 | 67 | 198 | 85 | 270 | 78 | 205 | 74 | 265 | 67 | 198 | 43 | 291 | 34 | 207 | 54 | 271 | 47 | 192 | 43 | 291 | 34 | 207 | 78 | 404 | 63 | 297 | AMY (皆40-1) | 79 | 404
AST | AST | 44 | 221 | 46 | 284.4598 | 44.9674 | 212.97 | 45.9166 | 273.329 | 43.0091 | 196.7264 | 43.8775 | 252.1622 | 45.0205 | 217.9495 | 45.9975 | 280.0063 | 39.3072 | 190.8369 | 40.1633 | 245.5188 | 44 | 221 | 45 | 284.4598 | 44 | 221 | 45 | 284.4598 | 44 | 221 | 45 | 282 | AST | 44 | 221
BUN | BUN | 14.8 | 44.7 | 14.7 | 65.7 | 15.1645 | 44.763 | 15.3992 | 66.3137 | 14.1 | 43.2 | 14.2 | 66.4 | 15.1645 | 44.763 | 15.3992 | 66.3137 | 16.2627 | 49.6416 | 16.1454 | 71.054 | 16.2627 | 49.6416 | 16.1454 | 71.054 | 16.2627 | 49.6416 | 16.1454 | 71.054 | 14.8 | 44.7 | 14.7 | 65.7 | BUN | 14.8 | 44.7
Ca | Ca-B (TCI) | 9.7 | 12.8 | 5.9 | 12.7 | 7.7 | 11.5 | 4.4 | 11.1 | 8.3 | 10.4 | 6.4 | 10.2 | 8.6 | 12.3 | 5.3 | 12.2 | 9 | 11.7 | 6.5 | 11.9 | 8.6 | 11.6 | 5.7 | 11.9 | 8.6 | 12.2 | 5.3 | 12.3 | 9.1 | 12.4 | 5.9 | 12.7 | Ca | 9.1 | 12.4
Cl | Cl | 92 | 86 | 77 | 118 | 91 | 83 | 73 | 116 | 91 | 82 | 70 | 123 | 91 | 83 | 73 | 116 |  |  | 89 | 123 |  |  | 78 | 127 |  |  | 89 | 123 | 90 | 91 | 77 | 118 | Cl | 90 | 91
CK | CK | 138 | 496 | 73 | 625 | 138 | 496 | 73 | 625 | 138 | 496 | 73 | 625 | 138 | 496 | 73 | 625 | 135 | 480 | 80 | 645 | 135 | 480 | 80 | 645 | 135 | 480 | 80 | 645 | 135 | 480 | 80 | 645 | CPK | 135 | 480
CREA | CREA | 1.25 | 4.64 | 0.69 | 5.36 | 1.1901 | 5.2553 | 0.67014 | 6.1946 | 1.3483 | 5.8865 | 0.76783 | 6.937 | 1.2249 | 5.5349 | 0.6736 | 6.5274 | 0.932 | 3.5774 | 0.59364 | 4.2029 | 1.2 | 4.64 | 0.76 | 5.4523 | 1.2 | 4.64 | 0.76 | 5.4523 | 1.5 | 5.55 | 0.97 | 5.95 | CREA | 1.5 | 5.55
tCO2 | tCO2 | 32.2 | 21.2 | 18.9 | 27.2 | 28 | 19.4 | 16.7 | 23.4 | 28 | 19.4 | 16.7 | 23.4 | 31.3 | 23.5 | 19.4 | 27.4 | 28 | 19.4 | 16.7 | 23.4 | 28 | 19.4 | 16.7 | 23.4 | 31.3 | 23.5 | 19.4 | 27.4 | 32.5 | 21.2 | 17.3 | 26.7 | tCO2 | 32.5 | 21.2
GGT | GGT | 60 | 173 | 24 | 133 | 34 | 100 | 14 | 78 | 69 | 194 | 30 | 152 | 54 | 142 | 26 | 107 | 69 | 196 | 30 | 157 | 54 | 151 | 24 | 121 | 54 | 142 | 26 | 107 | 60 | 173 | 24 | 133 | GGT | 57 | 164
GLU | GLU-B | 92 | 302 | 67 | 367 | 78.9514 | 277.3396 | 53.8036 | 343.469 | 87.5526 | 276.0789 | 63.6549 | 338.921 | 87.5526 | 276.0789 | 63.6549 | 338.921 | 86 | 299 | 59 | 370 | 86 | 299 | 59 | 370 | 86 | 299 | 59 | 370 | 92 | 299 | 67 | 367 | GLU | 90 | 297
K | K | 3.9 | 6.2 | 2.2 | 8.4 | 3.5 | 6.3 | 1.8 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.1 | 8.2 | 3.5 | 5.7 | 2 | 7.5 | 3.5 | 5.4 | 2.3 | 7.2 | 3.6 | 5.3 | 2.5 | 6.9 | 3.6 | 5.6 | 2.3 | 7.4 | 3.9 | 6.2 | 2.2 | 8.4 | K | 3.9 | 6.2
P-LIPA(比對Fuji) | P-LIPA (比對Fuji) | 57 | 74 | 27 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 63 | 24 | 95 | 42 | 63 | 24 | 95 | 42 | 63 | 24 | 95 | 57 | 74 | 27 | 88 | LIPA | 54 | 81
P-LIPA | P-LIPA (比對IDEXX) | 73.5 | 92.7 | 39.4 | 108.3 | 56.5 | 80.3 | 36 | 115.6 | 5.1 | 10 | 2.1 | 19.7 | 56.5 | 80.3 | 36 | 115.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PHOS | PHOS-B | 3.3 | 7.2 | 1.9 | 7.3 | 3.4 | 6.6 | 2.4 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 2.3 | 7.6 | 3.3 | 7 | 2.2 | 7.1 | 3.8 | 8.6 | 2.3 | 8.7 | 3.8 | 8.6 | 2.3 | 8.7 | 3.8 | 8.6 | 2.3 | 8.7 | 3.3 | 7.2 | 1.9 | 7.2 | PHOS | 3.2 | 7.2
LAC | LAC | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | 4.4 | 1.15 | 1.45 | 5.9 | LAC | 4.27 | 1.1
TBIL | TBIL | 1.3 | 5.2 | 0.7 | 8.2 | 1.1 | 4.2 | 0.8 | 6 | 0.7 | 4.4 | 0.5 | 7.1 | 1 | 4.6 | 0.7 | 7.7 | 1.1 | 4.4 | 0.8 | 7.5 | 1.4 | 4.9 | 1.1 | 8.3 | 1 | 4.6 | 0.7 | 7.7 | 1.1 | 5.1 | 0.8 | 8.4 | TBIL | 1.1 | 5.5
CHOL | CHOL | 233 | 99 | 113 | 265 | 206 | 104 | 114 | 234 | 206 | 104 | 114 | 234 | 206 | 104 | 114 | 234 | 238 | 100 | 117 | 303 | 238 | 100 | 117 | 303 | 238 | 100 | 117 | 303 | 228 | 99 | 115 | 269 | CHOL | 228 | 99
TP | TP | 6.5 | 4.3 | 4 | 7.4 | 7 | 4.9 | 4.6 | 7.8 | 6.4 | 4.2 | 4 | 7.3 | 7.4 | 4.9 | 4.7 | 8.3 | 5.9 | 4.1 | 4.1 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 7.3 | 6.4 | 4.1 | 4.2 | 7.5 | TP | 6.4 | 4.1
Mg | Mg | 2.45 | 4.4 | 1 | 4.07 | 2.69 | 5.05 | 1.38 | 4.26 | 2.83 | 5.08 | 1.57 | 4.33 | 2.69 | 5.05 | 1.38 | 4.26 | [12 empty] | 2.4 | 4.4 | 1 | 4 | Mg | 2.4 | 4.4
URIC | UA | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.3 | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.3 | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.3 | 4.5612 | 9.7 | 2.7 | 9.3 | UA | 4.5 | 9.6
TRIG | TRIG | 182 | 98 | 110 | 227.1762 | 165 | 82 | 94 | 208.0679 | 165 | 82 | 94 | 208.0679 | 165 | 82 | 94 | 208.0679 | 214 | 86 | 95 | 304 | 214 | 86 | 95 | 304 | 214 | 86 | 95 | 304 | 165 | 100 | 110 | 214 | TRIG
LDH | LDH | 299 | 666 | 190 | 797 | 421 | 824 | 312 | 1050 | 444 | 884 | 321 | 1127 | 303 | 656 | 210 | 798 | 225 | 495 | 148 | 658 | 205 | 397 | 146 | 506 | 338.5503 | 677.5998 | 154 | 781 |  |  |  |  | LDH
Na | Na (Fuji -10) | 147 | 136 | 124 | 165 | 149 | 139 | 123 | 170 | 151 | 141 | 126 | 171 | 147 | 136 | 124 | 165 | 146 | 136 | 124 | 165 | 147 | 135 | 123 | 165 | 147 | 136 | 124 | 165 | 143 | 129 | 118 | 165 | Na | 143 | 129
|  | 3 | 4 | 5 | 6
| BA | 251215 BA2 | 251215 BA3
BA |  | 34.6 | 67.8
| FRU | L1_89751 | L2_89752 | F1 | F2 | L1_89751 | L2_89752 | F1 | F2 | L1_89751 | L2_89752 | F1 | F2 | L1_89751 | L2_89752 | F1 | F2 | L1_89751 | L2_89752 | F1 | F2 | L1_89751 | L2_89752 | F1 | F2 | L1_89751 | L2_89752 | F1 | F2
FRU |  | 205 | 261 | 144 | 193 | 後續提供 | 後續提供 | 506 | 841 | 後續提供 | 後續提供 | 646 | 1192 |  |  | 506 | 841 |  |  | 212.061 | 295.8582 |  |  | 171.1265 | 261.0925 |  |  | 144 | 193
| NH3 | 20250905 N100 | 20250905 N300
NH3 |  | 96 | 281
|  | U1_97491 | U2_97492 | U3_97491+97492 |  | U1_97491 | U2_97492 | U3_97491+97492 |  | U1_97491 | U2_97492 | U3_97491+97492
UPRO | UCRE | 59.4 | 158.7 | 108 |  | 63.3 | 155.7 | 105.4 |  | 63.3 | 155.7 | 105.4
UCRE | UPRO | 18.3 | 55.8 | 35.6 |  | 26.7 | 58.2 | 40.9 |  | 26.7 | 58.2 | 40.9
| 比濁 請提供干擾修正後定值!!!! | Control mode (Tutti) |  |  |  | Real mode 定值
[6 empty] | Canine |  |  |  | Feline
| SDMA | Eurolyser SDMA Control Kit-L (VBR0203)_2509-1 | Eurolyser SDMA Control Kit-H (VBR0203)_2509-1 |  |  | Eurolyser SDMA Control Kit-L (VBR0203)_2509-1 | Eurolyser SDMA Control Kit-H (VBR0203)_2509-1 |  |  | Eurolyser SDMA Control Kit-L (VBR0203)_2509-1 | Eurolyser SDMA Control Kit-H (VBR0203)_2509-1
S-DMA |  | 12.3 | 40.6 |  |  | 12.2 | 62.2 |  |  | 10.2 | 43.4
| cCRP | SHIMA Canine CRP Control-L_CR012S | SHIMA Canine CRP Control-H_CR012S |  |  | SHIMA Canine CRP Control-L_CR012S | SHIMA Canine CRP Control-H_CR012S
cCRP |  | 28.4 | 106.3 |  |  | 28.4 | 106.3
| SAA | RUO QC-SAA L EIKEN (V-SZ13)_57003 | RUO QC-SAA H EIKEN (V-SZ14)_57003 | [6 empty] | RUO QC-SAA L EIKEN (V-SZ13)_57003 | RUO QC-SAA H EIKEN (V-SZ14)_57003
SAA |  | 22 | 100 | [6 empty] | 6.1 | 132.2
| PHBR | 371.5_40450 | 372.5_40450 |  |  | 371.5_40450 | 372.5_40450 |  |  | 371.5_40450 | 372.5_40450
PHBR |  | 24.7 | 48.1 |  |  | 24.7 | 48.1 |  |  | 24.7 | 48.1
| TT4 | Control L (1/2 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 + 1/2 D.D.Water) | Control M (1/4 L1_89751 + 3/4 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 ) | Control H (L1_89751) | Control HH (N3_45983) | Control L (1/2 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 + 1/2 D.D.Water) | Control M (1/4 L1_89751 + 3/4 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 ) | Control H (L1_89751) | Control HH (N3_45983) | Control L (1/2 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 + 1/2 D.D.Water) | Control M (1/4 L1_89751 + 3/4 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 ) | Control H (L1_89751) | Control HH (N3_45983)
TT4 |  | 1.1 | 2.1 | 6.3 | 9.9 | 0.1 | 2.1 | 7.8 | 11.7 | - | 0.8 | 5.8 | 10
| ELISA 請提供干擾修正後定值!!!! | Control mode (Tutti) |  |  |  | Real mode 定值
[6 empty] | Canine |  |  |  | Feline
| cPROG | 371_40451 | 371.25_ 40451+40452 | 372_40452 | [5 empty] | - | - | - | -
cPROG |  | 1.8 | 5.2 | 17.9 | [5 empty] | - | - | - | -
| cCOR | L1_89751 | 372_40452 | L2_89752 | [5 empty] | - | - | - | -
cCORT |  | 5.2 | 11.6 | [6 empty] | - | - | - | -
| cTSH | L1_89751 | L2_89752 | 372_40452 |  | L1_89751 | L2_89752 | 372_40452 |  | - | - | - | -
cTSH |  | 0.3 | 3.3 | 1 |  | 0.3 | 2.2 | 0.7 |  | - | - | - | -
|  | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
cPL | cPL | 120 | 280 | 10 (<30) | 400 | 120 | 280 | 10 (<30) | 400 | - | - | - | -
fPL | fPL, ng/ml | 17 | 29 | 2.2 | 45 | - | - | - | - | 17 | 29 | 2.2 | 45
| cNT-pBNP | L | H | 372_40450 |  | L | H | 372_40450 |  | - | - | - | -
cNT-pBNP |  | 1113 | 5902 | 後續提供 |  | 後續提供 | 後續提供 | 後續提供 |  | - | - | - | -
| 凝血 請提供干擾修正後定值!!!! | Control mode (Tutti) |  |  |  | Real mode 定值
[6 empty] | Canine |  |  |  | Feline
| PT | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E |  | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E |  | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E
PT |  | 15.6 | - | 18.1 |  | 15.6 | - | 18.1 |  | 16.9 |  | 18.7
| APTT | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E |  | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E |  | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E
APTT |  | 109.7 | 120.1 | 127.9 |  | 109.7 | 120.1 | 127.9 |  | 109.7 | 120.1 | 127.9
| FIB | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E |  | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E |  | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E
FIB |  | 229 | 220 | 100 |  | 241 | 後續提供 | 後續提供 |  | 366 | 後續提供 | 後續提供
Note on U1: Chloe Chang: 比對Fuji
Note on D18: Chloe Chang: 比對Fuji

## 參照
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CV 規格-Tutti marker CV SPEC_v4 | [31 empty] | Panel Name: | marker list | 使用Control
|  | TEa |  | 位數 | 1→% 0→ |  | 1→% 0→ CV呈現 |  |  | L1 |  | L2 |  | N1 |  | N3 |  |  | 超出此規格需要立即停線 |  |  |  | 出貨規格 (超出此規格需要通報QC leader)-2026/5/7修改 | [7 empty] | (代入real ) 出貨規格 (超出此規格需要通報QC leader) | [7 empty] | 建線 | 1 | Core Chem 13 | GLU, CREA, BUN, TP, ALB, ALT, ALP | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
Marker | 測值界線 | 低值 | 高值 |  | 低值 | 高值 | 低值 | 高值 | Marker | Our target | Tutti | Our target | Tutti | Our target | Tutti | Our target | Tutti |  | TEa |  |  |  | L1 |  | L2 |  | N1 |  | N3 |  | L1 |  | L2 |  | N1 |  | N3 |  | 生產 | 1 | Diagnosis Plus 27 | GLU, CREA, BUN, PHOS, Ca, Na, K, TP, ALB, ALT, ALP, GGT, TBIL, AMY, CHOL | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
ALB | 0 | 8% | 8% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALB | 5% | 2.2% | 5% | 1.8% | 5% |  | 5% |  | Marker | L1 | L2 | N1 | N3 | UCL | LCL | UCL | LCL | UCL | LCL | UCL | LCL | UCL | LCL | UCL | LCL | UCL | LCL | UCL | LCL |  | 1 | General Chem 26 | GLU, CREA, BUN, PHOS, Ca, TP, ALB, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL, AMY, CK, CHOL | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
ALP | 0 | 20% | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALT | 10% | 4.9% | 5% | 1.1% | 10% |  | 5% |  | ALB | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  | 4% | -4% | 4% | -4% |  |  | 4% | -4% | 4% | -4% | 4% | -4% | 4% | -4% |  | 1 | Optimum Wellness 37 | GLU, CREA, BUN, PHOS, Ca, Na, K, Cl, TCO2, TP, ALB, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL, BA, AMY, P-LIPA, CHOL, TRIG, CK | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
ALT |  | 6 | 15% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALP | 5% | 1.6% | 5% | 1.2% | 5% |  | 5% |  | ALP | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 10% | -10% | 10% | -10% | 100% | -100% | 15% | -15% |  | 1 | Renal 15 | GLU, CREA, BUN, PHOS, Ca, TP, ALB | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
AMY | 0 | 10% | 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMY | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% |  | 5% |  | ALT | 6 | 15% | 6 | 15% | [8 empty] | 15% | -15% | 10% | -10% | 15% | -15% | 10% | -10% |  | 1 | Liver 11 | GLU, ALB, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL, BA | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
AST | 46 | 6 | 15% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | AST | 5% | 2.7% | 5% | 0.6% | 5% |  | 5% |  | AMY | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% |  | 1 | Critical Care 26 | GLU, CREA, BUN, Ca, Na, K, Cl, TCO2, TP, ALB, ALT, ALP, CK, LAC | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
BUN | 22.2222 | 2 | 9% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | BUN | 4.5% | 1.3% | 4.5% | 1.2% | 4.5% |  | 4.5% |  | AST | 6 | 15% | 6 | 15% | [8 empty] | 7.5% | -7.5% | 7.5% | -7.5% | 7.5% | -7.5% | 7.5% | -7.5% |  | 1 | Critical Care add-on 10 | Ca, Na, K, Cl, TCO2, CK, LAC | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
Ca | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ca | 5% | 3.1% | 5% | 4.2% | 5% |  | 5% |  | BUN | 2 | 9% | 2 | 9% | [8 empty] | 1 | -1 | 4.5% | -4.5% | 1 | -1 | 4.5% | -4.5% |  | 1 | Electrolyte 7 | Na, K, Cl, TCO2 | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
Cl | 0 | 5% | 5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CHOL | 5% | 1.5% | 5% | 1% | 5% |  | 5% |  | Ca | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 |  | 1 | Equine 26 | GLU, CREA, BUN, PHOS, Ca, Na, K, TP, ALB, AST, ALP, GGT, TBIL, CK, LDH | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
CK | 0 | 20% | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CREA | 7% | 4% | 7% | 1.1% | 7% |  | 7% |  | Cl | 5% | 5% | 5% | 5% | 2.5% | -2.5% | 2.5% | -2.5% | 2.5% | -2.5% | 2.5% | -2.5% | 1 | -1 | 1 | -1 | 2.5% | -2.5% | 2.5% | -2.5% |  | 1 | Large Animal 25 | GLU, BUN, PHOS, Ca, Na, K, Cl, Mg, TP, ALB, AST, ALP, GGT, CK, LDH | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
CREA | 2 | 0.2 | 10% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | CK | 5% | 3% | 5% | 1.7% | 5% |  | 5% |  | CK | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 10% | -10% | 10% | -10% | 10% | -10% | 10% | -10% |  | 1 | Exotic Pets 13 | GLU, URIC, PHOS, Ca, TP, ALB, AST, CK | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
tCO2 | 20 | 4 | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | GGT | 5% | 1.7% | 5% | 0.7% | 5% |  | 5% |  | CREA | 0.2 | 10% | 0.2 | 10% | [8 empty] | 0.1 | -0.1 | 5% | -5% | 0.1 | -0.1 | 5% | -5% |  | 1 | Avian & Reptile 26 | GLU, BUN, URIC, PHOS, Ca, Na, K, TP, ALB, AST, ALP, GGT, BA, CHOL, CK, LDH | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
GGT | 33.3333 | 5 | 15% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | GLU | 5% | 2% | 5% | 1.4% | 5% |  | 5% |  | TCO2 | 20% | 20% | 4 | 20% | [8 empty] | 10% | -10% | 10% | -10% | 2 | -2 | 10% | -10% |  | 1 | Diabetes 10 | GLU, FRU, TP, ALB, AMY, P-LIPA, CHOL,TRIG | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
GLU | 75 | 6 | 8% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | K | 2.5% | 2.2% | 2.5% | 1.8% | 4% |  | 2.5% |  | GGT | 15% | 15% | 5 | 15% | [8 empty] | 7.5% | -7.5% | 7.5% | -7.5% | 2.5 | -2.5 | 7.5% | -7.5% |  | 12 | Specific Test 1 | NH3 | 20250905 N100 | 20250905 N300
K | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cl | 2% | 1.2% | 2% | 2% | 2.5% |  | 2% |  | GLU | 8% | 8% | 6 | 8% | [8 empty] | 4% | -4% | 4% | -4% | 3 | -3 | 4% | -4% |  | 1 | Specific Test 2 | A: BUN, CREA B: GLU, TP, ALB | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
LIPA | 0 | 30% | 30% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Na | 1.3% | 0.4% | 1.3% | 1% | 1.3% |  | 1.3% |  | K | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | -0.25 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 |  | 1 | Specific Test 3 | A: TBIL, GGT B: LAC, CK, LDH | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
P-LIPA | 0 | 30% | 30% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | LDH | 5% | 1% | 5% | 0.5% | 5% |  | 5% |  | P-LIPA | 30% | 30% | 30% | 30% | [8 empty] | 15% | -15% | 15% | -15% | 15% | -15% | 15% | -15% |  | 1 | Specific Test 4 | A: ALP, ALT, AST B: Ca, PHOS, Mg | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
Na | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PLIPA | 10% | 3.1% | 10% | 2.3% | 10% |  | 10% |  | Na | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 | -4 |  | 1 | Specific Test 5 | TRIG, CHOL, GLU | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
PHOS | 3.4615 | 0.45 | 13% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | PHOS | 5% | 2.3% | 5% | 1.8% | 5% |  | 5% |  | PHOS | 0.45 | 13% | 0.45 | 13% | [8 empty] | 0.225 | -0.225 | 6.5% | -6.5% | 0.225 | -0.225 | 6.5% | -6.5% |  | 1 | Specific Test 6 | P-LIPA, AMY | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
LAC | 0 | 30% | 30% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | TBIL | 10% | 3.8% | 5% | 1.8% | 10% |  | 5% |  | LAC | 30% | 30% | 30% | 30% | [8 empty] | 10% | -10% | 10% | -10% | 10% | -10% | 10% | -10% |  | 2 | Canine CRP | cCRP | SHIMA Canine CRP Control-L_C028S | SHIMA Canine CRP Control-H_C028S
TBIL | 2 | 0.4 | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | TP | 5% | 1.8% | 5% | 1.7% | 5% |  | 5% |  | TBIL | 0.4 | 20% | 0.4 | 20% | [8 empty] | 0.2 | -0.2 | 15% | -10% | 0.2 | -0.3 | 10% | -10% |  | 3 | Serum Amyloid A | SAA | RUO QC-SAA L EIKEN (V-SZ13)_57003 | RUO QC-SAA H EIKEN (V-SZ14)_57003
CHOL | 0 | 10% | 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | FRU | 5% | 0.8% | 5% | 0.7% | 5% |  | 5% |  | CHOL | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% |  | 4 | Phenobarbital | PHBR | 371.5_40450 | 372.5_40450
TP | 0 | 8% | 8% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UCRE | 5% | 3.2% | 5% | 0.4% | 5% |  | 5% |  | TP | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 4% | -4% | 4% | -4% | 4% | -4% | 4% | -4% |  | 5 | S-DMA | S-DMA | Eurolyser SDMA Control Kit-L (VBR0203)_2509-1 | Eurolyser SDMA Control Kit-H (VBR0203)_2509-1
Mg | 0 | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UPRO | 10% | 2.7% | 10% | 0% | 10% |  | 10% |  | Mg | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 12.5% | -12.5% | 12.5% | -12.5% | 12.5% | -12.5% | 12.5% | -12.5% |  | 6 | Total T4 | TT4 | Control L (1/2 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 + 1/2 D.D.Water) | Control M (1/4 L1_89751 + 3/4 Bioworld Canine Serum Lot#24082801 )
URIC | 0 | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TBA | 5% |  | 5% | [5 empty] | URIC | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% |  | 7 | Canine TSH | cTSH | L1_89751 | L2_89752 | 372_40452
TRIG | 0 | 15% | 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | tCO2 | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | TRIG | 15% | 15% | 15% | 15% | [8 empty] | 7.5% | -7.5% | 7.5% | -7.5% | 7.5% | -7.5% | 7.5% | -7.5% |  | 8 | Canine Progesterone | cPROG | 371_40451 | 371.25_40451+40452 | 372_40452
DBIL | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | URIC | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | DBIL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.2 |  | 9 | Canine Cortisol | cCORT | L1_89751 | 372_40452 | L2_89752
FRU | 300 | 30 | 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | TG | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | FRU | 30 | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 15 | -15 | 15 | -15 | - | - | - | - |  | 1 | Canine Pancreas-specific Lipase | cPL | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
CHOL_T4 | 0 | 10% | 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | LAC | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | T4 | 1 | 1 | 1 | - | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | - | - | 1 | -1 | - | - |  | 1 | Feline Pancreas-specific Lipase | fPL | L1_89751 | L2_89752 | N1_45981 | N3_45983
T4 | 5 | 100% | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Mg | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | LDH | 20% | 20% | 20% | 20% | [17 empty] | 10 | Coagulation | Canine: PT, APTT, FIB Feline: PT, APTT Equine: PT, FIB | Dade Ci-Trol 1 564904A | Dade Ci-Trol 2 548551A | Control P 556758E
LDH | 0 | 20% | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | BA | 20% | 20% | [10 empty] | 10% | -10% | 10% | -10% | - | - | - | - |  | 11 | Urine Protein CREA ratio | UPC | U1_97491 | U2_97492 | U3_97491+97492
BA | 0.2 | 0.2 | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | L1 |  | L2 | [5 empty] | CHOL_T4 | [21 empty] | 13 | Canine NT-proBNP | cNTpBNP | L | H
UCRE | 100 | 10 | 10% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Marker | Our target | Tutti | Our target | Tutti | Our target |  | Our target |  | SDMA | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | 10% | -10% | 10% | -10%
UPRO | 0 | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | cCRP | 10% | 9.2% | 10% | 9.3% | 10% |  | 10% |  | cCRP | 24% | 24% | 24% | 24% |  |  |  |  | 8% | -8% | 8% | -8%
cTSH | 0.5 | 0.1 | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | SAA | 10% | 7% | 10% | 5.1% | 10% |  | 10% |  | SAA | 24% | 24% | 24% | 24% |  |  |  |  | 8% | -8% | 8% | -8%
cPROG | 2 | 0.4 | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | PHBR | 10% | 6% | 10% | 3.7% | 10% |  | 10% |  | PHBR | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 6.667% | -6.667% | 6.667% | -6.667%
cCORT | 6 | 1.2 | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | TT4 | 10% | 11.7% | 10% | 5.4% | 10% |  | 10% |  | TT4 | 1 | 1 | 20% | 20%
cPL | 0 | 30% | 30% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S-DMA | 15% | 8.5% | 15% | 8.3% | 15% |  | 15% |  | UCRE | 10 | 15% | 15% | 15%
fPL | 0 | 30% | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | cPL | 10% | 7% | 10% | 8.3% | 10% |  | 10% |  | UPRO | 10 | 10 | 10
cNT-pBNP | 0 | 30% | 30% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | fPL | 10% | 4.5% | 10% | 9% | 10% |  | 10% |  | PT | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 5% | -5% | 5% | -5%
SDMA | 0 | 30% | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | cNT-pBNP | 10% | 6.8% | 10% | 11.2% | 10% |  | 10% |  | APTT | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 5% | -5% | 5% | -5%
cCRP | 0 | 24% | 24% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | cTSH | 0.1 |  | 10% |  | 10% |  |  |  | FIB | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 5% | -5% | 5% | -5%
SAA | 0 | 24% | 24% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | cPROG | 0.3 |  | 10% |  | 10% |  |  |  | cPL | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | 10% | -10% | 10% | -10%
PHBR | 0 | 20% | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | cCORT | 0.6 | 5.1% | 10% | 3.8% | 10% |  | 0.1 |  | fPL | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | 10% | -10% | 10% | -10%
TT4 | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | cNT-pBNP | 30% | 30% | 30% | 30%
PT | 0 | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | L1 |  | L2 | [5 empty] | cTSH | 0.1 | 20% | 20%
APTT | 0 | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Marker | Our target | Tutti | Our target | Tutti | Our target |  | Our target |  | cPROG | 0.4 | 20% | 20%
FIB | 0 | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PT | 10% | 6% | 10% | 4.8% | 10% |  | 10% |  | cCORT | 1.2 | 20% | 20%
NH3 | 0 | 10% | 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | APTT | 10% | 4.1% | 10% | 3.8% | 10% |  | 10%
[9 empty] | FIB | 10% | 4.8% | 10% | 4.3% | 10% |  | 10% |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Note on AL6: 不計
Note on AM6: 不計
Note on AH12: 不計
Note on AI12: 不計
Note on AJ12: 不計
Note on AK12: 不計
Note on AL38: 不計
Note on AM38: 不計

## Equation
| control |  |  |  | NEW Conrtol Eq
Marker | Equation | a | b | c | Equation | a | b | c